询价采购文件

采购项目编号：CQJYSB2022-003

采购项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

采   购   人：重庆市第九人民医院

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组  制

二〇二二年八月五日

第一篇  询价采购书

一、询价采购时间、地点

1、询价文件报名时间：2022年8月8日9时00分-2022年8月10日16时00分。

2、投标报名地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

3、招标递交报价文件时间：2022年8月11日14时30分～15时00分。

（超过递交截止时间递交的报价文件医院恕不接受）

4、招标文件递交地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

5、招标时间：2022年8月11日15时00分。

二、资格及要求

竞标供应商是指向采购人提供货物、或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

1、基本资格条件

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、特定资格条件（要求）

2.1提供所竞标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（复印件加盖单位公章）；

2.2竞标人为代理商的应提供有效的《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.3竞标人为生产商的应提供有效的《医疗器械生产企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.4竞标人应具有覆盖区域设备销售的合法经销资格（提供证明文件加盖单位公章）。

三、报价文件要求：重庆地区超声设备整机

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1经济部分

1.2技术部分

1.3商务部分

1.4资格条件及其他

以上条款基本格式见本文件第六篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

3、本竞标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市第九人民医院官网上发布；请各竞标人注意查看，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至重庆市第九人民医院设备采购工作组。如竞标人无补遗文件回执，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组视同竞标人已收到本项目补遗文件。

4、采购文件的解释

竞标人如对采购文件有疑问，必须以书面形式在递交竞标文件截止时间前二个工作日向重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组要求澄清，我公司可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入询价采购程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、有关规定

1、本项目采用最低评审价法进行评审。

采购人授权评审小组按照实质性满足资质、技术、商务和服务等要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

1.1对技术条款的偏离检查：

询价文件“第二篇  采购项目需求”中标注“★”号的为关键技术条款，低于询价文件要求的为负偏离，对这些关键技术条款有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格，带“★”号标注的部分需提供技术支持资料：包括竞标产品彩页、由相关机构出具的检测证明材料或得到评审小组成员一致认可的其它证明材料。

非“★”号技术条款低于询价文件要求的为负偏离，每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%，负偏离项数达到5项的竞标人将失去成为成交候选人的资格。

1.2“第三篇  商务要求”第一条至第七条为必须满足条款，有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格；其他要求条款每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%。

1.3竞标总价中不得包含询价文件要求以外的产品或服务；若缺少询价文件要求的配置，将作为无效谈判处理。

1.4评审价的计算：竞标人的报价与其一般条款的负偏离导致的增加价之和即为该竞标人的评审价

1.5若竞标人最后的评审价相同，且评审价格并列最低，则技术应答更优者成为本项目成交供应商。

2、评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），评审小组判断竞标文件对询价文件的响应，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，排名其后第一位的候选供应商报价不高于前一位报价的5%，采购人可视情况确定其为成交供应商，否则应重新采购。

4、无效竞标

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效竞标，其竞标文件将被拒绝：

4.1无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

4.2竞标文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

4.3竞标人不按照采购要求进行设备配置的。

4.4商务部分未满足采购要求的。

4.5竞标人的报价超出规定的竞标限价。

4.6竞标人的资质不符合询价采购文件对资质要求的内容。

4.7竞标文件中出现多个竞标方案的。

4.8竞标人竞标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

5、出现以下情况之一的，作为询价采购失败处理，应重新组织采购：

5.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.2竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.3因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

6、询价有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起60天。

7、提交竞标文件的份数和签署

7.1竞标文件正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件；内容必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。竞标文件语言为简体中文。

7.2询价采购文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

8、竞标文件的递交

8.1竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、竞标人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

8.2竞标文件投递截止时间：参阅询价采购公告。

9、成交通知

9.1询价结果：在重庆市第九人民医院官网上发布。

9.2询价结束3日内，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组将在重庆市第九人民医院官网对招标采购结果进行公告的形式告知《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在3日内发出，则发出时间不应超过询价有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

9.3签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经询价成交双方共同认定。

10、关于质疑和投诉

10.1投标人对招标文件有异议的，应在采购人发布招标采购公告的公示期内以书面形式向招标采购单位提出质疑，否则视同认可招标文件所有要求，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.2投标方对中标公告有异议的，应在采购人发布招标采购结果公告的公示期内

以书面形式向招标采购单位提出质疑，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.3重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组应当在收到投标方书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.4投标人对重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组的答复不满意或者重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

10.5财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

11、关于安装及验收：1-30万元的医疗设备安装前供货商联系医院使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如医院与供货商在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收收货的情况，由供货商邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。单价30万元以上设备必须由中标方邀请重庆市内有检测验收资质的机构进行验收并出具验收报告

12、投标人以伪造、变造各种资质，虚假应标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效，并计入医院医疗设备招投标黑名单，取消其3年内在医院参加医疗设备招投标的资格。

五、联系方式

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

联系人：陈胜强、谭翠兰

邮  编：400700

电  话：（023）68864967

地  址：重庆市北碚区嘉陵村69号（设备科）

第二篇  采购项目需求

- 采购项目内容：

| 分包号 | 分包名称 | 国产或进口 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验辅助设备 | 国产 | 3 |  |
| 2 | 病床 | 国产 | 1批 |  |
| 3 | 病理辅助设备 | 国产 | 2 |  |
| 4 | 肺功能测试仪 | 国产 | 1 |  |
| 5 | 动态血压监测仪 | 国产 | 2 |  |
| 6 | 超净工作台 | 国产 | 1 |  |
| 7 | 心电图机 | 国产 | 1 |  |
| 8 | 红外线治疗仪 | 国产 | 1 |  |
| 9 | 手术电钻 | 国产 | 2 |  |
| 10 | 全胸多频震荡排痰机 | 国产 | 1 |  |
| 11 | 消毒机 | 国产 | 6 |  |
| 12 | 呼吸湿化治疗仪 | 进口 | 2 |  |
| 13 | 心电监护仪 | 国产 | 3 |  |

- 二、技术参数及其他要求

包一：检验辅助设备（国产）

一、全自动样品架脱帽机：1台

（一）自动感应触发，无需人工按键，试管架自动进出。

★（二）脱盖速度：2秒/架

★（三）内置调节旋钮，可根据不同高度样品架适配调整。

★（四）透明废帽仓，可直接观察废帽容量，同时仓满系统自动报警。

（五）内置空气净化过滤系统，保护实验室生物安全，脱帽次数到达设定值后提示更换。

（六）内置紫外线杀菌灯，手动自动模式随意切换。

（七）适用试管架：单排条状试管架

（八）适用试管口径：12mm~13mm

（九）适用试管高度：可根据试管调节仪器

（十）试管容量：适用于10支以内

二、细胞涂片离心机：1台

★（一）最高转速：3000r/min

（二）最大相对离心力：890×g

（三）漏斗容量：0.1-0.5ml

★（四）转子容量：最大12个（标本）

（五）电机：无刷电机、微机控制

（六）整机噪声  ≤60dB(A)

（七）转速精度：±50r/min

（八）配置：主机一台、细胞涂片水平转子（6个标本）

★（九）运行中可随时更改参数，无需停机。

三、全自动抽滤机：1台

（一）抽滤杯座：≥2个

（二）抽滤座孔径：53mm

（三）抽滤流量：≥700ml/min

（四）真空泵压力：60Kpa

（五）工作湿度：≤80%

四、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的突发情况及应急处理措施等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）设备涉及软件方面，则必须满足以下要求：

1、能够接入医院信息平台，设备采取的各种数据免费提供给医院信息平台进行调取。

2、可接入医院病案无纸化系统，实现报告或书写记录支持电子签名，报告或书写以PDF形式传入医院无纸化系统中。

3、设备使用软件终身免费升级、维护。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包二：病床（国产）

一、实木电动床：1个

（一）外形尺寸：2235×1400×455mm ±10mm。

（二）额定载荷：床面为≥135Kg。

（三）以臀板为基准折起角度，背板升降≥0～70°,腿部升降：≥0～45°

（四）床面离地高度为455mm±10mm。

（五）材料

1、床体采用≥40×60×1.5矩管制作而成，配有4个输液架插孔。

2、床面采用优质碳钢≥1.0mm冷轧钢板冲压成型，带透气孔。

3、背段升降采用活动转臂，转轴管采用DN25低压流体输送管。

4、床面连接件全部使用钢件，外套工程塑料，连接件厚度≥5mm。

5、铝合金护栏铝型材厚度≥1.5mm，开关采用ADC12铝合金材料压铸成型，带自锁机构，六根S型金属护栏立柱，可收缩平放，平放后护栏上主管低于床垫≥30mm.护栏安装采用护栏下主管与床边管重叠的安装结构。将护栏上主管向上用500N拉力，经历≥90小时，护栏不会产生永久性变形。将护栏上主管均匀负载800N砂袋，经历≥90小时，护栏不会产生永久性变形。（提供单独金属折叠护栏第三方检验报告，原件备查）

6、床头、床尾、床边板采用实木，表面经过喷漆工艺处理。

（六）床垫与床的各段匹配，床垫由一层≥30mm椰丝垫，一层≥50mm高弹海绵和一层防水布制成，并带透气孔，具有良好的弹性和韧性且不易变形，床垫套全脱设计。

（七）配实木床头柜2台（双抽）

二、婴儿床：20个

（一）床框架采用≥￠25×1.0mm优质碳钢焊管弯管和≥￠22×1.0mm优质碳钢焊管组焊制作，表面喷塑。

（二）婴儿盆框倾斜机构采用气弹簧机构连接，婴儿盆可倾斜，床垫采用发泡塑料外包纯棉花布。

（三）外形尺寸：810*460*900mm±5mm。

三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的突发情况及应急处理措施等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）设备涉及软件方面，则必须满足以下要求：

1、能够接入医院信息平台，设备采取的各种数据免费提供给医院信息平台进行调取。

2、可接入医院病案无纸化系统，实现报告或书写记录支持电子签名，报告或书写以PDF形式传入医院无纸化系统中。

3、设备使用软件终身免费升级、维护。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包三：病理辅助设备（国产）

一、冷藏柜：1个

（一）有效容积：箱内有效容积≥890L；

（二）温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

（三）整体结构：立式，双开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳/内胆采用喷涂钢板外壳，便于箱内清洁、消毒;

（四）核心组件：采用进口品牌压缩机及进口品牌风机，无氟制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明；

（五）制冷系统：采用翅片式蒸发器设计，制冷速度快，翅片式式冷凝器设计，散热效果好；

★（六）温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀性≤2℃，波动性≤3℃；

★（七）控温技术：搭配高精度5路传感器设计，包括主传感器、监控传感器、箱内上部温度传感器、箱内下部温度传感器、风道传感器、电加热门机械温控器，当主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行；

★（八）双重显示：感温探头置于上下甘油感温盒内，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值，并且可选择检测温度或者仿生温度；

（九）门体结构：门体采用双层钢化玻璃，铝合金门框,美观耐用,采用电极式加热防凝露设计，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体具有全角度自关门设计，防止用户开门后忘记关门；

（十）安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警，配有远程报警接口；

（十一）温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

（十二）数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

（十三）数据打印：选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；

（十四）箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配12个蘸塑搁架，数量可增加，搁架带价目条，方便记录物品存放信息，便于管理；

（十五）柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

（十六）固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；

（十七）冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

（十八）断电报警：配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时；

（十九）安全保障：门体采用一把钥匙一把锁，两个门体分别带锁，防止随意开启，门体中间可增加双挂锁，保证储物安全；

（二十）宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用；

二、病理取材台：1个

（一）采用≥1.2毫米304不锈钢拉丝板制作，抗腐蚀，造型美观经久耐用。

（二）专业设计的下排气口低于工作人员腰部，并使气流与工作人员作反方向流动，让有害气体在没有嗅到之前被及时排出，确保工作人员不受甲醛等气体的侵害。

★（三）两侧安装可伸缩钢化玻璃侧板，不妨碍记录者视线

（四）侧面喷淋系统、：可以快速清洗作业后的污水 配置可伸缩水龙头，可以冲洗到不同的工作区域，确保清洁彻底、无死角。

★（五）操作台面与水池方向保持3-5度倾斜，无需借助外力，让污水顺利及时排出。取材区域中心部位特殊设计的深度10毫米导流槽，避免取材时台面积水溅湿衣袖。

（六）配有紫外线定时空气消毒系统、LED照明系统、取材拍照辅助光源。

（七）风机噪音≤55分贝。额定转速1680r/min,风量2600立方米每小时。风速可调

★（八）感应开关控制出水，快开角阀控制侧面喷淋系统。

（九）配备：热水器、粉碎机，可选配洗眼器和烘手器

（十）标准外形尺寸：1500~1800（长）×1950（高）×800（宽）mm

三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的突发情况及应急处理措施等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）设备涉及软件方面，则必须满足以下要求：

1、能够接入医院信息平台，设备采取的各种数据免费提供给医院信息平台进行调取。

2、可接入医院病案无纸化系统，实现报告或书写记录支持电子签名，报告或书写以PDF形式传入医院无纸化系统中。

3、设备使用软件终身免费升级、维护。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包四：肺功能测试仪 (国产)

一、检测包括：用力肺活量（FVC），肺活量（VC），静息通气量、最大自主通气量（MVV），用药前后对比及气道反应性实验。

二、采用进口压差传感器、人机工学结构设计的呼吸流量传感器。精度高、阻力低、双向测试，使用周期长，易拆卸、清洗、消毒。

★三、≥10英寸真彩触摸屏（65K、1024*600），全中文界面、操作互动提示。

四、≥110mm高速热敏打印机打印全部测试数据及曲线。

五、大容量SD卡存储，可存储数千例受检者的检测数据和曲线，便于大规模体检及管理。

六、具有USB或RS232串口数据传输功能、方便客户组网通讯。

七、交直流两用，并可自动切换至内置可充电锂电池，方便电力不稳定地区及外出巡回医疗、体检。

★八、对于呼吸病变严重，不能作MVV正常测试者，该仪器提供FEV.1换算的最大通气量MVV1，供医生临床参考。

★九、各项检测可多达5次重复测试，自动或手动选择最佳测试结果显示、打印和存储。

十、全自动诊断分型，自动解析测量结果。

十一、时钟日历功能，自动记忆测量时间。

十二、可实现由数据通讯管理软件端编辑下传受检者基本信息至设备主机中，免于在设备端手动输入受检者参数。

十三、测量参数：

用力肺活量、FVC预计值、FVC/FVCPRED、0.5秒用力肺活量、0.75秒用力肺活量、1秒用力肺活量、FEV1.0预计值、FEV1.0/FEV1.0PRED、2/3/6秒用力肺活量、FEV1%预计值、FEV1%/FEV1%PRED、FEV1%/2%/3%/6%、FEV1/FVCPred、最大呼气中段流速、MMF预计值、MMF/MMFPRED、由1秒量推算出的最大通气量、MVV1预计值、MVV1/MVV1Pred、MVV1与体表面积之比、0.5/1秒吸气肺活量、FEV0.5/FIV0.5、呼气峰值流量、呼气峰值流量预计值、PEF/PEFPred、吸气峰值流量、呼气至25%肺活量时对应流速值、V75预计值、V75/V75Pred、呼气至50%肺活量时对应流速值、V50预计值、V50/V50Pred、呼气至75%肺活量时对应流速值、V25预计值、V25/V25Pred、呼气至90%肺活量时对应流速值、V50与V25比值、V50/V25预计值、(V50/V25)/(V50/V25Pred))、V50与身高之比、V50/H预计值、(V50/H)/V50/HPred))、V25与身高之比、V25/H预计值、(V25/H)/ (V25/HPred))、吸气至50%肺活量时对应流速值、用力呼气75%-50%流速的斜率、用力呼气50%-25%流速的斜率、用力呼气25%-呼气结束点斜率、MTC1与MTC3之比、阻塞指数、呼气V50与吸气Vi50之比、峰值流速呼气时间、外推容量、肺年龄、肺活量、VC预计值、VC/VCPred、补吸气量、补呼气量、潮气量、深吸气量、静息通气量、呼吸频率、空气滞留指数、最大肺活量、吸气肺活量、呼气肺活量、最大通气量、MVV预计值、MVV/MVV预计值、体表面积、MVV/BSA、MVV/BSAPred、%MVV/BSA、吸气次数、潮气量、气速指数、换气预备量、换气预备率；

十四、内置可充电锂电池，待机时间4小时以上；

十五、容量：（0.1～20）L，误差±3%或者0.050L（取其大者）；

十六、流量：（0～±20）L/s，误差±5%或0.15L/s（取其大者）；

十七、图文工作站：

（一）计算机1台：

1、处理器：英特尔i5八代及以上;

2、内存：≥8G；

3、硬盘：机械硬盘：≥1000GB；

4、独立显卡：≥1GB显存；

5、操作系统：Windows系统；

6、显示器：≥19英寸液晶彩色显示器；

（二）打印机：激光打印机1台

十八、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的突发情况及应急处理措施等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）设备涉及软件方面，则必须满足以下要求：

1、能够接入医院信息平台，设备采取的各种数据免费提供给医院信息平台进行调取。

2、可接入医院病案无纸化系统，实现报告或书写记录支持电子签名，报告或书写以PDF形式传入医院无纸化系统中。

3、设备使用软件终身免费升级、维护。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包五：动态血压监测仪 (国产)

一、测量方法阶梯放气示波法

二、收缩压测量范围40-260 mmHg

三、舒张压测量范围20-210 mmHg

四、心率范围40-200 bpm

五、准确性：±3 mmHg

六、可测量并记录250条数据

七、数据存储器：闪存储存高达300个读数

八、安全系统最大充气压力限制到290mmHg；断电自动安全打开阀门；最大BP测量时间限制到少于120秒。

九、取样周期多个独立可程序化周期，5，10，15，20，30，45，60，90、120min

十、净重量≤110g，包括电池，袖带

★十一、临床验证：通过ESH临床验证

十二、带前后翻页按键，可显示屏回看数据。

十三、≥65X25CM OLED显示屏，彩色显示。

★十四、特有的体位信息记录，帮助医生判断血压升降原因。

十五、双压力传感器，双重保护功能。

十六、采用防干扰动态血压技术，提供很强的抗运动干扰能力

十七、为防止病人随意按键，提供监护仪开关启动测量的停用功能

十八、黑屏选项：可设置监测仪为黑屏状态，以免患者好奇触动

十九、数据通讯支持USB接口，保证数据传输的稳定性和可靠性

二十、提供白天、晚上以及特殊时间段等5个测量时间段设置

二十一、液晶屏同屏显示收缩压、舒张压和心率。处于工作状态时记录盒显示时间与光点

二十二、提供最大充气压设置

二十三、测量失败，会自动重测

二十四、读数超标警示。血压读数超过设定的限值后，产生警示。警示有显示，声音两种方式

二十五、电池剩余电量可观测，便于判断是否需要更换电池，做到最大可能节省电池

二十六、支持时间片段采样分析

二十七、可设定儿科阈值

★二十八、提供脉搏波功能：同步提供每次血压测量数据的脉搏波波形，并可以通过同步的脉搏波波形对血压数据进行判断，校正。

二十九、支持统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，显示在统计页上。

三十、支持电子搜索功能，读取数据时可以轻易找到病人信息，无需重新手工输入。

三十一、支持血压比较分析功能。一个人如果前后两次或多次就诊。软件可以比较最近两次就诊的血压数据。

三十二、支持自动生成诊断结论，符合卫生系统诊断标准。

三十三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的突发情况及应急处理措施等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）设备涉及软件方面，则必须满足以下要求：

1、能够接入医院信息平台，设备采取的各种数据免费提供给医院信息平台进行调取。

2、可接入医院病案无纸化系统，实现报告或书写记录支持电子签名，报告或书写以PDF形式传入医院无纸化系统中。

3、设备使用软件终身免费升级、维护。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包六：医用洁净工作台 (国产)

一、洁净台分类：垂直层流、单面操作；

二、外部尺寸:≥1460mm×620mm×1850mm；内部尺寸:≥1335mm ×530mm×650mm；

三、气流流速：≥0.30～0.45m/s；

四、紫外灯功率：40W；LED日光灯功率：16W；

五、前窗玻璃最大开口高度：≥400mm；前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；

六、噪音≤65dB(A)；照明：≥300lx；

七、风机：转速:≥2460 RPM，流量：≥750 m³/h，功率≤90W；

八、产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

九、过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；

十、具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命；

十一、工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀；

十二、箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好；

★十三、控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

十四、洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；

★十五、紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；

十六、具有紫外灯、风机预约定时功能；

十七、具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换；

十八、紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全；

★十九、设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；

二十、福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。

二十一、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的突发情况及应急处理措施等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）设备涉及软件方面，则必须满足以下要求：

1、能够接入医院信息平台，设备采取的各种数据免费提供给医院信息平台进行调取。

2、可接入医院病案无纸化系统，实现报告或书写记录支持电子签名，报告或书写以PDF形式传入医院无纸化系统中。

3、设备使用软件终身免费升级、维护。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包七：心电图机 (国产)

一、ECG输入:

（一）ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集

★（二）导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）

（三）输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）

（四）频率响应：0.01Hz ~ 450Hz

（五）定标电压：1mV±1%

（六）耐极化电压：≥±880mV（±5%）

（七）内部噪声：≤12.5µVp-p

（八）时间常数：≥5s

★（九）共模抑制比：≥140dB

（十）输入电流：≤0.01μA

（十一）除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

（十二）导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

（十三）中文输入及中文操作提示和中文报告语言

二、波形处理：

（一）A/D转换：24bit

★（二）采样率：≥50000Hz/每通道

（三）灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV ±5%

（四）抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

（五）自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能

（六）自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

三、存储器：

（一）设备内置存储器，存储病历800例

（二）数据可通过SD卡、USB口导入导出,外接U盘和SD卡可扩展存储空间

四、显示器：

（一）≥7英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格

（二）显示信息：同屏显示12导同步心电波形

（三）显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

五、记录器：

（一）热敏式点阵打印机

（二）走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%）

（三）记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1

（四）记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm

（五）打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

（六）记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等

（七）可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告，具备在无网格纸上打印网格功能

六、外部输入接口：

（一）USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口

（二）支持使用有线、无线的方式进行联网，支持DAT、PDF格式，满足医院信息化需求。

（三）支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息

七、电源：

（一）交直流两用，自动转换；

（二）直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时；

八、其他功能：

（一）直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键；

（二）可准确判定接触不良的电极并予以指示

（三）拥有自动测量功能和自动诊断功能

（四）手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择

（五）R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出

（六）自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输

（七）支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告

（八）周期记录模式,记录时间间隔最长可设置为60分钟

（九）长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录

（十）具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

（十一）可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量

九、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的突发情况及应急处理措施等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）设备涉及软件方面，则必须满足以下要求：

1、能够接入医院信息平台，设备采取的各种数据免费提供给医院信息平台进行调取。

2、可接入医院病案无纸化系统，实现报告或书写记录支持电子签名，报告或书写以PDF形式传入医院无纸化系统中。

3、设备使用软件终身免费升级、维护。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包八：红外线治疗仪 (国产)

一、适应症：提高动静脉造瘘成功率；促进瘘管穿刺点愈合、消除淤青、肿胀，缓解组织疼痛、疲劳；促进血管内膜修复，抑制新生内膜增生，降低氧化应激反应，软化和扩张血管，提高内瘘流量和内瘘通畅率；消炎抗感染，提高血红细胞携氧能力，增强机体免疫功能；有效补充能量，增强代谢循环，促进人体机能正常发挥；可用于内瘘准备、建立、养成、维持各个阶段,治疗深度≥5cm。

二、推车式主机，配置壹套治疗头；

三、光源：红外卤素光源；

四、治疗光谱波长：600～3400nm，含可见红光与近红外光；

五、治疗头最大输出光功率：30W；

六、治疗头出光口光斑直径：Φ≥120mm；

七、光功率调节功能：可在最大光功率的10%～100%间分十档可调；

八、治疗头调节支臂：阻尼式，长度≥80厘米，操作方便快捷；

★九、输出控制模式：具有连续、间歇、振荡3种输出控制模式；

十、振荡模式下治疗光不间断输出，强弱变化自动调节，防止能量积聚引起灼伤；

十一、振荡模式下可按治疗需要任意调节振荡功率变化区间，针对性治疗，增强疗效；

十二、治疗时间控制功能：可在0～60min之间调节；

十三、间歇模式下时间控制功能：通、断时间可在1～9s之间分别调节；

十四、治疗过程中可根据临床需要调整光功率参数、输出控制模式和间歇时间参数；

十五、液晶显示，实时可见治疗参数及动态变化；

十六、具有参数设置记忆功能；

十七、具有治疗头实时控温功能和温度显示功能；

十八、可显示设备累计使用时间。

十九、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的突发情况及应急处理措施等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）设备涉及软件方面，则必须满足以下要求：

1、能够接入医院信息平台，设备采取的各种数据免费提供给医院信息平台进行调取。

2、可接入医院病案无纸化系统，实现报告或书写记录支持电子签名，报告或书写以PDF形式传入医院无纸化系统中。

3、设备使用软件终身免费升级、维护。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包九：手术电钻 (国产)

一、可整机高温高压消毒，耐135℃高温；

二、人性化设计；用于骨科创伤手术，可过0-4mm克氏针；

三、采用德国进口电机；

四、转速≥1100转／分, 扭矩2.2牛顿·米；

五、使用免消毒电池；

六、电池电压14.4伏；

七、铝合金外壳；

八、噪声≤75dB；

九、温升≤25℃；

十、主要配置清单：

（一）主机一个

（二）消毒通道一个

（三）电池2个

（四）充电器1个

十一、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的突发情况及应急处理措施等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）设备涉及软件方面，则必须满足以下要求：

1、能够接入医院信息平台，设备采取的各种数据免费提供给医院信息平台进行调取。

2、可接入医院病案无纸化系统，实现报告或书写记录支持电子签名，报告或书写以PDF形式传入医院无纸化系统中。

3、设备使用软件终身免费升级、维护。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十：全胸多频震荡排痰机 (国产)

一、适应症：用于胸腔外部处置时进行气道清除排痰治疗、适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时促进气道清除排痰或改善支气管引流。

二、结构形式：便捷式兼备台式功能。

三、显示方式：≥5寸彩色液晶屏,中文显示方式。

四、操作方式：触摸屏操作,配合旋钮调节，操作方便。

五、导气方式：采用二级导气软管同步向背心充气、放气。每个背心同时连接2个导气软管，使背心充气均匀。

六、振动频率范围：5Hz-20Hz。

七、压强：0.5Kpa-3.2Kpa，分为10档可调节。

★八、工作模式：治疗仪具有手动模式、五种自动模式（含有≥2种儿童模式，≥3种成人模式）及自定义模式。

九、定时功能：自动模式和自定义模式定时时间5min-20min，手动模式定时时间：1min-99min。

十、工作噪声：正常工作的整机噪音≤50dB。

★十一、治疗仪具有气压手动释压功能，可紧急停止设备，安全性能更高。

十二、工作时间：排痰机可连续运行。

十三、充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时进行清洗和消毒。

★十四、设备通过电磁兼容检测,抗干扰性强。

十五、主要配置： 1.主机一台；

2.推车一个；

3.标准充气背心3个；

4.简易半胸充气胸带3个；

十六、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的突发情况及应急处理措施等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）设备涉及软件方面，则必须满足以下要求：

1、能够接入医院信息平台，设备采取的各种数据免费提供给医院信息平台进行调取。

2、可接入医院病案无纸化系统，实现报告或书写记录支持电子签名，报告或书写以PDF形式传入医院无纸化系统中。

3、设备使用软件终身免费升级、维护。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十一：消毒机(国产)

一、壁挂式空气消毒机：5个

（一）壁挂式空气消毒机主要由紫外线杀菌模块、过滤器和风机组成。室内污染空气在风机的作用下，循环流经过滤器、紫外线杀菌模块，实现对室内空气消毒；

（二）消毒机壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；

（三）外观尺寸≤1050×360×170（mm3），采用壁挂式安装方式，不占用地面空间；

（四）人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

（五）整机重量≤22kg，额定循环风量≥1000m³/h，可适用100m³体积以下的场所；

（六）辅助消毒手段：光触媒在紫外光的照射下，产生类似光合作用的光催化反应，产生出氧化能力极强的自由氢氧基和活性氧，可氧化分解各种有机化合物和部分无机物，能破坏细菌的细胞膜和固化病毒的蛋白质，杀灭细菌和分解有机污染物，从而实现消毒的作用；

（七）配备负离子发生器，所产生负离子密度≥6×106个/cm3；

（八）机内紫外线辐射照度：≥17000uw/cm2；

（九）紫外线杀菌灯寿命：≥8000h；

（十）设备持续工作1小时，臭氧残留量＜0.003mg/m³。

★（十一）消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

1、对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.99%；

2、设备持续运行30min，对铜绿假单胞菌杀灭率≥99.98%，对龟分枝杆菌杀灭率≥99.99%，对黑曲霉菌杀灭率≥99.95%；

3、设备持续运行60min，对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭率≥99.99%；

4、设备持续工作1h，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均＞90%；

5、设备持续工作60min，对金黄色葡萄球菌杀灭率＞99.99%，对肺炎克雷伯氏菌杀灭率＞99.99%，对大肠杆菌杀灭率＞99.99%；

6、设备持续工作60min，对冠状病毒HCoV-229E杀灭率＞99.99%，对甲型流感病毒H1N1杀灭率＞99.99%。

（十二）采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间段、定时时间，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等；

（十三）高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作；

★（十四）程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求；

（十五）光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活；

（十六）产品具有报警功能，风机故障报警、消毒模块故障报警、过滤器清洗维护报警；

（十七）采用自主知识产权的嵌入式软件，具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。

二、床单位消毒机：1个

（一）采用臭氧消毒，杀菌广谱、彻底，消毒完毕后自动还原为氧气，无死角、无残留、无污染；

（二）机身采用全金属阻燃材料制作，并且配备内外双保险丝，使用寿命长、安全系数高；

（三）配备高品质静音脚轮，易于推动；机体带有两个收纳盒，可单独存放消毒管与电源线；

（四）消毒效果强力，且整机运行噪音≤55dB，无噪声干扰病人；

（五）杀菌因子：臭氧；采用新型的沿面放电技术，产生高浓度臭氧，由外至内，深层彻底消毒；

（六）机器消毒时间0-99min可调，默认时间10min快速消毒；

★（七）臭氧产出量≥4970mg/h，臭氧浓度≥3000mg/m3 ，臭氧泄漏量≤0.01mg/m3。（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

★（八）消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

1、对大肠杆菌杀灭对数值＞3；

2、对金黄色葡萄球菌杀灭对数值＞3；

3、对白色念珠菌的杀灭对数值＞3。

4、对铜绿假单胞菌的杀灭对数值＞3。

（九）采用液晶显示屏，按键占比大，操作简单，屏幕显示清晰准确，利于观察操作；

（十）机器具备抽气、消毒、保持、还原四种功能，且四种功能的作用时间均为0-99min可调；

（十一）可预先设置自动消毒功能，工作流程可预先设置，抽气、消毒、保持、还原等工序一键式全自动完成，操作方便；

（十二）采用新型的沿面放电技术，产生高浓度的臭氧通过“抽真空—充臭氧—快还原”的模式使臭氧完全渗透到被褥、床垫、枕芯中，由外至内深层彻底消毒，并且具有防霉、防虫、除异味的作用；

（十三）双管路设计，可同时对2个床单位、4床被褥进行消毒；一次性消毒袋配置≥5个，一次性消毒罩配置≥5个，消毒软管配置≥2根；

（十四）采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告；

三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的突发情况及应急处理措施等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）设备涉及软件方面，则必须满足以下要求：

1、能够接入医院信息平台，设备采取的各种数据免费提供给医院信息平台进行调取。

2、可接入医院病案无纸化系统，实现报告或书写记录支持电子签名，报告或书写以PDF形式传入医院无纸化系统中。

3、设备使用软件终身免费升级、维护。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十二：呼吸湿化治疗仪(进口)

一、通过主机内置的涡轮机和空氧混合器，外接氧气气源，能产生氧浓度精确可调的高流量气体，可用于成人及小儿（体重＞3公斤）

二、主机内置温度流量传感器，实时检测、反馈并自动控制水罐加热功率；呼吸管路末端具有温度流量传感器，控制加热丝功率。以保证整个系统输出的呼吸气体达到人体核心温湿度,湿度输出符合YY0786-2010标准。

★三、治疗模式分为成人模式和专业的小儿模式（能提供同品牌专业小儿界面）两种，快捷切换时屏幕具有相关提示，最高流量≤65L/min，防止超高流量带来的治疗风险，保证治疗安全。

四、流量调节范围：成人模式：10～60L/min，每次增幅1-5升/分；小儿模式：2-25升/分，每次增幅1升/分。空/氧混合的氧浓度范围：21%～100%。

五、监测并显示氧浓度实时动态数值（非设置数值）。采用超声波氧浓度监测器（无氧电池消耗、永久使用，节约运行成本）。

六、提供原厂的有专利技术的自动注水湿化水罐，具有双浮子设计的安全结构，具有气流导向装置，以保证气流充分加温加湿，保障高流量治疗的安全。

七、呼吸管路性能：加热丝和管壁采用一体化整体塑封工艺，加热丝不裸露于管路中，减少气道阻力；同时，管路内壁采用隔热微蜂窝结构，提高保温保湿能力，减少冷凝水形成，保证加温加湿的疗效

八、具有各种报警功能指示：管路漏气报警，水罐缺水报警，管路连接报警、电源中断报警（声音报警≥120秒）等

九、提供同品牌原厂优质的鼻塞导管、气管切管接头等不同病人的连接界面，成人鼻塞导管型号≥6种，新生儿、小儿鼻塞导管型号≥4种，以满足不同病人的治疗要求。病人界面的管路部分须采用透水不透气的材料（提供专利证书或检测证明），防止冷凝水形成进入病人气道，保证治疗安全。

★十、设备进气口处具有专业的空气细菌过滤片（非海绵等材料），保护机器内部管道、涡轮机的清洁无菌，防止院感(提供相关证明材料和样品)。细菌过滤效率≥99.999，病毒过滤效率≥99.99。工作寿命≥2个月或1000小时。

★十一、配备专业高温空气消毒工具套装1套，可进行设备内部通道高水平高温空气自动消毒, 并能记录消毒状态、次数等指标，杜绝气体、液体类消毒物质的残留危害。开机自检时能回顾、提示消毒次数等信息，确保治疗安全。

十二、设备进入自行高温空气内部消毒过程中，主机能实时监测和显示消毒状态，每次消毒≥50分钟、消毒空气的温度≥85℃。

十三、主机具有空气细菌过滤片的检测报警功能，及时发出文字及声光报警。

十四、提供模拟操作软件，能够了解如何使用设备，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频。

十五、提供原装便携式背包1个。

十六、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的突发情况及应急处理措施等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）设备涉及软件方面，则必须满足以下要求：

1、能够接入医院信息平台，设备采取的各种数据免费提供给医院信息平台进行调取。

2、可接入医院病案无纸化系统，实现报告或书写记录支持电子签名，报告或书写以PDF形式传入医院无纸化系统中。

3、设备使用软件终身免费升级、维护。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十三：心电监护仪(国产)

一、急救监护仪：1台

（一）产品为适用于手术室、ICU、NICU病房监护及床边监护的插件式监护仪，可用于成人、小儿和新生儿。

★（二）监护仪标配多参数监测模块具备3/5导心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、有创血压及体温监测功能。

（三）多参数监测模块可升级为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时显示与观察。

（四）支持升级呼吸末二氧化碳、麻醉气体、无创心输出量、有创心输出量、麻醉深度等监测功能。

（五）≥12英寸LED高清液晶显示屏，标配触摸屏。

★（六）双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。

（七）具有VGA接口、USB接口、网络接口及多功能接口等。

（八）心电：支持3导、5导、12导，可自动识别导联类型。

（九）心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

（十）加±650mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。

（十一）具有ECG全屏级联功能。

（十二）具有ST段及心率失常分析，并适用于成人、儿童、新生儿

（十三）呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

（十四）窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。

（十五）具有心动干扰（CVA）识别功能。

★（十六）能够匹配 Masimo血氧，测量范围为1％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

（十七）具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

（十八）具有重力感应，以便医护人员任何角度观察病人的监护数据及波形

（十九）具有灌注指数PI显示，测量范围：0.02%－20％。

（二十）NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。

（二十一）NIBP具有手动、自动、连续测量模式。

（二十二）NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。

（二十三）具有辅助静脉穿刺功能。

（二十四）具有飞梭和触摸屏双重操作，支持拼音、五笔、手写中文输入。

（二十五）具有屏幕锁屏功能，避免在某些使用中误操作。

（二十六）记录仪实时记录时间可设置：8秒、16秒、32秒、连续。

（二十七）具有夜间模式，避免打扰患者夜间休息。

（二十八）应至少能存储回放不少于48小时波形全息回顾。

（二十九）具有肾功能计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、药物计算。

（三十）内置大容量锂电池，可连续工作≥3小时。

（三十一）支持连接同品牌中央监护系统。

（三十二）≥4英寸彩色触摸屏显示，触摸操作

（三十三）具有三级报警功能，报警暂停指示灯

（三十四）可作为复合参数模块接入大主机工作，与大主机进行数据交换，前后双屏同时显示。

（三十五）主机自带固定式提手，无需外接转运底座。

（三十六）具有ST段及心率失常分析，并适用于成人、儿童、新生儿。

二、车载监护仪：2台

（一）产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，可用于成人、小儿和新生儿。

（二）便携式一体化插件式监护仪，可用于监护成人,儿童,新生儿患者。

（三）≥8英寸LED触摸屏显示。

（四）支持按键、触摸、飞梭三重操作。

★（五）双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。

（六）整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。

（七）固定式提手，提动时稳固安全。

（八）右侧按键板设计，人性化，符合操作习惯。

（九）标配大容量锂电池，使用时间≥4小时。

（十）背部支持VGA接口、USB接口、网络接口及多功能接口。

（十一）支持3/5/12导联ECG测量技术，导联自动识别。

（十二）具有ECG波形全屏级联监护功能，可长时间重点观察同一导联波形。

（十三）标配双有创血压模块

（十四）可设置SpO2与NIBP同侧测量模式，减少误报警。

（十五）NIBP具有手动、自动、连续、整点测量四种测量模式。

（十六）NIBP可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

（十七）具有IBP波形叠加功能，便于对比分析。

★（十八）支持中文手写输入。

（十九）具有屏幕锁屏功能，避免在某些使用中误操作。

（二十）具有灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁四重报警方式。

（二十一）手动触发事件功能，可将实时三个参数波形数据转存为生理报警事件，便于后续进行查看分析。

（二十二）具有普通监护、手术/麻醉监护、重症监护、新生儿监护、心脏重症监护五种默认科室。每个科室下有成人、儿童、新生儿三种默认配置。并可自定义。

（二十三）具有常规界面、大字体界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、列表界面、他床观察界面、全屏7导界面、半屏7导界面、全屏12导界面。

（二十四）界面动态布局，可以任意调整波形和参数位置。

★（二十五）具有屏幕亮度光感器，屏幕可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度适应的功能。

（二十六）监护仪可储存、回放不少于48小时波形全息回顾。

（二十七）具有肾功能计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、药物计算。

（二十八）支持有线或无线联网至中央监护系统。

三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的突发情况及应急处理措施等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）设备涉及软件方面，则必须满足以下要求：

1、能够接入医院信息平台，设备采取的各种数据免费提供给医院信息平台进行调取。

2、可接入医院病案无纸化系统，实现报告或书写记录支持电子签名，报告或书写以PDF形式传入医院无纸化系统中。

3、设备使用软件终身免费升级、维护。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

第三篇  商务要求

一、交货时间：

国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

二、交货地点：

医院指定地点。

三、报价：

1、本项目报价以人民币报价。报价应为产品送达采购人指定地点并安装调试完成直至最终验收合格及质保期内的所有费用，包括产品价、运输、保险、安装、税费、培训费用、履行质保义务等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、竞标文件中报出易损件价格，如有耗材一并报价

四、货到验收

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、设备涉及软件方面，则必须满足以下要求：

4.1能够接入医院信息平台，设备采取的各种数据免费提供给医院信息平台进行调取。

4.2可接入医院病案无纸化系统，实现报告或书写记录支持电子签名，报告或书写以PDF形式传入医院无纸化系统中。

4.3设备使用软件终身免费升级、维护。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、单价30万元及以上的设备采购项目，由中标方邀请重庆市内有检测验收资质的机构进行验收并出具验收报告。如果验收合格，则医院收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。

7、采购人需要厂家对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

五、售后服务、质量保证期

1、产品质量保证期

1.1供应商应明确承诺：质保期（根据技术参数其他要求为准，自验收合格之日起计算）。质保期内的维修费用全免；提供设备终身维保服务，质保期后的维修只收取零备件费。

1.2供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

2、售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1质量保证期内服务要求

2.1.1免费送货，免费安装调试。

2.1.2电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.1.3现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

2.1.4技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.1.5收费：质保期内的维修费用全免。

2.2质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务，并只收取零备件费。

3、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

六、培训

供应商须免费提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、付款方式

1、供应商按采购合同交货并验收完成后，采购人出具项目验收报告，供应商向采购人开具发票。

2、合同总价款在伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

3、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

八、合同的签订及合同格式

询价采购结束后，成交供应商与采购人签订书面合同。合同格式见“重庆市第九人民医院官网”该批次采购项目分散采购结果公告的附件；

本篇附页。

九、其它

1、竞标人必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

合同格式

重庆市第九人民医院医疗设备购销合同

甲方：重庆市第九人民医院                     招标项目编号：

乙方：                                       签订地点： 重庆市第九人民医院

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 |  | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： 元。 合计人民币（大写）： 万整。 |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限及保修范围：质保期 年，包括整机及相关附属设备。 2、服务措施：免费送货上门、安装、调试到正常使用。故障响应时间4小时。 3、质保期后服务：乙方对保修期外的产品仍然进行定期上门巡检，终身服务。质保期后先维修后付款，维修只收零配件成本费，不收其他费用；设备使用软件终身免费升级、维护。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：随机各种所有附件、说明书、配件等齐备，在交货时由乙方一并向甲方交付。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式：国产设备合同签订后一个月内交货到指定地点；进口设备合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 1、单价1-30万元医疗设备安装前乙方联系甲方使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如甲方与乙方在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收成功的情况，由乙方邀请重庆市医疗设备质量检测所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则退货给乙方，甲方有权解除该合同。 2、单价30万元以上设备必须由乙方邀请重庆市内有检测验收资质的机构进行验收并出具验收报告 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： 1、合同总价款在伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。 2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由乙方先向甲方支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由甲方向乙方支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，乙方凭设备质保金收据，由甲方一次性向乙方支付设备质保金全款。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任：1、乙方提交的货物不符合国家标准及本合同约定，甲方有权要求乙方重新提供符合本合同约定的商品，乙方拒不提供的甲方有权解除合同并不予支付合同约定价款，已支付的甲方有权要求乙方退还。此条责任不因质保期届满或甲方签署验收报告而被免除。2、因乙方延期交付或延期安装货物的，甲方有权要求乙方承担因此产生的损失，每延期一日按合同总价款的万分之五计算。3、甲方应按合同约定及时向乙方支付合同约定价款。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、招标书、投标书和特殊承诺是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。2、本合同如发生争议可向甲方所在地法院提起诉讼。3、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，具有同等法律效力。自甲乙双方签字盖章之日起生效，自本合同约定质保期届满后自动终止。4、其他：《售后服务承诺书》、《设备配置表》、《招标文件易损件、备件报价表》作为合同附件，与合同具有同等效力; |  |  |  |  |  |  |
| 甲 方 |  |  | 乙 方 |  |  |  |
| 单位名称（章）：重庆市第九人民医院 |  |  | 单位名称（章）: |  |  |  |
| 单位地址：重庆市北碚区嘉陵村69号 |  |  | 单位地址： （必填） |  |  |  |
| 法定代表人： |  |  | 法定代表人：（手签或盖章） |  |  |  |
| 委托代理人： |  |  | 联系人及电话：（手签） |  |  |  |
| 开户行和账号：建行北碚支行营业部 5000 1093 6000 5001 2527；纳税人识别号：1250 0109 4503 8858 3N； |  |  | 开户银行： （必填） |  |  |  |
|  |  |  | 帐号：（必填） |  |  |  |
| 签订时间：2022年 月 日 |  |  | 签订时间：2022年 月 日 |  |  |  |

验收报告格式

- 重庆市第九人民医院医疗设备验收单

重庆市第九人民医院  ：                                    项目编号

为确保商品的质量，请各临床科室对供货商提供的商品从四方面认真验收：包装是否完好；按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备；产品是否全新、原装、正品；产品能否正常使用。验收无误后，按要求填写验收单并签字盖上公章交设备科，以此作为评定供应商服务情况和付款的依据。

| 采购项目编号 | 商品名称 |  |  | 规格型号 |  |  | 数量 | 单价（元） |  | 总金额（元） |  | 机身号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计： 陆万柒仟陆佰贰拾元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后维修工程师姓名（必填）： 手机： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如果该设备属于放射设备，必须填写以下两项内容以及功率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备最大管电压 |  |  | 设备最大管电流 |  |  |  |  |  | 额定功率 |  |  |  |
| 一、信息科验收情况： (信息科验收人员及电话：蒋一鹏15340557726) 设备是否已接入医院信息化平台，完成相关信息调取传输等功能； □已接入系统； □应接入系统，但无法实现； □不需要接入； 信息科验收人员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备科及使用科室验收情况： 1、设备包装是否完好：□是 □否； 2、按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备：□是 □否； 3、设备是否全新、原装、正品：□是 □否； 4、设备的功能、性能以及参数等是否满足要求：□是 □否； 5、供应商上门服务情况： □好； □一般； □差； 使用科室人员： 设备科人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商（盖章）： 经办人： 电话： 送货时间：2022年 月 日 |  |  |  |  |  | 收货单位（盖章）： 设备科负责人： 收货时间：2022年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

第四篇  竞标文件格式要求

一、竞标文件封面格式

二、经济部分

1、报价表

2、明细报价表

三、技术部分

1、技术应答

2、技术偏离表

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况

2、商务偏离表

3、其它优惠承诺

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

2、特定资格条件

3、其他应提供的资料

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、询价文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、竞标文件必须以分包为单位制作（否则无效）。

以下是做标书的文件模板，必须按照以下文件模板顺序来做标书

项目编号：CQJYSB2022-003                                正本

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

分包号：包1

分包名称：心电监护仪

投 标 文 件

投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司

地址：重庆市

电话：

一、经济部分

1、报价表

报价表

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购           项目编号：CQJYSB2022-003

| 投标人全称 |  | 公司全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 项目名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 注册证号 |
| 总 计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注（优惠条件）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：公司全称+盖公章

法人授权代表：

电 话：

日 期：

2、明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 规格型号 | 生产 厂家 | 数量 | 成交总价 （元） | 备注 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 |  |  |  |  |  |  |
| 各种易损件 |  |  |  |  |  |  |
| 各种配件 |  |  |  |  |  |  |

注：1、该明细报价表包括主机、各种易损件和耗材。

2、请竞标人完整填写本表，没有填写或填写不完整的按无效报价明细处理。

3、该表可扩展。

投标人名称（公章）：

年     月    日

三、技术部分

1、技术应答（提供投标设备的技术参数和性能指标）

2、技术偏离表

采购项目名称：

| - 序号 | - 采购要求 | - 竞标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：2.1本表即为对本项目“第二篇  采购项目需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.2该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“响应”；

2.3该表可扩展；

2.4附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况：（投标公司对所投产品服务周期、地点、服务条款等情况进行说明）

一、交货时间及地点：

1、合同签订后个月内到货；

2、交货地点：重庆市第九人民医院指定地点；

二、售后服务：

1、

2、

3、售后服务机构信息：

地址：

联系人：

联系电话：

厂家工程师电话：

…………

三、付款方式：

四、其他：

2、商务偏离表

商务偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 采购要求 | - 竞标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：2.1该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离说明”

项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“响应”。

2.2该表可扩展。

3、其它优惠承诺（格式自定）

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

1.1参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

项目名称：

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

1.2法定代表人身份证明；

1.2法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（竞标人名称）任（职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

特此证明。

（竞标人公章）

年   月   日

附：法人身份证复印件

1.3、法定代表人授权委托书

1.3法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：______________________________________________

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

竞标人公章：

年   月   日

附：被授权人身份证复印件

1.4最近一年财务记录的复印件；(必须有资产负债表、利润表、银行缴税付款凭证、缴纳社保的银行凭证)

1.5生产（销售）场地证明材料及人员情况介绍，本地化售后服务机构、服务能力证明材料

（格式自定）

2、特定资格条件：投标产品全套资质（资质按以下顺序放置）

(1)、产品注册证；

(2)、生产厂家生产许可证；

(3)、生产厂家对投标公司授权书；

(4)、投标公司经营许可证；

(5)、投标公司第二类经营备案表；

(6)、投标公司对授权代表的授权书；

(7)、授权代表身份证复印件；

(8)、生产厂家和投标公司其他资质；

3、其他应提供的资料

（结束）