询价采购文件

采购项目编号：CQJYSB19005

采购项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

采   购   人：重庆市第九人民医院

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组  制

二〇一九年十一月二十五日

第一篇  询价采购邀请书

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组根据北碚区政府采购部门下达的采购计划，对重庆市第九人民医院医疗设备组织询价采购，欢迎合格的供应商参与竞争。

一、询价采购时间、地点

1、询价文件发售时间：2019年11月25日9时00分-2019年11月27日17时00分。

2、询价文件发售地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

3、递交报价文件时间：2019年11月29日14时30分～15时00分。

（超过递交截止时间递交的报价文件医院恕不接受）

4、竞标文件递交地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

5、询价时间：2019年11月29日15时00分。

二、资格及要求

竞标供应商是指向采购人提供货物、或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

1、基本资格条件

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、特定资格条件（要求）

2.1提供所竞标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（复印件加盖单位公章）；

2.2竞标人为代理商的应提供有效的《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.3竞标人为生产商的应提供有效的《医疗器械生产企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.4竞标人应具有所竞标产品的合法经销资格（提供证明文件加盖单位公章）。

三、报价文件要求：

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1经济部分

1.2技术部分

1.3商务部分

1.4资格条件及其他

以上条款基本格式见本文件第六篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

3、本竞标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市第九人民医院官网上发布；请各竞标人注意查看，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至重庆市第九人民医院设备采购工作组。如竞标人无补遗文件回执，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组视同竞标人已收到本项目补遗文件。

4、采购文件的解释

竞标人如对采购文件有疑问，必须以书面形式在递交竞标文件截止时间前二个工作日向重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组要求澄清，我公司可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入询价采购程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、有关规定

1、本项目采用最低评审价法进行评审。

采购人授权评审小组按照实质性满足资质、技术、商务和服务等要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

1.1对技术条款的偏离检查：

询价文件“第二篇  采购项目需求”中标注“*”号的为关键技术条款，低于询价文件要求的为负偏离，对这些关键技术条款有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格，带“*”号标注的部分需提供技术支持资料：包括竞标产品彩页、由相关机构出具的检测证明材料或得到评审小组成员一致认可的其它证明材料。

非“*”号技术条款低于询价文件要求的为负偏离，每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%，负偏离项数达到5项的竞标人将失去成为成交候选人的资格。

1.2“第三篇  商务要求”第一条至第七条为必须满足条款，有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格；其他要求条款每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%。

1.3竞标总价中不得包含询价文件要求以外的产品或服务；若缺少询价文件要求的配置，将作为无效谈判处理。

1.4评审价的计算：竞标人的报价与其一般条款的负偏离导致的增加价之和即为该竞标人的评审价

1.5若竞标人最后的评审价相同，且评审价格并列最低，则技术应答更优者成为本项目成交供应商。

2、评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），评审小组判断竞标文件对询价文件的响应，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，排名其后第一位的候选供应商报价不高于前一位报价的5%，采购人可视情况确定其为成交供应商，否则应重新采购。

4、无效竞标

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效竞标，其竞标文件将被拒绝：

4.1无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

4.2竞标文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

4.3竞标人不按照采购要求进行设备配置的。

4.4商务部分未满足采购要求的。

4.5竞标人的报价超出规定的竞标限价。

4.6竞标人的资质不符合询价采购文件对资质要求的内容。

4.7供应商未提供所投产品（与实际投标产品相符）的彩色样本。

4.8竞标文件中出现多个竞标方案的。

4.9 竞标人竞标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

5、出现以下情况之一的，作为询价采购失败处理，应重新组织采购：

5.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.2竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.3因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

6、询价有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起60天。

7、提交竞标文件的份数和签署

7.1竞标文件正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件；内容必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。竞标文件语言为简体中文。

7.2询价采购文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

8、竞标文件的递交

8.1竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、竞标人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

8.2竞标文件投递截止时间：参阅询价采购公告。

9、成交通知

9.1询价结果：在重庆市第九人民医院官网上发布。

9.2询价结束3日内，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组将在重庆市第九人民医院官网对招标采购结果进行公告的形式告知《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在3日内发出，则发出时间不应超过询价有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

9.3签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经询价成交双方共同认定。

10、关于质疑和投诉

10.1投标人对招标文件有异议的，应在采购人发布招标采购公告的公示期内以书面形式向招标采购单位提出质疑，否则视同认可招标文件所有要求，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.2投标方对中标公告有异议的，应在采购人发布招标采购结果公告的公示期内

以书面形式向招标采购单位提出质疑，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.3重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组应当在收到投标方书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.4投标人对重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组的答复不满意或者重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

10.5财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

11、关于安装及验收：1-20万元的医疗设备安装前供货商联系医院使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如医院与供货商在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收收货的情况，由供货商邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。20万元以上设备必须由重庆市医检所验收并出具合格的验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。

12、投标人以伪造、变造各种资质，虚假应标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效，并计入医院医疗设备招投标黑名单，取消其3年内在医院参加医疗设备招投标的资格。

五、联系方式

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

联系人：陈胜强、谭翠兰

邮  编：400700

电  话：（023）68864967

地  址：重庆市北碚区嘉陵村69号（设备科）

第二篇  采购项目需求

- 采购项目内容：

| 分包号 | 分包名称 | 国产或进口 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动时间分辨荧光分析仪 | 国产 | 1 |  |
| 2 | 双道微量注射泵 | 国产 | 6 |  |
| 3 | 振动排痰机 | 国产 | 1 |  |
| 4 | 低速离心机 | 国产 | 1 |  |
| 5 | 儿童病床及护理用品 | 国产 | 1批 |  |
| 6 | 医疗教学模拟教具 | / | 1批 |  |
| 7 | 动态血压监测仪 | 国产 | 4 |  |
| 8 | 医用血液冷藏箱 | 国产 | 1 |  |
| 9 | 全自动化学发光分析仪 | 进口 | 1 |  |

- 二、技术参数及其他要求

包一：全自动时间分辨荧光分析仪（国产）

一、原始管上机：适用采血管、血清杯等不同规格的样本载具。

二、高通量、大容量：6根加样通道，12块反应板位，16个试剂位，最大可容纳234个样本。

三、批量检测速度：96人份乙肝五项可在2小时40分钟以内完成；  192人份乙肝五项可在3小时30分钟以内完成；96人份术前八项可在3小时30分钟以内完成。

四、系统灵活度：12个孵育舱位独立控温，可对样本实现1-1000倍的稀释。

★五、项目检测可灵活组合：可一轮检测如96人份术前八项、96人份乙肝五项、192人份甲功五项、96人份肿瘤组合（AFP、CEA、TPSA、FPSA、CA125、CA19-9、CA15-3）。

六、采用钢针加样：避免携带污染，无需大量的一次性tip头，减少耗材。

七、样本装载量：可装载234人份血清。

八、样本稀释能力：最大稀释比例1:1000。

九、样本加样范围：10µｌ～200µｌ。

十、微孔板负载容量：12块微孔板。

十一、样本分配通道：6个通道，等距扩散（间距9mm和18mm）。

十二、试剂装载量：最大可装载12个项目试剂量。

十三、样本血清管：φ12～φ16。

十四、检测极限：10-12 mol/L（Eu3+ ）。

十五、线性范围：10-12mol/L～10-8mol/L（Eu3+ ），相关系数γ＞0.98。

十六、重复性：CV＜5% （10-9mol/L）。

十七、加样准确度：10 μL±5% ,100μL±2%,200μL±2%;

十八、加样重复性：100μLCV ＜2%。

十九、试剂加注精确度:50μL±5%, 100μL±2%, 200μL±2%;加注重复性：100μLCV ＜2%

二十、加样针携带污染＜0.01% 。

二十一、增强液加注精确度：100μL±3%；加注重复性：100μL、CV＜3%。

二十二、洗液残留量：＜5μL/孔

二十三、振荡频率误差：15 Hz±2Hz

二十四、振荡时间误差：10min±30s

二十五、孵育舱设定温度的准确：±1.5℃；温度波动：±1.5℃

二十六、系统的完整性：仪器、试剂都由同一公司研发，便于维护，维修。

★二十七、乙肝五项检测单位与国际公认单位一致：

HBsAg、HBcAb单位：IU/ml，HBsAb单位：mIU/ml， HBeAg、HBeAb单位： PEIU/ml。

★二十八、乙肝五项标准品溯源性要求：标准品溯源WHO。

二十九、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少5年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格三个月后付中标价全款。

包二：双道微量注射泵 (国产)

一、注射器规格：10ml、20ml、30ml、50ml

二、注射速率：

（一）50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

（二）30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

（三）20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

（四）10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）

三、快速推注：1200ml/h (50ml 注射器)； 600.0ml/h ( 30ml注射器)；399.9ml/h ( 20ml 注射器)；300.0ml/h ( 10ml 注射器)；

四、累计容量：0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

五、限制量：0—9999ml

六、精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

七、配置充电电池：DC12V，充电16小时后以5ml/h可持续工作不低于3小时；

★八、报警：残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

九、报警优先级；

十、自动识别注射器规格

★十一、可使用一次性注射器（≥13种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌；

★十二、阻塞后针筒内压力自动释放

十三、可存储记录：≥500条；

十四、RS232 电脑接口

十五、限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警

十六、三档阻塞压力等级选择：低（L）300mmHg+/-100mmHg；中（C）500mmHg+/-100mmHg；高（H）800mmHg+/- 200mmHg；

十七、具有快速推进键保险；

十八、注射过程中快速推注；

十九、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格三个月后付中标价全款。

包三：振动排痰机 (国产)

- 适用范围：根据临床胸部物理治疗原理（定向体位引流），在人体表面产生特定方向周期变化的治疗力，可穿透皮层、肌肉、组织和体液，产生的叩击、震颤促使呼吸道粘膜表面粘液和代谢物松弛、液化，逐步排出体外；

二、结构形式：单路成人落地推车式；

★三、显示方式：≥5.6寸触摸液晶大屏幕，全电脑控制，中文菜单操作；

四、操作方式：

（一）手动操作模式；

（二）四种自动程序操作模式：轻柔、标准、加强、超强；

五、频率范围：成人10Hz-60Hz，频率可调，步距1Hz，误差为±20%。

六、具有定时功能：

（一）手动模式定时：1min-60min，步距为1min，误差为±10%；

（二）自动模式分四档：5min、10min、15min、20min，误差为±10%；

★七、软轴手柄：≥1.6m，操作过程中可以3600自由转动；

八、 治疗头：

（一）特定方向周期变化的治疗力, 能在垂直方向分力产生叩击、震颤力，在水平方向分力产生定向挤推、震颤力，对深度的痰液排出效果明显。

（二）海绵治疗头，软硬、密度在10-60Hz频率下有效地发挥效能；

★（三）配备≥5种治疗头，满足不同患者多种体外引流要求；

1、直径120mm叩击头带橡胶套；

2、直径90mm叩击头无纺布包海绵体；

3、直径78mm叩击头无纺布包海绵体；

4、直径68mm叩击头无纺布包海绵体；

5、直径58mm叩击头无纺布包海绵体；

九、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少贰年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格三个月后付中标价全款。

包四：低速离心机(国产)

一、微电脑控制，LED液晶显示；

★二、采用交流变频电机驱动，运行宁静清洁，噪音（Noise）：≤55dB；

三、提供≥8种升、降速率选择模式；

四、提供≥8种工作模式选择，可自由编程、调用；

★五、转速/离心力可相互设定、同步显示，最高转速（Max peed）≥4000rpm；最大相对离心力（Max RCF）≥3309×g；

★六、容量≥100只真空采血管/批次，运行中可随时更改参数，无需停机；

七、磁感应门锁，双锁型设计，电动开门，运行更安全可靠；

八、自动平衡，无需配平；

九、全钢制结构，双层钢板防护。

十、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少3年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格三个月后付中标价全款。

包五：儿童病床及护理用品（国产）

一、双摇儿童病床:36张；

（一）整床尺寸：L1935×W980×H515  ±10mm

（二）床架采用厚度≥1.5 mm碳素钢矩管制作。

（三）床面采用碳素钢≥1.0mm冷轧钢板冲压成型，透气孔每孔翻边。以臀板为基准折起角度，背板0～65°±5°,腿板0～35°±5°。脚框最大折起角≥120°。床面额定载荷：≥135Kg。

★（四）背段升降采用双支撑活动转臂，双滑轮支撑，滑轮在背板轨道中运行。（提供双臂水平滑动转轴组件的第三方检验报告）。

（五）升降丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用钢制万向联轴节结构，双向过摇保护装置，摇把伸缩管采用不锈钢圆管内套结构永不脱落，配防尘罩，ABS摇把可折叠。

（六）床面连接件全部使用钢件，外套工程塑料，连接件厚度6mm。

★（七）全履式铝合金护栏，高度上中下三档调节，配气簧助力，护栏16根铝合金立柱，高度≥400mm。

（八）床面离地高度为515±10mm。

（九）床头床尾面板采用有机玻璃，内嵌双面动漫画。床头床尾对角设计工程塑料输液架插孔，孔内设置定位卡槽。

（十）提供床面部件喷涂的盐雾试验（第三方检测报告）。

★（十一）床垫：1730×820×80±5mm。床垫与床的各段匹配，床垫由30mm椰丝垫和50mm高弹海绵制作，外套防水帆布，带透气孔。（提供床垫第三方霉菌检测报告）

（十二）病床床头床尾颜色为果绿色；

二、床头柜：19个；

★（一）床头柜规格尺寸：460×450×810mm±5mm

（二）床头柜颜色：果绿色、蓝色可选；

（三）床头柜由柜体、台面、柜门、抽屉、拉板、隔板、毛巾架等组成。

★（四）台面采用ABS材料注塑成型。

（五）抽屉上面为隐藏式滑板，柜门内有一层隔板，方便分类存放物品。

（六）柜脚采用脚轮或脚垫（可调节高度）。

（七）外围框采用碳钢冷轧钢板，表面喷塑。

（八）柜门与柜体的连接采用转销，转销所使用的压簧材料采用65Mn。

（九）抽屉、滑板、门板均采用ABS材料注塑成型，毛巾架采用不锈钢圆条制作。

碳钢

三、陪伴椅：50个；

（一）外型尺寸（展开时）：1850×620×400(mm) ±10mm。

（二）陪伴椅颜色：灰色、蓝色可选；

（三）可收折，可作椅和床两用，设计6个脚轮，移动灵活。

（四）主框架管采用直径38×1.5mm碳钢焊管，大架脚轮为直径≥75mm高级人造胶静音万向轮。

（五）座段下架脚轮为≥50mm人造胶静音定向轮。

（六）整体支撑部分采用力学原理的钢体结构，展开时人坐在任何部位不会出现翻倒现象。

（七）金属表面采用静电喷塑处理，喷涂材料环保，涂层表面平滑光洁，内外抗锈。

（八）面部材料为蓝色人造皮革制品，内衬高弹海棉。

（九）额定载荷≥135kg。

四、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院支付90%首款（公司开全票），一年后无质量问题付10%尾款。

包六：医疗教学模拟教具

一、半身成人心脏复苏模拟人：4个（国产）

★（一）模拟生命体征：

1、初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。

2、按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。

3、抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

4、瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。

（二）可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。

★（三）择执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准。

★（四）三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。

1、方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。

2、方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。

3、方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。

（五）控制器显示屏功能：

1、电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。

2、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。

3、条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml：

1）吹气量过少时，条形码为黄色。

2）吹气量合适时，条形码为绿色。

3）吹气量过大时，条形码为红色。

4）吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；

4、条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm：

1）按压深度过少时，条形码为黄色。

2）按压深度合适时，条形码为绿色。

3）按压深度过大时，条形码为红色。

5、可自行设定操作时间，以秒为单位。

（六）操作频率：国际最新标准：至少100次/分；也可自行设定数值。

（七）电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。

（八）打印机功能：操作结束后打印操作过程。成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

（九）标准套配置中显示控制器需尽量轻便，需含有复苏操作垫，厚实耐用。 需含有外包装箱或布袋，方便运输。需含有CPR消毒面膜(50张/盒)一盒；可换肺囊装置四套；可换面皮一只；

二、儿童心脏复苏模拟人：3个（国产）

（一）模拟标准气道开放。

★（二）人工手位胸外按压：

1、按压位置正确，误的指示灯显示及错误的报警；

2、按压强度正确（2-3cm区域），错误（＜2-3cm＜区域）的指示灯显示及错误的报警。

★（三）人工口对口呼吸（吹气）显示报警：

1、吹入的潮气量＜150ml--200ml＜的指示灯显示及报警；

2、吹入的潮气量在150ml--200ml的正确指示灯显示；

3、吹入的潮气量过快或者超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

（四）按压与人工呼吸比：30：2/单人或者15：2/双人。

（五）操作周期：先有效胸外按压30次再有效2次人工吹气既30：2五个循环周期CPR操作。

（六）操作频率：最新国际标准：100次/分。

（七）操作方式：训练操作。

（八）检查颈动脉反映：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。

（九）工作状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源6V电源。

★（十）标准套配置中显示控制器需尽量轻便，需含有复苏操作垫，厚实耐用。 需含有外包装箱或布袋，方便运输。需含有CPR消毒面膜(50张/盒)一盒；可换肺囊装置四套；可换面皮一只。

三、婴儿心脏复苏模拟人：3个（国产）

（一）模拟标准气道开放。

★（二）人工手指位胸外按压显示报警：

1、按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警。

2、按压强度正确、错误的指示灯显示及错误的报警。

（三）人工口对口呼吸（吹气）显示报警：

1、吹入的潮气量＜30ml--50ml＜的指示灯显示及报警。

2、吹入的潮气量在30ml--50ml之间正确指示灯显示。

3、吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

（四）操作频率：最新国际标准：100次/分；

（五）操作方式：训练操作。

（六）检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。

★（七）工作状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源6V。

★（八）标准套配置中显示控制器需尽量轻便，需含有复苏操作垫，厚实耐用。需含有外包装箱或布袋，方便运输。需含有CPR消毒面膜(50张/盒)一盒；可换肺囊装置四套；可换面皮一只。

四、AED体外除颤器训练模型：4个（国产）

★（一）产品设计需符合人机工程学。打开面盖，则设备开机；合上面盖，则设备关机。单键除颤功能操作，面盖背部可存放AED 电极贴片。

（二）模拟急救现场AED的工作流程，AED自动体外除颤仪（训练专用）但无高压电击除颤动作；全程语音提示，指导学员熟悉AED的工作流程和使用要点。

★（三）自动体外除颤仪内置不少于9个情景，可模拟不同情景的急救现场情况，并且全程语音提示指导训练者完成BLS训练，可以根据需要暂停或继续BLS过程。

（四）电量管理功能。系统自动检测电池电量，当电池电量不足时，系统将有“电池电量低”语音提示。

（五）故障模拟功能，通过遥控器选择可以进行情景语音的模拟提示，包括：除颤过程有其他人接触和病人身体、贴片位置错误、贴片位置正确、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低等。

★（六）遵循美国心脏学会（AHA）及美国红十字会规定的各种AED的情景准则。可与任何一款心肺复苏模型搭配训练使用。

五、脊柱损伤急救搬运套装：5个（进口）

★（一）脊椎固定板需采用轻便耐用的碳纤维设计，能够在承重体重高达110公斤的病人时保持完全不弯曲，重量需≤6.1KG；

（二）具有防水性质，可在各种环境条件下使用，存放简单便于运输；

（三）需采用无缝设计，使用和清洁都需简单方便；

★（四）需内置至少12只碳纤维捆绑销，有CE标志，可轻松完成捆绑，设置有超大的把手易于抓取，舒适度高；至少具有14个把手，把手宽≥5厘米，把手长≥13.3厘米，双板最小存放空间大约为10厘米；

（五）配套可调节式四合一颈托、头部固定器、脊椎固定带，共同组成脊椎固定搬运系统，可实现对病人的全方位固定；

（六）具有为儿科病人特别设计的固定带，无需填充病人与固定带之间空隙；

★（七）具有射线穿透能力，可进行X光透视，CT扫描、核磁共振检查，成像清晰，能够保障在进行X射线、CT扫描以及核磁共振检查前无需移动病人。

（八）具有头部固定器的各项功能，可以反复使用，也可以根据需要一次性使用，结实耐用，在使用时只需4步操作就能达到最佳固定效果，使病人达到最大舒适；

（九）两侧固定板可进行多向调节；

（十）固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低；

（十一）要有安全可靠的手柄卡锁功能，可以快速打开卡锁，确保正确使用；

（十二）可使用一次性气道可快速和容易替换；

（十三）两侧固定板边缘舒适，适宜2岁以上病人使用；

（十四）基板配有可更换衬垫，易于清洁，抗污效力≥99%；

（十五）两侧固定板内壁为非吸收性材料，两侧固定板重量≤150克；

（十六）四合一颈托将颈托的四个尺码合为一体，确保在任何时候都可得到适合病人的正确尺码；

（十七）具有固定锁，确保颈托的稳定和对称；

（十八）具有超大型气道开口便于颈动脉监测和进一步的气道管理；

（十九）后方具有开孔设计便于触诊和透气，不含乳胶成份；

（二十）尺寸：40.5厘米x183厘米x6.4厘米；

六、其它要求：

（一）交货期：合同签订后三个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少1年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院支付90%首款（公司开全票），一年后无质量问题付10%尾款。

包七：动态血压监测仪(国产)

一、测量方法：阶梯放气示波法；

二、收缩压测量范围：40-260 mmHg；

三、舒张压测量范围：20-210 mmHg；

四、心率范围：40-200 bpm；

五、工作电源：≥1000maH锂电池, 可测量并记录≥200条数据；

六、数据存储器：闪存储存≥300个读数；

七、安全系统：最大充气压力限制到290mmHg；断电自动安全打开阀门；最大BP测量时间少于120秒；

八、取样周期：多个独立可程序化周期(5，10，15，20，30，45，60，90、120min)；

九、可穿戴式佩戴；

十、带前后翻页按键，可显示屏回看数据。

★十一、LED彩色显示屏;

十二、双压力传感器，双重保护功能。

十三、采用防干扰动态血压技术，提供很强的抗运动干扰能力。

★十四、具有体位信息记录功能，帮助医生判断血压升降原因。

十五、黑屏选项：可设置监测仪为黑屏状态，以免患者好奇触动。

十六、数据通讯支持USB接口，保证数据传输的稳定性和可靠性。

十七、提供白天、晚上以及特殊时间段等5个测量时间段设置。

十八、智能升压，每次充气到上次测量读数以上38mmHg以提高病人舒适性，减少测量时间。

十九、液晶屏同屏显示收缩压、舒张压和心率。处于工作状态时记录盒显示时间与光点。

二十、袖带可拆掉气囊再清洗。

二十一、提供最大充气压设置。

二十二、测量失败,会自动重测。

二十三、读数超标警示。血压读数超过设定的限值后，产生警示。警示有显示，声音两种方式。

二十四、电池剩余电量可观测，便于判断是否需要更换电池，做到最大可能节省电池；

二十五、为防止病人随意按键，提供监护仪开关启动测量的停用功能。

二十六、快速充电，全电量充满需时间小于1小时。

二十七、软件参数：

（一）分析软件提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图）。

（二）时间片段采样分析

★（三）可设定儿科阈值

（四）软件可自由设定报告内容、可根据需要自动选择报告类型打印报告，无需按页打印。

（五）统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，并显示在统计页上。

（六）可以任意设置测量数据的保留路径，防止安装盘容量饱和。

（七）电子搜索功能，读取数据时可以轻易找到病人信息，无需重新手工输入。

（八）提供白大衣高血压自动分析功能，采用特殊颜色表示白大衣高血压分析时间段。

（九）趋势图需要可以容纳最多72小时的数据。

（十）可自动生成PDF格式报告。

（十一）软件可以设置收缩压、舒张压、夜间血压、背景、血压阈值等图表颜色，符合操作医生的审美习惯。

（十二）有血压比较分析功能。一个人如果前后两次或多次就诊。软件可以比较最近两次就诊的血压数据。

（十三）自动生成诊断结论，符合卫生系统诊断标准。

二十八、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少贰年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格三个月后付中标价全款。

包八：医用血液冷藏箱（国产）

★一、采用立式设计，储血专用冰箱冰箱，≥429L。

二、微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C，大屏幕LED显示，观察方便。

三、显示：数字显示箱内温度,可实时监控箱内温度。

四、风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内。同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。

五、多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警），带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）

六、冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

七、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

八、配备四个脚轮，两个底脚；灵活，可移动、可通过底脚锁定。

九、压缩机：变频压缩机，高效节能，低噪音，使用寿命长。

十、冷凝风机：德国进口品牌冷凝双速风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。

十一、不锈钢内胆设计，防腐可靠。

十二、门：大视角三层玻璃发泡门体设计，表层玻璃带LOW-E膜，降低传热效率，25℃、85%湿度下无凝露。

★十三、门体机械锁和电磁锁双重保障，电磁锁可以实现NFC打卡开锁功能。

十四、后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。

十五、箱内6个高精度传感器，同时增加防低温机械温控器，有效保证温控的准确性。

十六、箱内设置照明灯，外部独立灯开关。

★十七、标配USB接口，可选配圆盘温度记录仪。

十八、5层高度可调蘸塑搁物架，一体成型注塑血袋筐，带卡槽和隔板便于整理标识血袋。

十九、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格三个月后付中标价全款。

包九：全自动化学发光分析仪（进口）

一、检测原理:化学发光微粒子免疫分析技术，不使用生物素-链霉亲和素检测系统，检测结果不受生物素的干扰；

★二、最大处理速度；≥400测试/小时；

三、样本位≥250个，样本可随机连续装载；可随机设置优先/急诊位；

四、使用6管/架的样本架，便于6点校准等操作；

五、样本量2ul-200ul，以1ul步进；

六、可检测样本类型包括：血清、血浆、全血、尿液等；

★七、试剂位≥94个，可以用于放置试剂、定标液或质控品；

八、试剂量5ul-150ul，以1ul步进；

九、设备能够实现全程自动在线质控，仪器可定时自行运行质控；

十、样本针携带污染率≤0.1 ppm；

十一、样本针：钢针加样，样本针具备液面探测、凝块和气泡检出等功能，不采用一次性吸样头；

十二、试剂仓温度 2℃-12℃，反应混合温度36.4-37.6℃

★十三、试剂和消耗品可以不停机更换；

十四、急诊最快出结果时间≤18分钟；

十五、可开展项目：可提供HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、anti-HBc IgG及IgM、HIV抗原抗体联合检测、TPAb、anti-HCV等术前检测项目；

十六、术前八项全部采用两步法检测，减少钩状效应；

十七、HBsAg、HBsAb采用6点定标，保证检测结果准确性；

十八、HBsAg检测试剂不稀释线性≥250IU/mL；

十九、anti-HCV具有权威机构，如卫生部或CDC推荐的真阳性参考值；

二十、HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、anti-HBc、HIV抗原抗体联合检测、TPAb、anti-HCV检测试剂定标有效期均≥28天，或批定标；

二十一、可储存项目文件≥200个；

二十二、可储存测试结果≥200000条；

二十三、RV杯，可储存≥1000个，离机时间≥5小时，RV可随时不停机添加；

二十四、平均用水量≤20L/h

二十五、具备可扩展性，同品牌生化和免疫模块可以进行不同的组合，可扩展为多台生化和免疫系统；

二十六、远距离警报为可选组件，可组合到工作站上，协助操作者识别仪器状态并提示操作者，优化工作流程；

二十七、具有远程诊断预警系统，售后可实行24小时实时监测检测仪器的各项运行数据，保障检测仪器稳定运行；

二十八、其他要求：其它要求：

（一）交货期：合同签订后三个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少5年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院支付90%首款（公司开全票），一年后无质量问题付10%尾款。

第三篇  商务要求

一、交货时间：

进口医疗设备合同签订后三个月内；国产医疗设备合同签订后一个月内。

二、交货地点：

医院指定地点。

三、报价：

1、本项目报价以人民币报价。报价应为产品送达采购人指定地点并安装调试完成直至最终验收合格及质保期内的所有费用，包括产品价、运输、保险、安装、税费、培训费用、履行质保义务等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、竞标文件中报出易损件价格，如有耗材一并报价

四、货到验收

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、20万元以上的设备采购项目，由中标方邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则医院收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。20万元以上设备必须由重庆市医检所验收并出具合格的验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。

7、采购人需要厂家对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

五、售后服务、质量保证期

1、产品质量保证期

1.1供应商应明确承诺：质保期（根据技术参数其他要求为准，自验收合格之日起计算）。质保期内的维修费用全免；提供设备终身维保服务，质保期后的维修只收取零备件费。

1.2供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

2、售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1质量保证期内服务要求

2.1.1免费送货，免费安装调试。

2.1.2电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.1.3现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

2.1.4技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.1.5收费

质保期内的维修费用全免。

2.2质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务，并只收取零备件费。

3、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

六、培训

供应商须免费提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、付款方式

1、供应商按采购合同交货并验收完成后，采购人出具项目验收报告，供应商向采购人开具发票。

2、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

3、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

八、合同的签订及合同格式

询价采购结束后，成交供应商与采购人签订书面合同。合同格式见本篇附页。

九、其它

1、竞标人必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

合同格式

重庆市第九人民医院医疗设备购销合同

供方：                                       合同编号：

需方：重庆市第九人民医院                     签订地点： 重庆市第九人民医院

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) |  | 总价（元） | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 交货。 |  |
| 合计人民币（小写）： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限及保修范围： 2、服务措施：免费送货上门、安装、调试到正常使用。故障响应时间2小时。 3、质保期后服务：供方对保修期外的产品仍然进行定期上门巡检，终身服务。质保期后先维修后付款，维修只收零配件成本费，不收其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：随机各种附件、说明书、配件等齐备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式：供方将货物送到需方指定地点，现场安装调试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 1、1-20万元医疗设备安装前乙方联系甲方使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如甲方与乙方在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收收货的情况，由乙方邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则退货给乙方，甲方有权解除该合同。 2、20万元以上设备必须由重庆市医检所验收并出具合格的验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： 1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。 2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任：按《经济合同法》相关条款办理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、招标书、投标书和特殊承诺是本合同不可分割的部分。 2、本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 3、本合同一式四份，供方一份、需方三份，具有同等法律效力。 4、其他优惠条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 方 单位名称（章）: 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 帐号： 电话： 签订时间： 年 月 日 |  |  |  |  | 需 方 单位名称（章）：重庆市第九人民医院 单位地址：重庆市北碚区嘉陵村69号 法定代表人： 委托代理人： 开户行：建行北碚支行营业部 账号：5000 1093 6000 5001 2527 电话：023-68864967 签订时间： 年 月 日 |  |  |  |

验收报告格式

# 重庆市第九人民医院医疗设备验收单

重庆市第九人民医院  ：

为确保商品的质量，请各临床科室对供货商提供的商品从四方面认真验收：包装是否完好；按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备；产品是否全新、原装、正品；产品能否正常使用。验收无误后，按要求填写验收单并签字盖上公章交设备科，以此作为评定供应商服务情况和付款的依据。

| 采购项目编号 | 商品名称 |  | 规格型号 | 数量 |  |  | 单价（元） | 总金额（元） |  | 机身号 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计： 整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后维修工程师姓名（必填）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后维修工程师手机（必填）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如果该设备属于放射设备，必须填写以下两项内容以及功率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备最大管电压 |  |  |  |  | 设备最大管电流 |  |  |  |  |  |  |
| 从以下方面验收的情况： 1、包装是否完好：□是 □否； 2、按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备：□是 □否； 3、产品是否全新、原装、正品：□是 □否； 4、产品能否正常使用：□是 □否； 5、供应商上门服务情况： □好； □一般； □差； 其他说明： 使用科室负责人（签字）： 设备科工程师（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商（盖章）： 经办人： 电话： 送货时间：2019年 月 日 |  |  |  |  |  | 收货单位（盖章）： 设备科负责人： 收货时间：2019年 月 日 |  |  |  |  |  |

第四篇  竞标文件格式要求

一、竞标文件封面格式

二、经济部分

1、报价表

2、报价函

3、明细报价表

三、技术部分

1、技术应答

2、技术偏离表

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况

2、商务偏离表

3、其它优惠承诺

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

2、特定资格条件

3、其他应提供的资料

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、询价文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、竞标文件必须以分包为单位制作（否则无效）。

一、竞标文件封面格式（黄色部分需自行更改）

项目编号：CQJYSB19005                                    正本

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

分包号：包1

分包名称：心电监护仪

投 标 文 件

投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司

地址： 重庆市

电话（座机）：023-

二、经济部分

1、报价表

报价表

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购                 项目编号：CQJYSB19005

投标人：公司全称+盖公章                          法人授权代表：

法人授权代表手机：

公司座机：

日期：

| 投标人全称 |  | 公司全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 投标货物名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 注册证号 |
| 备注（优惠条件）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、报价函

报价函

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

我方收到                         （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）及技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本壹份。

3、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

供应商（公章）：

地址：

授权代表：

电话：

QQ：

邮编：

年      月      日

3、明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 规格型号 | 生产 厂家 | 数量 | 成交总价 （元） | 备注 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 |  |  |  |  |  |  |
| 各种易损件 |  |  |  |  |  |  |
| 各种配件 |  |  |  |  |  |  |

注：1、该明细报价表包括主机、各种易损件和耗材。

2、请竞标人完整填写本表，没有填写或填写不完整的按无效报价明细处理。

3、该表可扩展。

供应商名称（公章）：

年     月     日

三、技术部分

1、技术应答（提供投标设备的技术参数和性能指标）

2、技术偏离表

采购项目名称：

| - 序号 | - 采购要求 | - 竞标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞标人：                                      法人授权代表：

（竞标人公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：2.1本表即为对本项目“第二篇  采购项目需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.2该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“响应”；

2.3该表可扩展；

2.4附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况：（投标公司对所投产品服务周期、地点、服务条款等情况进行说明）

一、交货时间及地点：

1、合同签订后         个月内到货；

2、交货地点：重庆市第九人民医院指定地点；

二、售后服务：

1、

2、

3、售后服务机构信息：

地址：

联系人：

联系电话：

厂家工程师电话：

…………

三、付款方式：

四、其他：

2、商务偏离表

商务偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 采购要求 | - 竞标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：2.1该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离说明”

项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“响应”。

2.2该表可扩展。

3、其它优惠承诺（格式自定）

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

1.1参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

（竞标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的产品和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料,我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年   月   日

1.2法定代表人身份证明；

1.2法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （竞标人名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年     月     日

（公章）

附：法人身份证复印件

1.3、法定代表人授权委托书

1.3法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________________ 。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                            法定代表人签名：

职  务：                                    职  务：

供应商公章：

年   月   日

附：被授权人身份证复印件

1.4最近一年财务报表的复印件；

1.5生产（销售）场地证明材料及人员情况介绍，本地化售后服务机构、服务能力证明材料

（格式自定）

1.6近三个月的缴税记录和社会保险缴纳证明（提供复印件）

2、特定资格条件：投标产品全套资质（资质按以下顺序放置）

(1)、产品注册证；

(2)、生产厂家生产许可证；

(3)、生产厂家对投标公司授权书；

(4)、投标公司经营许可证；

(5)、投标公司第二类经营备案表；

(6)、投标公司对授权代表的授权书；

(7)、授权代表身份证复印件；

(8)、生产厂家和投标公司其他资质；

3、其他应提供的资料

（结束）