询价采购文件

采购项目编号：CQJYSB19003

采购项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

采   购   人：重庆市第九人民医院

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组  制

二〇一九年九月九日

第一篇  询价采购邀请书

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组根据北碚区政府采购部门下达的采购计划，对重庆市第九人民医院医疗设备组织询价采购，欢迎合格的供应商参与竞争。

一、询价采购时间、地点

1、询价文件发售时间：2019年9月23日9时00分-2019年9月25日17时30分。

2、询价文件发售地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

3、递交报价文件时间：2019年9月27日09时00分～09时30分。

（超过递交截止时间递交的报价文件医院恕不接受）

4、竞标文件递交地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

5、询价时间：2019年9月27日09时30分。

二、资格及要求

竞标供应商是指向采购人提供货物、或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

1、基本资格条件

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、特定资格条件（要求）

2.1提供所竞标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（复印件加盖单位公章）；

2.2竞标人为代理商的应提供有效的《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.3竞标人为生产商的应提供有效的《医疗器械生产企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.4竞标人应具有所竞标产品的合法经销资格（提供证明文件加盖单位公章）。

三、报价文件要求：

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1经济部分

1.2技术部分

1.3商务部分

1.4资格条件及其他

以上条款基本格式见本文件第六篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

3、本竞标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市第九人民医院官网上发布；请各竞标人注意查看，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至重庆市第九人民医院设备采购工作组。如竞标人无补遗文件回执，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组视同竞标人已收到本项目补遗文件。

4、采购文件的解释

竞标人如对采购文件有疑问，必须以书面形式在递交竞标文件截止时间前二个工作日向重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组要求澄清，我公司可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入询价采购程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、有关规定

1、本项目采用最低评审价法进行评审。

采购人授权评审小组按照实质性满足资质、技术、商务和服务等要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

1.1对技术条款的偏离检查：

询价文件“第二篇  采购项目需求”中标注“*”号的为关键技术条款，低于询价文件要求的为负偏离，对这些关键技术条款有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格，带“*”号标注的部分需提供技术支持资料：包括竞标产品彩页、由相关机构出具的检测证明材料或得到评审小组成员一致认可的其它证明材料。

非“*”号技术条款低于询价文件要求的为负偏离，每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%，负偏离项数达到5项的竞标人将失去成为成交候选人的资格。

1.2“第三篇  商务要求”第一条至第七条为必须满足条款，有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格；其他要求条款每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%。

1.3竞标总价中不得包含询价文件要求以外的产品或服务；若缺少询价文件要求的配置，将作为无效谈判处理。

1.4评审价的计算：竞标人的报价与其一般条款的负偏离导致的增加价之和即为该竞标人的评审价

1.5若竞标人最后的评审价相同，且评审价格并列最低，则技术应答更优者成为本项目成交供应商。

2、评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），评审小组判断竞标文件对询价文件的响应，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，排名其后第一位的候选供应商报价不高于前一位报价的5%，采购人可视情况确定其为成交供应商，否则应重新采购。

4、无效竞标

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效竞标，其竞标文件将被拒绝：

4.1无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

4.2竞标文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

4.3竞标人不按照采购要求进行设备配置的。

4.4商务部分未满足采购要求的。

4.5竞标人的报价超出规定的竞标限价。

4.6竞标人的资质不符合询价采购文件对资质要求的内容。

4.7供应商未提供所投产品（与实际投标产品相符）的彩色样本。

4.8竞标文件中出现多个竞标方案的。

4.9 竞标人竞标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

5、出现以下情况之一的，作为询价采购失败处理，应重新组织采购：

5.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.2竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.3因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

6、询价有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起60天。

7、提交竞标文件的份数和签署

7.1竞标文件正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件；内容必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。竞标文件语言为简体中文。

7.2询价采购文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

8、竞标文件的递交

8.1竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、竞标人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

8.2竞标文件投递截止时间：参阅询价采购公告。

9、成交通知

9.1询价结果：在重庆市第九人民医院官网上发布。

9.2询价结束7日内，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组将在重庆市第九人民医院官网对招标采购结果进行公告的形式告知《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在7日内发出，则发出时间不应超过询价有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

9.3签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经询价成交双方共同认定。

10、关于质疑和投诉

10.1供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。

10.2重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.3投标人对重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组的答复不满意或者重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

10.4财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

11、关于安装及验收：1-20万元的医疗设备安装前供货商联系医院使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如医院与供货商在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收收货的情况，由供货商邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。20万元以上设备必须由重庆市医检所验收并出具合格的验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。

12、投标人以伪造、变造各种资质，虚假应标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效，并计入医院医疗设备招投标黑名单，取消其3年内在医院参加医疗设备招投标的资格。

五、联系方式

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

联系人：陈胜强、谭翠兰

邮  编：400700

电  话：（023）68864967

地  址：重庆市北碚区嘉陵村69号（设备科）

第二篇  采购项目需求

- 采购项目内容：

| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 国产或进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式支气管镜 | 2 | 进口 |  |
| 2 | 胰岛素泵 | 7 | 国产 |  |
| 3 | 可视喉镜（软镜） | 1 | 国产 |  |
| 4 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 进口 |  |
| 5 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 国产 |  |
| 6 | 输液泵、注射泵 | 27 | 国产 |  |
| 7 | 除颤监护仪 | 2 | 进口 |  |
| 8 | 新生儿专用监护仪 | 4 | 国产 |  |
| 9 | 全自动清洗消毒器 | 1 | 国产 |  |
| 10 | 手术显微镜 | 1 | 国产 |  |
| 11 | 双反牵引骨折复位专用器械包 | 1 | 进口 |  |
| 12 | 内脏脂肪测量装置 | 1 | 进口 |  |
| 13 | 宫腔检查镜 | 2 | 进口 |  |
| 14 | 冷冻手术治疗机 | 1 | 国产 |  |
| 15 | 医疗教学模拟教具及培训设备 | 56 | 国产 |  |

- 二、技术参数及其他要求

包一：便携式支气管镜 (进口)

一、视野角≥95°

二、景深≤3-50mm

★三、弯曲角度（上/下）≥160°/130°

四、先端硬性部径≤5.1mm

五、软性插入管部径≤5.2mm

★六、钳道内径≥2.6mm

七、有效长度≥600mm

八、总长度≥880mm

★九、镜子自带LED光源

十、其中一根便携式支气管镜需配备便携式显像系统带LCD显示屏，带≥32G视频储存卡，可拍照，可录像，带充电电池。

十一、其它要求：

（一）交货期：合同签订后三个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院支付90%首款（公司开全票），一年后无质量问题付10%尾款。

包二：胰岛素泵（国产）

一、屏幕显示：中文显示

二、电机：瑞士进口一体式减速编码电机

★三、主屏幕显示剩余电量

四、主屏幕显示剩余药量

★五、可预设三餐大剂量

六、基础率曲线显示

七、装药自动定位

八、基础率设置范围：0.1U～6U

九、有测血糖提示

★十、有无线数据下载

十一、自动锁键功能；密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量）

十二、可以根据碳水化合物和当前的血糖值泵会自动给出追加剂量

十三、5项自动报警功能显示(低电量、低药量、无药量、日输注总量限制、输注组件错误)

十四、大剂量输注选择有4种方式：手动、方波、双波、向导大剂量

十五、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少贰年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院支付90%首款（公司开全票），一年后无质量问题付10%尾款。

包三：可视喉镜（软镜）（国产）

一、可视软性喉镜：

（一）采用电子成像技术

（二）视场角≥90°

（三）视向角：0°（直视）

（四）景深3～50mm

★（五）插入部外径：≤ 5.2 mm

（六）最小吸引孔道内径≥2.6 mm

（七）工作管有效长度≥600mm

★（八）软性工作管，工作管前端可控制弯曲，前端弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°

（九）具备拍照、录像功能

（十）配备便携式测漏器、测漏盖，可随时进行测试，确保消毒彻底

（十一）自带光源，具备防雾功能，无需预热

（十二）密封要求：操作手柄完全密封防水，达到IPX7要求

二、显示屏：

（一）移动显示器≥10.1"

（二）显示分辨率：1280（RGB）X800

（三）采用内置可充电电池，连续使用时间不低于300分钟

（四）具有HDMI视频同步输出功能，配合外接监视器使用

（五）提供软件终身免费升级服务

★（六）光源照明亮度分级调节，优化图像质量

三、连接方式：

（一）显示器与操作部通过延长线采用平面触点式连接方式，连接面平整易清洁，可直接清洗消毒

（二）显示器与操作部通过延长线采用一键卡口（插拔式）锁定结构；

四、主要配置：

（一）可视软性喉镜：1条；

（二）液晶显示器：1个；

（三）可充电电池及电源适配器：各1套；

（四）消毒密封盖：1个；

（五）恒压阀：1个；

（六）引导舌片：2个；

（七）气管导管连接套：2个；

（八）活检阀：3个；

（九）气压测漏器（含测漏盖）：1个；

（十）吸引按钮：3个；

（十一）软性内镜清洗刷：3条；

五、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院支付90%首款（公司开全票），一年后无质量问题付10%尾款。

包四：全自动糖化血红蛋白分析仪（进口）

一、分析原理:HPLC离子交换技术;

二、检测方法:双波长吸光度法（检测波长：415nm）;

★三、测定参数: （一）(标准模式)(变异模式)HbA1c,HbA1,HbF;

（二）(地贫模式)HbF,HbA2;

四、可选模式:标准血红蛋白模式、变异血红蛋白模式、地中海贫血模式;

★五、层析柱:每个层析柱能提供最少1500个测试的的保修，并且不能强制更换，更换根据质控结果的好坏进行，既保证结果准确又节约成本;

六、校准质控系统:有原厂校准品和质控品;

七、快速检测：每个标本检测时间为≤1.0分钟；

八、准确精密：对稳定的HbA1c进行直接测定，其CV<1%；

九、操作简便：标本无需前处理，只需放好进样架，轻轻一按启动键，原始管或样杯即自动进样，全血或稀释样本都可直接检测；进样量：3μl全血和150μl稀释样本(还可用指尖血快速检测)；样本容量：90个样本容量加1个急诊进样位；

十、操作单元:

（一）触摸式液晶显示屏操作面板;

（二）内置热敏打印机;

十一、数据储存:主机内存可以储存≥800个检测结果，SD卡;

十二、传输方式:RS-232C串行通讯端口（双向）;

十三、打印方式:带内置或外接打印机;

★十四、检测速度:标准血红蛋白模式：≤1.0min/T;

十五、进样方式:

（一）试管进样（自动盖帽贯穿方式进样，无盖帽方式也可自动进样）;

（二）样品杯自动进样;

十六、样本管或杯:

（一）原始管φ15×75~100mm；

（二）使用适配器时，原始管φ12~14×75~100mm；

（三）样本杯；

十七、检测所需样本体积：3ul全血或150ul稀释血液样本；

★十八、结果报告：具有检测峰6个，并且结果能报告IFCC和NGSP双重结果；

十九、样本ID识别：条形码阅读器（标配）；

二十、急诊模式：有≥1个专用急诊样本位；

二十一、专用软件：中文报告软件；

二十二、具有试剂管理功能；

二十三、按照预先设置的时间，能定时自动开关机；

二十四、具有日常自动维护功能；

二十五、具有急诊插入优先检测功能、主机查询功能、试剂量自动监测功能、自动报警和错误提示功能；

二十六、不同型号/带或不带条形码的原始管均可连续进样；

二十七、试剂系统:仪器配套三种浓度洗脱液，洗脱彻底;

二十八、NGSP用户群:在美国NGSP网站有数量众多的用户群，能提供近三年CAP质控的组群数据;

二十九、其他要求：其它要求：

（一）交货期：合同签订后三个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少5年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院支付90%首款（公司开全票），一年后无质量问题付10%尾款。

包五：生物刺激反馈仪 (国产)

一、适用范围：对患者表面肌电信号采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗；

二、具有≥2通道神经肌肉电刺激通道；

三、具有≥2通道触发电刺激通道；

四、具有自动识别信号质量功能；

五、共模抑制比：大于100dB；

六、采样率8192Hz；

七、电刺激强度：0mA～100mA可调，1mA调节, 误差：±20％；

★八、电刺激脉冲宽度：20-1000us，10us可调，误差：±20％；

★九、电刺激脉冲频率：2-250HZ，可调，1Hz调节，误差：±10％；

十、电刺激上升/下降时间：0-20s可调，0.1s调节，误差10%；

十一、采样位数：≥16位；

十二、工业级计算机，内置机箱，抗电磁干扰性能突出；

十三、一体化医学推车，可移动，显示器可升降，左右旋转调整角度；

★十四、可与盆底肌电筛查、评估设备联网，实时数据传输，实时治疗方案及患者治疗数据同步；

十五、一键式开机，直接进入操作软件界面,一键关机，无需等待；

十六、内置筛查及评估双模式；

十七、一分钟快速筛查，自动给出评分和智能化判断给出是否需要治疗建议；

十八、两种筛查模式：快速筛查1分钟，标准筛查2分30秒；

十九、一分钟筛查主要参数：静息平均肌电，静息肌电变异性，快速收缩上升时间，快速收缩下降时间，持续收缩平均值，持续收缩变异性，后静息平均值，后静息变异性

二十、6分钟标准化Glazer评估模式，自动给出评估参数；

二十一、治疗方案：

（一）能够选取已经编辑好的治疗方案，根据治疗方案进行治疗。

（二）可以2通道同时进行治疗，需要时能够显示治疗指导语，播放语音提示，能够显示治疗进程，并存储治疗结果。

（三）方案里的治疗方法至少包括肌电多媒体生物反馈、神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练。

（四）疗方案至少包括：肌肉放松训练、肌力增强训练、肌肉耐力训练、协调性训练、肌肉精准性训练、盆底肌训练、电刺激治疗、肌电触发电刺激治疗。

二十二、开放式治疗：

（一）能够同时采集2通道的表面肌电信号，可以显示表面肌电原始信号和RMS信号，可以设置表面肌电信号的滤波参数，包括高通滤波、低通滤波和陷波，设置波形平滑时间。

（二）能够改变波形显示的最大值、最小值和每屏幕显示波形时间长度，可以把一通道波形全屏显示。

（三）能够分别单独控制2通道的电刺激进行治疗，每通道电刺激参数可以单独控制，包括脉冲宽度、刺激频率、电流强度、上升/下降时间、电刺激的开始和停止。

二十三、方案库管理

（一）能够新建、编辑和删除治疗方案。

（二） 一个治疗方案包括：治疗的总次数，每次治疗的时间，每次治疗又分为若干个阶段，可以由模板训练、电刺激或肌电触发电刺激中的一个或多个组成，治疗次数、治疗时间和治疗内容以及参数可以由医生设定。

（三）方案库可导出，可以导入方案

二十四、病员数据管理：

（一）能够对病人筛查或评估的记录进行管理，包括：列表显示所有记录、选择记录查看筛查或评估结果、打印报告、删除记录。

（二）能够对病人治疗方案进行管理，包括：列表显示历史治疗方案、新建治疗方案、从方案库导入治疗方案、修改治疗方案和删除治疗方案。

（三）能够对治疗记录进行管理，包括：列表显示所有治疗记录，显示每条治疗记录的治疗时间、治疗类型、治疗时长等信息。

二十五、具备无线数据分享功能：可自动直接把数据分享到其他计算机，可自动接收其他设备的数据，同步患者的治疗及评估数据

二十六、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。生产厂家需出示承诺书：设备如出现故障，必须先到场检查并报价，先维修该设备能正常使用后再付款。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院支付90%首款（公司开全票），一年后无质量问题付10%尾款。

包六：输液泵、注射泵(国产)

一、输液泵：20台；

★（一）速度设定范围：1ml/h～1200ml/h(最小步进0.1ml/h)

（二）输液精度：≤±5%（优质输液器经校准标定后的精度）

（三）冲洗速率：≥1000 ml/h；

（四）输液量：1ml～9999ml；

（五）累计量：0ml～9999ml（每级0.1ml）；

（六）具有速率自动换算功能

（七）阻塞压力三档显示可调: 高：120±26.7kPa；中：66.7±13.3kPa；低：10±6.6kPa

★（八）压力动态液晶实时显示

（九）具有KVO（保持静脉开通功能）速率：0ml/h～5ml/h（可调，每级1ml/h）

（十）气泡探测器：超声波探测方式、探测灵敏度≥25ul

（十一）报警功能：包括管路阻塞、输液即将完毕、输液完毕、输注不畅（预报警）、管路气泡、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO完毕报警。

（十二）内置可充电锂电池：DC12V充电电池组；电池充电16小时后，可供泵以25ml/h速率工作时间≥5.5小时以上（注：包含电池欠压报警时间。）

★（十三）蠕动泵“柔性驱动”，极大降低噪音

（十四）操作历史纪录（黑匣子）：≥1500条

（十五）输液历史纪录：≥1200条（约7天纪录，可从泵上查询）

（十六）输液方案设置：可预设两种不同速度的输液程序

（十七）输液器：可以储存≥9个不同厂家生产的一次性使用输液器；

二、注射泵：7台；

★（一）输注精度：±1.8%；

（二）输液速率范围：0.1 - 1500毫升/小时 ( 0.1 毫升/小时递增)；

（三）注射器尺寸：5毫升, 10毫升, 20毫升, 30毫升, 50/60毫升；

（四）注射器品牌识别：手动/自动;

（五）注射器品牌自校准:手动/自动

（六）输注速率:	5毫升注射器: 0.1-210.0 毫升/小时

10毫升注射器: 0.1-300.0 毫升/小时

20毫升注射器: 0.1-400.0 毫升/小时

30毫升注射器: 0.1-600.0 毫升/小时

50/60毫升注射器: 0.1-1,500.0 毫升/小时

（七）输注模式:速率模式，时间模式，体重模式，多速率模式

（八）预设输注量范围：0.1—9,999.9 毫升

（九）剂量范围：0.01-99.99微克/公斤/分钟

（十）体重范围：0.1-300 公斤

（十一）药量范围：0.1-999.9 毫克

（十二）容量范围：0.1-9999.9 毫升

（十三）排气/快速输注速率：5毫升注射器: 0.1-210.0 毫升/小时

10 毫升注射器: 0.1-300.0 毫升/小时

20 毫升注射器: 0.1-400.0 毫升/小时

30 毫升注射器: 0.1-600.0 毫升/小时

50/60 毫升注射器: 0.1-1,500.0 毫升/小时

（十四）快速输注方式：手动快速输注剂量；自动快速输注剂量（剂量或者容量/流速）；

（十五）阻塞后丸剂量：阻塞后针筒内压力自动释放＜0.2毫升；

★（十六）压力阻塞等级：阻塞等级5级可选（100-900 毫米汞柱）

★（十七）动态阻塞压力显示：独有的安全系统可以监视及分析阻塞压力变化，并在屏幕上以动态条形式显示阻塞压力的变化，在阻塞触发前提供报警。

（十八）药物列表：默认显示208个常用药物名，可存储≥500个常用药物名

（十九）具有报警功能：

1、注射即将完毕报警、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

2、报警音：5级报警音量，3种报警音色可调

（二十）KVO 速率：0.0 - 5.0 毫升/小时 (取决于注射器尺寸)

（二十一）泵的叠加：≥4个泵的叠加

（二十二）历史记录：≥5000个存储记录

（二十三）屏幕亮度：≥10级可调

（二十四）电池：内置可充电锂电池, ≥2600 mAh, ≥ 8 小时运行时间 (完全充满的新电池，输注速率 5 毫升/小时)

三、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院支付90%首款（公司开全票），一年后无质量问题付10%尾款。

包七：除颤监护仪（进口）

一、显示屏: ≥6英寸,彩色高亮度背光LCD显示；

二、可显示ECG，SpO2, EtCO2等波形, 支持数字放大，波形冻结；

三、除颤电流波形：双相波；

四、手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付；

五、工作模式：手动除颤，同步复律，生命体征监护，内部放电，机器自检

★六、除颤能量: ≤300J, ≥12档能量选择

★七、能量及工作模式选择: 一体旋扭式

★八、快速充电：4秒内充电到200J（即便用交流电的情况下），充电过程中可在屏幕上显示当前能量值

九、ECG波形恢复时间：除颤放电后，心电波形在3秒内恢复；

十、心电导联：标配三导联；

十一、心电共模抑制比：≥100dB；

十二、电容：高性能集合式电容，确保性能稳定；

十三、可升级主流法呼吸末二氧化碳：按照2010AHA心肺复苏指南的推荐，配置主流法呼吸末二氧化碳测量，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过5秒，免加热模块，可液体消毒，耐摔；

十四、可升级血氧饱和度：血氧饱和度探头采用平行夹设计，可水洗消毒；

十五、自检指示：带有自检指示灯，每天自动自检并更新状态灯颜色（绿色代表一切正常，红色代表有异常），清晰指示仪器状态，并自动保存自检结果

十六、电池：内置充电镍氢电池，持续工作时间：≥2小时

十七、仪器内置屏幕智能操作指导，带有电极板放置架，具有报警指示灯

十八、防振动：通过MIL-STD-810F 514.5 Category 4 及MIL-STD-810F 514.5 Category 9 ；可用于救护车及急救直升机

十九、其它要求：

（一）交货期：合同签订后三个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格三个月后付中标价全款。

包八：新生儿专用监护仪（国产）

一、便携式一体化监护仪，固定式提手;

二、≥8.4英寸LED背光液晶屏，高清显示，触摸屏操作。支持中文手写输入;

三、具有VGA接口可外接显示器;

★四、无风扇设计，要求采用铝镁合金材质的后壳保证散热效果;

五、要求双报警灯设计，生理、技术报警灯分开显示，方便判断报警类型;

六、监测参数：

1、标准配置：心电、血氧、脉率、无创血压、呼吸、体温;

2、心电：采用新生儿专用心电技术，配置夹式心电导联线、新生儿专用电极片;

3、血氧：要求标配masimo血氧;

4、无创血压：要求只配置新生儿模式，无成人测量模式，防止误操作;

★5、可配置呼吸暂停自救、氧浓度监测功能；

★七、支持拼音、五笔、手写中文等输入方式

八、至少支持×0.125/×0.25/×0.5/×1/×2/×4、自动增益选项

九、通过USB接口外接激光打印机，可打印病人信息、参数波形、趋势表、NIBP列表、报警列表、新生儿窒息唤醒列表

十、要求具有智能报警技术，自动识别高级、中级、低级三种报警级别;

十一、支持按键背光灯，方便夜间操作。

十二、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院支付90%首款（公司开全票），一年后无质量问题付10%尾款。

包九：全自动清洗消毒器(国产)

一、容积：≥320L;

★二、清洗舱体：舱体为≥1.5mm厚316L不锈钢镜面板，模具拉伸成型舱体，清洗架及托盘：316L不锈钢；旋转喷射臂两端具有拆卸功能，方便维护保养；外装饰罩为304不锈钢拉丝板，使用寿命≥10年

三、对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量。

四、门：手动下开门，三层防爆玻璃门，隔音隔热，厚度≥55mm

五、水箱：快速预热水箱设计

六、程序种类：≥9套预置程序，≥21套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑

七、程序流程：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行

★八、运行时间≤42分钟;

九、耗水量：每个阶段≤22L;

十、安全保护：

（一）超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源

（二）防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；

（三）风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源

十一、记录方式：内置微型热敏打印机，可自动打印过程曲线、并记录A0值;

十二、温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃;

★十三、操作界面：高清触摸屏操作，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能；

十四、由于场地限制，设备外形需≤710*1930*760（长高宽）

十五、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。生产厂家需出示承诺书：设备如出现故障，必须先到场检查并报价，先维修该设备能正常使用后再付款。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院支付90%首款（公司开全票），一年后无质量问题付10%尾款。

包十：手术显微镜 (国产)

一、主镜：

（一）最新复消色差透镜和镀膜技术，保证最佳的对比度和清晰度

（二）100%亮度45度主刀镜体，可实现0-90°俯仰角度调整

（三）目镜：12.5X

（四）物镜：F=200;

★（五）放大倍率：四档转鼓变倍（非其它方式变倍）即：6X，10X，10X，16X

二、助手镜：

（一）0°助手镜

（二）立体感及光亮度等光学品质与主镜无明显差别

（三）与主镜同视场、同倍率、同光路

★（四）对主镜180°固定式等高观察，或选购旋转式助手镜（一键式快捷转换，非拆装助手镜，分别满足助手镜对主镜180º观察，或 90º非等高观察）。

三、照明系统：

（一）光源：12V100W卤钨灯

（二）传输方式：冷光源光纤照明

（三）照明范围：照明光斑Φ40-70mm

（四）滤光片：吸收紫外和红外滤光片

（五）同轴照明最高亮度：光亮度连续数码九档显示，物面最大照度达80000lx

四、支架系统：

（一）手臂平衡类型：弹簧自动平衡，调节最大范围≥500mm；

（二）手臂最大伸展半径：≥1100mm；

★（三）开机，调焦自动置中，并有上下调焦位移极限报警蜂鸣提示；

（四）电动微调焦最大范围及速度：≥50mm，1-2.5mm/s；

（五）横臂旋转角度0-300°，伸展臂旋转角度0-270°，大物镜距地面距离800mm≤H≤1250mm；

五、脚踏开关：脚踏控制电动调焦，和开机自动复位，限位报警功能，防水设计；

六、适用范围：专用于骨科、手外科、胸外科、整形外科、泌尿生殖外科、男科、妇科、动物实验、解剖手术、生命研究等显微外科手术及教学演示。

七、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院支付90%首款（公司开全票），一年后无质量问题付10%尾款。

包十一：双反牵引骨折复位专用器械包（国产）

～≥★≤＞＜

一、骨科保护支具：

（一）长度≥420mm，宽度≥300mm，展开高度≥260mm，折叠高度≤100mm，方便消毒、安装、使用；

（二）连接套可与医用外固定支具连接，可根据手术需求调节方向；

二、医用外固定支具：

★（一）外圆≥25mm，长度应≥700mm，可透X光；

（二）配置固定销不锈钢数量≥1个,高分子材料数量≥2个,高分子材料可透光；

（三）配置锁紧钉≥2个；

三、可调式固定支具：

★（一）张口可调，最大张口尺寸≥200mm，最小张口尺寸≤120mm；

（二）配置通用型（I型）、专用型（II型）数量各一个；

四、M6骨把持器：长度≥320mm，数量2个

五、肢体固定器：分为单孔双孔两种（I型、II型），数量各1个，长度≥240mm

六、SW5mm扳手：1个

七、2.5mm骨牵引针，长度≥450mm，2个

八、3.0mm骨牵引针，长度≥350mm，2个

九、5mm扳手：1个

十、72mm快换手柄，1个

十一、肢体固定器5.0mm，长度≥35mm，2个

十二、挂钩：1个

十三、SW3.5起子：1个

十四、T型扳手：1个

十五、棘轮扳手：32mm

十六、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院支付90%首款（公司开全票），一年后无质量问题付10%尾款。

包十二：内脏脂肪测量装置（进口）

一、检测参数：

（一）内脏脂肪面积;

（二）内脏脂肪等级及X线CT腹部剖面图对应;

（三）皮下脂肪面积;

（四）可识别腹部的纵向宽度和横向宽度；

（五）腹部总剖面积；

（六）腹部脂肪以外（骨骼肌肉/内脏/水份等）的组织面积；

（七）体重指数；

（八）体重随时间变化曲线；

（九）内脏脂肪随时间变化曲线；

二、能够检测出内脏脂肪面积，并以数值和标尺的形式显示；

★三、将内脏脂肪等级分为16级，显示与X线CT最相近的腹部剖面图；

★四、测量方式：双重生物电阻抗技术检测非脂肪面积和皮下脂肪面积，从而得出内脏脂肪面积；

五、检测优势：检测无痛、无创、无辐射；

六、检测时间：检测快速，5分钟内即可出检测结果，且与X线CT具有非常高的相关性；

七、网络功能：可实现局域网和广域网连接，检测数据能多单位、多科室网络化共享；

八、文件处理：可将测量数据进行电子文件备份，支持数据分析，还可通过镜像备份数据，降低数据丢失风险；

九、全中文触摸屏操作界面，中文打印报告，且报告简单易懂。

★十、趋势评估：以曲线图形式表示检查期间内脏脂肪面积和体重（腹围、BMI）随时间的变化情况；

十一、符合国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC）-Connection标准；

十二、其它要求：

（一）交货期：合同签订后三个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院支付90%首款（公司开全票），一年后无质量问题付10%尾款。

包十三：宫腔检查镜（进口）

一、检查镜：

（一）30°超广角高速柱状镜；

（二）直径≤2.9mm;

（三）工作长度≥292mm;

（四）镜面采用激光封口技术，可高温高压或低温等离子灭菌；

二、镜鞘包括内鞘和外鞘；外鞘前端斜角设计，连续对流；

三、其它要求：

（一）交货期：合同签订后三个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院支付90%首款（公司开全票），一年后无质量问题付10%尾款。

包十四：冷冻手术治疗机 (国产)

一、适用范围：适用于人体局部组织的冷冻并使其失活,以及气管镜下气道内良恶性病变的冷冻治疗。

二、冷冻手术治疗机主机：

（一）工作压力:5-7 Mpa；

（二）温度检测、显示：自动检测，数字显示温度；

（三）压力控制、显示：自动控制压力，仪表显示压力；

（四）时间控制、显示：有时间定时，报警，数字显示；

（五）制冷剂：笑气或二氧化碳；

（六）对地漏电流：＜0.1mA；

（七）主机外壳与电源间绝缘电压: ≤1.5KV；

三、探针：

（一）软管探针1：直径≤1.8mm；可在检查镜2.0活检通道下畅通使用，可冷冻取活检；多次性用探针；

（二）软管探针2：直径≤2.4mm；可在治疗镜2.6活检通道下使用；多次性用探针；

（三）普通探针：硬质气管镜探针，多次性用探针；

（四）探针与电源间绝缘电压: ≤4KV

（五）探针温度:-50℃至-89℃；

（六）探针降温时间:＜4S；

（七）探针回温时间:＜5S；

四、脚踏开关:医用防爆、防水；

五、主要配置：

（一）冷冻手术治疗机主机：1台；

（二）冷冻手柄：1套；

（三）软管探针1：2把；

（四）软管探针2：2把；

（五）普通探针：1把；

（六）钢瓶:2个（≥8L）；

（七）脚踏开关：1个；

六、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院支付90%首款（公司开全票），一年后无质量问题付10%尾款。

包十五：医疗教学模拟教具及培训设备（国产）

一、心肺复苏模型（成人）：1套（6个模型）

（一）主要用途：练习学生的急救技巧。

（二）配置：6个QCPR半身模型，6个液晶电子显示器，1个iPAD

（三）该 CPR 模型模拟为正常成人半身模型。

（四）模型设计用于进行逼真的基础生命支持培训，符合美国心脏协会（AHA）2015心肺复苏操作指南。

（五）胸部解剖标记准确，进行按压时，按压深度有正确有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭。可以进行口对口，口对鼻，面罩对口鼻（口袋面罩和球囊面罩均可）通气，通气正确时模型胸部可以看到起伏。

（六）气道具有单向阀，使用过程更卫生。

（七）模型面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道，无需借助工具。

★（八）带有蓝牙技术，可以无线连接到 iPad 平板电脑或智能手机,可对 CPR 操作进行评估和反馈。

（九）标配电子显示器可与模型有线连接，对个人 CPR 表现进行反馈。电子显示器可以做为 App 的补充，也可单独使用。

（十）模型上衣有专用收纳电子显示器的口袋。

（十一）每 4 个模型可以放置在一个手提带滑轮的软包，方便储存和携带。

（十二）导师 App 应用于 ios 平板电脑上。

（十三）导师 App 可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置为 1-10 分钟，或无限长。

（十四）导师可对模型名称重新编辑命名。

★（十五）导师 App 可以同时连接 1 到 6 台模型， 该套装内含 1 台 IPAD MINI 平板电脑可同时对 6 个模型的 CPR 表现进行反馈。

（十六）CPR 表现操作结果可以保存和事后回看。

★（十七）美国心脏协会（AHA）认证质量产品，并提供证明材料。

二、气管插管训练模型（成人）：1套

（一）模型气道的大小及结构完全按照正常成人解剖结构设计。包括：鼻、口、牙、舌、咽、喉、会厌、声带、环状软骨、气管、支气管、肺、食管；

（二）本模型可进行经口气管插管，还可进行吸痰、肺部充气练习及评价；

（三）可以手动模拟颈动脉搏动；

（四）可在气管插管过程中采用Sellick手法。通过喉部定位及将环状软骨压下，学生可真实看到声带降至视野范围内，并有效地关闭模型的食管。

三、气管插管训练模型（儿童）：1套

（一）仿真新生儿头部，标准的头后仰体位；

（二）气道解剖结构逼真，包括：口、舌、悬雍垂、气管、支气管、肺等；

（三）可进行新生儿气管插管训练，插管手感真实；

（四）可以通过吹气的方式来检测插管位置是否正确；也可从头后方的开放视窗看到气管导管置入情况；

四、喉镜（成人）：1套

（一）镜片采用304医用不锈钢，镜勾部分采用高强度聚碳酸子模具注塑而成；

★（二）手柄采用直纹设计，防止操作者有汗水导致脱落，手柄采用H62铜材及铝合金铜材车加工而成，导电性能好。

（三）镜片采用可拆卸设计，方便镜片与光纤管分开消毒，大大增加的光纤管的使用寿命，镜片设计符合人体工程学，便于操作。

（四）镜片尺寸（弯片）: MAC2_100mm     MAC3_130mm     MAC4_160mm

（五）手柄---28.5 mm（手柄采用拉丝竖纹式防滑设计）

★（六）发光方式:高亮度LED灯泡(冷光源—通过玻璃纤维光纤传输，透光度更好)

（七）光纤线束≥5000束

（八）灯泡功率:2.5V800MA

（九）标准配置：镜片3只、手柄一只、包装盒一只

五、喉镜（儿童）: 1套

（一）显示屏：

1、≥3.0寸进口高清LCD显示器

2、直角平面显示屏，显示屏与主机为可拆卸分离设计

3、分辨率：1600*1200

（二）数据输出：≥2种文件输出，USB传输，内置≥16G内存卡读卡器读写

（三）喉镜片（含摄像头）

1、摄像头分辨率≥200万像素

★2、喉镜片：≥8种规格钛钢可选重复使用金属镜片（a:镜片前端可活动式带弯头镜片为儿童；b：固定式金属镜片分：儿童，婴儿，早产儿；2种钛合金支架（配套使用一次性镜片，一次性镜片插入长度分儿童≤108mm，婴儿≤88mm，）重复使用镜片和支架规格齐全，适应不同病员，消毒时镜片与摄像头可拆卸独特设计，大大避免损伤摄像头，所有镜片与支架均与主机兼容匹配。

（四）电池：配备可充电锂电池，≥3000mAh;

★（五）防雾功能：摄像系统自带防雾功能，开机即可达到防雾效果。

★（六）摄像头的位置：视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离≤45mm。45mm的可视距离设计，使摄像头焦距清晰度最大化，视野无盲区，气管插管能更精确，清楚的辨认咽喉部的结构，区别食道入口和气道入口，避免了盲穿和误穿。

（七）拍照摄像功能：手柄具备快捷一键快速拍照，摄像功能，轻轻一点，即可实时存储高清图片或影像。

（八）镜片与手柄连接：镜片和手柄之间的连接采用最新防脱落锁扣开关设计，所有连接器采用航空标准弹性针孔设计，针孔均进行过镀真金处理，插拔稳定，持久耐用，信号传输流畅。

（九）手柄为波浪型防滑设计，手柄材质采用高强度进口PC材料。

六、胸穿模型（成人）: 1套

（一）穿刺模拟人

1、模型为男性躯干结构，可在坐位或侧卧位上进行操作训练。

2、模拟人反向坐于靠背椅上，双手臂置于椅背上缘，头伏于前臂。

3、模型具有胸、腹部和背部的局部解剖结构特征，标志清晰,形态逼真。

4、体表标志明显，可以触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙、腰椎。

可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺。

5、穿刺操作前有正确操作的语音讲解，操作正确后有相应的内容物流出，且操作正确/错误位置有提示音

★（二）遥控器:

1、共有胸穿键、腰穿键、模式键、声音键4个按键

2、“胸穿”键，考试模式下播放“胸膜腔穿刺术”表示选择该穿刺进行操作，训练模式下播放胸膜腔穿刺术操作方法，并选择该穿刺进行操作。

3、“腰穿”键，考试模式下播放“腰椎穿刺术”表示选择该穿刺进行操作，训练模式下播放腰椎穿刺术操作方法，并选择该穿刺进行操作。

4、“模式”键，交替选择考试模式与训练模式。语音：“训练模式，请选择穿刺术”, “考试模式，请选择穿刺术。”

5、“声音”键，停止正在播放语音。

★（三）胸腔穿刺：

1、多个穿刺部位：肩胛下线第7～9肋间和腋中线第5～6肋间穿刺。

2、当针头穿过壁层胸膜时，针头抵触感消失，连接注射器，抽出胸腔积液。

3、进针正确有语音提示“穿刺部位正确”。

4、穿刺部位错误，易损伤肋间神经和血管，有电子语音提示，可发出“部位错误，已损伤了神经和血管”。

5、若在肩胛线或腋后线第9肋间穿刺，语音提示“部位错误，次处易穿透膈肌损伤腹腔脏器”。

★（四）腰椎穿刺：

1、逼真的模拟腰部解剖结构，皮肤、皮下组织等。

2、当腰穿针穿过各层组织时，手感与真人接近。

3、当穿刺成功后，有落空感，可以收集脑脊液。

4、可实现两个人对腰椎穿刺的操作。

5、可进行侧卧位的腰椎穿刺。

6、腰椎穿刺正确，语音提示“穿刺部位正确”，有无色液体模拟正常脑脊液流出。如取第1、2腰椎间隙部位（腰1～2或腰2～3椎骨棘突间隙）进针，语音提示“部位错误，已损伤了神经和血管” 。

七、腹穿模型（成人）:1套

（一）模型采用优质进口材料制作而成，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。

（二）解剖位置准确：有锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知。

（三）可方便固定和改变体位，如平卧、侧卧位和坐位等

（四）模型尺寸自然大，由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成。

（五）本模型可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水。

（六）可进行无菌操作流程练习

（七）从左下腹部脐与髂前上棘连线中外1／3交点穿刺，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。

（八）穿刺点处皮肤可进行百余次穿刺，易更换；

八、腰穿模型（成人）：1套

（一）仿真标准化病人为取侧卧位、腰部、腿部的年轻男子仿真人体、材质柔韧耐用、骨性标志明显，与真正人体解剖位置一致根据解剖知识可触及上述组织、正确寻找穿刺点。

（二）模型采用优质进口材料制作而成、质地柔软、触感真实、外观形象逼真。

（三）模拟人取侧卧位、腰部、腿部形象逼真，手感真实。可调整躯干呈弓状、腿部可活动。

（四）腰部解剖结构准确，体征标志明显：

1、可模拟腰椎穿刺的真实情节

2、进针至黄韧带时有阻力

3、穿透黄韧带有落空感

4、进针入硬膜外腔时，有负压产生

5、进针入蛛网膜下腔时有模拟脑脊液流出

（五）可用于以下操作：

1、腰椎穿刺

2、硬膜外阻滞

3、腰部麻醉

4、尾神经阻滞

5、骶神经阻滞

6、腰交感神经阻滞

九、骨穿模型（成人）：1套；

（一）仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。

（二）解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位；

（三）可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓

十、胸穿模型（儿童）：1套；

（一）该模型主要用于小儿胸腔穿刺技能训练。运用该模型可以进行标准胸腔穿刺操作。

（二）体表标志明显，可以触及肋骨及肋间隙。

（三）可以在腋后线、肩胛线进行胸腔积液穿刺。

（四）正确穿刺可以抽出胸腔积液。

（五）采用优质混合胶制成，真人尺寸大小，解剖结构准确，形象逼真，质地柔软。

（六）模型便于清洗，可反复操作。

十一、腹穿模型（儿童）：1套；

（一）模型主要用于小儿腹腔穿刺术技能训练

（二）采用优质混合胶制成，质地柔软，手感逼真。

（三）穿刺正确进入腹腔时，有较明显的落空感。

（四）其他功能：整体护理，导尿术、鼻饲术等

（五）穿刺部位可进行反复多次穿刺无泄露。

十二、腰穿模型（儿童）：1套；

（一）仿真实婴儿大小制作，具有标准的腰椎穿刺体位；

（二）精确地模拟了婴儿脊椎结构，棘突标志明显，解剖结构清晰，便于穿刺定位；

（三）可行侧卧位及坐位的婴儿腰椎穿刺；

（四）手感逼真，进针有突破感，穿刺正确有模拟脑脊液流出；

（五）配有备用椎管和注水袋。

十三、骨穿模型（儿童）：1套；

（一）骨髓穿刺练习：体表标志明显：髌骨、胫骨及胫骨粗隆，骨穿刺操作针感逼真，进入后会有落空感，相应模拟骨髓会流出，皮肤、骨可更换。

（二）股静脉穿刺练习：可触及的股动脉博动， 有明显的落空感及静脉回流、确定深静脉穿刺插入的正确位置，注射部位模块可更换。

十四、深静脉穿刺模型：1套；

（一）该模型由仿真手臂与蠕动泵（电子血液循环装置）组成，具有真实的血流动力学所产生的血液循环功能，具有操作真实、功能强大等特点。

（二）手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。

（三）演示血液循环功能。

（四）可进行三角肌部位的肌肉注射。

（五）上肢可旋转180度，可模仿真人手臂转动，便于穿刺练习。

（六）进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。

（七）静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。

（八）静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用

十五、关节腔穿刺模型：1套；

（一）模拟一成年人腿部外形和内部结构，标准的膝关节穿刺体位；

（二）解剖结构包括：胫骨、股骨、副韧带、交叉韧带、髌韧带、脂肪垫、半月板及滑膜囊；

（三）可进行膝关节穿刺术病人体位示教；训练穿刺术相关的触诊技术；皮肤和肌肉分层清楚，易于针刺并有逼真的进针感；可从关节囊内抽出真实的积液；

（四）采用高分子材料制成，耐用性高；

（五）配有优质材料的底托使模型稳固便于操作。

十六、儿童生长发育指标测量模型：1套；

（一）本模型为一男性婴儿的全身模型，全身柔软而富有弹性；

（二）头部可触摸前囟门；

（三）头部可触摸后囟门；

（四）头部随重力弯曲，模拟婴儿颈部柔软，可训练新生儿抱持手法；

（五）可进行新生儿拍背练习；

（六）可进行新生儿的包裹练习；

（七）进行皮肤护理；

（八）可测量身长、体重、坐高、测量胸围、腹围；

（九）同时可进行新生儿擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操。

十七、儿童静脉穿刺模型：1套；

★（一）婴儿全身静脉分布。

（二）头颈部静脉、右臂的肘正中、头静脉及手部的静脉穿刺注射。

（三）左腿的大隐静脉、小隐静脉的注射、输液（血）的穿刺练习。

（四）右腿的股静脉穿刺练习。

（五）挤压手捏球，可摸到四肢动脉搏动。

（六）气管插管操作练习。

★（七）鼻和张开的口可进行鼻饲管、胃管的插管练习、抽吸练习、同时可进行鼻饲管的固定护理等操作。

（八）进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。

（九）静脉血管和皮肤的静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。

十八、 心电图教学模型：1套；

（一）主要功能：

1.模拟人体采用高新技术，皮肤柔韧、富有弹性，并印有听诊部位标志，耐老化、高温和低温，坚固耐用，采用先进的美工化妆技术，使模拟人美如真人，生动形象。

2.采用微电脑控制，模拟人体内存储有多种正常及异常心电信号，每种心电图信号都采用模拟数字代码表示。

3.真实模拟人体心电信号，可与各种临床心电图机或心电监护仪通过导联线分别连接肢导联和胸导联相关部位。

4.解剖特征明显，手感真实。

5.提供独立的12导联心电信号。

6.4种电平幅度输出。

7.内置48种心电波形数据可供选择。每种心电信号用数字代码表示。

8.教学实习或考核时在仿真模拟人面板上操作代码按钮，根据教学需要输入某心电图的代码，通过心电图机或心电监护仪便能自动描绘这一心电特征波形。

9.波形逼真而且心率可调。

10.操作简洁方便，使用灵活。有自动关机功能。

11.供电方式有两种：电池和USB接口供电。

（二）心电图模拟仪：

1.波形选择开关：3个按钮的不同组合，模拟人将输出不同的心电信号。

2.幅度选择开关：选择不同的输出电平幅度。本系统提供4种幅度：0.5、1.0、1.5、2.0mV，可以通过幅度选择开关进行选择。此处的幅度代表Ⅱ导联幅度。在窦性心律和心律失常波形模拟时，其它导联幅度与Ⅱ导联幅度之间的关系符合生理特性；

3.性能测试波形表：输出不同波形，供测试用。16种模拟波形，提供方波、正弦波、三角波、脉冲波、微分波形、R波6种波，不同xinlv

4.窦性心律波形表：16种窦性心律波形选择指示表。提供不同心率、ST段电压

5.心律失常波形表：16种心律失常波形选择指示表：

5.1心房颤动：本机模拟P波消失，代之以大小不等、形态方向各异、间距不齐的f波，f波频率多为350～600BPM；心室率不规则。

5.2心房扑动：本机模拟的F波频率为300BPM，房室传导比例按5:1、4:1、3:1、2:1顺序变化，重复进行。每种传导比例维持10个心室波动的时间

5.3心室颤动：本机模拟QRS波群消失，代之以大小不等、形状不同、即不均匀的颤动波，频率为150～500BPM。

5.4心室扑动：心电图特点是QRS波群消失，代之以规律的、连续的宽大幅度的扑动波，呈正弦波样曲线。心室扑动的频率一般为200～250BPM。本机模拟240BPM的心室扑动波。

5.5房性早搏：本机以80BPM窦性心率为基本心率，模拟提早20%出现的房性早搏。每4～7个窦性心率后出现一个房性早搏

5.6结性早搏;本机以80BPM窦性心率为基本心率，模拟提早20%出现的结性早搏。每4～7个窦性心率后出现一个结性早搏。

5.7较早型室性早搏:本机以80BPM窦性心率为基本心率，模拟提早33.3%出现的室性早搏。每4～7个窦性心率后出现一个室性早搏。

5.8特早型室性早搏(R ON T):本机以80BPM窦性心率为基本心率，模拟提早60%出现的室性早搏（R波位于上一个T波上）。每4～7个窦性心率后出现一个室性早搏。

5.9多源室性早搏:本机模拟1个左室早搏、6个正常心搏、1个右室早搏、6个正常心搏，不断重复该序列。

5.10二联律：本机以室性早搏和窦性心搏交替出现。

5.11连续性室性早搏：本机以80BPM窦性心率为基本心率，模拟连续5个室性早搏。每8～15个窦性心率后出现连续的5个右室性早搏。

5.12室性心动过速：其心电图主要特点为心室率140～200BPM，QRS波群时间>=0.12s,一般无窦性P波。本机模拟心室率为160BPM的室性心动过速。

5.13右束支传导阻滞：本机模拟信号的心率为80BPM，P波与P-R间期与对应窦性心率相同，但QRS波呈现宽大畸形的右束支传导阻滞状态。

5.14二度Ⅰ型房室传导阻滞：其心电图特点为P-R间期逐渐延长后出现一次QRS波 群漏搏。本机模拟信号的心房率为80BPM，房室传导比为5:4，P-R间期依次为160、270、370、460ms。

5.15房室顺序起搏：本机模拟首先心房起搏，160ms后心室起搏，心率80BPM。起搏脉冲宽度1ms，幅度2mV。

5.16起搏部分未捕获：部分起搏信号未被心脏捕获，本机模拟75BPM的心室起搏，每10个起搏信号有一个未被捕获。起搏脉冲宽度1ms，幅度2mV。

6.模拟人数据接头：两侧共10个。

7.自动关机功能：如果15分钟内没有任何操作，心电图模拟仪将自动关机，停止各种信号的模拟。

8.电池电量低报警功能：如果电池电量低，心电图模拟仪将发出“嘀嘀嘀”三声响，提示用户更换电池。如果连续发出“嘀嘀嘀”的响声，表示电量特别低，必须更换电池。

十九、心肺腹部视触叩听诊模型：1套；

（一）心肺听诊仿真电子标准化病人系统：

1、心肺听诊模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味；

2、解剖结构准确，肋弓下缘、剑突、胸骨角、肋骨、各肋间隙等与听诊部位相关的骨性标志均可明显触知，质感真实；

3、模型内部采用高质量、高功率低音扬声器，能够更加真实的还原心音的低音效果，明显解决了小功率扬声器或电子听诊器小耳机的无低音的问题；

4、心肺模型提供了采集于真实患者的心音、呼吸音130余种及由基本音构成的各种鉴别听诊组合，同时还逼真模拟了震颤和胸膜摩擦感；

5、心肺音的听诊可以采用真实听诊器在模型上进行也可以通过音箱外放进行全体教学或通过耳机仔细辨别。

（二）腹部触诊仿真电子标准化病人系统：

1、腹部触诊模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味；

2、呈现仰卧屈腿的检查体位，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、髂前上棘、耻骨等体表标志准确；

3、内部机械传动装置采用光、机、电一体化原理，主体承重和受力构件、部件全部采用金属结构，耐用稳定；

4、电子标准化病人有34种腹部检查体征，全部实现智能化控制，如同机器人，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动及肝、胆囊、脾的各种异常触诊体征，创造了一位智能化的仿真病人，供学生反复地进行触诊训练；

5、肝脏触诊有三种不同质地，质软似触口唇、质中等硬似触鼻尖、质硬似触额头，且有不同肿大程度、不同表面形态（有的边缘不整、有的表面有大小结节）；

6、多种不同大小的脾脏触诊，较大的脾可触到脾的切迹；

7、胆囊触诊有多种体征：有胆囊触痛的肿大胆囊，无胆囊触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查，单纯胆囊触痛与墨菲氏征阳性检查的区别；

8、腹部触诊电子标准化病人提供多种常见腹部脏器病变造成的压痛、反跳痛体征，供学生查体训练。

（三）多媒体教学软件：

1、软件包含心脏检查、肺脏检查、心肺听诊考核与练习、心电图教学与考核、腹部检查考核教学软件，软件内容全部依照人卫版《诊断学》制作，密切贴合临床教学。全面采用真彩色的图形界面，突出体现多媒体动画和热区交互的表现形式，电子标准化病人随软件内容的变换，自动表现出相应的体征、形态，供学生实际操作，软、硬件交相互动，以实现理论教学与临床技能训练的完美结合。软件中制作了大量的多媒体动画、视频及静态示意图，并将相关的解剖、生理、病理、血流动力学图、心音、心电图、X线片、CT片、彩超等有机地结合在一起，图文并茂；

★2、试题范围及内容与“十二五”普通高等教书本科国家级规划教材临床专业第八版配套，并保证更新内容与再版临床专业教材同步。需提供全国高等医药教材建设研究会对试题内容的评定意见函及临床专业再版教材配套病例评定合同或证明文件。

3、软件中的随机考核与练习题库的建设完善。除随机考核外，还有“自制试卷考核系统”，教师自主选题、编制试卷，题库可修改、填充；

4、系统提供多种教学方式：全体同步教学、分组教学、学生自己练习和复习；

5、网络联机考试（随机生成考题或选择教师生成考题）；班级管理；可连接视频展示台或大屏幕电视教学等功能。

二十、妇科检查模型：1套；

（一）模型为成年女性躯干下半部，由腹腔、盆腔组成。

★（二）至少能做以下7项操作演示：

1、正常和各类异常子宫触诊。

2、妇科双合诊、三合诊的检查。

3、阴道窥器和阴道镜的检查。

4、肉眼观察正常和各类异常病变宫颈。

5、宫内节育器的放置与取出。

6、观察隔膜的大小和位置。

7、观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构。

★（三）内部结构组成部件：提供不少于11种正常与异常宫颈模型

1、正常宫颈。

2、宫内节育器放置与取出正常宫颈。

3、宫颈撕裂。

4、慢性宫颈炎。

5、急性宫颈炎。

6、宫颈炎症纳博特囊肿。

7、滴虫性宫颈炎。

8、宫颈尖锐湿疣。

9、宫颈白斑

10、宫颈息肉。

11、宫颈腺癌。

★（四）正常与异常子宫和附件模型，不少于13种：

1、 宫内节育器放置与取出正常子宫和附件（子宫前不透明）。

2、 正常子宫和附件。

3、子宫伴有明显前倾、前屈。

4、子宫伴有明显后倾、后屈。

5、子宫肌瘤。

6、子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿。

7、子宫伴有右侧输卵管积水。

8、子宫伴有右侧输卵管结核 。
9、子宫伴有右侧输卵管炎。

10、用节育环导引叉放置与取出宫内节育器。

11、妊娠子宫（五个月大小胎儿）。

12、异位妊娠（输卵管壶腹部妊娠）。

13、输卵管阻塞。

二十一、导尿模型（女）：1套；

（一）模仿中年妇女的外生殖器的会阴，大腿处于外展位。

（二）模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。

（三）小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。

（四）当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力。

（五）当导尿管进入膀胱时，模拟尿液将从导管中流出。

（六）科技型膀胱冲洗发操作练习。

（七）模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理

（八）灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠

（九） 臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换

（十）大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换

二十二、导尿模型（男）：1套；

（一）模型包含腹部躯干、外生殖器、透明膀胱，材质柔软细腻，且具有准确的解剖学结构；

★（二）模型由3个主体组成，每一部分均可拆卸，单独清洁维护；模型内包含骨盆轮廓，可以清晰的看到腰椎、髋骨、骶骨、与尾骨结构；模型符合导尿术的操作标准，满足深度为20-22cm，见尿液再插入1-2cm的要求，并且使用常规14或16号导管；模型包含考核和训练模式，腹部具有可视窗，可视窗关闭可作为考核使用，可视窗打开可作为训练使用；

（三）模型外生殖器采用磁性固定装置，方便安装和拆卸，模型整体具有防滑脚，可以固定在操作台上

★（四）男性阴茎可上提，弯曲程度符合生理要求，在插管过程中，可以模拟包皮向后拨动，当导管插至耻骨前弯时，若不上提阴茎，是无法插入导管，因此满足真实操作的所有要求，设置了3种可调节的前列腺增生导致的尿道狭窄程度，用于模拟困难插管情景，尿道结构与真实人体结构相符，内部具有特质的硅胶结构，模拟人体瓣膜，在插入一定深度后，可以感受到逼真的阻力，外生殖器连接透明膀胱，用于观察完整的插管过程，膀胱利用大气压力的原理，在储液瓶装水后会自动充盈膀胱，并且不会漏液，模型与储液瓶支架为一体，高度已经设定，能够满足导出膀胱内液体后，会自动充盈膀胱的要求，并且多余的液体会自动流回储液瓶中，使透明膀胱和储液装置形成一个循环通路；

（五）置管成功后，会有液体流出，与真实导尿情景相同， 模型还具有耻骨上膀胱穿刺导管，当前列腺增生导致尿道狭窄到无法插入导尿管时，医生会做耻骨上膀胱造口，使用此模型可以练习导管的清洁和护理；

（六）交换内容：腹部躯干模型、男性生殖器插件（带透明膀胱）、瓶子和导管、使用指南、手提箱

二十三、腹腔穿刺引流模型：1套；

（一）仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。

（二）体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显感知。

（三）功能实验台可操作仿真病人模拟左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。

（四）功能实验台可操作仿真病人取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺；

（五）穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水；

二十四、体表肿物切除模型：2套；

（一）用于皮脂腺囊肿切除术练习；

（二）材质：PVC材料；

二十五、腹壁脓肿切开引流模型：2套

（一）模块有两个病变，包括蜂窝组织炎以及脓肿，供辨别诊断(鉴别诊断)。

（二）可进行脓肿切开，切开后可观察内有两个窦道以及不同形状的脓液，状态逼真。

（三）进行术后伤口处理的练习。

二十六、换药模型:1套；

（一）模拟一成年躯干模型，上至颈部，下至大腿上1/3；

（二）解剖结构明显，便于示教讲解，可进行各个手术切口的缝合、拆线、消毒、换药操作训练；

（三）可进行手术切口的部位与缝合展示，共26处切口设计：

1.甲状腺切除术

2.气管切开术切口

3.胸骨切开术

4.右乳根治术

5.乳房脓肿切口（放射状）

6.乳晕边缘切口

7.气胸切口

8.开胸术

9.胆囊切除术

10.腹腔镜下胆囊切除术切口（3-4个孔）

11.剖腹探查术

12.阑尾切除术

13.腹式子宫切除术

14.结肠造口术

15.回肠造口术

16.膀胱造口术

17.股动脉穿刺切口

18.脾脏切除术切口

19.腹腔穿刺术部位

20.腹股沟疝修补术切口

21.腋臭切除术切口

22.股骨颈手术切口

23.肾切除术

24.椎板切除术

25.二期褥疮

26.截肢术

二十七、心包穿刺模型：1套；

（一）模型为成年男性头部至大腿根部；具有仿真人造皮肤，其触感趋近于真人；

（二）用于心包穿刺术的示教、训练、考核；

（三）模型在前体表可触摸到胸骨、锁骨、肋骨、肋间隙等解剖结构；

（四）模型可进行心脏叩诊；

（五）模型可模拟心包积液所致心界扩大；

（六）叩诊操作时，有明显的清音、浊音等叩诊音；

（七）模型的穿刺模块，具有模拟心脏和模拟心包；

（八）模拟心包可充入自行调配不同颜色、浓度的积液；

（九）进行心包穿刺时，穿刺点的方向、深度在正确的情况下，可抽出液体（依放置的模块不同，抽出的液体不同）；

（十）在进行心包穿刺操作过程中，可模拟进针、抽吸操作；操作过深会抽出模拟血液。

二十八、后穹窿穿刺模型：1套；

（一）模型模拟女性腹部，上至剑突下至大腿近端，膀胱截石位，外皮高度仿真；

（二）解剖结构包括阴阜、大小阴唇、阴蒂、肛门口、尿道口、阴道口、阴道内壁、子宫颈、宫颈口（经产）、后穹窿等结构；

（三）阴道可放入大号窥器观察宫颈及阴道情况；

（四）宫颈后唇可使用宫颈钳进行钳夹，并完全咬合 ；

（五）可钳夹子宫颈进行阴道后穹窿穿刺术的训练，穿刺操作时有落空感；

（六）后穹窿穿刺正确，可以抽到不凝血；

（七）误穿入直肠可以抽到模拟粪便；

（八）模型可在不更换外皮的情况下方便的更换穿刺囊；

（九）单个穿刺液囊储水量可供连续操作几十次。

二十九、三腔两囊管操作模型：1套；

（一）本模型为成人年男性整体人，解剖标志明显，具有真实的内脏器官。

（二）关节灵活，可实现多种体位。

（三）采用进口热塑体混合胶材料，环保无污染，肤质仿真度高。

（四）进行三腔两囊管压迫术操作，可模拟胃底静脉出血，正确操作后，可有效止血。

（五）鼻饲：操作正确可抽出模拟胃液。

（六）洗胃术。

（七）瞳孔示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。

（八）颈动脉搏动可根据模拟病情进行示教。

（九）导尿术：设有可互换的男女生殖器，正确操作可导出模拟尿液。

（十）静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，操作穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。

（十一）静脉注射手臂及肌肉、皮下注射模块可更换。

三十、小儿头皮静脉穿刺模型：1套；

（一）本模型是为进行临床头皮静脉穿刺、静脉抽血、静脉输液训练而专门设计的。它采用优质材料制成，真实地模拟了一婴儿头部，具有完整的头部结构。

（二）本模型最大的特点就是加入了血管机械旋转装置，此装置可将破损的血管移开，克服多次穿刺后的血管漏血现象以满足学生反复练习的需要。本模型具有合理优质的结构，以及便于更换的组件，在经过合理保养和维护后，可反复长期使用。

（三）模拟了一婴儿头部，具有完整的头部结构；

（四）可进行头皮静脉穿刺、输液、抽血等练习，进针正确有明显落空感并有回血；

（五）带机械旋转装置，头部额上静脉可经受多次穿刺，通过旋转装置可移开受损血管，克服了多次穿刺后的渗漏现象，满足学生反复练习的需要；

（六）婴儿头部可以抬起和左旋转一定角度，方便操作；

（七）有外置血袋能够很方便的向头部血管供血。

三十一、胸腔闭式引流模型：1套；

（一）模型为男性半身结构，具有解剖学特征，体表标志明显，包括锁骨，胸骨上切迹，胸骨角、肋骨、和肋间隙等解剖结构

（二）正确的解剖标记，用来帮助定位训练。

（三）可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。

（四）右侧胸廓有两个视窗，用来显示胸腔各层的解剖结构。

（五）左侧胸廓可进行气胸穿刺减压，提供双侧锁骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋骨间隙，进行胸穿减压训练，以排出气体。

（六）左侧胸廓可进行液气胸穿刺闭式引流练习和进行胸腔穿刺练习，穿刺成功可有黄色液体流出

（七）可对气胸穿刺垫进行气囊加压充气。可调节气体流出，使气囊减压

（八）胸部引流液颜色，体积及粘度可自行调节。

（九）进口PVC塑胶材料高温注压而成

（十）气胸穿刺垫、胸腔穿刺垫和胸腔引流伤口垫损坏后可进行更换

三十二、膀胱穿刺造瘘术模型：1套；

（一）模型解剖结构准确，耻骨联合骨性标志明显，有包皮。

（二）膀胱可更换，可注入液体使膀胱达到充盈状态。可叩诊证实膀胱充盈。

（三）可进行膀胱冲洗以及膀胱穿刺操作训练。穿刺阻力逼真，成功后有明显落空感。可进行反复多次穿刺训练。

（四）尿道具有生理性狭窄，可进行导尿术操作训练，导尿操作真实。

（五）将模型腹部皮肤打开，把膀胱与尿道接口旋开，可容易更换膀胱配件。

三十三、骨折石膏固定模型：1套；

（一）模型有上肢前臂及下肢小腿骨折创伤，可了解骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，骨折上下肢需及时用夹板固定，防止反复活动造成骨折周围血管神经损伤。

（二）可练习骨折复位方法及骨折固定方法。

（三）下肢骨折可用于骨牵引护理练习及皮牵引护理练习。

（四）下肢还可用于骨折外固定架的护理。

三十四、胎位检查四步触诊模型：1套；

（一）模拟了一成年孕妇躯干结构，仰卧位；包括：乳房、耻骨联合、盆腔、胎儿等；

（二）可进行四步触诊法、骨盆外测量、乳房护理的训练；可通过外置打气球给内部气垫充气以模拟不同时期的胎儿；胎儿可摆成多种体位（头位、臀位、横位）以供触诊练习；

（三）可进行胎心音听诊训练：

1、胎心范围：80-200次/分，胎心音的强弱随频率不同会出现相应变化；

2、提供练习和考核两种模式：练习时可从电子屏幕上看到胎心率，考核时电子屏幕上不显示胎心率；

3、可以从腹部听到胎心音，也可从扩音器听到胎心音；

（四）带有独立控制盒，轻便稳固易于摆放。

三十五、脊椎固定转移板：1套；

（一）采用无释放HDPE材料一次成型；

（二）可在水上漂浮，并可进行X学透视、CT扫描；

（三）配有三根安全带，可选配蜘蛛带使用；

（四）可与头部固定器结合使用；

（五）加强型设计，内置两根天然竹条；

（六）四周设有多个把手孔方便搬运；

（七）可用于真实临床；

三十六、吸痰术模型：1套；

（一）模拟一成人头部、颈部及部分胸部；

（二）解剖结构精确逼真，包括：鼻腔、鼻甲、口腔、舌、牙、会厌、喉等；脸部一侧可打开，可以显示插入吸痰管的位置；

（三）材料柔软，真实模拟教学中吸痰和吸引练习；

（四）可进行鼻咽部、口咽部、口腔内吸痰训练；可经气管切开处进行气管内吸痰训练；

（五）可真实的灌入模拟痰液。

三十七、椎管内麻醉模拟操作模型：1套；

（一）模拟一成年人腰部，上至腰1，下至骶椎；模型附有底托，可摆成侧卧位和坐位进行穿刺；

（二）解剖结构真实，体表解剖标志明显：完整的腰骶椎椎骨，具有皮肤、皮下组织、棘间韧带、硬膜外间隙、蛛网膜下腔、脊髓等解剖结构；

（三）可进行硬膜外麻醉、腰麻、骶麻、鞍麻、交感神经阻滞；可行腰穿操作取脑脊液标本；

（四）操作手感真实：进针时有阻滞感，一旦刺入相关部位，会有明显落空感；穿刺成功会有模拟脑脊液流出；

（五）第1腰椎是裸露的，便于观察脊椎的形态结构；第2、3、4、5腰椎是功能部位，有明显的体表标志，便于定位；

三十八、切开缝合练习模块：2套

（一）模拟真实人体组织结构，包括有皮肤和皮下组织；

（二）可进行多种外科手术基础训练包括：切开、各种缝合技术、打结、拆线；

（三）新型材料制成的高性能缝合训练模块，手感真实，更可进行多次的缝合练习；

（四）配有托架，增加了训练的稳定性。

三十九、脊柱固定术模型：1套；

（一）本模型外观仿真，可以根据需要摆放成多种操作体位，可进行闭合性四肢骨折固定、脊髓损伤搬运等急救训练；

（二）模型的右前臂有一处上端尺桡骨闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感；

（三）模型的左小腿有一处胫腓骨下段闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感；

（四）可以配套使用所有的骨折支具；

（五）模型颈部带有电子感应装置，能够感应颈部抬高的角度，一旦搬运过程中颈部抬高的角度大于30度，即有感应器报警；

（六）模型腰部带有电子感应装置，能够感应腰部弯曲并有感应器报警；

（七）此模型可以广泛用于各种急救教学及实践操作时使用。

四十、腹腔镜手术训练模拟器：1套；

（一）硬件配置：

1、高清显示器：1台；

（1）LED显示器，广视角显示器，可显示模拟操作画面；

★（2）屏幕尺寸：≥21.5英寸；分辨率不低于1920x1080；

（3）高清标准：1080p

（4）屏幕比例：16:9（宽屏）

2、训练箱：1个；可放置模拟操作模块及动物肝脏进行腹腔镜手眼协调、缝合等一系列训练

3、推车平台：1个； 设备可根据需要移动位置

★4、摄像头：1个；高清，记录操作全程

5、配件箱：1个；存放训练操作模块、训练器械及其他备品备件

（1）模拟手术器械：直分离钳：1把、弯分离钳：1把、持 针 器：1把、弯剪：1把

（2）缝合皮肤：用于缝合打结练习

（3）肠管：用于肠管练习

（4）训练豆：用于手眼协调练习

（5）套圈：用于双手配合、空间感知练习

（二）整套设备组成部分应包括：腔镜模拟训练箱、摄像头、图像转换器、液晶显示器、推车平台、配件箱等；

★（三）该系统须支持≥8个trocar口位置，可以进行任意位置的练习；

（四）该系统须支持摄像头0度镜、30度镜、45度镜以及60度镜模拟，可以任意切换，摄像头可以360度转动；

（五）训练箱须两侧开放，方便取放训练模块；

（六）设备须带有湿式托盘，可做动物实验；

（七）腹腔镜训练箱须设有专用训练豆，配合腔镜训练使用；

（八）腹腔镜训练箱需包含专用皮肤、肠管，硅胶制成，手感与人体组织接近；

（九）配备推车，与训练箱为分体式设计，推车平台须有万向轮，方便移动摆放；

（十）推车平台须带有抽屉，可放置键盘等物品；

（十一）推车平台须配有机箱柜，可放置电脑主机，方便日后系统升级为网络版；

（十二）可实现的功能内容：

1、过山车训练模块：训练板放置两段两端固定在板上的金属丝，金属丝被弯曲成不规则形状，长度不小于15cm，金属丝可套入训练套环，学员要利用训练钳将套环从一段移动到另一段，途中不能触碰金属丝，训练学员的手术协调能力以及操作稳定能力。

2、三维定位训练模块：可进行三维定位训练，将环状物从一根柱上取出，放在其他立柱上，训练学员三维定位能力。

3、手眼协调训练模块：学员通过将不同颜色、大小的物体分别从栏内取出，归类放到指定栏内，可训练学员定位能力和手眼协调能力。

4、缝合打结训练模块：

（1）可训练学员正确使用持针器，并选择正确进针位置

（2）可训练临床各种打结方法，单节、方结、外科结等

（3）可训练体内缝合技能，如连续缝合，间断缝合

5、钛夹钳夹训练模块：可训练学员腹腔镜下钛夹操作，训练在复杂环境下安全钳夹血管和胆管，，模拟血管长度不小于10厘米。

6、肠管吻合训练模块：可训练利用不同方法将断段肠管吻合，进行肠管吻合术训练。

7、剪切技能训练模块：训练学员临床腹腔镜下剪切技能，在不断撕裂双层膜内膜的情况下将外膜剪切成指定的形状。

8、套圈训练模块：通过双手转换套圈，训练腔镜学员在操作过程中的双手稳定性。

★9、动物实验模块：系统须支持将实验动物内置系统内部，进行动物手术操作，支持使用真实临床手术器械进行操作，如胆囊切除术，阑尾切除、肠肠吻合术等

四十一、控制出血模块：2套；

（一）控制出血大腿模型：1套；

1.包括两个创伤模块：大腿断肢、外伤大腿；

2.可以灌入模拟血液，并模拟一定的动脉压力；

3.可进行出血后的止血、包扎操作和断肢的止血和包扎。

4.大腿股外侧肌肌肉注射。

（二）控制出血手臂模型：1套；

1.包括两个创伤模块：手臂断肢、外伤手臂。

2.可以灌入模拟血液，并模拟一定的动脉压力；

3.可进行出血后的止血、包扎操作和断肢的止血和包扎。

4.手臂三角肌肌肉注射。

四十二、动脉穿刺模型：1套；

（一）模拟成人手臂。

（二）皮肤和血管可单独更换，节约资源。

（三）可触摸肱动脉和桡动脉搏动。

（四）动脉采血：正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，且有模拟血液喷出。

四十三、前列腺检查模型：1套；

（一）本模型可用于学生和临床医师进行前列腺直肠指诊训练；

（二）通过直肠指诊进行前列腺疾病诊断、前列腺按摩手法的练习；

（三）模型具有正确的前列腺检查操作体位；

（四）解剖结构包括直肠、外生殖器、正常和病变的前列腺；

（五）可通过直肠指诊进行前列腺触诊检查，前列腺组件更换方便，可更换的前列腺组件不少于如下7个：

1、正常前列腺，约栗子大小，中间沟明显；

2、前列腺增生，重度增大，表面光滑，中间沟消失，质韧；

3、急性前列腺炎脓肿，前列腺重度增大，中间沟消失，有波动感；

4、前列腺良性增生，轻度肿大，表面光滑，中间沟变浅；

5、在腺体的右上象限可以摸到一边界清楚、质地较硬的结节，模拟前列腺肿瘤发展初期；

6、前列腺包块，由肿瘤在腺体内扩散，原来的小结节已发展为包块；

7、腺体完全被肿瘤所替代，腺体表面凹凸不平，质地坚硬。

四十四、耳部检查模型：1套；

（一）头颈部可左右摆动，易于维护和存储。

（二）标准的耳内检查体位；

（三）精准的耳廓、外耳道等解剖结构；

（四）可使用耳镜进行耳内病变的检查；

（五）不少于25种不同病变模块的病变类型，50个病变模块，至少包括：

1、正常鼓膜

2、鼓膜内陷

3、膜小穿孔

4、鼓膜全穿孔

5、鼓膜外伤穿孔

6、干性后部中央性穿孔

7、鼓膜切开置管

8、大疱性鼓膜炎

9、鼓膜带状疱疹

10、鼓膜鼓室硬化症

11、鼓室硬化症新月体硬化斑

12、浆液性中耳炎

13、早期急性中耳炎充血

14、急性中耳炎

15、化脓性中耳炎

16、慢性化脓性中耳炎

17、粘液性中耳炎

18、耳内异物

19、胆脂瘤

20、胆固醇肉芽肿

21、鼓膜痂皮

22、鼓室积血

23、鼓室膨胀不全

24、听骨脱位

25、压力性损伤

四十五、下咽异物取出模型：1套；

（一）模拟了成人头及颈部的矢状面剖面模型，可模拟临床上各种角度的体位；

（二）解剖结构精确，包括：鼻腔、上、中、下鼻甲、口腔、舌、牙、会厌、喉等；

（三）采用高级柔软材料制成，方便的模拟各种体位和病床的角度关系；

（四）可学习吞咽机制、误吞原因、颈部角度与误咽的关系、正确的进食姿势等，可观察患者5.卧床角度不同时的鼻饲管插入鼻内的状态；练习下胃管及胃管管饲、误咽紧急救助等；

（五）带有轻便的支撑床；

四十六、中心静脉置管模型：1套；

（一）模型具有颈内动脉、颈总动脉、锁骨下静脉及股静脉、股动脉的主要静脉和动脉血管分布。

（二）可进行颈内静脉、锁骨下静脉、股静脉的注射、抽血等穿刺训练。

（三）可进行长导管的插管练习。

（四）可模拟颈动脉、股动脉的博动、确定静脉位置。

（五）颈部解剖结构模型。

（六）股部解剖结构模型

四十七、分娩机转演示模型：1套；

（一）模型为一成年女性下半身结构，标准的分娩体位；

（二）分娩模型包括：腹壁、外阴、耻骨联合、脊柱、盆腔等；

（三）带有两个胎儿，男女各一；

（四）可实现的操作：胎位的触诊、头先露演示、正常阴道分娩、单臀先露、单足先露分娩手法训练、外阴切开训练；多胎妊娠，包括：双头位、头臀位、臀头位、双臀位；脐带脱垂，正中、部分和边缘性前置胎盘救治、胎儿吸引术、胎盘和脐带的处理、新生儿护理等；

（五）配有透明腹壁盖，便于演示；

四十八、康复训练模型：1套；

（一）对于脑血管病变、脑外伤等造成的偏瘫对患者所带来的不便，通过亲身感受患者的生活，体验生理和心理想法，在临床上更加科学的照顾偏瘫患者。

（二）模拟服根据偏瘫患者生理变化而设计，材质优良、环保，可以清洗。

（三）学员穿着偏瘫护理模拟服（马夹）能够体验左右上肢偏瘫。

（四）使用限制装置（尼龙搭扣）固定后，可使上肢关节固定僵硬，模拟偏瘫，行动不便，橡皮筋可调整松紧度。

（五）配合拐杖，练习者可体验拐杖的重要性。

（六）本模型的鞋是为老年人和残疾人设计，轻便、防滑。

★（七）标准配置：

1.马丁马夹1套。

2.折叠式手杖1套。。

3.护膝1只。

4.防滑鞋1双 。

5.马丁手提包1只。

6.肘、踝、膝关节固定器各1个。

四十九、鼻出血鼻孔填塞模型：1套；

（一）模拟成人头部。

（二）解剖结构精确，具有鼻腔、鼻中隔结构。

（三）可以模拟临床上多种鼻出血包括严重的鼻出血症状，训练学生临床应变能力。

★（四）可真实模拟鼻腔出血，可控制出血速度。

（五）可演示4个部位的出血情况，并进行止血练。

（六）一旦止血成功，会有相应提示灯亮起。

五十、裂隙灯显微镜：1台；

（一）显微镜类型：交角体视式

（二）显微镜总倍率： 10X目镜：10X 16X；16X目镜：16X 25X

★（三）屈光度调节：10X:+6D~--6D；16X:+10D~--10D

（四）裂隙高度：1mm～10mm连续可调（可选14mm）

（五）裂隙宽度：0mm～10mm连续可调（可选14mm）

（六）光斑直径：φ14、φ10、φ5、φ2、φ1、φ0.2（mm）

（七）裂隙角度：0°--180°可旋转

★（八）光学分辨率：≥1800•N线队/mm

（九）裂隙前倾：5°、10°、15°、20°

（十）放大率：0.794X

（十一）滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

（十二）固视标：红色发光二极管

（十三）具备灯泡定位装置

（十四）照明灯泡：原装德国工业级卤钨灯泡  12V/50W

（十五）可加装示教镜

五十一、操作台：2个

（一）长宽高：≥2000*850*750mm

（二）台面：采用12.7mm厚耐酸碱实芯理化板，边缘加厚到25.4mm。主框架：采用40×60mm厚度为1.5mm优质型钢，表面环氧树脂静喷涂，C型钢架。

（三）柜体：采用环保型三聚氰胺双饰面板，厚18mm，所有截面采用2mm厚PVC热熔胶防水封边处理。

（四）铰链：采用开启闭合弧度90度液压阻尼铰链，表面环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀，开闭自如。

（五）结构为上下柜体，把手：采用PVC一字型暗拉手。

（六）另加装可制动滑轮

五十二、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

3、提供美国心脏协会2015基础生命支持课程培训（BLS）,协助基地申请由美国心脏协会授权的心血管急救培训中心；

4、提供具有副教授职称的临床技能中心讲师进行师资及管理培训，列出人员资料及培训内容。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院支付90%首款（公司开全票），一年后无质量问题付10%尾款。

第三篇  商务要求

一、交货时间：

进口医疗设备合同签订后三个月内；国产医疗设备合同签订后一个月内。

二、交货地点：

医院指定地点。

三、报价：

1、本项目报价以人民币报价。报价应为产品送达采购人指定地点并安装调试完成直至最终验收合格及质保期内的所有费用，包括产品价、运输、保险、安装、税费、培训费用、履行质保义务等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、竞标文件中报出易损件价格，如有耗材一并报价

四、货到验收

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要厂家对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

五、售后服务、质量保证期

1、产品质量保证期

1.1供应商应明确承诺：质保期至少壹年（自验收合格之日起计算）。质保期内的维修费用全免；提供设备终身维保服务，质保期后的维修只收取零备件费。

1.2供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

2、售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1质量保证期内服务要求

2.1.1免费送货，免费安装调试。

2.1.2电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.1.3现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

2.1.4技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.1.5收费

质保期内的维修费用全免。

2.2质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务，并只收取零备件费。

3、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

六、培训

供应商须免费提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、付款方式

1、供应商按采购合同交货并验收完成后，采购人出具项目验收报告，供应商向采购人开具发票。

2、设备供应商向采购人提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料，验收合格之日起三个月内无质量问题，自验收合格之日起三个月届满设备无质量问题后, 由采购人向供应商支付设备款的90%，质保期满后无质量问题由采购人无息支付设备款的10%余额；

八、合同的签订及合同格式

询价采购结束后，成交供应商与采购人签订书面合同。合同格式见本篇附页。

九、其它

1、竞标人必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

合同格式

重庆市第九人民医院医疗设备购销合同

供方：                                       合同编号：

需方：重庆市第九人民医院                     签订地点： 重庆市第九人民医院

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) |  | 总价（元） | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 交货。 |  |
| 合计人民币（小写）： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限及保修范围： 2、服务措施：免费送货上门、安装、调试到正常使用。故障响应时间2小时。 3、质保期后服务：供方对保修期外的产品仍然进行定期上门巡检，终身服务。质保期后先维修后付款，维修只收零配件成本费，不收其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：随机各种附件、说明书、配件等齐备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式：供方将货物送到需方指定地点，现场安装调试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 1、1-20万元医疗设备安装前乙方联系甲方使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如甲方与乙方在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收收货的情况，由乙方邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则退货给乙方，甲方有权解除该合同。 2、20万元以上设备必须由重庆市医检所验收并出具合格的验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： 供应商向重庆市第九人民医院设备科提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料，验收合格之日起三个月内无质量问题，由需方向供方支付设备款的90%，质保期满后无质量问题由需方无息支付设备款的10%余额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任：按《经济合同法》相关条款办理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、招标书、投标书和特殊承诺是本合同不可分割的部分。 2、本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 3、本合同一式四份，供方一份、需方三份，具有同等法律效力。 4、其他优惠条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 方 单位名称（章）: 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 帐号： 电话： 签订时间： 年 月 日 |  |  |  |  | 需 方 单位名称（章）：重庆市第九人民医院 单位地址：重庆市北碚区嘉陵村69号 法定代表人： 委托代理人： 开户行：建行北碚支行营业部 账号：5000 1093 6000 5001 2527 电话：023-68864967 签订时间： 年 月 日 |  |  |  |

验收报告格式

# 重庆市第九人民医院医疗设备验收单

重庆市第九人民医院  ：

为确保商品的质量，请各临床科室对供货商提供的商品从四方面认真验收：包装是否完好；按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备；产品是否全新、原装、正品；产品能否正常使用。验收无误后，按要求填写验收单并签字盖上公章交设备科，以此作为评定供应商服务情况和付款的依据。

| 采购项目编号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 |  | 单价 | 总金额 | 机身号 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计： 壹拾肆万陆仟元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从以下方面验收的情况： 1、包装是否完好：□是 □否； 2、按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备：□是 □否； 3、产品是否全新、原装、正品：□是 □否； 4、产品能否正常使用：□是 □否； 5、供应商上门服务情况： □好； □一般； □差； 其他说明： 使用科室负责人（签字）： 设备科工程师（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商（盖章）： 经办人： 电话： 送货时间： 年 月 日 |  |  |  | 收货单位（盖章）： 设备科负责人： 收货时间： 年 月 日 |  |  |  |  |

第四篇  竞标文件格式要求

一、竞标文件封面格式

二、经济部分

1、报价表

2、报价函

3、明细报价表

三、技术部分

1、技术应答

2、技术偏离表

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况

2、商务偏离表

3、其它优惠承诺

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

2、特定资格条件

3、其他应提供的资料

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、询价文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、竞标文件必须以分包为单位制作（否则无效）。

一、竞标文件封面格式（黄色部分需自行更改）

项目编号：CQJYSB19003                                    正本

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

分包号：包1

分包名称：心电监护仪

投 标 文 件

投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司

地址：

电话（座机）：023-

二、经济部分

1、报价表

报价表

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购                 项目编号：CQJYSB19003

投标人：公司全称+盖公章                           法人授权代表：

法人授权代表手机：

公司座机：

日期：

| 投标人全称 |  | 公司全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 投标货物名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 注册证号 |
| 备注（优惠条件）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、报价函

报价函

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

我方收到                         （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）及技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本壹份。

3、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

供应商（公章）：

地址：

授权代表：

电话：

QQ：

邮编：

年      月      日

3、明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 规格型号 | 生产 厂家 | 数量 | 成交总价 （元） | 备注 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 |  |  |  |  |  |  |
| 各种易损件 |  |  |  |  |  |  |
| 各种配件 |  |  |  |  |  |  |

注：1、该明细报价表包括主机、各种易损件和耗材。

2、请竞标人完整填写本表，没有填写或填写不完整的按无效报价明细处理。

3、该表可扩展。

供应商名称（公章）：

年     月     日

三、技术部分

1、技术应答（提供投标设备的技术参数和性能指标）

2、技术偏离表

采购项目名称：

| - 序号 | - 采购要求 | - 竞标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞标人：                                      法人授权代表：

（竞标人公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：2.1本表即为对本项目“第二篇  采购项目需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.2该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“无差异”；“技术支撑文件页码”栏内写明技术支持文件的页码。

2.3该表可扩展；

2.4附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况：（投标公司对所投产品服务周期、地点、服务条款等情况进行说明）

一、交货时间及地点：

1、合同签订后         个月内到货；

2、交货地点：重庆市第九人民医院指定地点；

二、售后服务：

1、

2、

3、售后服务机构信息：

地址：

联系人：

联系电话：

厂家工程师电话：

…………

三、付款方式：

四、其他：

2、商务偏离表

商务偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 采购要求 | - 竞标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：2.1该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离说明”

项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2.2该表可扩展。

3、其它优惠承诺（格式自定）

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

1.1参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

（竞标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的产品和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年   月   日

1.2法定代表人身份证明；

1.2法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （竞标人名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年     月     日

（公章）

附：法人身份证复印件

1.3、法定代表人授权委托书

1.3法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________________ 。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                            法定代表人签名：

职  务：                                    职  务：

供应商公章：

年   月   日

附：被授权人身份证复印件

1.4最近一年财务报表的复印件；

1.5生产（销售）场地证明材料及人员情况介绍，本地化售后服务机构、服务能力证明材料

2、特定资格条件：投标产品全套资质（资质按以下顺序放置）

(1)、产品注册证；

(2)、生产厂家生产许可证；

(3)、生产厂家对投标公司授权书；

(4)、投标公司经营许可证；

(5)、投标公司第二类经营备案表；

(6)、投标公司对授权代表的授权书；

(7)、授权代表身份证复印件；

(8)、生产厂家和投标公司其他资质；

3、其他应提供的资料

（结束）