询价采购文件

采购项目编号：CQJYSB2020-004

采购项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

采   购   人：重庆市第九人民医院

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组  制

二〇二〇年六月二十四日

第一篇  询价采购邀请书

一、询价采购时间、地点

1、询价文件报名时间：2020年6月24日9时00分-2020年6月29日17时00分。

2、询价文件发售地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

3、招标递交报价文件时间：2020年7月1日14时30分～15时00分。

（超过递交截止时间递交的报价文件医院恕不接受）

4、招标文件递交地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

5、招标时间：2020年7月1日15时00分。

二、资格及要求

竞标供应商是指向采购人提供货物、或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

1、基本资格条件

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、特定资格条件（要求）

2.1提供所竞标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（复印件加盖单位公章）；

2.2竞标人为代理商的应提供有效的《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.3竞标人为生产商的应提供有效的《医疗器械生产企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.4竞标人应具有所竞标产品的合法经销资格（提供证明文件加盖单位公章）。

三、报价文件要求：

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1经济部分

1.2技术部分

1.3商务部分

1.4资格条件及其他

以上条款基本格式见本文件第六篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

3、本竞标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市第九人民医院官网上发布；请各竞标人注意查看，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至重庆市第九人民医院设备采购工作组。如竞标人无补遗文件回执，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组视同竞标人已收到本项目补遗文件。

4、采购文件的解释

竞标人如对采购文件有疑问，必须以书面形式在递交竞标文件截止时间前二个工作日向重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组要求澄清，我公司可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入询价采购程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、有关规定

1、本项目采用最低评审价法进行评审。

采购人授权评审小组按照实质性满足资质、技术、商务和服务等要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

1.1对技术条款的偏离检查：

询价文件“第二篇  采购项目需求”中标注“*”号的为关键技术条款，低于询价文件要求的为负偏离，对这些关键技术条款有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格，带“*”号标注的部分需提供技术支持资料：包括竞标产品彩页、由相关机构出具的检测证明材料或得到评审小组成员一致认可的其它证明材料。

非“*”号技术条款低于询价文件要求的为负偏离，每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%，负偏离项数达到5项的竞标人将失去成为成交候选人的资格。

1.2“第三篇  商务要求”第一条至第七条为必须满足条款，有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格；其他要求条款每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%。

1.3竞标总价中不得包含询价文件要求以外的产品或服务；若缺少询价文件要求的配置，将作为无效谈判处理。

1.4评审价的计算：竞标人的报价与其一般条款的负偏离导致的增加价之和即为该竞标人的评审价

1.5若竞标人最后的评审价相同，且评审价格并列最低，则技术应答更优者成为本项目成交供应商。

2、评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），评审小组判断竞标文件对询价文件的响应，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，排名其后第一位的候选供应商报价不高于前一位报价的5%，采购人可视情况确定其为成交供应商，否则应重新采购。

4、无效竞标

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效竞标，其竞标文件将被拒绝：

4.1无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

4.2竞标文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

4.3竞标人不按照采购要求进行设备配置的。

4.4商务部分未满足采购要求的。

4.5竞标人的报价超出规定的竞标限价。

4.6竞标人的资质不符合询价采购文件对资质要求的内容。

4.7 竞标文件中出现多个竞标方案的。

4.8 竞标人竞标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

5、出现以下情况之一的，作为询价采购失败处理，应重新组织采购：

5.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.2竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.3因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

6、询价有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起60天。

7、提交竞标文件的份数和签署

7.1竞标文件正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件；内容必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。竞标文件语言为简体中文。

7.2询价采购文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

8、竞标文件的递交

8.1竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、竞标人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

8.2竞标文件投递截止时间：参阅询价采购公告。

9、成交通知

9.1询价结果：在重庆市第九人民医院官网上发布。

9.2询价结束3日内，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组将在重庆市第九人民医院官网对招标采购结果进行公告的形式告知《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在3日内发出，则发出时间不应超过询价有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

9.3签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经询价成交双方共同认定。

10、关于质疑和投诉

10.1投标人对招标文件有异议的，应在采购人发布招标采购公告的公示期内以书面形式向招标采购单位提出质疑，否则视同认可招标文件所有要求，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.2投标方对中标公告有异议的，应在采购人发布招标采购结果公告的公示期内

以书面形式向招标采购单位提出质疑，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.3重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组应当在收到投标方书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.4投标人对重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组的答复不满意或者重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

10.5财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

11、关于安装及验收：1-20万元的医疗设备安装前供货商联系医院使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如医院与供货商在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收收货的情况，由供货商邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。单价20万元以上设备必须由重庆市医检所验收并出具合格的验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。

12、投标人以伪造、变造各种资质，虚假应标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效，并计入医院医疗设备招投标黑名单，取消其3年内在医院参加医疗设备招投标的资格。

五、联系方式

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

联系人：陈胜强、谭翠兰

邮  编：400700

电  话：（023）68864967

地  址：重庆市北碚区嘉陵村69号（设备科）

第二篇  采购项目需求

- 采购项目内容：

| 分包号 | 分包名称 | 国产或进口 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频振动排痰系统 | 国产 | 1 |  |
| 2 | 输血/输液加温器 | 进口 | 2 |  |
| 3 | 单通道注射泵、输液泵 | 国产 | 1批 |  |
| 4 | 低温保存箱、冷藏箱 | 国产 | 1批 |  |
| 5 | 微波治疗机 | 国产 | 1 |  |
| 6 | 电动手术台 | 国产 | 1 |  |
| 7 | 医用电动锯钻 | 国产 | 3 |  |
| 8 | 消毒机 | 国产 | 1批 |  |
| 9 | 洗板机 | 国产 | 1 |  |
| 10 | T-组合婴儿复苏器 | 进口 | 1 |  |
| 11 | 空气波压力治疗仪 | 国产 | 2 |  |
| 12 | 煎药包装一体机 | 国产 | 1 |  |
| 13 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 进口 | 1 |  |

- 二、技术参数及其他要求

包一：高频振动排痰系统（国产）

一、适应范围:适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者，辅助患者痰液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生;

二、压力范围:3-30mmHg，步进1mmHg，压力27级可调;

★三、工作频率:1-20Hz

四、工作噪声：正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)

五、时间调节：1-99min

★六、操作模式：≥10英寸液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，具有紧急机械停止按键；

七、工作模式：

1. 常规模式，自动保存上次治疗参数，下次直接使用

2. 循环模式，有根据不同体型设置的三种循环模式

3. 梯度模式，有根据不同体型设置的三种梯度模式

4. 自定义模式，可根据治疗具体差别，自定义更改治疗模式

八、线控手柄功能：可通过线控手柄中断振动排痰

★九、咳嗽暂停功能：患者在治疗过程中出现咳嗽、咳痰，机器自动暂停工作

十、压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性

十一、治疗信息储存查询功能：具有储存和查询患者历史治疗信息的功能

十二、空气导管配置：双空气导管，可自动锁定

十三、背心气囊类型：背心式气囊或胸带式气囊，各种型号可选;

十四、背心气囊：可拆卸式，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装；

十五、背心气囊内衬：可选择一次性使用气囊内衬，避免交叉污染

十六、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包二： 输血/输液加温器(进口)

★一、适用医院常规输液器，不需要使用专用耗材；所适用管路直径：4.1-5.0mm；

二、适用于将低温的血液/液体加温至人体正常体温供患者输注；

三、可用流速：1-20ml/min；

四、运行模式：连续运行；

五、热交换器：干热	；

六、加热器：硅橡胶加热器；

七、温度控制：软件的PID（比例-积分-微分）控制系统，可监测液体加热前温度，根据液体基础温度、目标温度控制加温；

★八、报警系统：红色LED报警指示灯和蜂鸣报警器；

九、预设目标温度可选：36°C/39°C；

十、机器预热时间：≤2分钟左右；

十一、机器预热时间：≤2分钟左右；

★十二、温度过高的安全设置：当液体加温过高达到42°C，报警系统会启动并关闭加热器；

十三、温度显示精确度：±3°C；

十四、固定方式：可固定或者悬挂于输液架；

十五、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包三：单通道注射泵、输液泵 (国产)

一、单通道注射泵：8个；

★（一）运行模式：速度模式、时间模式、体重模式。

★（二）适用一次性使用注射器规格：5，10，20，30，50（60）ml；可以自动识别注射器，可以自定义注射器。

（三）注射精度：±2％ （注射器正确标定后）。

（四）注射速度：

1、5ml注射器：0.1-150ml/小时

2、10ml注射器：0.1-300ml/小时

3、20ml注射器：0.1-600ml/小时

4、30ml注射器：0.1-900ml/小时

5、50ml（60ml）注射器：0.1-1500ml/h

（五）预置量显示：0～1000ml，每级递增0.1ml。

★（六）累积量显示：0～9999.9ml,且运行时屏幕同时显示累积量值，该值精确到小数点后4位。

（七）快速注射：

1、5ml注射器：100-150 ml/小时

2、10ml注射器：100-300 ml/小时

3、20ml注射器：100-600 ml/小时

4、30ml注射器：100-900 ml/小时；

5、50ml（60ml）注射器：100-1500 ml/小时，每级递增0.1ml；

（八）声光报警：注射器脱落、推空、阻塞、药物将尽、电量不足、注射完毕、开合异常（没夹好注射器推柄）等报警以声音、指示灯和液晶屏同时提供；

（九）彩色液晶显示屏，运行可以显示设置，预置量，完成时间等；

（十）注射泵上有可以悬挂延长管的防脱落挂钩；

（十一）可保存≥2000条注射历史记录，双芯片监控，注射更安全；

（十二）具有RS232电脑接口；

（十三）专用的阻塞压力检测装置，三档可调，可动态显示压力；

（十四）固定夹90°可调，可水平或竖直固定，便于临床转移；

（十五）电池：≥1900mAh；

1、充电时间：开机充电≤10小时，不开机充电≤3小时。

2、运行时间：≥6小时（新电池充满电后，在流速为5ml/h的情况下持续运行输液时长。）二、输液泵：3个；

（一）输液设定范围：0.1ml/h ~ 1200ml/h  （每级最低0.1ml/h）

★（二）输液精度： ±2% （校准后）适用任何厂家生产的一次性输液器

（三）KVO速度：1-5ml  (每级递增0.1ml)

（四）Bolus速度： 300ml/h ~1200ml/h （可调）

（五）冲洗速度：≥600 ml/h

（六）输液预设量：  0.1~9999ml/h  （每级增加0.1ml）

（七）输液累计量：  0~36000ml/h

（八）气泡探测器： 超声探测累计气泡报警方式  默认50ul  1档 100ul  2档 250ul  3 档 500ul 。

（九）阻塞压力：压力三档可调，测定范围 40.0 - 160.0 kpa

（十）报警功能：声光报警,门未关报警，气泡报警，阻塞报警，输液完成报警，接近完成报警，忘记操作报警，电池供电报警，电量低报警，电池耗尽报警，系统错误报警等。

（十一）阻塞系统后压力自动释放  减小病人因压力冲击的危险性。

（十二）液晶显示屏，可以同时显示流速，滴速，预置，累积量，完成时间等参数

（十三）具有防反转功能，双芯片监控  提高安全性。

（十四）具有防止误关机功能，活动泵体，可拆卸式 方便清洗。

★（十五）输液过程中快进量有独立显示，方便急救药物控制。

（十六）横式输液，防止临床液体滴落造成的输液泵管路内部老化同时减少重力方向的影响.

（十七）内置安全高性能可充电电池，7.4V，1900mAh , 新电池冲满电后已25ml/h 可运行3小时上，充电时间开机充电≤10小时，不开机充电≤3小时。

★（十八）输液泵可以储存≥2000条输液纪录，全部可以查看，可以输出到电脑上。

（十九）输液泵可以90°或者180°旋转可以固定到输液架，吊塔，病床。

三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包四：低温保存箱、冷藏箱（国产）

一、低温保存箱：2台；

★（一）有效容积：≥275升，立式，外部：长*宽*高（mm）: ≥735*660*1800；

★（二）温度控制：微电脑控制，箱内温度-10～-40℃可调；LED温度数字显示，便于远距离观察；超温报警，断电记忆.

（三）安全报警系统：两种报警方式（声音蜂鸣报警、红光亮报警）；可实现高低温报警、传感器故障报警；

（四）外门双层密封条设计，保温性能强; 保温层厚度≥90MM，保温性能好；

（五）高密度发泡，无氟制冷剂，搁架直冷设计，降温快，双毛细管设计，能够有效保障制冷性能和有效节能；

（六）单开门设计，抽屉7个；

（七）开机延时功能：能防止停电后来电，所有的电器同时开启时，电流量过高，造成机器损害；

（八）宽电压带，适合电压不稳定地区，底脚组件可调节，方便移动和自锁；

（九）锁扣设计，可配备双挂锁，安全可靠；

（十）风机采用进口冷凝风机；

（十一）产品具有医疗器械注册证；

二、医用冷藏箱：3台

（一）用途：储存检验试剂、药品、样本

★（二）容积 ≥310升，立式;

★（三）箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为1℃，分辨率0.1℃；湿度：35%~75%；

（四）报警方式：声光报警，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警等多种报警；

（五）采用风冷系统，专业风道，保证箱内温度稳定均匀，箱内温度波动范围±3℃。

（六）环保无氟制冷剂；

（七）采用进口压缩机和冷凝风机。

（八）多层搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间;

（九）宽电压带，适合电压不稳定地区（187—242V）

（十）安全门锁设计，防止随意开启。

（十一）产品具有医疗器械注册证

三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包五：微波治疗机 (国产)

一、工作模式：连续模式、脉冲模式

二、工作时间：0—30分钟可调节；设备可连续工作≥8小时；

三、穿透性≥12.5cm；

四、工作频率：2450±50MHz

五、连续工作时间：≥10000小时以上

六、微波泄漏：≤0.2mw/cm2

★七、输出功率：1—180W连续可调

★八、治疗探头：圆柱型高106mm×直径94mm

九、矩形治疗头：大小各1;

十、功率和时间全部由电脑控制，数码显示，并有自动报警提示功能

★十一、传输线：有镀金通针的同轴线；

十二、治疗过程中，对治疗部位有酸、胀、麻、微痛的感觉；

十三、脉冲模式：金属内固定患者可用

十四、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包六：电动手术台(国产)

一、适用范围：手术室施行普外、心肾、骨科、神经外科、妇科、泌尿科等手术；

二、腿板可外展90°，可拆卸，方便进行泌尿科手术；

三、台面升降、前后左右倾、背板折转由电动装置实现，操作方便，安全可靠；

四、长: ≥2000mm；宽: ≥500mm；高: ≥550mm；

五、升降行程: ≥2250mm；

六、前倾:≥25°；后倾: ≥25°；左倾: ≥20°；右倾:≥20°

七、背板上折: ≥50°；背板下折: ≥15°；头板上折: ≥45°；头板下折: ≥90°；

八、腰板升高: ≥110mm；腿板下折: ≥90°；腿板外展: ≥90°；

九、主要配置：

（一）主床：1

（二）托手板：2

（三）托腿架：2

（四）床垫：1

（五）支肩：2

（六）支身：2

（七）麻醉屏架：1

（八）手持操纵器：1

十、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包七： 医用电动锯钻(国产)

一、可整机高温高压消毒，耐135℃高温；

二、转速≥650转／分；

三、扭矩≥2.8牛顿·米；

四、使用免消毒电池；

五、铝合金外壳；

六、噪声≤75dB；

七、温升≤25℃；

八、采用进口电机；

九、配件：

1、主机1个

2、消毒通道1个

3、电池1个

4、充电器1个

5、包装箱1个

6、钻夹头钥匙1把

十、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包八： 消毒机 (国产)

一、床单位消毒机：1台

（一）该产品为移动式，适用于医疗机构及宾馆的床上用品消毒;

（二）熔断器：2A（φ5*20）;

★（三）臭氧浓度：≥300mg/m³;

（四）采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒;

（五）采用微电脑操作控制系统，大屏幕显示，对消毒过程进行控制和观察;

★（六）消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00;

（七）能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。对消毒物品有增白的作用;

（八）输入功率：≤140W

（九）安装最小距离：与墙壁的最小距离50mm

（十）消毒程序为自动控制

（十一）床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏：≤0.1mg/m3

二、空气消毒机：3台；

（一）该产品为移动落地式，广泛用于手术室、医疗室、病房等空间的空气消毒；

★（二）消毒效果:对白色葡萄球菌( 8032)杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%；

★（三）消毒方式:物理方式协同紫外线进行消毒；

（四）循环风量:≥1000m3/h

（五）机内紫外线辐射强度( μm/cm2) ≥10000

（六）机外紫外线泄漏( μm/cm2)≤1

（七）紫外线灯管数量: ≥6支

（八）紫外线灯管寿命(h)：≥5000

（九）负氧离子发生器: 3*106个/cm3

（十）噪声(dB) :≤50

（十一）工作环境中臭氧残留量≤0.1mg/m3

★（十二）控制方式:手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作；

（十三）消毒面积: ≥100m3；

（十四）适用空间的消毒时间: 2~3h

（十五）程控定时数量: 9组；

三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包九：洗板机 (国产)

一、显示屏幕：4英寸以上液晶显示屏

二、可洗板条：适用于平底、U和V型底酶标板或条。

三、冲 洗 头：8或12针冲洗头，分配针和抽吸针独立。

四、残液量：﹤1ul/孔。

五、注液精度：≤1%。

六、清洗液量：10-3000ul/孔，1ul递增。

七、清洗次数：0-99次可调。

八、清洗条数：1-12排可调。

★九、浸泡时间：0-24小时可调。

★十、振板时间：0-24小时可调。

十一、洗液通道：≥3个

十二、存储：100组以上程序。

十三、孵育：可选配酶标板孵育功能。

十四、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包十：T-组合婴儿复苏器 (进口)

一、适用范围：用于极早产儿、早产儿、足月儿的窒息复苏抢救。适用婴儿体重范围≤10公斤；

二、由中心供氧、氧气瓶或空氧混合器等气体驱动，手动控制

三、能预设吸气峰压PIP和呼气末正压PEEP，安全地扩张婴儿的肺部，防止肺不张或肺膨胀过度，提高肺泡气体交换时间，改善氧合；防止肺部萎陷，维持功能残气量，避免粘连受损。在减轻医护人员负担的同时，能大大提高新生儿窒息复苏抢救的成功率。

四、吸气峰压（PIP）的设定范围：在8LPM气体输入流量时4cm～71cm H2O

五、呼气末正压（PEEP）的设定范围：在8LPM气体输入流量时1cm～22cmH2O

六、具有吸气峰压（MAX-P）限压阀，保证治疗安全

七、吸气时间：可调整

八、气体输入流量的范围： 5～15LPM

九、氧气输出浓度：根据气源21%～100%

十、压力计显示范围：-10～80cm H2O/mbar

★十一、具有同品牌的≥5种规格的婴儿复苏面罩，最小面罩尺寸≤35mm，以适应极早产儿、早产儿、足月儿的窒息复苏抢救

★十二、病人T形管采用专利的鸭嘴型设计（产品注册证注明），减少复苏时漏气的发生，保持精确的PIP（吸气峰压）和PEEP（呼气末正压），同时，便于复苏时吸痰以及使用肺表面活性物质。

十三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包十一：空气波压力治疗仪 (国产)

★一、采用大屏彩色液晶图文显示，操作更方便；

★二、独有的icontrol智能控制系统，可以快速的选择参数及操作；

三、特制充气泵，噪声低，充气速度快;

四、独特叠加套筒设计，压力均匀，无体液滞流；

五、压力设置范围在10mmHg～200mmHg内可调，精度±22.5mmHg；且超过2kPa的持续时间应不大于3min;

六、定时范围0～99min内（以1min为单位的设置），误差应不大于±20s;

★七、具有紧急停止产品能够卸压，输入的压力下降到30mmHg以下的时间应在4秒钟内;

八、输出通道及模式：具有6个输出通道且模式≥6种,模式之间可自由组合,比如模式1+2，模式1+3，模式1+4，模式1+5，模式1+6，模式2+3，模式2+4，模式2+5，模式2+6，模式3+4，模式3+5，模式3+6，模式1+2+3，模式1+2+4，模式1+2+5，模式1+2+6，模式2+3+4,模式2+3+5,模式2+3+6,模式3+4+5,模式3+5+6,模式4+5+6,等；

九、工作时，其噪声应不大于60dB(A)；

十、具有过压保护措施，以保证在单一故障状态下能够在气囊（或压力舱）的连接管路中产生的最大压强，不大于设备标称最大输出压强的1.2倍；

十一、可提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。该措施应只需一个动作就能完成，且患者压强由最大压强降至2kPa（负压降至-1kPa）的时间应不大于10s;

十二、气囊和连接管路具有良好的气密性，在设备标称最大输出压强保持1min，压降≤10%;

十三、气囊和连接管路能承受设备标志最大输出压强1.5倍的压强，保持1min，应不破裂，也不永久（塑型）变型；

十四、连接管路具有防止接错的装置和标识；

十五、连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h；

十六、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包十二：煎药包装一体机 (国产)

一、容量：≥20000ml×2

二、常温常压，可同时煎2个处方，每锅能煎3-20付药。

三、煎药包装一体组合，紧凑合理，美观大方，节约空间。

★四、配50-250ml以每1ml为变量无极可调包装机。

★五、可设定高温时间（沸腾时间），高温时间1-255分任意设定，采用倒计时自动显示。

六、采用数控技术，控制精度高，操作简洁。

七、武火文火自动转换。

八、内筒采用不锈钢，外筒采用玻璃，煎药过程清晰可见。

九、包装速度：≥8袋/分钟。

十、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包十三： 全自动化学发光免疫分析仪(进口)

一、检测系统：全自动检测系统，且采用国际主流领先技术：化学发光法；

二、测试速度：满足≥170测试/小时；

三、拓展性：模块化检测设备，能够根据使用需求，拓展连接免疫模块(不增加外部轨道)。

四、通信要求：支持连接LIS系统，具备双向通信功能。

五、系统功能：支持远程诊断功能；具备系统自动备份、自动恢复功能、可不停机连续加载试剂。

六、急诊要求：具备样品急诊检测功能。

七、样本管要求：可使用原始管、小儿样品管、具备样品管条码识别功能。

八、样本检测功能：具备样品量自动检测、凝块自动检测、自动复检、自动稀释、结果自动审核功能，总不精密度≤10%。

★九、样本检测要求：使用一次性反应杯及样本吸头，避免交叉污染

★十、项目检测时间≤18min，急诊项目检测时间min≤9min

十一、开展项目：能够开展肿瘤，甲功，激素，PCT等常规项目

十二、试剂上机要求：平均上机稳定期≥50天；无需预处理

十三、试剂校准要求：不高于2点定标，校准周期≥30天

十四、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少五年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

第三篇  商务要求

一、交货时间：

进口医疗设备合同签订后三个月内；国产医疗设备合同签订后一个月内。

二、交货地点：

医院指定地点。

三、报价：

1、本项目报价以人民币报价。报价应为产品送达采购人指定地点并安装调试完成直至最终验收合格及质保期内的所有费用，包括产品价、运输、保险、安装、税费、培训费用、履行质保义务等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、竞标文件中报出易损件价格，如有耗材一并报价

四、货到验收

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、单价20万元及以上的设备采购项目，由中标方邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。；如果验收合格，则医院收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。

7、采购人需要厂家对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

五、售后服务、质量保证期

1、产品质量保证期

1.1供应商应明确承诺：质保期（根据技术参数其他要求为准，自验收合格之日起计算）。质保期内的维修费用全免；提供设备终身维保服务，质保期后的维修只收取零备件费。

1.2供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

2、售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1质量保证期内服务要求

2.1.1免费送货，免费安装调试。

2.1.2电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.1.3现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

2.1.4技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.1.5收费

质保期内的维修费用全免。

2.2质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务，并只收取零备件费。

3、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

六、培训

供应商须免费提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、付款方式

1、供应商按采购合同交货并验收完成后，采购人出具项目验收报告，供应商向采购人开具发票。

2、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

3、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

八、合同的签订及合同格式

询价采购结束后，成交供应商与采购人签订书面合同。合同格式见本篇附页。

九、其它

1、竞标人必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

合同格式

重庆市第九人民医院医疗设备购销合同

供方：                                       合同编号：

需方：重庆市第九人民医院                     签订地点： 重庆市第九人民医院

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) |  | 总价（元） | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 交货。 |  |
| 合计人民币（小写）： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限及保修范围： 2、服务措施：免费送货上门、安装、调试到正常使用。故障响应时间2小时。 3、质保期后服务：供方对保修期外的产品仍然进行定期上门巡检，终身服务。质保期后先维修后付款，维修只收零配件成本费，不收其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：随机各种附件、说明书、配件等齐备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式：供方将货物送到需方指定地点，现场安装调试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 1、1-20万元医疗设备安装前乙方联系甲方使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如甲方与乙方在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收收货的情况，由乙方邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则退货给乙方，甲方有权解除该合同。 2、20万元以上设备必须由重庆市医检所验收并出具合格的验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： 1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。 2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任：按《经济合同法》相关条款办理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、招标书、投标书和特殊承诺是本合同不可分割的部分。 2、本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 3、本合同一式四份，供方一份、需方三份，具有同等法律效力。 4、其他优惠条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 方 单位名称（章）: 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 帐号： 电话： 签订时间： 年 月 日 |  |  |  |  | 需 方 单位名称（章）：重庆市第九人民医院 单位地址：重庆市北碚区嘉陵村69号 法定代表人： 委托代理人： 开户行：建行北碚支行营业部 账号：5000 1093 6000 5001 2527 电话：023-68864967 签订时间： 年 月 日 |  |  |  |

验收报告格式

# 重庆市第九人民医院医疗设备验收单

重庆市第九人民医院  ：

为确保商品的质量，请各临床科室对供货商提供的商品从四方面认真验收：包装是否完好；按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备；产品是否全新、原装、正品；产品能否正常使用。验收无误后，按要求填写验收单并签字盖上公章交设备科，以此作为评定供应商服务情况和付款的依据。

| 采购项目编号 | 商品名称 |  | 规格型号 | 数量 |  |  | 单价（元） | 总金额（元） |  | 机身号 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计： 整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后维修工程师姓名（必填）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后维修工程师手机（必填）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如果该设备属于放射设备，必须填写以下两项内容以及功率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备最大管电压 |  |  |  |  | 设备最大管电流 |  |  |  |  |  |  |
| 从以下方面验收的情况： 1、包装是否完好：□是 □否； 2、按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备：□是 □否； 3、产品是否全新、原装、正品：□是 □否； 4、产品能否正常使用：□是 □否； 5、供应商上门服务情况： □好； □一般； □差； 其他说明： 使用科室负责人（签字）： 设备科工程师（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商（盖章）： 经办人： 电话： 送货时间：2020年 月 日 |  |  |  |  |  | 收货单位（盖章）： 设备科负责人： 收货时间：2020年 月 日 |  |  |  |  |  |

第四篇  竞标文件格式要求

一、竞标文件封面格式

二、经济部分

1、报价表

2、报价函

3、明细报价表

三、技术部分

1、技术应答

2、技术偏离表

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况

2、商务偏离表

3、其它优惠承诺

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

2、特定资格条件

3、其他应提供的资料

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、询价文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、竞标文件必须以分包为单位制作（否则无效）。

一、竞标文件封面格式（黄色部分需自行更改）

项目编号：CQJYSB2020-004                                    正本

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

分包号：包1

分包名称：心电监护仪

投 标 文 件

投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司

地址： 重庆市

电话（座机）：023-

二、经济部分

1、报价表

报价表

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购                 项目编号：CQJYSB2020-004

| 投标人全称 |  | 公司全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 投标货物名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 注册证号 |
| 总 计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注（优惠条件）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：公司全称+盖公章                           法人授权代表：

法人授权代表手机：

公司座机：

日期：

2、报价函

报价函

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

我方收到                         （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）及技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本壹份。

3、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

供应商（公章）：

地址：

授权代表：

电话：

QQ：

邮编：

年      月      日

3、明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 规格型号 | 生产 厂家 | 数量 | 成交总价 （元） | 备注 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 |  |  |  |  |  |  |
| 各种易损件 |  |  |  |  |  |  |
| 各种配件 |  |  |  |  |  |  |

注：1、该明细报价表包括主机、各种易损件和耗材。

2、请竞标人完整填写本表，没有填写或填写不完整的按无效报价明细处理。

3、该表可扩展。

供应商名称（公章）：

年     月     日

三、技术部分

1、技术应答（提供投标设备的技术参数和性能指标）

2、技术偏离表

采购项目名称：

| - 序号 | - 采购要求 | - 竞标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞标人：                                      法人授权代表：

（竞标人公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：2.1本表即为对本项目“第二篇  采购项目需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.2该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“响应”；

2.3该表可扩展；

2.4附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况：（投标公司对所投产品服务周期、地点、服务条款等情况进行说明）

一、交货时间及地点：

1、合同签订后         个月内到货；

2、交货地点：重庆市第九人民医院指定地点；

二、售后服务：

1、

2、

3、售后服务机构信息：

地址：

联系人：

联系电话：

厂家工程师电话：

…………

三、付款方式：

四、其他：

2、商务偏离表

商务偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 采购要求 | - 竞标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：2.1该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离说明”

项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“响应”。

2.2该表可扩展。

3、其它优惠承诺（格式自定）

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

1.1参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

（竞标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的产品和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录, 提供的相关招标文件资料真实有效，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年   月   日

1.2法定代表人身份证明；

1.2法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （竞标人名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年     月     日

（公章）

附：法人身份证复印件

1.3、法定代表人授权委托书

1.3法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________________ 。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                            法定代表人签名：

职  务：                                    职  务：

供应商公章：

年   月   日

附：被授权人身份证复印件

1.4最近一年财务记录的复印件；(资产负债表、利润表、银行缴税付款凭证等)

1.5生产（销售）场地证明材料及人员情况介绍，本地化售后服务机构、服务能力证明材料

（格式自定）

2、特定资格条件：投标产品全套资质（资质按以下顺序放置）

(1)、产品注册证；

(2)、生产厂家生产许可证；

(3)、生产厂家对投标公司授权书；

(4)、投标公司经营许可证；

(5)、投标公司第二类经营备案表；

(6)、投标公司对授权代表的授权书；

(7)、授权代表身份证复印件；

(8)、生产厂家和投标公司其他资质；

3、其他应提供的资料

（结束）