询价采购文件

采购项目编号：CQJYSB2020-006

采购项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

采   购   人：重庆市第九人民医院

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组  制

二〇二〇年八月十二日

第一篇  询价采购邀请书

一、询价采购时间、地点

1、询价文件报名时间：2020年8月12日9时00分-2020年8月14日17时00分。

2、询价文件发售地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

3、招标递交报价文件时间：2020年8月17日15时30分～16时00分。

（超过递交截止时间递交的报价文件医院恕不接受）

4、招标文件递交地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

5、招标时间：2020年8月17日16时00分。

二、资格及要求

竞标供应商是指向采购人提供货物、或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

1、基本资格条件

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、特定资格条件（要求）

2.1提供所竞标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（复印件加盖单位公章）；

2.2竞标人为代理商的应提供有效的《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.3竞标人为生产商的应提供有效的《医疗器械生产企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.4竞标人应具有覆盖区域设备销售的合法经销资格（提供证明文件加盖单位公章）。

三、报价文件要求：重庆地区超声设备整机

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1经济部分

1.2技术部分

1.3商务部分

1.4资格条件及其他

以上条款基本格式见本文件第六篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

3、本竞标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市第九人民医院官网上发布；请各竞标人注意查看，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至重庆市第九人民医院设备采购工作组。如竞标人无补遗文件回执，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组视同竞标人已收到本项目补遗文件。

4、采购文件的解释

竞标人如对采购文件有疑问，必须以书面形式在递交竞标文件截止时间前二个工作日向重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组要求澄清，我公司可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入询价采购程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、有关规定

1、本项目采用最低评审价法进行评审。

采购人授权评审小组按照实质性满足资质、技术、商务和服务等要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

1.1对技术条款的偏离检查：

询价文件“第二篇  采购项目需求”中标注“*”号的为关键技术条款，低于询价文件要求的为负偏离，对这些关键技术条款有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格，带“*”号标注的部分需提供技术支持资料：包括竞标产品彩页、由相关机构出具的检测证明材料或得到评审小组成员一致认可的其它证明材料。

非“*”号技术条款低于询价文件要求的为负偏离，每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%，负偏离项数达到5项的竞标人将失去成为成交候选人的资格。

1.2“第三篇  商务要求”第一条至第七条为必须满足条款，有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格；其他要求条款每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%。

1.3竞标总价中不得包含询价文件要求以外的产品或服务；若缺少询价文件要求的配置，将作为无效谈判处理。

1.4评审价的计算：竞标人的报价与其一般条款的负偏离导致的增加价之和即为该竞标人的评审价

1.5若竞标人最后的评审价相同，且评审价格并列最低，则技术应答更优者成为本项目成交供应商。

2、评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），评审小组判断竞标文件对询价文件的响应，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，排名其后第一位的候选供应商报价不高于前一位报价的5%，采购人可视情况确定其为成交供应商，否则应重新采购。

4、无效竞标

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效竞标，其竞标文件将被拒绝：

4.1无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

4.2竞标文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

4.3竞标人不按照采购要求进行设备配置的。

4.4商务部分未满足采购要求的。

4.5竞标人的报价超出规定的竞标限价。

4.6竞标人的资质不符合询价采购文件对资质要求的内容。

4.7竞标文件中出现多个竞标方案的。

4.8竞标人竞标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

5、出现以下情况之一的，作为询价采购失败处理，应重新组织采购：

5.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.2竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.3因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

6、询价有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起60天。

7、提交竞标文件的份数和签署

7.1竞标文件正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件；内容必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。竞标文件语言为简体中文。

7.2询价采购文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

8、竞标文件的递交

8.1竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、竞标人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

8.2竞标文件投递截止时间：参阅询价采购公告。

9、成交通知

9.1询价结果：在重庆市第九人民医院官网上发布。

9.2询价结束3日内，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组将在重庆市第九人民医院官网对招标采购结果进行公告的形式告知《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在3日内发出，则发出时间不应超过询价有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

9.3签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经询价成交双方共同认定。

10、关于质疑和投诉

10.1投标人对招标文件有异议的，应在采购人发布招标采购公告的公示期内以书面形式向招标采购单位提出质疑，否则视同认可招标文件所有要求，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.2投标方对中标公告有异议的，应在采购人发布招标采购结果公告的公示期内

以书面形式向招标采购单位提出质疑，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.3重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组应当在收到投标方书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.4投标人对重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组的答复不满意或者重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

10.5财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

11、关于安装及验收：1-20万元的医疗设备安装前供货商联系医院使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如医院与供货商在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收收货的情况，由供货商邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。单价20万元以上设备必须由重庆市医检所验收并出具合格的验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。

12、投标人以伪造、变造各种资质，虚假应标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效，并计入医院医疗设备招投标黑名单，取消其3年内在医院参加医疗设备招投标的资格。

五、联系方式

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

联系人：陈胜强、谭翠兰

邮  编：400700

电  话：（023）68864967

地  址：重庆市北碚区嘉陵村69号（设备科）

第二篇  采购项目需求

- 采购项目内容：

| 分包号 | 分包名称 | 国产或进口 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 良性阵发性位置性眩晕症诊断仪 | 国产 | 1 |  |
| 2 | 超纯水机 | 进口 | 1 |  |
| 3 | 超声波骨密度测试仪 | 进口 | 1 |  |
| 4 | 注射泵 | 国产 | 11 |  |
| 5 | 超声监视宫腔手术仪 | 国产 | 1 |  |
| 6 | 双水平正压通气治疗机 | 国产 | 2 |  |
| 7 | 生物显微镜 | 进口 | 1 |  |
| 8 | 血压脉搏测量装置 | 国产 | 1 |  |
| 9 | 心电监护仪 | 国产 | 2 |  |
| 10 | 经食道探头 | 进口 | 1 |  |
| 11 | 颈椎固定器 | 国产 | 1 |  |
| 12 | 二氧化碳培养箱 | 国产 | 2 |  |
| 13 | 熏蒸治疗机 | 国产 | 1 |  |

- 二、技术参数及其他要求

包一：良性阵发性位置性眩晕症诊断仪 (国产)

一、主机眼罩：

（一）图像通道数：6（左侧水平+垂直+旋转眼震描记、右侧水平+垂直+旋转眼震描记）；

★（二）图像分辨率:1080P；

★（三）可翻转眼罩设计，可以完成左、右双眼的检查；

（四）标配3D眼震，描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线

（五）图像采集装置摄像头红外波长：800nm～1000nm

（六）图像采集装置摄像头红外峰值波长：960nm ± 10nm

（七）图像信息传输方式：HDMI

（八）采样率：120Hz-250Hz

（九）瞳孔定标：自动追踪瞳孔位置

（十）眼球追踪：实时追踪眼球动态，高清传输每一帧画面

二、自主研发诊断软件，视频图像清晰，包含视频储存回放功能。

★三、可描记和分析眼球水平、垂直、旋转3D运动曲线，并且出具眼震报告。

四、四位一体同步显示：眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV值四位一体同步显示；可自动分析慢相角速度，且播放速度可调。

五、基本试验模块：校准试验，自发性眼震，凝视试验，静态位置试验，动态位置试验，冷热试验、扫视试验、平稳跟踪试验、OPK视动试验；

六、凝视：水平方向±30度可调，垂直方向±20度可调；靶点停留时间0-20秒可调

七、扫视：水平、垂直方向；视靶随机显示，记录时间0-300秒可调

八、平稳跟踪：水平、垂直方向；视靶0.1-3Hz可调，记录时间0-300秒可调

九、视动OPK：水平、垂直方向；视靶速度0-100度/秒可调，记录时间0-300秒可调，三种诱发视靶，合计18种刺激方式

十、冷热实验：含自发性眼罩；灌注期、观察期、凝视抑制期记录时间0-300秒可调；自动计算CP、DP、FI值

十一、位置试验和BPPV手法复位功能：记录时间0-600秒可调

十二、分析功能：每个实验可以单独获取的眼震数据，并进行独立分析；具备精确的眼震分析图；可以分析病人有无眼震，显示眼震的方向以及慢相角速度；精度0.1度

十三、软件功能：

（一）内置问诊表：包含总结、眩晕及平衡失调、听力下降、耳鸣、步态失调、头痛、既往史、家族史、个人史和过往诊断治疗史等。

（二）诊断报告：单独打印每个实验的分析数据图以及医生的初诊结果，可以展示中心医院专家会诊后的病例报告。

（三）体位视频：同步体位视频采集，方便回顾实验时判断眼震方向

（四）远程数据传输：建立中心医院与基层医院之间的连接，能够把病例上传到中心医院，专家可以看到眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV值四位一体同步显示，由中心医院专家诊断之后生成诊断报告，并将诊断报告通过同一平台发送回基层医院。

（五）语言：中文及英文

十四、甩头试验模块

（一）摄像头：高清红外摄像头1920*1080分辨率

（二）头动记录：9轴陀螺仪感应器

（三）眼动记录：单眼可翻转，可以分别记录左、右眼；

（四）眼罩：可翻转眼罩、专为亚洲人脸型设计；

（五）图像分辨率：眼动模式1920*1080、甩头模式320*240

（六）帧率：甩头试验250帧/秒；

（七）电源：USB供电-5伏（直流）

十五、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；易损件和消耗品的维修、更换永久免费；医疗设备质保期内每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内投标方负责维保人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包二：超纯水机 (进口)

一、用途：

（一）玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制；

（二）微生物培养基配制，水栽法用水；

（三）毒理学研究，环保实验分析；

（四）为各种仪器供水和其他各种实验用水；

二、纯水产水水质：

（一）离子截留率 97-98%

（二）有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99%

（三）细菌和颗粒 > 99%

（四）系统可监测和显示反渗透膜的截留率

（五）流速：16 L/h

三、超纯水产水水质：

（一）电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃ （具有温度补偿和非温度补偿两种模式）

（二）总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb（μg/L）,可在线监测并显示

★（三）内毒素＜0.001EU／ml

（四）RNA酶＜0.01ng/ml

（五）DNA酶＜4pg/ml

（六）细菌＜0.1cfu／ml

（七）颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml

★（八）超纯水电阻池常数：0.01cm－1

（九）流速：50ml - 2000ml /min 可调

四、系统可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率。

五、系统内置TOC显示仪，在线实时显示超纯水中的TOC水平

六、超纯水部分具有185nm紫外灯，用于降低产水TOC水平；纯水部分可选配254nm紫外灯，用于杀灭细菌，以保证进入水箱的纯水水质；

七、取水装置高度能够调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量（0.1L~60L）自动取水功能。可选配具有彩色监控显示装置并能实时显示出水水质指标（温度，电阻率）的远程取水器

八、系统配备PE型材吹塑制备的锥形底部避光60Ｌ水箱，水箱具有液位显示控制模块，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物之过滤器；

九、取水终端有多种纯化单元可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求

十、带中文等多国语言操作面板，具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能。

十一、自动记录水质参数，可存储系统一年的历史数据，并通过RS232打印水质参数。

十二、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；易损件和消耗品的维修、更换永久免费；医疗设备质保期内每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内投标方负责维保人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包三：超声波骨密度测试仪 (进口)

一、用途: 用于测量人体的骨矿物质含量。

二、数据采集方式：超声波脉冲传输法

★三、超声波振动子：对置的一对振动子（中心频率约为0.5MHz）具有恒温恒压装置，具有脚跟自动跟踪传感器。

四、超声波输出：Thermal index 1以下Mechanical index1以下

五、测量参数：SOS [m/s] 及脚跟宽度 [mm]

★六、测量时间：≤3秒

★七、测量精度：SOS变动系数≤1.0%

八、数据分析

（一）骨密度

（二）峰值骨密度对比：对比百分比显示及T值显示

（三）同龄人骨密度对比：对比百分比显示及Z值显示

（四）与上次检查结果对比百分数显示

（五）系统可以存储检测结果≥900000个

（六）打印机和主机分体式设计，主机设计有手提把手，方便携带。并有院外或者下其他科室使用的专用装置。

九、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期：质保期至少二年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；易损件和消耗品的维修、更换永久免费；医疗设备质保期内每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内投标方负责维保人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包四：注射泵(国产)

一、单通道注射泵：7台；

★（一）输注精度：±1.8%；

（二）输液速率范围：0.1 - 1500毫升/小时 ( 0.1 毫升/小时递增)；

（三）注射器尺寸：5毫升, 10毫升, 20毫升, 30毫升, 50/60毫升；

（四）注射器品牌识别：手动/自动;

（五）注射器品牌自校准:手动/自动；

（六）输注速率:	5毫升注射器: 0.1-210.0 毫升/小时；

10毫升注射器: 0.1-300.0 毫升/小时；

20毫升注射器: 0.1-400.0 毫升/小时；

30毫升注射器: 0.1-600.0 毫升/小时；

50/60毫升注射器: 0.1-1,500.0 毫升/小时；

★（七）输注模式:速率模式，时间模式，体重模式，多速率模式；

（八）预设输注量范围：0.1—9,999.9 毫升；

（九）剂量范围：0.01-99.99微克/公斤/分钟；

★（十）体重范围：0.1-300 公斤；

（十一）药量范围：0.1-999.9 毫克；

（十二）容量范围：0.1-9999.9 毫升；

（十三）排气/快速输注速率：5毫升注射器: 0.1-210.0 毫升/小时；

10 毫升注射器: 0.1-300.0 毫升/小时；

20 毫升注射器: 0.1-400.0 毫升/小时；

30 毫升注射器: 0.1-600.0 毫升/小时；

50/60 毫升注射器: 0.1-1,500.0 毫升/小时

（十四）快速输注方式：手动快速输注剂量；自动快速输注剂量（剂量或者容量/流速）；

（十五）阻塞后丸剂量：阻塞后针筒内压力自动释放＜0.2毫升；

（十六）压力阻塞等级：阻塞等级5级可选（100-900 毫米汞柱）；

（十七）动态阻塞压力显示：独有的安全系统可以监视及分析阻塞压力变化，并在屏幕上以动态条形式显示阻塞压力的变化，在阻塞触发前提供报警。

（十八）药物列表：默认显示208个常用药物名，可存储≥500个常用药物名；

（十九）具有报警功能：

1、注射即将完毕报警、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

2、报警音：5级报警音量，3种报警音色可调

（二十）KVO 速率：0.0 - 5.0 毫升/小时 (取决于注射器尺寸)

（二十一）泵的叠加：≥4个泵的叠加

（二十二）历史记录：≥5000个存储记录

（二十三）屏幕亮度：≥10级可调

（二十四）电池：内置可充电锂电池, ≥2600 mAh, ≥ 8 小时运行时间 (完全充满的新电池，输注速率 5 毫升/小时)

二、双通道注射泵：4台；

（一）注射器规格：10ml、20ml、30ml、50ml

（二）注射速率：

1、50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

2、30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

3、20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

4、10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）

（三）快速推注：1200ml/h (50ml 注射器)； 600.0ml/h ( 30ml注射器)；399.9ml/h ( 20ml 注射器)；300.0ml/h ( 10ml 注射器)；

（四）累计容量：0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

（五）限制量：0—9999ml

（六）精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

（七）配置充电电池：DC12V，充电16小时后以5ml/h可持续工作不低于3小时；

★（八）报警：残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

（九）报警优先级；

（十）自动识别注射器规格

★（十一）可使用一次性注射器（≥13种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌；

★（十二）阻塞后针筒内压力自动释放

（十三）可存储记录：≥500条；

（十四）RS232 电脑接口

（十五）限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警

（十六）三档阻塞压力等级选择：低（L）300mmHg+/-100mmHg；中（C）500mmHg+/-100mmHg；高（H）800mmHg+/- 200mmHg；

（十七）具有快速推进键保险；

（十八）注射过程中快速推注；

三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包五：超声监视宫腔手术仪(国产)

一、超声监视宫腔手术仪是由主机及吸引器部分组成的台式一体机，吸引器内嵌于主机里。

二、全数字化波束形成，动态频率扫描，实时动态接收聚焦，实时动态孔径成像。

三、配置任意悬停臂和高分辨率彩色液晶显示器。

四、配置双USB接口，SVGA输出接口、RS232接口。

★五、配置三联多功能脚踏开关，可用于冻结图像、调节吸引压力值、泄放吸引器负压。

★六、配置可复用双翼阴道手术扩张器（上叶、下叶）和手术探头固定卡接使用，使任意倾位子宫的临床人流手术全程可视，可复用双翼阴道手术扩张器（上叶、下叶）；也可配置一次性使用无菌阴道扩张器（上叶、下叶）和手术探头固定卡接使用。

七、配置专用手柄，使手术探头可作为常规腔内探头使用。

八、配置6.5MHz R10微凸全数字手术探头，具有自动变频功能。

九、手术探头最大探测深度：≥120mm。(提供检验报告复印件，原件备查)

十、纵向(轴向)分辨力：≤1mm(深度≤40 mm)；横向(侧向)分辨力：≤2mm(深度≤40mm)。

十一、几何位置精度误差：≤4％(+)(侧向)、≤4％ (轴向)；盲区：≤4mm。

十二、图像×1、×1.5、×2、×2.5四种放大倍率，显示深度连续可调。

十三、B、BB、BM、M、4B式五种显示模式。

十四、B式图像上下翻转、左右翻转、90度旋转；M式图像4级扫描速度。

十五、15.8段TGC调节、1～100dB总增益调节。

十六、图像处理：动态范围、边缘增强、帧相关等。

十七、8种IP预置图像处理参数。

十八、参数预置功能：医院名称、病人姓名、病人ID、日期和时间、压力单位。

十九、测量与计算：

B常规测量：距离、周长、面积、体积、角度、狭窄比、残余尿量；

B产科测量：距离、胎囊、头臀径、双顶径、股骨长、头围、腹围、胎重；

M常规测量：距离、时间、斜率、心率；

产科检查模式具有胎龄推算、胎儿体重计算、预产期推算。

二十、注释功能；体位图功能。

二十一、文件处理：存储/打开屏幕图像；256帧电影回放功能，手动/自动两种回放模式；

二十二、极限负压值：≥0.09Mpa，瞬间抽气速率：≥15L/min，负压调节范围：0.02Mpa~0.09Mpa

★二十三、手术用压力与实时超声图像可同屏、同时显示。

二十四、手术用负压可自动控制。

二十五、宫内节育器的智能优选功能。

二十六、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包六：双水平正压通气治疗机 (国产)

一、适用于成人及儿童；

★二、≥12英寸高清TFT彩色液晶触摸显示屏，显示呼吸设置、病人数据、波形和报警情况；同屏显示压力、流量、容量3项波形及压力－容量环、容量－流速环、流速－压力环3道环形图，可冻结观察，屏幕亮度可调，可适应不同的工作环境；

三、通气模式BiPAP S/T 、T模式、S 模式、CPAP 模式；

四、漏气补偿：25cmH2O时大于60L/min

五、内置涡轮机，一体化移动方便；

六、具有开机自检功能、待机功能；

七、漏气情况下氧浓度21％－100％精确可调, 1%的氧浓度调节精度。

八、非一体化加温湿化器，湿化器温度连续可调；

九、具有待机暂停功能；具有完善的三级报警功能，报警音量可调；

★十、可提供至少72小时以上的趋势分析图；可存储手术中日志及至少2000条以上的报警信息，数据可导出

十一、压力上升时间可调0.1～0.6s（六档可调），最大限度提高病人在治疗过程中的舒适度，降低病人的呼吸功耗；

十二、配一体化的后备直流电池，充电后工作时间大于120分钟。

十三、呼吸频率：1～50bpm

十四、CPAP：4～20cmH2O

十五、吸气时间：0.2～5s

十六、吸气压力：4～40cmH2O，呼气压力：4～25cmH2O

十七、压力延迟上升时间：OFF，1～60min

★十八、参数监测：电量指示、吸入潮气量、呼出潮气量、漏气量、分钟通气量、呼吸频率、吸气压力、呼出压力、吸气时间、吸呼比等；

十九、实时报警参数：潮气量、呼吸频率、通气量、窒息、气道压力、面罩脱落、电源故障、备电欠压报警、屏幕上显示报警内容便于临床医师及时诊断报警状况等。

二十、需配备高压氧气管2根；

二十一、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包七：生物显微镜 (进口)

★一、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离为国际标准45mm。

二、载物台：钢丝传动，无齿条结构；载物台距离桌面≤140mm；移动范围(X×Y):76mm±5mm×52mm±5mm；载物台XY移动可锁定。

三、调焦机构：载物台高度调节，粗调:0-15 mm；可进行张力调节；有粗调限位；

细调焦旋钮调节幅度:≤2.5μm。

★四、聚光镜：通用7孔位聚光镜，满足荧光、明场、暗视野、相差等多种观察方式。

五、照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥60000小时。

六、三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；带屈光度调节；目镜：10X，带眼罩，视场数20；分光：50/50固定。

七、镜转盘：≥5孔物镜转盘。

八、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.0.1 W.D18.5mm）、10X（N.A.0.25 W.D10.6mm）、40X（N.A.0.65 W.D0.6mm）、100XO（N.A.1.25 W.D0.13mm）；

九、防霉装置：三目观察筒、目镜、物镜都进行抗菌、防霉处理。

十、所采用光学元件均为环保无铅玻璃。

十一、荧光照明系统：LED光源，B激发。

十二、显微成像系统：

★（一）有效像素:230万；

（二）芯片尺寸:1/1.2"CCD；

（三）像元尺寸:5.86μm × 5.86μm；

（四）分辨率和帧率:分辨率（1920 × 1200）；

（五）帧率:≥40FPS；

（六）曝光时间:20μs -42s可调；

（七）光谱响应:380-1100nm；

（八）A/D转换:12bit；

（九）图像缓存:≥64Mb

（十）平衡:自动白平衡 / 一键白平衡 / 区域白平衡；

（十一）数据接口：USB3.0 B型接口，5Gb/s。

十三、电脑：I5处理器、4G内存、1T硬盘、21.5寸液晶显示器、Win7 64位操作系统

十四、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期：质保期至少二年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；易损件和消耗品的维修、更换永久免费；医疗设备质保期内每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内投标方负责维保人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包八：血压脉搏测量装置(国产)

一、适用范围：用于对患者外周动脉血管病变无创检测，临床用于分析心肌功能，动脉弹性及下肢血管的血流障碍程度。分析时间：不超过五分钟、18个参数全面分析动脉血管功能。

★二、可检测ABI(踝臂指数)：反映上、下肢血管堵塞情况。可选配颈动脉、股动脉、桡动脉及趾动脉间的PWV，定量分析大动脉弹性。

★三、具有以下检测功能：haPWV（心踝脉搏波传导速度）；ET/PEP（射血指数）；hbPWV（心臂脉搏波传导速度）；ECG（心电波形）；STI（收缩时间间隔）； UT（脉波上行时间）；HR（心率）MAP％（平均动脉压力）PEP（射血前期）；DIA（舒张压）（四肢）；PCG（心音波形）；SYS（收缩压）（四肢）；PVR（脉搏体积记录）；PP（脉压差）（四肢）；ET（射血时间）；AI(反射波增强指数)；BMI（体格指数）

四、PVR测定方法：空气容积脉搏法

五、波长特性：0.26—30Hz

六、动脉无创测定原理：示波法

七、加压方式：气泵自动加压方式

八、排气方法：具有断电后，自动放气功能

★九、四肢血压在同一心动周期内同步测量，支持四肢同步测量和四肢异步测量两种模式，具备两次冲压模式、更准确，首次冲压过保护功能，增益选择功能。压力测量范围：收缩压：0-300mmHg,舒张压0-180mmHg,精度：±4 mmHg

十、安全装置：可自行设定最高控制压力，自定义测量最高可测350mmHg

十一、心率：监测范围：30次/分～285次/分；±3次/分；

十二、心音：频率范围：43Hz～2800Hz，心音测量灵敏度：10±2%)

十三、存储方式：超大硬盘存储（病历＞50000）

十四、临床数据统计：ABI统计，PWV统计，STI统计，各种表格对比，进行分阶段数据统计，方便医生进行学术研究，并对患者亚健康阶段性跟踪和健康指导。并可以和医院信息管理系统无缝对接。

十五、可做运动负荷试验并进行前后对比、心率变异检查功能

十六、自动或手动出报告评估，辅助医生下诊断报告

十七、彩色报告多种模式选择

十八、≥19寸液晶显示操作界面，独立操作，一体式台车，不需另配工作站。

十九、主要配置：硬件主机盒：1个；软件光盘：1个；袖带：4个；心电夹：2个；三线制心电导联线：1根；心音探头：1个；台车	1个；激光打印机：	1台；API单元（PC机）：1台；

二十、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包九：心电监护仪(国产)

一、心电监护仪：1台；NC8-急诊医学科

（一）适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析;

★（二）监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、ICG、C.O.、BIS等参数。

（三）便携式一体化插件式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。

（四）≥8英寸高清触摸屏，触控操作。

（五）双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。

（六）整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。

（七）固定式提手，提动时稳固安全。

（八）右侧按键板设计，人性化，符合操作习惯。

（九）心电：支持3/5/12导心电测量，导联自动识别。

（十）心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

（十一）加±650mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。

（十二）具有监护、诊断、手术、ST模式。

（十三）具有心律失常分析和ST段功能。

（十四）呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

（十五）窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。

（十六）具有心动干扰（CVA）识别功能。

★（十七）血氧：配备全球金标准的 Masimo血氧探头，测量范围为1％～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

（十八）NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。

（十九）NIBP具有手动、自动、连续测量模式。

（二十）NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。

（二十一）可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

（二十二）具有辅助静脉穿刺功能。

（二十三）支持手写中文输入。

（二十四）可存储、回放不少于48小时波形全息回顾。

（二十五）支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等多种界面可选。

（二十六）具有夜间模式，避免夜间打扰患者休息。

★（二十七）具有屏幕亮度自动调节功能，可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。

（二十八）具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。

（二十九）标配大容量锂电池，使用时间≥3小时。

（三十）支持连接同品牌中央监护系统。

二、心电监护仪：1台；ePM 10M -急诊医学科

★（一）模块化监护仪，≥10.1英寸彩色液晶触摸电容屏，分辨率高达1280*800像素，≥8通道波形显示。主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

（二）显示屏可支持亮度自动调节功能。

（三）屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

（四）可支持升级遥控器无线远程操作监护仪。

（五）内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

（六）安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。

（七）监护仪设计使用年限≥8年。

（八）监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种

（九）支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

（十）支持肾功能计算功能。

（十一）具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

（十二）支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

（十三）≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

（十四）≥1000组NIBP测量结果

（十五）≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

（十六）支持48小时全息波形的存储与回顾功能

（十七）配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。可升级格拉斯哥昏迷评分（GCS）和危重先天性心脏病（CCHD）功能;

（十八）提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

（十九）提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

（二十）动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

（二十一）监测参数：

1、3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏、双通道体温和有创血压参数监测。

★2、心电监护支持心率，ST段测量，≥24种实时心律失常分析，含房颤分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能,同时监护仪可支持升级指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s

4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看

5、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

6、无创血压提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。可支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测脉搏压变异（PPV），适用于成人，小儿和新生儿；

7、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

8、监护仪可支持升级移动监护模块功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据可通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。

三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包十：经食道探头(进口)

一、用途：经食道心脏超声是心脏超声检查的一种,是把超声探头放进食道里，更接近心脏，同时减少一点胸壁、肋骨、肺脏气体等的干扰，从心脏后方看心脏，这样对于心脏的某些情况看到更近清楚。可以更好地了解心脏和大血管的情况。

二、经食道探头一把，规格12x14mm, 长度45mm；

三、用于术中经食道超声检查，为麻醉医师监测手术病人生命体征提供有力证据；

四、经食道探头具有谐波技术和电疗法噪声抑制技术，在噪声干扰的手术室环境中保障了有意的图像质量，频率可是可调；

五、经食道探头具有防水设计，允许充分的浸泡消毒具有防水

六、工作频率3.0-8.0MHz支持二维成像、彩色多普勒成像、组织多普勒成像等功能。

七、经食道探头消毒浸泡量杯

八、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少三年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包十一：颈椎固定器 (国产)

一、由固定支腿、支架主轴、双关节锁紧架、摆臂调节手柄、球头摆臂、头架调节手柄、主体头架、滑动头架和固定针组成；

二、主要用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑；

三、由不锈钢材料制成，可重复使用；

四、主体头架：可更换主题头托；

五、滑动头架：可更换滑动头托；

六、固定针：4mm；

七、支架主轴：465mm；

八、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；易损件和消耗品的维修、更换永久免费；医疗设备质保期内每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内投标方负责维保人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包十二：二氧化碳培养箱(国产)

一、采用微电脑温度控制器，适用于细胞、组织、微生物等培养

二、气套式加热系统，加热迅速，温度.湿度恢复速度快

三、内部容积≥151L

四、最低温度控制范围为室温+5℃

★五、PT1000温度传感器，标配环境温度传感器,带独立传感器的超温保护装置

★六、标配254nm波长无臭氧型紫外灯，实现箱体内快速消毒

★七、CO2浓度传感器具有"AUTO-START"自动启动功能，自动校准，保证CO2浓度的高精确性

八、CO2进气口配备HEPA高效过滤器，过滤效率99.998％

九、内腔及附件不锈钢采用特殊电化学处理

十、倾斜式的底盘水库式设计结构，非增湿盘,增加蒸发面积,相对湿度:≥95%，湿度恢复速度快

十一、 具有玻璃门加热或外门加热功能，有效避免玻璃门上产生冷凝水

十二、具有独特循环风道设计，非自然对流，保证温度、湿度、CO2浓度的均一性

十三、标配虹吸泵，清洁方便

十四、配4个接口的钢瓶自动切换装置，同时接4个钢瓶，可自动切换

十五、具有声光报警装置，出错储存和分析功能

十六、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；易损件和消耗品的维修、更换永久免费；医疗设备质保期内每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内投标方负责维保人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

包十三：熏蒸治疗机 (国产)

一、舱温：0～99℃可调(60～99℃为煎药温度)

二、时间：0～99min可调

三、药水锅最大容积：≥5L

四、中药雾化量：＞40ml/h

五、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、自动防干烧、雾化功能；

六、具有双重温控保护功能；

七、可做露头式全身熏蒸及生殖系统熏蒸；

八、配备多功能花洒可随心所“浴”；

★九、具有臭氧消毒、足底按摩、七彩光浴、红外加热功能；

★十、具有雾化中药药液功能，将药液雾化的药液蒸汽颗粒超微超细，蒸汽携药能力大大增强，真正充分发挥温度、药度、湿度、中药离子渗疗的熏蒸治疗效应；

十一、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

第三篇  商务要求

一、交货时间：

进口医疗设备合同签订后三个月内；国产医疗设备合同签订后一个月内。

二、交货地点：

医院指定地点。

三、报价：

1、本项目报价以人民币报价。报价应为产品送达采购人指定地点并安装调试完成直至最终验收合格及质保期内的所有费用，包括产品价、运输、保险、安装、税费、培训费用、履行质保义务等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、竞标文件中报出易损件价格，如有耗材一并报价

四、货到验收

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、单价20万元及以上的设备采购项目，由中标方邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。；如果验收合格，则医院收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。

7、采购人需要厂家对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

五、售后服务、质量保证期

1、产品质量保证期

1.1供应商应明确承诺：质保期（根据技术参数其他要求为准，自验收合格之日起计算）。质保期内的维修费用全免；提供设备终身维保服务，质保期后的维修只收取零备件费。

1.2供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

2、售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1质量保证期内服务要求

2.1.1免费送货，免费安装调试。

2.1.2电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.1.3现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

2.1.4技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.1.5收费

质保期内的维修费用全免。

2.2质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务，并只收取零备件费。

3、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

六、培训

供应商须免费提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、付款方式

1、供应商按采购合同交货并验收完成后，采购人出具项目验收报告，供应商向采购人开具发票。

2、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

3、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

八、合同的签订及合同格式

询价采购结束后，成交供应商与采购人签订书面合同。合同格式见本篇附页。

九、其它

1、竞标人必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

合同格式

重庆市第九人民医院医疗设备购销合同

供方：             合同编号：

需方：重庆市第九人民医院                     签订地点： 重庆市第九人民医院

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) |  | 总价（元） | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 交货。 |  |
| 合计人民币（小写）： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限及保修范围： 2、服务措施：免费送货上门、安装、调试到正常使用。故障响应时间2小时。 3、质保期后服务：供方对保修期外的产品仍然进行定期上门巡检，终身服务。质保期后先维修后付款，维修只收零配件成本费，不收其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：随机各种附件、说明书、配件等齐备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式：供方将货物送到需方指定地点，现场安装调试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 1、1-20万元医疗设备安装前乙方联系甲方使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如甲方与乙方在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收收货的情况，由乙方邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则退货给乙方，甲方有权解除该合同。 2、20万元以上设备必须由重庆市医检所验收并出具合格的验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： 1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。 2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任：按《经济合同法》相关条款办理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、招标书、投标书和特殊承诺是本合同不可分割的部分。 2、本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 3、本合同一式四份，供方一份、需方三份，具有同等法律效力。 4、其他优惠条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 方 单位名称（章）: 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 帐号： 电话： 签订时间： 年 月 日 |  |  |  |  | 需 方 单位名称（章）：重庆市第九人民医院 单位地址：重庆市北碚区嘉陵村69号 法定代表人： 委托代理人： 开户行：建行北碚支行营业部 账号：5000 1093 6000 5001 2527 电话：023-68864967 签订时间： 年 月 日 |  |  |  |

验收报告格式

# 重庆市第九人民医院医疗设备验收单

重庆市第九人民医院  ：

为确保商品的质量，请各临床科室对供货商提供的商品从四方面认真验收：包装是否完好；按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备；产品是否全新、原装、正品；产品能否正常使用。验收无误后，按要求填写验收单并签字盖上公章交设备科，以此作为评定供应商服务情况和付款的依据。

| 采购项目编号 | 商品名称 |  | 规格型号 | 数量 |  |  | 单价（元） | 总金额（元） |  | 机身号 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计： 整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后维修工程师姓名（必填）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后维修工程师手机（必填）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如果该设备属于放射设备，必须填写以下两项内容以及功率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备最大管电压 |  |  |  |  | 设备最大管电流 |  |  |  |  |  |  |
| 从以下方面验收的情况： 1、包装是否完好：□是 □否； 2、按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备：□是 □否； 3、产品是否全新、原装、正品：□是 □否； 4、产品能否正常使用：□是 □否； 5、供应商上门服务情况： □好； □一般； □差； 其他说明： 使用科室负责人（签字）： 设备科工程师（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商（盖章）： 经办人： 电话： 送货时间：2020年 月 日 |  |  |  |  |  | 收货单位（盖章）： 设备科负责人： 收货时间：2020年 月 日 |  |  |  |  |  |

第四篇  竞标文件格式要求

一、竞标文件封面格式

二、经济部分

1、报价表

2、报价函

3、明细报价表

三、技术部分

1、技术应答

2、技术偏离表

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况

2、商务偏离表

3、其它优惠承诺

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

2、特定资格条件

3、其他应提供的资料

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、询价文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、竞标文件必须以分包为单位制作（否则无效）。

以下是做标书的文件模板，必须按照以下文件模板顺序来做标书

项目编号：CQJYSB2020-006正本

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

分包号：包1

分包名称：心电监护仪

投 标 文 件

投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司

地址：重庆市

电话（座机）：023-

二、经济部分

1、报价表

报价表

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购项目编号：CQJYSB2020-006

| 投标人全称 |  | 公司全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 投标货物名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 注册证号 |
| 总 计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注（优惠条件）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：公司全称+盖公章法人授权代表：

法人授权代表手机：

公司座机：

日期：

2、报价函

报价函

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

我方收到（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）及技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本壹份。

3、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

供应商（公章）：

地址：

授权代表：

电话：

QQ：

邮编：

年   月   日

3、明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 规格型号 | 生产 厂家 | 数量 | 成交总价 （元） | 备注 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 |  |  |  |  |  |  |
| 各种易损件 |  |  |  |  |  |  |
| 各种配件 |  |  |  |  |  |  |

注：1、该明细报价表包括主机、各种易损件和耗材。

2、请竞标人完整填写本表，没有填写或填写不完整的按无效报价明细处理。

3、该表可扩展。

供应商名称（公章）：

年     月    日

三、技术部分

1、技术应答（提供投标设备的技术参数和性能指标）

2、技术偏离表

采购项目名称：

| - 序号 | - 采购要求 | - 竞标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞标人：                                      法人授权代表：

（竞标人公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：2.1本表即为对本项目“第二篇  采购项目需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.2该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“响应”；

2.3该表可扩展；

2.4附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况：（投标公司对所投产品服务周期、地点、服务条款等情况进行说明）

一、交货时间及地点：

1、合同签订后个月内到货；

2、交货地点：重庆市第九人民医院指定地点；

二、售后服务：

1、

2、

3、售后服务机构信息：

地址：

联系人：

联系电话：

厂家工程师电话：

…………

三、付款方式：

四、其他：

2、商务偏离表

商务偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 采购要求 | - 竞标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：2.1该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离说明”

项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“响应”。

2.2该表可扩展。

3、其它优惠承诺（格式自定）

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

1.1参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

（竞标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的产品和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录, 提供的相关招标文件资料真实有效，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年   月   日

1.2法定代表人身份证明；

1.2法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（竞标人名称）任（职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：法人身份证复印件

1.3、法定代表人授权委托书

1.3法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

年   月   日

附：被授权人身份证复印件

1.4最近一年财务记录的复印件；(资产负债表、利润表、银行缴税付款凭证等)

1.5生产（销售）场地证明材料及人员情况介绍，本地化售后服务机构、服务能力证明材料

（格式自定）

2、特定资格条件：投标产品全套资质（资质按以下顺序放置）

(1)、产品注册证；

(2)、生产厂家生产许可证；

(3)、生产厂家对投标公司授权书；

(4)、投标公司经营许可证；

(5)、投标公司第二类经营备案表；

(6)、投标公司对授权代表的授权书；

(7)、授权代表身份证复印件；

(8)、生产厂家和投标公司其他资质；

3、其他应提供的资料

（结束）