询价采购文件

采购项目编号：CQJYSB2021-002

采购项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

采   购   人：重庆市第九人民医院

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组  制

二〇二一年六月二十五日

第一篇  询价采购邀请书

一、询价采购时间、地点

1、询价文件报名时间：2021年6月28日9时00分-2020年6月30日17时00分。

2、询价文件发售地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

3、招标递交报价文件时间：2021年7月1日14时30分～15时00分。

（超过递交截止时间递交的报价文件医院恕不接受）

4、招标文件递交地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

5、招标时间：2021年7月1日15时00分。

二、资格及要求

竞标供应商是指向采购人提供货物、或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

1、基本资格条件

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、特定资格条件（要求）

2.1提供所竞标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（复印件加盖单位公章）；

2.2竞标人为代理商的应提供有效的《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.3竞标人为生产商的应提供有效的《医疗器械生产企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.4竞标人应具有覆盖区域设备销售的合法经销资格（提供证明文件加盖单位公章）。

三、报价文件要求：重庆地区超声设备整机

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1经济部分

1.2技术部分

1.3商务部分

1.4资格条件及其他

以上条款基本格式见本文件第六篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

3、本竞标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市第九人民医院官网上发布；请各竞标人注意查看，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至重庆市第九人民医院设备采购工作组。如竞标人无补遗文件回执，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组视同竞标人已收到本项目补遗文件。

4、采购文件的解释

竞标人如对采购文件有疑问，必须以书面形式在递交竞标文件截止时间前二个工作日向重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组要求澄清，我公司可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入询价采购程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、有关规定

1、本项目采用最低评审价法进行评审。

采购人授权评审小组按照实质性满足资质、技术、商务和服务等要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

1.1对技术条款的偏离检查：

询价文件“第二篇  采购项目需求”中标注“*”号的为关键技术条款，低于询价文件要求的为负偏离，对这些关键技术条款有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格，带“*”号标注的部分需提供技术支持资料：包括竞标产品彩页、由相关机构出具的检测证明材料或得到评审小组成员一致认可的其它证明材料。

非“*”号技术条款低于询价文件要求的为负偏离，每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%，负偏离项数达到5项的竞标人将失去成为成交候选人的资格。

1.2“第三篇  商务要求”第一条至第七条为必须满足条款，有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格；其他要求条款每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%。

1.3竞标总价中不得包含询价文件要求以外的产品或服务；若缺少询价文件要求的配置，将作为无效谈判处理。

1.4评审价的计算：竞标人的报价与其一般条款的负偏离导致的增加价之和即为该竞标人的评审价

1.5若竞标人最后的评审价相同，且评审价格并列最低，则技术应答更优者成为本项目成交供应商。

2、评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），评审小组判断竞标文件对询价文件的响应，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，排名其后第一位的候选供应商报价不高于前一位报价的5%，采购人可视情况确定其为成交供应商，否则应重新采购。

4、无效竞标

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效竞标，其竞标文件将被拒绝：

4.1无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

4.2竞标文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

4.3竞标人不按照采购要求进行设备配置的。

4.4商务部分未满足采购要求的。

4.5竞标人的报价超出规定的竞标限价。

4.6竞标人的资质不符合询价采购文件对资质要求的内容。

4.7竞标文件中出现多个竞标方案的。

4.8竞标人竞标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

5、出现以下情况之一的，作为询价采购失败处理，应重新组织采购：

5.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.2竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.3因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

6、询价有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起60天。

7、提交竞标文件的份数和签署

7.1竞标文件正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件；内容必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。竞标文件语言为简体中文。

7.2询价采购文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

8、竞标文件的递交

8.1竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、竞标人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

8.2竞标文件投递截止时间：参阅询价采购公告。

9、成交通知

9.1询价结果：在重庆市第九人民医院官网上发布。

9.2询价结束3日内，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组将在重庆市第九人民医院官网对招标采购结果进行公告的形式告知《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在3日内发出，则发出时间不应超过询价有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

9.3签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经询价成交双方共同认定。

10、关于质疑和投诉

10.1投标人对招标文件有异议的，应在采购人发布招标采购公告的公示期内以书面形式向招标采购单位提出质疑，否则视同认可招标文件所有要求，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.2投标方对中标公告有异议的，应在采购人发布招标采购结果公告的公示期内

以书面形式向招标采购单位提出质疑，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.3重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组应当在收到投标方书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.4投标人对重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组的答复不满意或者重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

10.5财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

11、关于安装及验收：1-20万元的医疗设备安装前供货商联系医院使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如医院与供货商在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收收货的情况，由供货商邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。单价20万元以上设备必须由重庆市医检所验收并出具合格的验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。

12、投标人以伪造、变造各种资质，虚假应标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效，并计入医院医疗设备招投标黑名单，取消其3年内在医院参加医疗设备招投标的资格。

五、联系方式

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

联系人：陈胜强、谭翠兰

邮  编：400700

电  话：（023）68864967

地  址：重庆市北碚区嘉陵村69号（设备科）

第二篇  采购项目需求

## 采购项目内容：

| 分包号 | 分包名称 | 国产或进口 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 国产 | 32 |  |
| 2 | 输血输液加压仪 | 国产 | 1 |  |
| 3 | 消毒机 | 国产 | 1批 |  |
| 4 | 注射泵、输液泵 | 国产 | 1批 |  |
| 5 | 病床及护理用品 | 国产 | 1批 |  |
| 6 | 压力蒸汽灭菌器 | 国产 | 2 |  |
| 7 | 铅防护用品 | 国产 | 1批 |  |
| 8 | LED手术无影灯 | 国产 | 1 |  |
| 9 | 生物安全柜 | 国产 | 2 |  |
| 10 | 生物阅读器 | 国产 | 1 |  |
| 11 | 中央监护仪 | 国产 | 1 |  |
| 12 | 分析天平 | 进口 | 1 |  |
| 13 | 便携式电导率仪 | 进口 | 1 |  |
| 14 | 实时荧光定量PCR仪 | 国产 | 1 |  |
| 15 | 高频电刀 | 国产 | 2 |  |

## 二、技术参数及其他要求

包一：心电监护仪 (国产)

一、心电监护仪1：30台；

（一）≥10.4英寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示可用于监护成人,小儿和,新生儿；

（二）主机带电池重量<3.5kg；

★（三）ECG, TEMP,  SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 ；监护仪设计使用年限≥10年；

（四）标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温等功能监测；

（五）具备ECG多导（≥2导）同步分析功能，同时分析多个心电导联情况，个别导联干扰情况下仍能准确监测；具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；

★（六）≥24种实时心律失常分析,含房颤分析；具备ARR 分析功能和ST段分析功能，ST段分析在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，且QT/QTc适用于成人、小儿和新生儿，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms；

（七）提供SPO2，PR和PI参数的实时监测，血氧探头可升级支持IPX7防水，可支持水下测量；

（八）具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置；

（九）采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术；

★（十）无创血压测量具备4种测量模式：包括手动、自动、连续和序列；其中NIBP测量范围：成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260；小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215；新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125；

（十一）支持心率变化统计和动态血压分析；

（十二）支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求；

（十三）ECG显示灵敏度至少支持 1.25mm/mV（×0.125）、2.5mm/mV（×0.25）、5mm/mV（×0.5）、10mm/mV（×1）、20mm/mV（×2）、40mm/mV（×4）以及自动增益，精度误差小于±5%；波形扫描速度至少可提供 6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s 四种扫描速度；

（十四）支持中/英文字符和条码扫描枪输入；

（十五）具有三级声光报警，参数报警级别可调；

（十六）具备报警集中设置功能；

（十七）具备血液动力学、药物计算功能；

（十八）可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能；

（十九）具备Nurse Call报警功能；

（二十）支持VGA外接拓展显示屏；

（二十一）具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾，128个ARR 事件；

（二十二）具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；

（二十三）标配普通锂电池，工作时间≥4小时；以后根据临床需求可升级为高容量锂电池，工作时间≥8小时；

（二十四）支持3通道记录仪；

（二十五）整机无风扇设计，降低环境噪音干扰；

（二十六）独创支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效；

二、心电监护仪2：2台

（一）模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个，≥12.1寸彩色电容触摸屏，高分辨率达1280 x 800像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节；

（二）采用无风扇设计，工作温度0 ~40 ℃；

★（三）基本功能模块：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和有创血压监测（含脉压变异（PPV）和肺动脉楔压（PAWP）监测）。功能模块可支持升级为转运监护仪，拔出后可作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，触摸显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，且为无风扇设计；

（四）标准配置3/5导心电监测,可支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析；

（五）监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

（六）提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护

★（七）≥27种实时心律失常分析,包括房颤分析，提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。具备QT和QTc模板显示。无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式；

（八）血氧监测提供灌注指数（PI）的监测，配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

（九）支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

★（十）高端参数监测：以后根据临床需求可升级呼气末二氧化碳(ETCO2)，血流动力学（PiCCO），成人中心静脉氧饱和度（ScvO2），(RM)呼吸力学监测，肌松(NMT)，脑电（EEG），(rSO2）组织氧饱和度等参数的监测以及可升级数据连接模块，将呼吸机、麻

醉机的信息集中在此监护仪上显示。

（十一）具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

（十二）具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能；

（十三）≥120小时趋势表、趋势图回顾，4小时趋势表、趋势图回顾。

（十四）≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

（十五）事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

（十六）具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能

（十七）≥120小时ST模板回顾。

（十八）可升级提供24小时心律失常统计、24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能查看细节。

（十九）具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

（二十）具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

（二十一）工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

（二十二）可升级专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

（二十三）提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

（二十四）可升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

（二十五）可升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力

三、应用软件系统必须符合并遵循以下技术规范标准：

1.《全国卫生信息化发展规划纲要（2003-2010年）》；

2.《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案；

3.IHE医用信息系统集成标准；

4.医学数字成像和通信标准DICOM3.0；

5.医疗卫生机构及医用仪器数据传输标准HL7 2.4以上数据交换标准；

6.XML；

7.COM/DCOM组件标准

四、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包二： 输血输液加压仪(国产)

一、双通道可在不同压力值下同时工作，互不影响。

★二、加压仪压力范围10-300mmHg，压力值步进≤6mmHg。

★三、产品实时显示输出压强，指示当前产品在加压袋内产生的压强，示数误差≤±4mmHg；

四、加压仪有多重保护报警功能，过压能紧急放气，并且有过压报警提醒声音和屏幕显示。

五、当其中一通道处于超压提示状态时，另一通道会暂时停止充气，解除报警后，另一通道持续工作；加压仪两通道同时超压，一通道发出声光报警，另一通道停止充气，解除报警后，另一通道发出报警。

六、加压仪泄压时，应能在20s内使500mL规格加压袋内压强降低到≤20mmHg；

七、加压仪在进行充气和保压过程，可以通过“放气”按键，实现紧急放气功能。

八、加压袋具有独立的机械压力柱，随着压力值而改变，用于机械压力监测与防护。

九、加压袋与主机使用插拔式弹射接头，方便操作。

十、加压仪额定输入电流≤50VA.

★十一、气泵可对500ml以及3000ml加压袋持续加压且气管长度≥60cm.

十二、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包三： 消毒机 (国产)

一、床单位消毒机：4台

（一）该产品为移动式，适用于医疗机构床上用品消毒;

（二）开机15min，臭氧输出浓度：≥500mg/m³。

（三）床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.1mg/m3。

（四）检修的便捷性：设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备底部抽拉出来；控制板等电控系统，可以通过顶部机盖轻松取出，即可实现方便地检修。

（五）结构形式：移动式底部有3个供移动的滑轮，设备顶部有方便推动的一体成型把手；背部有不少于2个专用储存柜而非网兜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。

（六）消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。

（七）采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒

（八）消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00，请出具相关检测报告。

（九）能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。对消毒物品有增白的作用

（十）设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，轻松完成个性化的消毒需求；

（十一）整机外形尺寸≤长614×宽545×高973mm，不占用客户过多面积。

二、空气消毒机：8台；

（一）该产品为移动式，广泛用于手术室、医疗室、病房等空间的空气消毒；

（二）消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥94.9%，消毒后空气中平均细菌总数≤45cfu/m2。

（三）循环风量:≥1000m3/h

（四）负氧离子发生器: 3*106个/cm3

（五）噪声(dB) :≤50

（六）设备持续工作1小时工作环境中臭氧残留量≤0.1mg/m3；

（七）正常运行环境温度：5-40℃；

（八）控制方式:手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作；

（九）消毒面积: ≥100m3；

（十）适用空间的消毒时间: 2~3h；

（十一）程控数量: ≥9组；

（十二）整机尺寸（L*W*H）mm：≤510*420*850

三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包四：注射泵、输液泵(国产)

一、单通道注射泵：24个；

★（一）运行模式：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、诱导维持模式。

（二）适用一次性使用注射器规格：5，10，20，30，50（60）ml；可以自动识别注射器，可以自定义注射器。

★（三）注射精度：±2％ （注射器正确标定后）。

（四）注射速度：

1、5ml注射器：0.1-150ml/小时

2、10ml注射器：0.1-300ml/小时

3、20ml注射器：0.1-600ml/小时

4、30ml注射器：0.1-900ml/小时

5、50ml/60ml注射器：0.1-1500ml/小时

（五）预置量显示：0～1000ml，每级递增0.1ml。

★（六）累积量显示：0～9999.9ml,且累积量精确显示到小数点后4位。

（七）快速注射：

1、5ml注射器：100-150 ml/小时

2、10ml注射器：100-300 ml/小时

3、20ml注射器：100-600 ml/小时

4、30ml注射器：100-900 ml/小时；

5、50ml（60ml）注射器：100-1500 ml/小时，每级递增0.1ml；

（八）声光报警：注射器脱落、推空、阻塞、药物将尽、电量不足、注射完毕、开合异常（没夹好注射器推柄）等报警以声音、指示灯和液晶屏同时提供；

（九）彩色液晶显示屏，运行可以显示设置，预置量，完成时间等；

（十）可叠加多泵，又可拆分为单泵使用；注射泵上有可以悬挂延长管的防脱落挂钩；

（十一）可保存≥2000条注射历史记录，双芯片监控，注射更安全；

（十二）具有RS232电脑接口；

（十三）专用的阻塞压力检测装置，三档可调，可动态显示压力；

（十四）快进量在显示屏上有独立显示。

（十五）电池容量：≥1900mAh；

1、充电时间：开机充电≤10小时，不开机充电≤3小时。

2、运行时间：≥6小时（新电池充满电后，在流速为5ml/h的情况下持续运行输液时长。）

二、双通道注射泵：4个

（一）工作模式：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、诱导维持模式。

（二）适用注射器规格：5，10，20，30，50（60）ml；支持保安、洪达、洪达-B、双鸽、洁瑞、康德莱、龙心、贝朗、华福、福立、玉升等一次性注射器

（三）注射速度：

1、5ml注射器：0.1-150ml/小时

2、10ml注射器：0.1-300ml/小时

3、20ml注射器：0.1-600ml/小时

4、30ml注射器：0.1-900ml/小时

5、50ml/60ml注射器：0.1-1500ml/小时

（四）预置量显示：0～1000ml；

（五）累积量显示：0～9999.9ml；

（六）保持静脉开放的最低速度：0.1-2ml/h ，默认为0.1ml/h；

（七）快进排出空气速度(ml/h)：

5ml注射器：100-150

10ml注射器：100-300

20ml注射器：100-600

30ml注射器：100-900

50/60ml注射器：100-1500

（八）声光报警：注射器脱落，推空，阻塞，药物将近，电池不足，注射完毕，开合异常等报警以声音、指示灯和显示屏同时提醒；

（九）具有按键锁功能；

（十）防水等级：IPX3（防溅水）；

（十一）电池容量：≥1900mAh；

1、充电时间：开机充电≤10小时，不开机充电≤3小时。

2、运行时间：≥6小时（新电池充满电后，在流速为5ml/h的情况下持续运行输液时长。）

三、输液泵：10个

（一）输液模式：流速模式、滴速模式、时间模式、体重模式、剂量模式

（二）适用输液器：适用于任何厂家生产的普通专用一次性输液器

（三）输液精度：±5%

（四）输液速度：0.1-2001ml/h

（五）预置量范围：0.01-9999.99ml

（六）累积量显示：0~36000ml

（七）保持静脉开放的最低速度：0.1-10ml/h

（八）快进排出空气速度（ml/h）：0.1-2001ml/h

（九）冲洗速度：0.1-2001ml/h，冲洗量范围：（0.01-9999.99）ml

（十）气泡检测：超声波检测，五档25 ul ，50 ul ，100ul，250ul，500ul

（十一）阻塞压力：（10-130）Kpa ，阻塞档位13档可调

（十二）声光报警：门未关、气泡、阻塞、输液完成、接近完成、忘记操作、电池供电、电量低、电池耗尽、系统错误等，报警音量可调节功能

（十三）防止自发冲击剂量

（十四）防止误关机功能

（十五）防反转检测功能、双芯片监控

（十六）自动保存≥2000条输液历史记录，可输出到电脑上查看

（十七）显示屏，可以同时显示流速，滴速，预置，累积量，完成输液倒计时，实时时间；

（十八）快速给药功能

（十九）按键锁功能

（二十）输液加温功能

（二十一）配备电池1块，容量：≥1900mAh；25ml/h的速度连续工作时间大于5小时；充电时间：开机充电≤10小时，不开机充电≤3小时。

四、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包五：病床及护理用品(国产)

一、病床1（蓝色，带轮）：13个

（一）尺寸：长：2130mm±20mm；宽：960mm±10mm；高：500mm±10mm

（二）主要配置：病床、静音刹车轮、铝合金折叠护栏、ABS伸缩餐板、杂物架、输液架。

（三）床头、床尾板采用ABS工程塑料，中间点缀蓝色利用模具一次成型， 床尾板外侧设置有一次成型床头卡。

（四）床头、床尾板有制造商模具一次成型的永久logo标志，方便产品永久追溯；床头板单个重量≥4.5KG安装后于推手位施加500N静力后无损坏

（五）床面板采用≥1.2mm厚冷轧钢板，床面各段采用整体钢板一次冲压成型；

（六）各焊接部位应牢固，无漏焊、虚焊，整体无曲翘，无硬伤，无毛刺，无划痕；整床涂层表面光滑平整、无锐边、无毛刺，色彩柔和，色泽均匀，无底露、起泡剥落流挂现象，附着力1级；电镀件表面涂层表面色泽均匀，光滑圆润，无针孔麻点，无底露、起泡、剥落、开裂现象。

（七）病床表面具有完美的外观和极强的耐化学性、耐腐蚀性，通过酸性盐雾测试检测

（八）床板连接头采用优质钢件，耐磨，运作无噪音，防折断。

（九）手摇床丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，母丝采用球墨铁制作，丝杆具有双向过摇装置。丝杆弹盒采用钢件，防破裂。 摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。

（十）摇把摇动灵活，无卡阻现象，手柄可0°-180°折叠，无负荷时手柄启动力矩≤0.5N·m

（十一）病床背板升降采用双臂水平滑动转轴，双滑轮支撑，滑轮在背板轨道中运行

（十二）病床额定载荷为≥300kg，背板折起角度（0°-85°）±2°，腿板折起角度（0°-55°）±1°。

（十三）铝合金护栏：

1、护栏立柱为S型不锈钢材质，螺丝孔为隐藏式。

2、护栏高度≥395mm、长度≥1520mm、护栏承受水平纵向350N推力不得产生影响使用的变形，护栏承受水平纵向1100N推力不得产生影响使用的变形

（十四）配伸缩式餐桌板。床尾板下方设计有隐藏式滑槽材料厚度≥2mm，餐桌板在不用时可置于此处。餐桌板主体采用优质ABS，两端端口采用ABS注塑成型，颜色与床整体相配；

（十五）床脚高低差≤5mm，脚轮采用直径≥125mm，并通过谱尼测试双面聚胺脂双向制动万向轮四轮带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠。

（十六）整体采用全自动器人生产线焊接，整床金属部件100%施以高精度焊接工艺，确保病床安全确保焊接产品质量。

（十七）产品材质抗细菌滋生，除菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）＞99.99%

（十八）床垫：

1、规格：床垫尺寸和分段与病床相配

2、床垫外套采用优质帆布，床垫中间采用≥50mm厚的天然椰丝成型垫，≥20mm厚的高密度海绵，并经防虫处理，外形美观，便于拆洗。

二、病床2（蓝色，不带轮）：5个

（一）尺寸：长：2130mm±20mm；宽：960mm±10mm；高：500mm±10mm

（二）主要配置：病床、静音刹车轮、铝合金折叠护栏、ABS伸缩餐板、杂物架、输液架。

（三）床头、床尾板采用ABS工程塑料，中间点缀蓝色利用模具一次成型， 床尾板外侧设置有一次成型床头卡。

（四）床头、床尾板有制造商模具一次成型的永久logo标志，方便产品永久追溯；床头板单个重量≥4.5KG安装后于推手位施加500N静力后无损坏

（五）床面板采用≥1.2mm厚冷轧钢板，床面各段采用整体钢板一次冲压成型；

（六）各焊接部位应牢固，无漏焊、虚焊，整体无曲翘，无硬伤，无毛刺，无划痕；整床涂层表面光滑平整、无锐边、无毛刺，色彩柔和，色泽均匀，无底露、起泡剥落流挂现象，附着力1级；电镀件表面涂层表面色泽均匀，光滑圆润，无针孔麻点，无底露、起泡、剥落、开裂现象。

（七）病床表面具有完美的外观和极强的耐化学性、耐腐蚀性，通过酸性盐雾测试检测

（八）床板连接头采用优质钢件，耐磨，运作无噪音，防折断。

（九）手摇床丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，母丝采用球墨铁制作，丝杆具有双向过摇装置。丝杆弹盒采用钢件，防破裂。 摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。

（十）摇把摇动灵活，无卡阻现象，手柄可0°-180°折叠，无负荷时手柄启动力矩≤0.5N·m

（十一）病床背板升降采用双臂水平滑动转轴，双滑轮支撑，滑轮在背板轨道中运行

（十二）病床额定载荷为≥300kg，背板折起角度（0°-85°）±2°，腿板折起角度（0°-55°）±1°。

（十三）铝合金护栏：

1、护栏立柱为S型不锈钢材质，螺丝孔为隐藏式。

2、护栏高度≥395mm、长度≥1520mm、护栏承受水平纵向350N推力不得产生影响使用的变形，护栏承受水平纵向1100N推力不得产生影响使用的变形

（十四）配伸缩式餐桌板。床尾板下方设计有隐藏式滑槽材料厚度≥2mm，餐桌板在不用时可置于此处。餐桌板主体采用优质ABS，两端端口采用ABS注塑成型，颜色与床整体相配；

（十五）整体采用全自动器人生产线焊接，整床金属部件100%施以高精度焊接工艺，确保病床安全确保焊接产品质量。

（十六）产品材质抗细菌滋生，除菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）＞99.99%

（十七）床垫：

1、规格：床垫尺寸和分段与病床相配

2、床垫外套采用优质帆布，床垫中间采用≥50mm厚的天然椰丝成型垫，≥20mm厚的高密度海绵，并经防虫处理，外形美观，便于拆洗。

三、陪伴椅：18个

（一）尺寸：长：1900±5mm；宽：650±5mm；高：400±5mm；

（二）可收折，可作椅和床两用，设计6个脚轮，收放自如；

（三）脚轮为直径：≥50mm人造胶静音轮，推动灵活，无噪声。

（四）整体支撑部分采用力学原理的钢体结构，展开时人坐在任何部位不会出现翻倒现象；

（五）金属表面采用静电喷塑，无毒环保，涂层表面平滑光洁，内外抗锈；面部材料为人造皮革制品，内衬高弹海棉；

（六）额定载荷≥135kg

四、床头柜：5个

（一）尺寸：长：480±5mm；宽：400±5mm mm；高：800±5mm

（二）带毛巾架

（三）床头柜面板、底座采用304不锈钢板模具成型，板厚≥1.2mm。

（四）柜体采用≥1mm厚优质冷轧钢板成型后，经酸洗、磷化、清洗等处理后，表面采用静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。

（五）毛巾架采用Φ13 304优质不锈钢管，抗锈、耐用。

（六）一抽一柜，单边毛巾架。

五、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包六：压力蒸汽灭菌器(国产)

一、压力蒸汽灭菌器1：1台；

（一）适用范围：为医院、检验科、实验室等单位提供器械、敷料、橡胶、玻璃器皿、液体等物品灭菌。

（二）立式，容积：≥50L；

（三）灭菌器主体：主体设计8年（16000次灭菌循环），内腔为SUS304不锈钢。

（四）安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

★（五）主控制系统：采用微电脑控制技术，液晶显示屏，屏幕尺寸≥3英寸，感应键操作，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯功能

（六）开门方式：具有安全连锁装置，平移开门。

★（七）排汽及排水：具有强冷凝系统排汽，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排，防止气溶胶的产生。

（八）程序选择：设备具有器械、器械包、敷料、橡胶、液体培养基等灭菌程序，自定义程序可储存100个不同参数的程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护，并且全程无蒸汽外排。

★（九）保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～134℃；保温时间可设定范围0～160时

（十）固体琼脂熔解功能：可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；熔解温度可设定范围60～100℃；熔解时间可设定范围0～9999分

（十一）灭菌物品装载：采用双层消毒筐装载灭菌物品。

二、压力蒸汽灭菌器2：1台；

（一）适用范围：为医院、检验科、实验室等单位提供器械、敷料、橡胶、玻璃器皿、液体等物品灭菌。

（二）立式，容积：≥100L；

（三）灭菌器主体：主体设计8年（16000次灭菌循环），内腔为SUS304不锈钢。

（四）安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

★（五）主控制系统：采用微电脑控制技术，液晶显示屏，屏幕尺寸≥3英寸，感应键操作，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯功能

（六）开门方式：具有安全连锁装置，平移开门。

★（七）排汽及排水：具有强冷凝系统排汽，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排，防止气溶胶的产生。

（八）程序选择：设备具有器械、器械包、敷料、橡胶、液体培养基等灭菌程序，自定义程序可储存100个不同参数的程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护，并且全程无蒸汽外排。

★（九）保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～134℃；保温时间可设定范围0～160时

（十）固体琼脂熔解功能：可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；熔解温度可设定范围60～100℃；熔解时间可设定范围0～9999分

（十一）灭菌物品装载：采用双层消毒筐装载灭菌物品。

三、中标方需代办特种设备使用前的注册登记等相关手续。

四、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包七：铅防护用品(国产)

一、铅衣（正穿半袖）： 3件

1、成人型，尺寸: ≥1000*600 mm；

2、铅当量：前面≥0. 5mmpb，后背、袖子≥0.25mmpb；

3、采用国内0.5一层铅皮加工，能够屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密；面料采用牛津布、PVC等多种布料，多种颜色可选，特殊尺寸可定制

二、铅围脖：18个

1、大领异形，尺寸: ≥580*140 mm；

2、铅当量：≥0.5mmPb；

3、防护围领的材料应符合国家标准规定，选用铅橡胶制作。面料采用牛津布、PVC等多种布料，多种颜色可选。

三、铅帽：7个

1、尺寸: ≥660*120mm；

2、铅当量：≥0.5mmPb；

3、防护围领的材料应符合国家标准规定，选用铅橡胶制作。面料采用牛津布、PVC等多种布料，多种颜色可选。

四、移动式衣架:1个

1、304不锈钢材质，焊接牢固，结实稳固不摇晃；至少可挂5件铅衣；

2、移动：底部带四个360°滑轮，自带刹车功能；

五、铅衣（正穿，背心式）：10件

1、铅当量：前面≥0.5mmpb，后背≥0.25mmpb。

2、规格：成人型，尺寸: ≥1000*600mm。

3、采用国内0.5一层铅皮加工，能够屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密。

4、面料采用牛津布、PVC等多种布料，多种颜色可选，特殊尺寸可定制；

六、铅防护裙（分体式）：5件

1、铅当量：前面≥0.5mmpb，后背≥0.25mmpb；

2、尺寸：≥1000*600mm。

3、分体套裙提供前身和后身全面防护，采用0.5一层铅皮加工，能够屏蔽、衰减弥漫性散射线。上衣和下裙分离设计充分缓解上身压力.能够屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密。

4、面料采用牛津布、PVC等多种布料，多种颜色可选，特殊尺寸可定制。

七、医用射线性腺防护帘（防护巾）：3件

1、铅当量：≥0.5mmpb；

2、尺寸：≥400*400mm；

3、采用国内0.5一层铅皮加工，能够屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密；

4、面料采用牛津布、PVC等多种布料，多种颜色可选，特殊尺寸可定制；

八、防护屏（三联式）：1个

1、三联防护屏中间联宽840*高1800mm；两侧联宽380*高1800mm；

2、铅当量：≥0.5mmpb（可选择）

3、观察窗配120*170mm的铅玻璃；

4、底座有万向轮和制动轮；

5、表面不锈钢材料；

九、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包八：LED手术无影灯 (国产)

一、采用LED冷光源作为手术照明，是真正冷光源；医生头部和伤口区域无温升，手术创面不易干燥，减少感染概率，有利于创面的愈合。

二、操作者可根据自身对亮度的适应性和不同手术而随意调节照度与色温；产生的暖白光可以增强血液与人体其他组织、脏器的色差，使用手术中医生的视觉更加清晰逼真。

三、LED无影灯采用开关电源控制，使工作电压永远处于稳定状态；为纯直流供电，无频闪，亦不会对工作区域的其他设备产生谐波干扰。

四、三维光学系统设计使光束深度达1米以上，手动调焦就可用于各类大型、深部手术的照明；360°均匀照射在人体组织上，无虚影产生，清晰度高。

五、LED无影灯平均寿命长（50000h），远大于传统卤钨灯泡（1500h），寿命为卤钨灯的30倍以上。

六、LED具有较高的发光效率，耐冲击，不易破碎、无汞污染，且其发出的光不含红外和紫外成分的辐射污染。

七、可卸式手柄外套，可在135°C高温下消毒。

八、选用欧式国产臂，六关节设计无飘移，流线型设计的灯头更符合现代净化层流手术室的设计要求，时尚的外观设计给医院手术提供了一个新的亮点。

九、照度（Lx）距1m处：60000-160000；40000-140000

十、色温（K）可调：3500-5000K

十一、光斑直径（mm）：100-300

十二、光束深度（mm）：700-1200

十三、深腔无影率：≥90%

十四、亮度档级调光：20档无极调光

十五、温升°C（工作区域）：常温

十六、术者头部温升°C：常温

十七、显色指数（Ra）：≥96

十八、总辐照度：≤600w/㎡

十九、灯头直径（mm）：700/500

二十、灯珠功率（3.2V·W）：1W

二十一、灯珠平均寿命（h）：50000

二十二、灯体旋转：180°

二十三、最低安装高度（mm）：2800

二十四、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包九：生物安全柜 (国产)

一、分类：A2型，30%外排，70%循环；

二、外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm；

三、内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

★四、台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）

五、风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

六、系统排风总量：≥500 m3/h

七、噪音等级：≤67dB（A）

八、照明：≥1000lx

九、过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

十、生物安全性：

1、人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

2、产品安全性：菌落数≤5CFU/次

3、交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

十一、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便；

十二、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；

十三、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更安全；

十四、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

十五、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

十六、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

十七、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。

十八、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

★十九、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；

★二十、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

二十一、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；

二十二、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；

二十三、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

二十四、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；

二十五、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

二十六、完善的报警系统：

1、玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

2、过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警

3、过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

4、气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警。

二十七、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害；

1、安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命

2、紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全；

二十八、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十：生物阅读器 (国产)

一、温度精准控制：采用PID算法控制，温度检测精度达0.1℃，温度控制精度±1℃，确保最佳培养温度。

二、灭菌信息记录：生物监测完成后，阅读器自动保存培养结果，可记录≥10000条培养结果，存储不足时自动报警，该数据能够在设备上轻松进行查看和补打。连接打印机后可实现自动或手动打印，使用专用软件可导出到电脑实现长久保存。

三、人机交互：配置7英寸电容触摸屏进行人机交互，屏幕分辨率800×480，TFT,256万色。突出显示培养倒计时，生物检测结果，支持阅读器用户界面、内部参数的可视化设置。同时开发了简体中文和英文两种操作界面，支持两种界面快速切换。

四、报警系统：视觉和听觉报警，监测到生物培养不当，操作不当，设备故障时，快速提醒工作人员。

★五、配合过氧化氢灭菌1小时极速生物指示剂使用，可实现1h内培养结果判定。最快15min出阳性结果。生产厂家自身具备配套耗材资质；

★六、设备具备第三方出具的“电磁兼容报告”；

七、极速生物指示剂培养过程中输入生物指示剂、灭菌编号、操作者等相关信息，这些信息能够包含在保存的最终培养结果里。

八、培养孔数≥10个，一体化磨砂棕色遮光盖设计，可减少外界光源影响

★九、标配一台指示剂自动夹破器。

十、可提供半年一次的阅读器荧光检测与温度监测服务，提前给设备排除性能故障隐患。

十一、主要配置：

1、极速生物阅读器主机	  台	1

2	、阅读器专用打印机	  台	1

3	、指示剂自动夹破器	  台	1

4	、阅读器电源适配器	  根	1

5、打印机电源适配器	  根	1

6	、夹破器电源适配器	  根	1

十二、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十一：中央监护仪 (国产)

一、中央监护仪:

（一）由1台中央监护仪和≥10台动态多参数遥测监护仪组成；

（二）中央监护仪可实现同时联网监护≥16台设备的功能；

（三）产品适用范围：对患者心电（心率）、血压、血氧、呼吸、体温等进行生理信息监测；

（四）具备全中文操作界面；

★（五）实现同时支持全数字无线遥测联网通信模式、有线联网通信模式、远程通信拓展模式通讯能力，实现多种不同联网模式的监护设备的实时联网，并可同屏显示；

（六）中央监护仪与动态多参数遥测监护仪可实现有线/无线联网，双向识别、双向通讯、双向操作功能（中央监护仪可控制动态多参数遥测监护仪病人信息、启停血压测量、调整血压测量间隔时间，调整心电导联、增益、滤波方式，控制报警参数范围和级别等）；

（七）具有对无线联网设备在线设置与测试；

★（八）中央监护仪具有有线、无线混合联网功能；

（九）可实现重点病人监测显示，在一屏同时显示：全参数波形，半小时短趋势图，多参数数字显示；

（十）需对全部参数进行报警设置及声光双重报警；

（十一）具有双向通信，实现监护仪心电导联切换功能；

（十二）具有1-90分钟间隔定时启动监护血压功能；

（十三）可实现患者信息管理，具有患者信息建档、查询、编辑、调用和比较功能；

（十四）可实现多个显示界面模式显示，如8个床位界面显示，16个床位界面显示；

（十五）可实现心电波形存储72小时以上，报警事件存储720条以上，全参数趋势回顾30天以上，全信息数据存储20000例病人以上；

（十六）可实现分时打印、连续打印、当前心电波形打印及全屏心电波形打印功能；

（十七）可实现全信息心电波形编辑功能，心律失常自动筛选与编辑功能，单次打印最多可对20段以上心电波形进行预览编辑及打印功能；

（十八）可扩展24小时心电HOLTER分析功能和24小时血压holter分析功能；

（十九）具有患者信息管理功能，具有患者信息建档、查询、编辑、调用和比较功能可实现院HIS联网接入功能。

二、动态多参数遥测监护仪：

（一）大于3寸液晶屏幕显示，数据清晰、准确；

★（二）可实现心电、无创血压、血氧、脉搏、呼吸、体温的实时监护；

（三）电池工作：功耗低, 连续使用36小时以上；

（四）TDMA数字通信、数据传输可靠；

（五）具有护士呼叫功能。

（六）心电：

1、心率测量范围：(10～255)次/分；

2、心率测量精度：±3次/分。

（七）血压：

1、血压测量范围0kPa(0mmHg) ～40kPa(300mmHg)；

2、血压测量精度±0.4kPa(±3mmHg)。

（八）血氧饱和度测量范围：0%～100%；

（九）脉搏测量范围：(10～255)次/分；

（十） 呼吸测量范围：(4～120) 次/分；

（十一）体温测量范围：25℃～45℃。

三、主要配置：

（一）电脑主机：双核CPU≥2.6G，8G内存，1T硬盘      1台

（二）显示器：≥21”液晶显示器                       1个；

（三）打印机：激光打印机（黑白）                     1个；

（四）有线/微功率无线联网适配器                      1个；

（五）配备中央监护系统分析软件                       1套；

（六）动态多参数遥测监护仪                           10个

四、应用软件系统必须符合并遵循以下技术规范标准：

1.《全国卫生信息化发展规划纲要（2003-2010年）》；

2.《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案；

3.IHE医用信息系统集成标准；

4.医学数字成像和通信标准DICOM3.0；

5.医疗卫生机构及医用仪器数据传输标准HL7 2.4以上数据交换标准；

6.XML；

7.	COM/DCOM组件标准

五、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十二：分析天平 (进口)

一、量  程：30g

二、可读性：0.01mg

三、重复性：0.03mg

四、线  性：0.1mg

★五、全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能，保证称量结果的可靠性；

★六、智能彩色触摸屏；

★七、直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面；

八、全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷；

九、MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Office程序，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议；

十、具有存储校准过程的所有数据功能，数据可溯源；

十一、机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁；

十二、完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底（适用于带防风罩的天平）；

十三、管理员锁功能，防止数据被篡改；

十四、更多的应用程序：配方、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、

不稳定状态测量等；

十五、可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式；

十六、下部吊钩称重；

十七、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十三： 便携式电导率仪(进口)

一、用途：用于水质电导率测定。

★二、测量范围及精度：

1、电导率：0.000μS/cm…500 mS/cm，分辨率0.001-1自动可变，精度:±0.5%

2、总固体溶解量TDS ：0.01mg/L~300g/L , 分档自动切换

3、盐度：0.00~42psu

4、电阻率：0.00～100MΩ·cm

5、温度: -5.0～105.0℃

★三、具备2种参比温度 (20°C 或25°C)

四、具备自动和手动两种温度补偿模式；

★五、采用1点校准（内置空气零点），内置3 种预设标准液(84mS/cm,1413mS/cm,12.88mS/cm)，校准时屏幕显示标准液；也可手动输入电极常数

六、超大液晶显示屏，主机至少能储存200个测量数据；

七、主机和连接电极后均能到达IP67防尘防水标准；

八、采用普通电池供电，可显示电池电量图标，开机可实现仪表自检。

九、有电极智能管理功能，电极上的芯片可以记录下电极校准和使用严苛环境的数据，预测电极寿命

十、主要配置：

1、便携式电导仪主机一只和保证仪器正常运转的相应配件一套；

2、进口电导电极一支；

十一、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十四： 实时荧光定量PCR仪(国产)

一、样本容量：16×0.2ml离心管（5-100μl）,适应常规0.2ml8联管及单管

二、反应灵敏度：10-1010Copies

三、荧光染料：F1：FAM、SYBR GreenⅠ；F2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；F3:ROX；F4：CY5

四、通道数：标配四通道

五、光学系统：高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准

六、热盖温度范围：30-110℃

七、检测试剂：开放式检测试剂耗材（通用常规PCR项目）

八、温控范围：30-100℃

九、均匀性：≤±0.2℃

十、温控精度：≤±0.1℃

十一、升温速率：≥8℃/s(MAX)

十二、荧光强度检测重复性：CV≤3%

十三、荧光线性	线性回归系数r≥0.995

十四、仪器通讯接口：USB 2.0(可进行文件导入、导出)

十五、软件：仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件

十六、触控屏独立操作:LED彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析

十七、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十五：高频电刀 (国产)

一、具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备，220V±10%网电源供电。

二、对生物组织进行切割、凝血等外科手术，具有单极切割：纯切、混切1、混切2、；单极凝血：喷凝、柔凝和标准双极凝多种工作模式。

三、全悬浮电源，宽频电压输入不受不稳定电源影响。

★四、输出功率误差±3%。（国标±20%）

五、全功能功率自动补偿。

六、高频发生器通用内窥接口, 配合胃镜、肠镜、腹腔镜等内镜使用。

★七、专用病人回路电极板接触质量检测系统。

八、单极既可手控输出也可脚控输出。

九、具有断电保护电路，能记忆前一次使用的输出设定值。

十、远程故障诊断。

十一、纯切：1W～350W(负载500Ω)，无焦伽精确切割，100%切割。

十二、混切1：1W～250W(负载500Ω)，浅表焦伽精确切割80%切割，20%凝血。

十三、混切2：1W～150W(负载500Ω)，60%切割，40%凝血。

十四、喷凝：1W～80W(负载500Ω)，大面积凝血。

十五、柔凝：1W～120W(负载500Ω)，精确浅表点凝。

十六、标准双极电凝：1W～70W(负载100Ω)。

十七、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

第三篇  商务要求

一、交货时间：

国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

二、交货地点：

医院指定地点。

三、报价：

1、本项目报价以人民币报价。报价应为产品送达采购人指定地点并安装调试完成直至最终验收合格及质保期内的所有费用，包括产品价、运输、保险、安装、税费、培训费用、履行质保义务等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、竞标文件中报出易损件价格，如有耗材一并报价

四、货到验收

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、单价20万元及以上的设备采购项目，由中标方邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。；如果验收合格，则医院收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。

7、采购人需要厂家对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

五、售后服务、质量保证期

1、产品质量保证期

1.1供应商应明确承诺：质保期（根据技术参数其他要求为准，自验收合格之日起计算）。质保期内的维修费用全免；提供设备终身维保服务，质保期后的维修只收取零备件费。

1.2供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

2、售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1质量保证期内服务要求

2.1.1免费送货，免费安装调试。

2.1.2电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.1.3现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

2.1.4技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.1.5收费

质保期内的维修费用全免。

2.2质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务，并只收取零备件费。

3、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

六、培训

供应商须免费提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、付款方式

1、供应商按采购合同交货并验收完成后，采购人出具项目验收报告，供应商向采购人开具发票。

2、合同总价款在伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

3、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

八、合同的签订及合同格式

询价采购结束后，成交供应商与采购人签订书面合同。合同格式见“重庆市第九人民医院官网”该批次采购项目分散采购结果公告的附件；

本篇附页。

九、其它

1、竞标人必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
合同格式

重庆市第九人民医院医疗设备购销合同

甲方：重庆市第九人民医院                     招标项目编号：

乙方：                                       签订地点： 重庆市第九人民医院

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： 元。 合计人民币（大写）： 万整。 |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限及保修范围：质保期 年，包括整机及相关附属设备。 2、服务措施：免费送货上门、安装、调试到正常使用。故障响应时间4小时。 3、质保期后服务：乙方对保修期外的产品仍然进行定期上门巡检，终身服务。质保期后先维修后付款，维修只收零配件成本费，不收其他费用；设备使用软件终身免费升级、维护。 |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：随机各种所有附件、说明书、配件等齐备，在交货时由乙方一并向甲方交付。 |
| 三、交提货方式：国产设备合同签订后一个月内交货到指定地点；进口设备合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。 |
| 四、验收标准、方法： 1、单价1-20万元医疗设备安装前乙方联系甲方使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如甲方与乙方在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收成功的情况，由乙方邀请重庆市医疗设备质量检测所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则退货给乙方，甲方有权解除该合同。 2、单价20万元以上设备必须由重庆市医检所验收并出具合格的验收报告（重庆市医检所：023-63878388）。 |
| 五、付款方式： 1、合同总价款在伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。 2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由乙方先向甲方支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由甲方向乙方支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，乙方凭设备质保金收据，由甲方一次性向乙方支付设备质保金全款。 |
| 六、违约责任：1、乙方提交的货物不符合国家标准及本合同约定，甲方有权要求乙方重新提供符合本合同约定的商品，乙方拒不提供的甲方有权解除合同并不予支付合同约定价款，已支付的甲方有权要求乙方退还。此条责任不因质保期届满或甲方签署验收报告而被免除。2、因乙方延期交付或延期安装货物的，甲方有权要求乙方承担因此产生的损失，每延期一日按合同总价款的万分之五计算。3、甲方应按合同约定及时向乙方支付合同约定价款。 |
| 七、其他约定事项： 1、招标书、投标书和特殊承诺是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。2、本合同如发生争议可向甲方所在地法院提起诉讼。3、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，具有同等法律效力。自甲乙双方签字盖章之日起生效，自本合同约定质保期届满后自动终止。4、其他：《售后服务承诺书》、《设备配置表》、《招标文件易损件、备件报价表》作为合同附件，与合同具有同等效力; |
| 甲 方 | 乙 方 |
| 单位名称（章）：重庆市第九人民医院 | 单位名称（章）: |
| 单位地址：重庆市北碚区嘉陵村69号 | 单位地址： （必填） |
| 法定代表人： | 法定代表人：（手签或盖章） |
| 委托代理人： | 联系人及电话：（手签） |
| 开户行和账号：建行北碚支行营业部 5000 1093 6000 5001 2527；纳税人识别号：1250 0109 4503 8858 3N； | 开户银行： （必填） |
|  | 帐号：（必填） |
| 签订时间：2021年 月 日 | 签订时间：2021年 月 日 |

验收报告格式

重庆市第九人民医院医疗设备验收单

重庆市第九人民医院  ：

为确保商品的质量，请各临床科室对供货商提供的商品从四方面认真验收：包装是否完好；按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备；产品是否全新、原装、正品；产品能否正常使用。验收无误后，按要求填写验收单并签字盖上公章交设备科，以此作为评定供应商服务情况和付款的依据。

| 采购项目编号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 机身号 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计： 整 |
| 售后维修工程师姓名及手机号（必填）： |
| 如果该设备属于放射设备，必须填写以下两项内容以及功率： |
| 设备最大管电压 |  | 设备最大管电流 |  |
| 从以下方面验收的情况： 1、包装是否完好：□是 □否； 2、按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备：□是 □否； 3、产品是否全新、原装、正品：□是 □否； 4、设备的功能、性能以及参数等是否满足要求：□是 □否； 5、供应商上门服务情况： □好； □一般； □差； 其他说明： 使用科室人员： 设备科人员： |
| 供应商（盖章）： 经办人： 电话： 送货时间：2021年 月 日 | 收货单位（盖章）： 设备科负责人： 收货时间：2021年 月 日 |

第四篇  竞标文件格式要求

一、竞标文件封面格式

二、经济部分

1、报价表

2、报价函

3、明细报价表

三、技术部分

1、技术应答

2、技术偏离表

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况

2、商务偏离表

3、其它优惠承诺

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

2、特定资格条件

3、其他应提供的资料

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、询价文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、竞标文件必须以分包为单位制作（否则无效）。

以下是做标书的文件模板，必须按照以下文件模板顺序来做标书

项目编号：CQJYSB2021-002                           正本

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

分包号：包1

分包名称：心电监护仪

投 标 文 件

投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司

地址：重庆市

电话：

一、经济部分

1、报价表

报价表

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购           项目编号：CQJYSB2021-002

| 投标人全称 | 公司全称 |
| --- | --- |
| 包号 | 投标货物名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 注册证号 |
| 总 计（元）： |  |
| 备注（优惠条件）： |

投标人：公司全称+盖公章

法人授权代表：

电 话：

日 期：

2、报价函

报价函

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

我方收到（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）及技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本壹份。

3、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

供应商（公章）：

授权代表：

电话：

日期：2021年     月     日

3、明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 规格型号 | 生产 厂家 | 数量 | 成交总价 （元） | 备注 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 |  |  |  |  |  |  |
| 各种易损件 |  |  |  |  |  |  |
| 各种配件 |  |  |  |  |  |  |

注：1、该明细报价表包括主机、各种易损件和耗材。

2、请竞标人完整填写本表，没有填写或填写不完整的按无效报价明细处理。

3、该表可扩展。

投标人名称（公章）：

年     月    日

三、技术部分

1、技术应答（提供投标设备的技术参数和性能指标）

2、技术偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 采购要求 | 竞标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：2.1本表即为对本项目“第二篇  采购项目需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.2该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“响应”；

2.3该表可扩展；

2.4附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况：（投标公司对所投产品服务周期、地点、服务条款等情况进行说明）

一、交货时间及地点：

1、合同签订后个月内到货；

2、交货地点：重庆市第九人民医院指定地点；

二、售后服务：

1、

2、

3、售后服务机构信息：

地址：

联系人：

联系电话：

厂家工程师电话：

…………

三、付款方式：

四、其他：

2、商务偏离表

商务偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 采购要求 | 竞标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：2.1该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离说明”

项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“响应”。

2.2该表可扩展。

3、其它优惠承诺（格式自定）

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

1.1参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

项目名称：

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

1.2法定代表人身份证明；

1.2法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（竞标人名称）任（职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

特此证明。

（竞标人公章）

年   月   日

附：法人身份证复印件

1.3、法定代表人授权委托书

1.3法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

竞标人公章：

年   月   日

附：被授权人身份证复印件

1.4最近一年财务记录的复印件；(必须有资产负债表、利润表、银行缴税付款凭证、缴纳社保的银行凭证)

1.5生产（销售）场地证明材料及人员情况介绍，本地化售后服务机构、服务能力证明材料

（格式自定）

2、特定资格条件：投标产品全套资质（资质按以下顺序放置）

(1)、产品注册证；

(2)、生产厂家生产许可证；

(3)、生产厂家对投标公司授权书；

(4)、投标公司经营许可证；

(5)、投标公司第二类经营备案表；

(6)、投标公司对授权代表的授权书；

(7)、授权代表身份证复印件；

(8)、生产厂家和投标公司其他资质；

3、其他应提供的资料

（结束）