询价采购文件

采购项目编号：CQJYSB2021-004

采购项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

采   购   人：重庆市第九人民医院

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组  制

二〇二一年八月十六日

第一篇  询价采购书

一、询价采购时间、地点

1、询价文件报名时间：2021年8月16日9时00分-2020年8月18日17时00分。

2、询价文件发售地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

3、招标递交报价文件时间：2021年8月20日14时30分～15时00分。

（超过递交截止时间递交的报价文件医院恕不接受）

4、招标文件递交地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

5、招标时间：2021年8月20日15时00分。

二、资格及要求

竞标供应商是指向采购人提供货物、或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

1、基本资格条件

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、特定资格条件（要求）

2.1提供所竞标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（复印件加盖单位公章）；

2.2竞标人为代理商的应提供有效的《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.3竞标人为生产商的应提供有效的《医疗器械生产企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.4竞标人应具有覆盖区域设备销售的合法经销资格（提供证明文件加盖单位公章）。

三、报价文件要求：重庆地区超声设备整机

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1经济部分

1.2技术部分

1.3商务部分

1.4资格条件及其他

以上条款基本格式见本文件第六篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

3、本竞标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市第九人民医院官网上发布；请各竞标人注意查看，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至重庆市第九人民医院设备采购工作组。如竞标人无补遗文件回执，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组视同竞标人已收到本项目补遗文件。

4、采购文件的解释

竞标人如对采购文件有疑问，必须以书面形式在递交竞标文件截止时间前二个工作日向重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组要求澄清，我公司可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入询价采购程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、有关规定

1、本项目采用最低评审价法进行评审。

采购人授权评审小组按照实质性满足资质、技术、商务和服务等要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

1.1对技术条款的偏离检查：

询价文件“第二篇  采购项目需求”中标注“★”号的为关键技术条款，低于询价文件要求的为负偏离，对这些关键技术条款有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格，带“★”号标注的部分需提供技术支持资料：包括竞标产品彩页、由相关机构出具的检测证明材料或得到评审小组成员一致认可的其它证明材料。

非“★”号技术条款低于询价文件要求的为负偏离，每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%，负偏离项数达到5项的竞标人将失去成为成交候选人的资格。

1.2“第三篇  商务要求”第一条至第七条为必须满足条款，有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格；其他要求条款每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%。

1.3竞标总价中不得包含询价文件要求以外的产品或服务；若缺少询价文件要求的配置，将作为无效谈判处理。

1.4评审价的计算：竞标人的报价与其一般条款的负偏离导致的增加价之和即为该竞标人的评审价

1.5若竞标人最后的评审价相同，且评审价格并列最低，则技术应答更优者成为本项目成交供应商。

2、评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），评审小组判断竞标文件对询价文件的响应，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，排名其后第一位的候选供应商报价不高于前一位报价的5%，采购人可视情况确定其为成交供应商，否则应重新采购。

4、无效竞标

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效竞标，其竞标文件将被拒绝：

4.1无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

4.2竞标文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

4.3竞标人不按照采购要求进行设备配置的。

4.4商务部分未满足采购要求的。

4.5竞标人的报价超出规定的竞标限价。

4.6竞标人的资质不符合询价采购文件对资质要求的内容。

4.7竞标文件中出现多个竞标方案的。

4.8竞标人竞标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

5、出现以下情况之一的，作为询价采购失败处理，应重新组织采购：

5.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.2竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.3因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

6、询价有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起60天。

7、提交竞标文件的份数和签署

7.1竞标文件正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件；内容必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。竞标文件语言为简体中文。

7.2询价采购文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

8、竞标文件的递交

8.1竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、竞标人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

8.2竞标文件投递截止时间：参阅询价采购公告。

9、成交通知

9.1询价结果：在重庆市第九人民医院官网上发布。

9.2询价结束3日内，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组将在重庆市第九人民医院官网对招标采购结果进行公告的形式告知《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在3日内发出，则发出时间不应超过询价有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

9.3签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经询价成交双方共同认定。

10、关于质疑和投诉

10.1投标人对招标文件有异议的，应在采购人发布招标采购公告的公示期内以书面形式向招标采购单位提出质疑，否则视同认可招标文件所有要求，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.2投标方对中标公告有异议的，应在采购人发布招标采购结果公告的公示期内

以书面形式向招标采购单位提出质疑，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.3重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组应当在收到投标方书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.4投标人对重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组的答复不满意或者重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

10.5财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

11、关于安装及验收：1-30万元的医疗设备安装前供货商联系医院使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如医院与供货商在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收收货的情况，由供货商邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。单价30万元以上设备必须由重庆市医检所验收并出具合格的验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。

12、投标人以伪造、变造各种资质，虚假应标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效，并计入医院医疗设备招投标黑名单，取消其3年内在医院参加医疗设备招投标的资格。

五、联系方式

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

联系人：陈胜强、谭翠兰

邮  编：400700

电  话：（023）68864967

地  址：重庆市北碚区嘉陵村69号（设备科）

第二篇  采购项目需求

## 采购项目内容：

| 分包号 | 分包名称 | 国产或进口 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电子皮肤镜影像系统 | 国产 | 1 |  |
| 2 | 脉动真空灭菌器 | 国产 | 1 |  |
| 3 | 医用泵 | 国产 | 22 |  |
| 4 | 短波治疗仪 | 国产 | 1 |  |
| 5 | 动态心电信息管理系统 | 国产 | 1 |  |
| 6 | 妊高征监测分析系统 | 国产 | 1 |  |
| 7 | 呼吸机 | 进口 | 1 |  |
| 8 | 骨科牵引架 | 国产 | 1 |  |
| 9 | 全自动动态血沉分析仪 | 国产 | 1 |  |
| 10 | 多通道输注工作站 | 国产 | 6 |  |
| 11 | 可视喉镜 | 国产 | 4 |  |
| 12 | 电动液压手术床 | 国产 | 2 |  |
| 13 | 离心机 | 国产 | 4 |  |

## 二、技术参数及其他要求

包一：医用电子皮肤镜影像系统 (国产)

一、用途：对人体皮肤的病变组织进行放大拍摄、实时动态观察，并对病变组织拍照采皮肤镜影像图片，进行图像处理、保存，建立包含病人完整信息的医生病历，输出打印图文报告。

二、皮肤镜图像采集方法：非偏振光法、偏振光法和浸润法，三种方法一体式镜头采集。

三、图像传感器：≥1/3inch type 彩色CMOS。

★四、分辨率：≥（1920*1080）@60fps ；高清图像采集：≥2560*1920（500万像素）

五、成像均匀度：≥70%；图像中心偏差：≤±3mm；图像畸变≤±5%

六、视频输出接口：HDMI

七、镜头模式：自然光模式，偏振模式和浸润模式，放大倍数提供50X-200X

八、镜头分辨率： 50×镜头≥40线对/mm、200×镜头≥70线对/mm，倍率误差：≤±5%

九、镜头隔离片：（防交叉感染）透光率≥85%

十、大体皮肤图像拍摄像素：≥1800万

十一、图像采集方式：实时采集，方式≥2种：手柄采集、脚踏开关采集。

十二、信息管理：可集中统一登记病人信息；可修改病人资料；可删除病人资料；可添加检查记录；可删除检查记录。

十三、数据库管理：支持数据库信息管理，并带常见皮肤病及皮肤病肿瘤图库，系统可更新升级。

十四、疾病诊断功能：具有临床诊断、病史、病理诊断、意见录入功能。

十五、图像获取：支持图像实时观测、采集、存储。

十六、图像处理：≥6种，镜像、反色、标定、标注、颜色，对比度调节。

十七、图像分析：可进行二维基础上的距离，面积测量；支持标记病灶的大小，空间方位等信息。

十八、报告输出：支持2种以上介质报告输出，可兼容外部来源图片输出，每份报告可合并输出图片≥4张。

十九、电脑配置：≥1T硬盘、≥4G内存、i5或以上处理器，显示器≥19寸，显示分辨率≥1920*1080。

二十、配备专业台车，人体工学设计医用台车。

二十一、分析模型：

★（一）毛发分析模型：支持自动/手动分析毛发(毛发密度、毛发平均直径，毛发总数，终毛、中毛、毳毛、终毛/毳毛比、单位毛囊毛发的根数等)；支持分析方法：毛发特征分析/头皮银屑病分析模型/毛发精细分析模型；生长周期（生长期、休止期、退行期）。

★（二）色素分析模型：具有皮肤色素痣自动量化评估功能，呈现皮肤色素痣面积、周长、直径、宽高比等数据；提供色素类疾病分析的标准化术语以及支持分析法（ABCD法、七点检查表评分法、Menzies评分法、三点检测评法、ABC法）；并提供皮肤色素痣良恶性自动评分；

（三）甲病分析模型：支持甲病特征分析（颜色、模式、形态）；支持甲周毛细血管分析；

（四）银屑病分析模型：支持银屑病特征分析；支持银屑病PASI评分；支持皮损面积计算；伍德灯下表现等；支持图像的几何变换，包括缩放、旋转、镜像、平移、定位、裁切等工作；针对医用电子皮肤镜影像系统采集到的不同倍数、不同特征的皮肤影像，进行二维基础上的距离，面积测量；支持标记病灶的大小，空间方位等信息。

二十二、应用软件系统必须符合并遵循以下技术规范标准：

1、《全国卫生信息化发展规划纲要（2003-2010年）》；

2、《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案；

3、IHE医用信息系统集成标准；

4、医学数字成像和通信标准DICOM3.0；

5、医疗卫生机构及医用仪器数据传输标准HL7 2.4以上数据交换标准；

6、XML；

7、COM/DCOM组件标准

二十三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包二：脉动真空灭菌器 (国产)

一、有效容积：≥1500L。

二、主体结构：环形加强筋结构，内腔应具备高强度和高稳定性；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流；全自动机器人焊接（提供全自动机器人焊接设备的购置合同复印件），主体现场自动焊接环形夹套图片。

★三、内壳、夹套和蒸汽发生器材质全部为SUS304不锈钢，设计压力-0.1/0.3Mpa，设计温度≥144℃，使用寿命应≥10年（提供2020年1月以来制造商同型号铭牌复印件并加盖制造商公章），内室排冷凝水口2个，温度分布更均匀。灭菌器脉动真空有正压脉动，跨压脉动，负压脉动，（脉动方式需提供设备灭菌过程打印记录，加盖制造商公章）圆形门胶圈装于设备主体上，压缩气密封，双温度和双压力变送器控制。

四、安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通程序自动运行，内室有正压或负压，门无法打开。双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。

五、显示屏为≥8.4寸64K真彩触摸屏。系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全；拥有主内存、用户内存，灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均保存在控制器，方便热敏打印机进行打印并能够重复打印。

六、配备消毒内车及外车：均应采用优质不锈钢加工成型，方便使用。

七、节水降噪：真空泵应带有不锈钢节水降噪水箱，配板式换热器冷却水再回收利用。

★八、真空泵：进口品牌单级直连式水环真空泵。

九、气动阀：进口品牌气动阀和电磁阀，气动阀保证400万次以上的无故障运行。

★十、 因安装条件的局限性，真空泵、管道、电器及所需要维修的配件都必须统一装在设备的一侧，独立悬挂，便于维修；设备外形尺寸：宽不大于1452mm，高不大于1990 mm，前后深不大于2130mm，设备净重量：不大于2000Kg。

十一、特种设备资质：具备特种设备制造许可证或特种设备生产许可证。（提供证书复印件，加盖制造商公章）

十二、中标方需代办特种设备使用前的注册登记等相关手续。

十三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包三：医用泵(国产)

一、输液泵：12个

（一）速度设定范围：0.1ml/h～1200ml/h(最小步进0.1ml/h)

（二）输液精度：≤±5%（优质输液器经校准标定后的精度）

（三）冲洗速率：1000 ml/h

（四）输 液 量：0.1ml～9999ml

（五）累 计 量：0ml～9999ml（每级0.1ml）

（六）速率自动换算功能

（七）阻塞压力三档显示可调:

高：120±26.7kPa

中：66.7±13.3kPa

低：10±6.6kPa

★（八）压力动态液晶实时显示、蠕动泵 “柔性驱动”，极大降低噪音

（九）具有KVO（保持静脉开通功能）速率：0ml/h～5ml/h（可调，每级1ml/h）

（十）气泡探测器：超声波探测方式、探测灵敏度≥25ul

（十一）报警功能：包括管路阻塞、输液即将完毕、输液完毕、输注不畅（预报警）、管路气泡、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO完毕报警。

（十二）内置锂电电池：DC12V充电电池组；电池充电16小时后，可供泵以25ml/h速率运行时，工作时间≥5.5小时以上（注：包含电池欠压报警时间。可根据顾客需求升级更大容量电池，以增加放电时间）。升级锂电，18个月储存寿命。

（十三）操作历史记录（黑匣子）：至少1500条

（十四）输液历史记录：≥1200条（约7天记录，可从泵上查询）

★（十五）输液方案设置：可预设两种不同速度的输液程序

（十六）输液器：可以储存9个不同厂家生产的一次性使用输液器

二、双道微量注射泵：5个

（一）注射器规格：10 ml 、20ml 、30ml 、50ml

（二）射速率：50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）

（三）快速推注：1200ml/h (50ml 注射器)

600.0ml/h ( 30ml注射器)

399.9ml/h ( 20ml 注射器)

300.0ml/h ( 10ml 注射器)

（四）累计容量：0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

（五）限制量：0—9999ml

（六）精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

（七）配置充电电池：DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作不低于3小时；

★（八）报警：残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

（九）报警优先级

（十）自动识别注射器规格

（十一）可使用一次性注射器（包含13种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌

（十二）阻塞后针筒内压力自动释放

★（十三）快速推进键保险

★（十四）流量设定键锁定：为了避免误触发，流量设定键只有在STOP状态下才可用

（十五）限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警

（十六）三档阻塞压力等级选择：低（L）300mmHg+/- 100mmHg

中（C）500mmHg+/- 100mmHg

高（H）800mmHg+/- 200mmHg

三、营养泵：5个

★（一）流速：1mL/h～2000mL/h，可按1、5、10mL/h递增或递减

（二）误差：速度误差：±5%（使用专用管路及营养液），流量误差：±5%（使用专用管路及营养液）

（三）预置量：1ml~9999ml，以1、5、10ml递增或递减

（四）阻塞灵敏度：高、中、低三档可选择,也可关闭。根据测试的营养泵运行时实时压力值，确定压力报警值三档范围为： 高：70～120 Kpa   中：40～90 Kpa   低：20～60Kpa

（五）报警功能：气泡、阻塞、完成、开门、欠压、电池耗尽、操作遗忘、速度异常、通讯异常、超温报警，且根据不同报警级别优先等级报警。

（六）气泡：开、关

（七）快排速度：600mL/h～2000mL/h

★（八）具有反抽冲洗功能；

★（九）加热温度：范围：30℃～37℃ 精度：±5℃（室温，流速 ≤ 200mL/h）

（十）连续工作：连续工作时间不小于24小时

（十一）内置电池工作时间：充电大于8小时，以100mL/h速度运行6小时以上欠压，欠压半小时后耗尽

（十二）使用电源：交流输入：AC220V/50Hz  内部电池：DC12V，外接电源：DC12V（可连接车载12V电源）营养泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作。

四、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包四：短波治疗仪 (国产)

一、适用范围：用于软组织扭挫伤引起疼痛的辅助治疗。

二、额定输入功率：≤700VA

三、输出功率：

（一）分20W、40W、60W、100W、200W五档可调，允差±20%

（二）输出功率的稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化不大于±10%

四、治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s，治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束

五、外形尺寸：长mm×宽mm×高mm =430mm*330mm*830mm，允差±15％

六、工作频率：27.12MHz,允差±1.5％

七、输出线长度：1100mm，允差±10％

★八、脉冲模式

（一）脉冲调制频率：疏波MF 70Hz，密波DF 350Hz，允差±10%；

（二）调制波形：方波；

（三）调制脉冲脉宽：疏波2.0ms，密波1.8ms，允差±20%；

（四）调制度：100%。

九、机器配带三种方型硅胶电极板

（一）规格：大  电极片长≥223mm，宽≥146mm，输出线接口端子长≥95mm，宽≥23mm，输出线接口端子两侧电极片长≥205mm，宽≥132mm。

（二）规格：中 电极片长≥195mm，宽≥125mm，输出线接口端子长≥95mm，宽≥23mm，输出线接口端子两侧电极片长≥173mm，宽≥111mm。

（三）规格：小 电极片长≥124mm，宽≥85mm，输出线接口端子长≥95mm，宽≥23mm，输出线接口端子两侧电极片长≥105mm，宽≥72mm。

十、机器配带三种方形电极片布套

（一）规格：大  电极片布套长≥274mm，宽≥200mm，输出线斜开口为≥60mm，斜开口两侧电极片布套长≥230mm，宽≥160mm。

（二）规格：中  电极片布套长≥240mm，宽≥180mm，输出线斜开口为≥60mm，斜开口两侧电极片布套长≥200mm，宽≥135mm。

（三）规格：小  电极片布套长≥173mm，宽≥123mm，输出线斜开口为≥60mm，斜开口两侧电极片布套长≥130mm，宽≥85mm。

十一、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包五：动态心电信息管理系统 (国产)

一、实时动态心电工作站：1套（包含系统软件1套、中央服务器1台、工作站电脑1套）

（一）系统功能：

1、系统采用C/S架构搭建系统，C/S结构在技术上很成熟，交互性强、利于处理大量数据；

2、支持PDF文件格式输出，FDA-XML、DICOM、SCP等国际标准协议文件的输入，实现与HIS系统的无缝连接；

3、采用专有技术，可以不用实时连接服务器，网络通信量低，尤其在没有免费网络环境下使

用，节省流量；

4、同时支持动态心电，静态心电、动态血压检查，且支持全息原始数据解析，实现独立波形

数据分析诊断。

5、由客户端系统、服务端配置程序构成，具有数据管理、接收、查看、统计功能。

6、各客户端均支持数据采集、分析、打印、统计功能，功能配置由账号权限确定。

7、支持客户端离线操作，即客户端连接不上服务器的情况下，客户端可以独立完成新建

病人，数据采集、分析、诊断等功能。

8、具有教学病例收藏功能。

9、支持分级诊断审核，支持会诊功能。

10、支持医生在线即时信息交流。

11、支持离线操作，联网后再上传数据。

12、报告支持web浏览、分析并下载报告。

★13、可接入实时十二道和单通道动态心电设备，可对患者进行24小时异地心电监测，同一实

时监护软件支持12导和单导数据监护，方便后台医生对患者进行干预。

14、危急值功能：支持危急值的设定，出现危急值后的处理措施设定，危急值病例处理情况

记录，危急值列表。

15、支持实时查看异常心电片段图；

（二）软件功能：

1、支持无限量病人数据监护，无限量翻页，同屏监护可达24个病人；

2、支持病人信息隐藏显示，可波形回放，提供异常报告列表;

3、可实时查看病人异常情况，并支持波形回放

4、软件支持单导、3导、12导联心电图同步显示和分析；（提供软件截图）

5、具有波形全览和快速扫描功能；

6、提供模板分析：心拍归类准确，编辑快速方便，具有模板叠加与拆分功能，提供单QRS心搏和心搏片段图两种看图方法，方便医生快速修改查看心电图；

7、散点图分析：Lorenz/时间/差值散点分析，并提供模板叠加和拆分工具，方便快速归类和编辑心拍；

8、ST段分析、提供事件归类、直方图、片段查看编辑功能、片段及时选取打印功能；

9、房颤、房扑自动分析：独特的心搏能量分布谱技术，R-R Trend趋势图鉴别阵发性房颤技术，提供独立的房颤、房扑报告，提供相关散点图分析功能更有效提升分析的效率；

10、瀑布图分析：快速分析传导阻滞，发现阵发性房扑房颤并提供PR趋势分析；

11、软件提供心率变异性(HRV)（包括时域，频域分析和LORENZ散点图分析）、心率震荡（自动计算TO、TS值）、心向量、T波电交替、睡眠分析、SAEG、频谱心电等分析功能，满足临床科研项目需求（提供检测报告）

二、实时十二通道动态心电记录器（2台）

★（一）导联：标准12导联，4G信号传输，无需外置数据传输模块，满足实时监测

（二）屏幕：1.3寸LCD液晶显示屏，可预览心电图波形

（三）传输： 4G信号传输，无需外置数据传输模块，满足实时监测

（四）支持主动、手动发送数据

（五）续航：≥36小时

三、实时单通道动态心电监测贴（20台）

（一）导联: 单导联

（二）续航：≥3天

（三）测量参数:支持心律失常分析（包括：停博、室颤、室速、短阵室速、RonT、成对室早、室早三联律、室早二联律、偶发PVC、心动过速、心动过缓、心律不齐，共12种）。

（四）可实时常看心电数据，并提供异常数据列表；

（五）报警：

1、提供HR、心律失常事件报警；

2、30 bpm ～ 300bpm；

（六）大小：≤45 mm * 25 mm * 7mm

（七）重量：≤10g

（八）采样频率：128Hz

（九）A/D 采样精度:12Bit

★（十）同时支持专用一次性电极片、普通一次性电极片及手持模块三种采集附件

四、应用软件系统必须符合并遵循以下技术规范标准：

1、《全国卫生信息化发展规划纲要（2003-2010年）》；

2、《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案；

3、IHE医用信息系统集成标准；

4、医学数字成像和通信标准DICOM3.0；

5、医疗卫生机构及医用仪器数据传输标准HL7 2.4以上数据交换标准；

6、XML；

7、COM/DCOM组件标准

五、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包六：妊高征监测分析系统 (国产)

一、检测方式：通过无创检测桡动脉脉搏波信号

二、适应范围：对孕妇血流动力学监测，早期识别妊高征亚临床阶段；监测妊高征，评估疗效。

三、脉搏波传感器技术指标：

（一）灵敏度≥6mV/kPa（≥4mV/g）

（二）分线性度：0.5%

（三）量程：0～25g

（四）重复性＜0.2%FS

（五）直线度＜0.7%FS

（六）滞后＜0.4%FS

四、信号放大倍数：0～500连续可调

五、放大电路输入阻抗≥1000KΩ

六、共模抑制比 ≥80dB

七、具有波形显示功能

八、采用模拟脉搏信号源，改变增益，在波形不出现失真时，各次波形系数的检测结果误差≤±3%。

★九、妊高征指数趋势图打印功能：报告中包含26项参数，又可同时打印妊高征指数趋势图，方便医生进行不同时期的对比，趋势图妊周范围1-43周，检测日期自动调整。 配有强大的专家诊断模快支持功能，可随时跟据姓名和门诊号查询病历。

十、检测结果自动备份和恢复功能

十一、自动判别波形、波形不规范自动报警、自动诊断及自动分类功能

十二、自动打印中文报告单功能，可选择A4、B5或A5任一纸型打印。

十三、具有一键自动恢复功能，自动恢复到出厂状态。

十四、能在室温10℃～40℃和相对湿度≤90%的环境下工作，连续工作时间≥10小时。

★十五、可同时检测：妊高征指数RI）、胎儿发育指数FGI、平均压MP、收缩压SYS、舒张压DIA、脉率PR、动脉压差DP、每分钟输出量CO、每博心博量SV、左心室有效泵力Vpe、心脏指数CI、心博指数SI、心肌耗氧量HOV、心肌血液供耗率HOL、波形系数K、外周血管阻力TR、肺循环阻力PAR、血管顺应性AC、微循环半更新时间ALT、微循环半更新率ALK、微循环滞留时间TM、全血粘度V等26个参数。

★十六、妊高征评价指数：妊高征指数（RI）。妊高征指数是血液流体动力学参数与高危妊娠因素（遗传、肥胖、高龄等）相结合的指数，经大量临床实践表明，比单纯的血液动力学预测或单纯的高危因素预测的符合率大大提高。

十七、具有国家版权局计算机软件著作权登记证书。

十八、主要配置：

（一）妊高征监测主机：1台

（二）计算机系统：1台

1、主频：≥3.0G；

2、内存：≥8G；

3、硬盘：≥1T

4、光驱DVD-ROM

5、≥19英寸彩色液晶显示器，分辨率：≥1440*900

（三）黑白激光打印机1台

（四）系统软件一套：具有病例存储、查询，打印等功能

（五）脉搏压力传感器1个

十九、应用软件系统必须符合并遵循以下技术规范标准：

1、《全国卫生信息化发展规划纲要（2003-2010年）》；

2、《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案；

3、IHE医用信息系统集成标准；

4、医学数字成像和通信标准DICOM3.0；

5、医疗卫生机构及医用仪器数据传输标准HL7 2.4以上数据交换标准；

6、XML；

7、COM/DCOM组件标准

二十、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包七：呼吸机 (进口)

一、适用模式：具备成人、儿童、可扩展模式；三种模式，并且在三种模式下不能跨区域调节参数。

二、全触摸≥10.4英寸彩色液晶显示屏与主机一体，非外接显示屏。全中文触摸界面；适用于成人、儿童及可扩展模式；

★三、氧气供应： 具备高压氧气和低压氧气输入端口

四、通气模式

（一）有创通气模式：VCV, PCV, SIMV, P-SIMV, PSV, PRVC,CPAP,

（二）无创通气模式: PSV NIV;

（三）高级模式:PSV-pro, Duo-levels, APRV

★（四）无创氧疗模式（经鼻高流量氧疗功能）2-80L/min

★（五）PSV-pro：预置频率通气

五、通气设置

（一）潮气量: 20 -2000 毫升

（二）吸呼比: 1:0.3-1:19

（三）吸气峰流速：2～140L/min

（四）呼吸频率：4 ～120 bpm（成人4-99 bpm，婴儿模式4-120 bpm）

（五）PS水平：2～90 cmH2O

（六）最大吸气压：90cmH2O

（七）压力上升斜率：20～200 cmH2O/s

（八）peep:0-50 cmH2O/s

（九）吸气暂停：0～5 秒

（十）呼气暂停：0～12 秒

（十一）呼气延长：0～2分钟

（十二）窒息时间Tapnea：15-60s可调

（十三）容量和压力叹息（叹息潮气量1-2倍，叹息呼吸频率:9-200）

（十四）同步雾化功能：可调雾化参数；雾化时间:1--- 59min；雾化周期:0---24h；雾化流速:1---20L/min

（十五）波形选择：方波，减速波

（十六）吸气时间：5%-80%

（十七）平台时间：0-60%

（十八）吸气触发：压力触发0.2-3 cmH2O/s（相对于PEEP），流速触发：1-15L/M

（十九）呼气触发：5-90%

（二十）T管补偿

（二十一）热丝传感器

（二十二）可外接投影仪或者信息管理系统

六、监测参数：

（一）数字值：MVe, VTe, MVi, VTi, RR, Ppeak, Pmean, PEEP, RR/VT (浅快呼吸指数), (MVi-MVe)/MVi (漏气指数), TI/Ttot, PEEPtot, Pplat, Cstat, Rstat, FiO2, Inspi.peakflow, Expi. peakflow, Trig. I (前10个呼吸周期中病人自主触发的百分比)

（二）显示曲线：

实时曲线：流速（时间），压力（时间），容量（时间）

环路曲线：压力/容积，容积/流速，流速/压力

（三）静态顺应性和阻力/总PEEP/平台压在ACMV模式自动测量，P0.1口腔闭合压的测量，动态阻力，动态顺应性的测量,呼吸功的监测

七、报警：

（一）三级智能声光报警

（二）吸气压上限:10 ---- 90 cmH2O

（三）报警设置项目: 电源故障报警；吸气潮气量上/下限；呼出分钟通气量上/下限；呼吸频率上/下限；氧浓度上/下限；

（四）自动报警阈值: 4次周期参数稳定后

（五）静音2分钟

八、配备外接氧气管道共2根；湿化罐共2个；模拟肺2个；

九、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包八： 骨科牵引架(国产)

★一、具有双关节（大臂为碳纤维可透视材质，小臂灵活为轻便耐用合金铝材质），可以完成不同的角度调节，以达到完美的定位需求，带垫的大腿内侧支撑柱可使病人达到极好的定位，便于安装，节省空间。

★二、牵引架是由易清洁的表面平滑的合金铝及304不锈钢材料组制成的。

★三、适用于创伤外科手术、骨科牵引手术等，开阔的区域可搭配C型臂X光机影像增强器，无阻碍下进行照射，碳纤维结构可透X光。可满足高需求的骨科下肢手术：髋关节X光线影像透视、股骨骨板手术、股骨骨髓内钉手术、胫骨腓骨牵引手术、股骨骨折骨钉手术、X光透视全髋关节置换手术等。

四、与手术床配合高度：随手术床来调节

五、牵引架标准全长：≥1200mm

六、调节全长：≥1750 mm

七、底架长：≥800mm

八、两臂夹角：0-180度

九、牵引距离：≥200mm

十、腿托架转角：万向

十一、主要配置：

1、主支架          2件；

2、挂板            1件；

3、牵引架脚架支架  2件；

4、侧卧挡柱        1件；

5、牵引架鞋皮套    1件；

6、座板            1件；

7、仰卧挡柱        1件；

8、小腿架组        2件；

9、滑块            2件；

10、支撑柱         2件；

11、移动小车       1套。

十二、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包九：全自动动态血沉分析仪 (国产)

一、通讯模式：支持LIS通讯（单向）

二、检测原理：红外阻挡法

三、检测精密度：≤0.25mm

★四、检测位：≥32

五、检测范围：1-140mm/h

六、参考范围：女性：1-20mm/h；男性1-15mm/h。

七、分析速度：24-96T/h

八、重复性：CV≤15%

★九、样本类型：全血

十、样品量：1.5ml~3.5ml

十一、检测管：直径为12/13mm的各品牌型号EDTA采血管均适用

十二、样本稀释：无需稀释样本

十三、操作模式：全自动检测

十四、检测模式：自动混匀模式和即插即用模式

（一）自动检测模式：批量检测，仪器自动混匀样本；

（二）即插即用模式：可随意增加测试，需要手动混匀样本。

十五、检测时间：≤20min

十六、具有动态血沉曲线

十七、具有样本自动混匀功能，180°颠倒混匀；

十八、具有温度校正功能

十九、数据采集频率：系统每10秒采集一次沉降数据，每毫米采集4个点， 实时记录样本沉降规律，实现真正意义动态血沉。

二十、样本编号：手动输入或者外置条码输入

二十一、数据存储：＞10000条结果及其曲线,

二十二、结果打印：可打印结果与血沉曲线

二十三、语言：同时支持中/英等多种语言

二十四、条码管理：测试管可贴条码，支持样本条码管理

二十五、应用软件系统必须符合并遵循以下技术规范标准：

1、《全国卫生信息化发展规划纲要（2003-2010年）》；

2、《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案；

3、IHE医用信息系统集成标准；

4、医学数字成像和通信标准DICOM3.0；

5、医疗卫生机构及医用仪器数据传输标准HL7 2.4以上数据交换标准；

6、XML；

7、COM/DCOM组件标准

二十六、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十：多通道输注工作站(国产)

一、输注工作站：

（一）输注工作站的每个组架能插入3个输注模块，即插即用。使用中,移除其中任何一台泵不影响其它泵的工作连续性,可热插拔。

（二）扩展性：每2-5个组架之间可自由组合在一起，按照3、6、9…15扩展，无需辅助工具和任何附件，组合后最多可安装15台输注泵。

（三）组架既可固定在吊塔上(或输液架上)，又可固定在床旁横栏上。固定夹可横向，也可竖向固定。

（四）组架电源：

1、组架只需要一根电源线中央集中供电。

2、电源：交流电源 100V到240V，50/60Hz。

3、组架与输注泵的电源接口：与数据传输和电源传输共用一个接口。

（五）组架外侧具有输液管路和延长管路管理夹，避免管路缠绕。

（六）组架上具有功能顶盖:

1、组架上的顶盖具有声、光及明确的闪动符号报警功能（光报警颜色为红、黄、绿）

2、组架上的顶盖上配备有独立把手，安装固定快捷简单。

3、组架上的顶盖上具有滴数传感器固定座，可以放置输液泵的滴数传感器，防止滴数传感器跌落和遗失。

4、组架上的顶盖上可加装无线模块，不仅可连接静脉输注中央站，同时还可与CIS、HIS系统相连，实现数字化管理。

（七）工作站组架内任意输注模块之间具备中继功能，满足连续输液功能需求。

（八）数据端口可插入条码扫描器、护士呼叫器。

（九）整个工作站组架≤4公斤。

（十）输注工作站配置要求：三槽位工作站组架1套、注射泵3个。

二、注射模块：

★（一）触摸屏操作，全中文软件显示，方便快捷的人机操作界面。

（二）预置量设置：0.1～9999ml，以0.01ml递增。

★（三）速率范围：0.1～1800ml/h。5ml注射器，(0.1～100)ml/h；10ml注射器，

(0.1～300)ml/h；20ml注射器，(0.1～600)ml/h；30ml注射器，(0.1～900)ml/h；

50ml注射器，(0.1～1800)ml/h。

（四）流速递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）,1ml（1000-1800ml/h）。

（五）注射精度：≤±2%。

（六）电阻式触摸屏，同屏显示：注射器品牌与规格、阻塞压力等级、压力实时状态、报警信息、WIFI信号、电池电量和充电状态、输注速度、累积量信息。

（七）快推功能：0.1～1800ml/h可调，自动和手动两种快推方式，并可同步显示给入的快推量。自动快推可设置快推速度、快推预置量和时间。

★（八）具有6种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、梯度模式、首剂量模式。

（九）自动计算功能：预置输液量和时间后，自动计算出输液速率。

（十）注射过程中无需中断输液就能更改速度。

（十一）自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml。

（十二）压力阈值至少11级可调。

（十三）KVO:0.1-5ml/h可调，递增0.01ml/h。

（十四）重量≤1.8 kg（含锂电池），便于携带和转运。

（十五）配备锂电池，电池连续工作时间≥5小时。

（十六）可加装无线模块，实现无线联网监测。

（十七）具备治疗方案记录及导入功能：能记录至少10条治疗方案配置，任选一个历史治疗为当前治疗方案，参数将自动导入该方案的输注模式。

（十八）系统扩展：可与DOCK组成输液工作站。

（十九）无需附件可实现多泵叠加，配合可拆卸提手，便于携带和转运。

三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十一：可视喉镜 (国产)

一、可视软性喉镜：1套

（一）解决经鼻经口插管及困难气道插管，同时具备给药、给氧、负压吸引等功能

（二）配备一体式显示器，3.0"TFT显示屏， 像素640（RGB）*480

（三）显示器左右转动角度不小于0-180° 显示屏上下转动角度不小于0-180°。

（四）主机具有≥8G内存卡，有拍照、摄像、储存等功能，具有视频输出且兼容AV输出功能

（五）视野角：≥ 90°，视野方向：0（直视）

（六）插入管：软管直径5.2mm，通道2.6mm，有效工作长度600㎜

★（七）镜体手柄为非金属医用高分子材料制成，机身轻盈耐腐蚀，方便医生操作。

（八）插入管前端先端头由操作手柄控制上下弯曲角度，向上≥160°，向下≥130°

（九）先端头部位外表皮由非金属医用高分子材料制成，减少因先端头过硬带来的并发症。

（十）采用自制高分辨率摄像头，开机不需白平衡即可确保显示效果一致性

（十一）摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀

（十二）内置全密封防水高功率LED光源，光照度≥700LUX

（十三）镜体手柄配置不可拆卸式气压平衡阀，可随时轻松对镜体测漏

（十四）整机参数：分辨率9.92lp/mm,景深：3-100㎜

（十五）整机采用电子成像技术，摄像系统位于插入管前端；采用LED照明光源。

★（十六）设备内置锂电池，位于显示器上，不可插拔拆卸，电池容量≥2200mAH，充满电后可连续工作时间大于2小时；当缺电时，设备直接在主机上充电。

★（十七）负压吸引按钮采用防脱落设计，吸引按钮拆卸时向上旋转方能拆卸

（十八）一个显示器（主机），一个插入管（镜体）。

二、可视喉镜：3套

（一）可视喉镜的适应症：适应于成人患者临床麻醉及急诊抢救时的常规和困难气管插管

（二）2.5-3寸进口高清晰真彩液晶显示屏，显示器能上下0º～130转动，左右0º～270º转动

（三）镜片手柄与显示器的连接部位采用双环卡槽旋转式设计，镜片手柄为纺锤型短手柄设计。

★（四）完全根据东方人上呼吸道解剖结构特点设计镜片厚度和长度，镜片为弧形片，123mm≤镜片长度≤140mm，厚度：≤16mm，镜片角度42º，镜片前段到摄像位置的垂直距离≤30mm。

（五）整机分辨率≥3.72 LP/mm，配置高分辨率CCD摄像头,摄像头周边四个内置的全密封防水设计高功率LED光源。

（六）具双重防雾功能，开机具有良好的防雾效果。

★（七）喉镜片采用特殊非金属材质精制而成，组织密实，强度大，摩擦小，材质不变形，无反光等。镜片与摄像系统、照明系统为一个整体，完全防水，可低温消毒（熏蒸，浸泡）反复使用，无一次性使用耗材。

（八）配置内置充电电池，充电次数大于300次，充满电后连续开机工作时间大于2小时。

★（九）主机具有良好的拓展性，可配置同品牌的新生儿镜片，婴幼儿镜片、小儿镜片、硬管型可视喉镜及一次性喉镜镜体。

（十）设备主要配置：主机一个，反复使用可视喉镜中号镜片一个，充电器一个

三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十二：电动液压手术床 (国产)

一、升降高度：最低≤710mm，最高≥1015mm

二、横向倾斜：左右各≥21°

三、纵向倾斜：前后各≥26°

四、头板：上≥60°/下≥90°

五、背板：上≥80°/下≥40°

六、脚板：垂直方向上≥15°/下≥90°

七、腰上：≥220°

八、腰下：≤100°

九、床面平移：≥300mm

十、尺寸要求：台面长度：≥1950mm，头版可延长；台面宽度 ：≥500mm (不含钢轨)

十一、独立的动力系统：电动液压，可电动操作床面升降、平移和各种体位的变化。液压系统稳定可靠、不漏油。使用寿命长，故障率低，稳定性好；

十二、手术台和传动装置必须设计承受2.2倍的安全工作载荷时不得发生失效或永久形变；

★十三、手术台应无渗漏现象，按YY/T1106-2008中5.2的方法测试时，经5小时后手术台面下降距离应不大于8mm，检验结果不大于2mm；（需提供省级医疗器械质量监督检验所的检验报告）

十四、操作方式：通过手持控制器完成手术体位变化，并可通过单键操作达到腰上/腰下的复合体位，方便操作；

★十五、床身骨架为高强度合金，床面采用可透X光材质，由头板、背板、腰板、脚板组成，满足各种手术体位要求；床面可从中心柱位置往床头、床尾双向平移，（平移距离≥300mm）便于C臂或X光透视床面无死角，提供优异的病患全身透视功能，且不需移动病患；

十六、基座和升降柱为医用级的不锈钢材料包覆，具有易清洁、易消毒、耐冲击、耐腐蚀、坚固耐用的特点；

★十七、手术台刹车后在300N力的作用下，手术台不能发生任何移动；

十八、头板可以延长，满足特殊体位要求；

十九、空载时，台面呈最高位置时，应保持水平，取下头板、脚板和配套件后，横向摆动量检验结果不大于3mm；（需提供省级医疗器械质量监督检验所的检验报告）

二十、手术床主要配件包括：头板1个、手臂板(附连接器)1对、腿板1对、麻醉幕廉架(附万向接头)1个、手术床专用床垫1张、手控制器1个、腿架1对、侧卧耻骨挡板1个、侧卧背腰部挡板1个、腰架1对。

二十一、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十三：离心机(国产)

一、低速离心机1：1台

（一）微电脑控制、LCD液晶显示

（二）交流变频电机驱动，运行宁静清洁

（三）提供9种升、降速率选择模式，提供10种工作模式选择，可自由

（四）编程、调用

（五）转速/离心力可相互设定，同步显示

★（六）两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便

（七）门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可靠

（八）离心偏重容忍度最大可达30克，无需专门称重配平

（九）运行中可随时更改参数，无需停机

★（十）排风口装活性炭过滤装置，防止生物交叉污染

（十一） 定时范围：1～99min/连续离心

（十二）最高转速：≥4000r/min

（十三）最大相对离心力：3309×g

（十四）转头容量：116x真空采血管

（十五）转速精度：±10r/min

（十六）温升指标：≤8℃（最高转速运行20分钟）

（十七）噪音：≤56dB

★（十八）具有自动脱帽装置，整机采用内腔下排风设计，温升低、噪音小

二、低速离心机2：1台

（一）微电脑控制、LCD液晶显示

（二）交流变频电机驱动，运行宁静清洁

（三）提供10种升、降速率选择模式；提供10种工作模式选择，可自由编程、调用

（四）转速/离心力可相互设定、同步显示

★（五）两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便

（六）门盖双挂杆设计、磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可靠

（七）离心偏重容忍度最大可达30克，无需专门称重配平

（八）运行中可随时更改参数，无需停机

（九）独特的风冷排风设计，温升低、噪音小

★（十）最高转速：≥6000r/min

（十一）最大相对离心力：5000×g

（十二）转速精度：±20r/min

（十三）转子容量：4 x100ml

（十四）温升指标：≤10℃（最高转速运行20分钟）

★（十五）噪音：≤55dB

（十六）定时范围：1～99min/连续离心

三、低速离心机3：2台

（一）微电脑控制、LCD液晶显示

（二）交流变频电机驱动，运行宁静清洁

（三）提供9种升、降速率选择模式；提供10种工作模式选择，可自由编程、调用

（四）转速/离心力可相互设定、同步显示

★（五）两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便

（六）门盖双挂杆设计、磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可靠

（七）离心偏重容忍度最大可达30克，无需专门称重配平

（八）运行中可随时更改参数，无需停机

（九）独特的风冷排风设计，温升低、噪音小

（十）最高转速：≥6000r/min

（十一）最大相对离心力：5000×g

（十二）转速精度：±20r/min

★（十三）转子容量：4×250ml、16*15ml尿沉渣试管、28*采血管

（十四）温升指标：≤10℃（最高转速运行20分钟）

★（十五）噪音：≤55dB

（十六）定时范围：1～99min/连续离心

四、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

第三篇  商务要求

一、交货时间：

国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

二、交货地点：医院指定地点。

三、报价：

1、本项目报价以人民币报价。报价应为产品送达采购人指定地点并安装调试完成直至最终验收合格及质保期内的所有费用，包括产品价、运输、保险、安装、税费、培训费用、履行质保义务等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、竞标文件中报出易损件价格，如有耗材一并报价

四、货到验收

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、单价30万元及以上的设备采购项目，由中标方邀请重庆市第三方有验收资质的机构进行验收并出具验收报告。如果验收合格，则医院收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。7、采购人需要厂家对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

五、售后服务、质量保证期

1、产品质量保证期

1.1供应商应明确承诺：质保期（根据技术参数其他要求为准，自验收合格之日起计算）。质保期内的维修费用全免；提供设备终身维保服务，质保期后的维修只收取零备件费。

1.2供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

2、售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1质量保证期内服务要求

2.1.1免费送货，免费安装调试。

2.1.2电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.1.3现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

2.1.4技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.1.5收费

质保期内的维修费用全免。

2.2质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务，并只收取零备件费。

3、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

六、培训

供应商须免费提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、付款方式

1、供应商按采购合同交货并验收完成后，采购人出具项目验收报告，供应商向采购人开具发票。

2、合同总价款在伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

3、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

八、合同的签订及合同格式

询价采购结束后，成交供应商与采购人签订书面合同。合同格式见“重庆市第九人民医院官网”该批次采购项目分散采购结果公告的附件；

本篇附页。

九、其它

1、竞标人必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
合同格式

重庆市第九人民医院医疗设备购销合同

甲方：重庆市第九人民医院                     招标项目编号：

乙方：                                       签订地点： 重庆市第九人民医院

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： 元。 合计人民币（大写）： 万整。 |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限及保修范围：质保期 年，包括整机及相关附属设备。 2、服务措施：免费送货上门、安装、调试到正常使用。故障响应时间4小时。 3、质保期后服务：乙方对保修期外的产品仍然进行定期上门巡检，终身服务。质保期后先维修后付款，维修只收零配件成本费，不收其他费用；设备使用软件终身免费升级、维护。 |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：随机各种所有附件、说明书、配件等齐备，在交货时由乙方一并向甲方交付。 |
| 三、交提货方式：国产设备合同签订后一个月内交货到指定地点；进口设备合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。 |
| 四、验收标准、方法： 1、单价1-30万元医疗设备安装前乙方联系甲方使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如甲方与乙方在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收成功的情况，由乙方邀请重庆市医疗设备质量检测所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则退货给乙方，甲方有权解除该合同。 2、单价30万元以上设备必须由重庆市医检所验收并出具合格的验收报告（重庆市医检所：023-63878388）。 |
| 五、付款方式： 1、合同总价款在伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。 2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由乙方先向甲方支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由甲方向乙方支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，乙方凭设备质保金收据，由甲方一次性向乙方支付设备质保金全款。 |
| 六、违约责任：1、乙方提交的货物不符合国家标准及本合同约定，甲方有权要求乙方重新提供符合本合同约定的商品，乙方拒不提供的甲方有权解除合同并不予支付合同约定价款，已支付的甲方有权要求乙方退还。此条责任不因质保期届满或甲方签署验收报告而被免除。2、因乙方延期交付或延期安装货物的，甲方有权要求乙方承担因此产生的损失，每延期一日按合同总价款的万分之五计算。3、甲方应按合同约定及时向乙方支付合同约定价款。 |
| 七、其他约定事项： 1、招标书、投标书和特殊承诺是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。2、本合同如发生争议可向甲方所在地法院提起诉讼。3、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，具有同等法律效力。自甲乙双方签字盖章之日起生效，自本合同约定质保期届满后自动终止。4、其他：《售后服务承诺书》、《设备配置表》、《招标文件易损件、备件报价表》作为合同附件，与合同具有同等效力; |
| 甲 方 | 乙 方 |
| 单位名称（章）：重庆市第九人民医院 | 单位名称（章）: |
| 单位地址：重庆市北碚区嘉陵村69号 | 单位地址： （必填） |
| 法定代表人： | 法定代表人：（手签或盖章） |
| 委托代理人： | 联系人及电话：（手签） |
| 开户行和账号：建行北碚支行营业部 5000 1093 6000 5001 2527；纳税人识别号：1250 0109 4503 8858 3N； | 开户银行： （必填） |
|  | 帐号：（必填） |
| 签订时间：2021年 月 日 | 签订时间：2021年 月 日 |

验收报告格式

重庆市第九人民医院医疗设备验收单

重庆市第九人民医院  ：

为确保商品的质量，请各临床科室对供货商提供的商品从四方面认真验收：包装是否完好；按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备；产品是否全新、原装、正品；产品能否正常使用。验收无误后，按要求填写验收单并签字盖上公章交设备科，以此作为评定供应商服务情况和付款的依据。

| 采购项目编号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 机身号 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计： 整 |
| 售后维修工程师姓名及手机号（必填）： |
| 如果该设备属于放射设备，必须填写以下两项内容以及功率： |
| 设备最大管电压 |  | 设备最大管电流 |  |
| 从以下方面验收的情况： 1、包装是否完好：□是 □否； 2、按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备：□是 □否； 3、产品是否全新、原装、正品：□是 □否； 4、设备的功能、性能以及参数等是否满足要求：□是 □否； 5、供应商上门服务情况： □好； □一般； □差； 其他说明： 使用科室人员： 设备科人员： |
| 供应商（盖章）： 经办人： 电话： 送货时间：2021年 月 日 | 收货单位（盖章）： 设备科负责人： 收货时间：2021年 月 日 |

第四篇  竞标文件格式要求

一、竞标文件封面格式

二、经济部分

1、报价表

2、报价函

3、明细报价表

三、技术部分

1、技术应答

2、技术偏离表

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况

2、商务偏离表

3、其它优惠承诺

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

2、特定资格条件

3、其他应提供的资料

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、询价文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、竞标文件必须以分包为单位制作（否则无效）。

以下是做标书的文件模板，必须按照以下文件模板顺序来做标书

项目编号：CQJYSB2021-004                           正本

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

分包号：包1

分包名称：心电监护仪

投 标 文 件

投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司

地址：重庆市

电话：

一、经济部分

1、报价表

报价表

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购           项目编号：CQJYSB2021-004

| 投标人全称 | 公司全称 |
| --- | --- |
| 包号 | 投标货物名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 注册证号 |
| 总 计（元）： |  |
| 备注（优惠条件）： |

投标人：公司全称+盖公章

法人授权代表：

电 话：

日 期：

2、报价函

报价函

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

我方收到（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）及技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本壹份。

3、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

供应商（公章）：

授权代表：

电话：

日期：2021年     月     日

3、明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 规格型号 | 生产 厂家 | 数量 | 成交总价 （元） | 备注 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 |  |  |  |  |  |  |
| 各种易损件 |  |  |  |  |  |  |
| 各种配件 |  |  |  |  |  |  |

注：1、该明细报价表包括主机、各种易损件和耗材。

2、请竞标人完整填写本表，没有填写或填写不完整的按无效报价明细处理。

3、该表可扩展。

投标人名称（公章）：

年     月    日

三、技术部分

1、技术应答（提供投标设备的技术参数和性能指标）

2、技术偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 采购要求 | 竞标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：2.1本表即为对本项目“第二篇  采购项目需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.2该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“响应”；

2.3该表可扩展；

2.4附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况：（投标公司对所投产品服务周期、地点、服务条款等情况进行说明）

一、交货时间及地点：

1、合同签订后个月内到货；

2、交货地点：重庆市第九人民医院指定地点；

二、售后服务：

1、

2、

3、售后服务机构信息：

地址：

联系人：

联系电话：

厂家工程师电话：

…………

三、付款方式：

四、其他：

2、商务偏离表

商务偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 采购要求 | 竞标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：2.1该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离说明”

项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“响应”。

2.2该表可扩展。

3、其它优惠承诺（格式自定）

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

1.1参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

项目名称：

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

1.2法定代表人身份证明；

1.2法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（竞标人名称）任（职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

特此证明。

（竞标人公章）

年   月   日

附：法人身份证复印件

1.3、法定代表人授权委托书

1.3法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________________________

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

_________________________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址：_____________________________________________________。

____________________________________________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

竞标人公章：

年   月   日

附：被授权人身份证复印件

1.4最近一年财务记录的复印件；(必须有资产负债表、利润表、银行缴税付款凭证、缴纳社保的银行凭证)

1.5生产（销售）场地证明材料及人员情况介绍，本地化售后服务机构、服务能力证明材料

（格式自定）

2、特定资格条件：投标产品全套资质（资质按以下顺序放置）

(1)、产品注册证；

(2)、生产厂家生产许可证；

(3)、生产厂家对投标公司授权书；

(4)、投标公司经营许可证；

(5)、投标公司第二类经营备案表；

(6)、投标公司对授权代表的授权书；

(7)、授权代表身份证复印件；

(8)、生产厂家和投标公司其他资质；

3、其他应提供的资料

（结束）