询价采购文件

采购项目编号：CQJYSB2021-007

采购项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

采   购   人：重庆市第九人民医院

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组  制

二〇二一年十一月二十二日

第一篇  询价采购书

一、询价采购时间、地点

1、询价文件报名时间：2021年11月22日9时00分-2020年11月24日16时00分。

2、询价文件发售地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

3、招标递交报价文件时间：2021年11月26日14时30分～15时00分。

（超过递交截止时间递交的报价文件医院恕不接受）

4、招标文件递交地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

5、招标时间：2021年11月26日15时00分。

二、资格及要求

竞标供应商是指向采购人提供货物、或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

1、基本资格条件

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、特定资格条件（要求）

2.1提供所竞标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（复印件加盖单位公章）；

2.2竞标人为代理商的应提供有效的《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.3竞标人为生产商的应提供有效的《医疗器械生产企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.4竞标人应具有覆盖区域设备销售的合法经销资格（提供证明文件加盖单位公章）。

三、报价文件要求：重庆地区超声设备整机

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1经济部分

1.2技术部分

1.3商务部分

1.4资格条件及其他

以上条款基本格式见本文件第六篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

3、本竞标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市第九人民医院官网上发布；请各竞标人注意查看，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至重庆市第九人民医院设备采购工作组。如竞标人无补遗文件回执，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组视同竞标人已收到本项目补遗文件。

4、采购文件的解释

竞标人如对采购文件有疑问，必须以书面形式在递交竞标文件截止时间前二个工作日向重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组要求澄清，我公司可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入询价采购程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、有关规定

1、本项目采用最低评审价法进行评审。

采购人授权评审小组按照实质性满足资质、技术、商务和服务等要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

1.1对技术条款的偏离检查：

询价文件“第二篇  采购项目需求”中标注“★”号的为关键技术条款，低于询价文件要求的为负偏离，对这些关键技术条款有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格，带“★”号标注的部分需提供技术支持资料：包括竞标产品彩页、由相关机构出具的检测证明材料或得到评审小组成员一致认可的其它证明材料。

非“★”号技术条款低于询价文件要求的为负偏离，每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%，负偏离项数达到5项的竞标人将失去成为成交候选人的资格。

1.2“第三篇  商务要求”第一条至第七条为必须满足条款，有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格；其他要求条款每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%。

1.3竞标总价中不得包含询价文件要求以外的产品或服务；若缺少询价文件要求的配置，将作为无效谈判处理。

1.4评审价的计算：竞标人的报价与其一般条款的负偏离导致的增加价之和即为该竞标人的评审价

1.5若竞标人最后的评审价相同，且评审价格并列最低，则技术应答更优者成为本项目成交供应商。

2、评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），评审小组判断竞标文件对询价文件的响应，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，排名其后第一位的候选供应商报价不高于前一位报价的5%，采购人可视情况确定其为成交供应商，否则应重新采购。

4、无效竞标

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效竞标，其竞标文件将被拒绝：

4.1无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

4.2竞标文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

4.3竞标人不按照采购要求进行设备配置的。

4.4商务部分未满足采购要求的。

4.5竞标人的报价超出规定的竞标限价。

4.6竞标人的资质不符合询价采购文件对资质要求的内容。

4.7竞标文件中出现多个竞标方案的。

4.8竞标人竞标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

5、出现以下情况之一的，作为询价采购失败处理，应重新组织采购：

5.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.2竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.3因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

6、询价有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起60天。

7、提交竞标文件的份数和签署

7.1竞标文件正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件；内容必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。竞标文件语言为简体中文。

7.2询价采购文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

8、竞标文件的递交

8.1竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、竞标人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

8.2竞标文件投递截止时间：参阅询价采购公告。

9、成交通知

9.1询价结果：在重庆市第九人民医院官网上发布。

9.2询价结束3日内，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组将在重庆市第九人民医院官网对招标采购结果进行公告的形式告知《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在3日内发出，则发出时间不应超过询价有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

9.3签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经询价成交双方共同认定。

10、关于质疑和投诉

10.1投标人对招标文件有异议的，应在采购人发布招标采购公告的公示期内以书面形式向招标采购单位提出质疑，否则视同认可招标文件所有要求，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.2投标方对中标公告有异议的，应在采购人发布招标采购结果公告的公示期内

以书面形式向招标采购单位提出质疑，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.3重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组应当在收到投标方书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.4投标人对重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组的答复不满意或者重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

10.5财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

11、关于安装及验收：1-30万元的医疗设备安装前供货商联系医院使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如医院与供货商在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收收货的情况，由供货商邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。单价30万元以上设备必须由中标方邀请重庆市内有检测验收资质的机构进行验收并出具验收报告

12、投标人以伪造、变造各种资质，虚假应标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效，并计入医院医疗设备招投标黑名单，取消其3年内在医院参加医疗设备招投标的资格。

五、联系方式

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

联系人：陈胜强、谭翠兰

邮  编：400700

电  话：（023）68864967

地  址：重庆市北碚区嘉陵村69号（设备科）

第二篇  采购项目需求

## 采购项目内容：

| 分包号 | 分包名称 | 国产或进口 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刨削动力系统 | 进口 | 1 |  |
| 2 | 连续性血液净化设备 | 进口 | 1 |  |
| 3 | 超声多普勒胎儿监护系统 | 国产 | 1 |  |
| 4 | 彩超探头 | 进口 | 2 |  |
| 5 | 输尿管肾镜 | 进口 | 1 |  |
| 6 | （椅装式）牙科治疗设备 | 国产 | 5 |  |
| 7 | 医用吊塔、吊桥 | 国产 | 2 |  |
| 8 | 听力筛查仪 | 进口 | 1 |  |
| 9 | 牙科电动空压机 | 国产 | 1 |  |
| 10 | 动态血压记录盒 | 国产 | 2 |  |
| 11 | 胰岛素泵 | 国产 | 6 |  |
| 12 | 病床及护理用品 | 国产 | 1批 |  |
| 13 | 空气消毒机 | 国产 | 2 |  |
| 14 | 手术放大镜 | 国产 | 1 |  |

## 二、技术参数及其他要求

包一：刨削动力系统（进口）

一、刨削动力系统在关节镜手术中，通过驱动刀头的运动，实现对目标组织的切割，打磨，抛光，移除等功能。

★二、动力最大扭力≥30 oz-in，最大功率≥90瓦，最大转速≥10000转/分钟；

三、往复模式具备:转速模式和速率模式双模式设计，使切割组织更加高效便捷，医生无需关心刨刀转速；

四、独立的转速和级速调整模式,具有刨削刀头识别功能和转速记忆功能，有效的防止误操作并缩短手术时间；

★五、动力系统具备窗锁功能:刨刀可以停留在预想位置，方便术中调整刀头开口，且可在在1/8的转速下进行吸引，增强安全性，避免误损伤；

六、有故障自诊断功能，能根据故障情况给出对应代码，方便维修处理；

★七、具有能连接2.0mm、2.9mm、3.5m刨削刀头的迷你手柄可选，有手控和非手控两种动力手柄可选；

八、能够提供多种关节需要的各种规格型号的刨刀头；能够提供双面镀银的刨削刀头，减少工作时产生的摩擦；

九、主要配置：

（一）动力主机：1台

（二）大功率手控刨削手柄：1把

（三）超强手控迷你手柄：1	把

（四）刨刀（4.5mm切骨刨刀）：6把

（五）刨刀（4.5mm超强双齿刨刀）：6把

（六）刨刀（2.9mm全半径刨刀）：6把

（七）刨刀（2.0mm 全半径刨刀）：6把

十、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包二：连续性血液净化设备（进口）

一、高清晰彩色液晶触摸显示屏，引导式中文操作界面

★二、采用5泵以上设计（不含肝素泵）,在CVVH和CVVHDF模式下可进行前+后稀释同时治疗

三、选择的CRRT治疗方式：连续静脉-静脉血液滤过（CVVH）、连续静脉-静脉血液透析（CVVHD）、连续静脉-静脉血液滤过透析（CVVHDF）、缓慢持续超滤（SCUF）以及血浆置换（TPE）、血液灌流（HP）等扩展治疗，并具有临时中断循环程序治疗模式

四、多种治疗模式切换，无需手动干预。

五、全自动安装泵管，管路预先连接，配套快速预冲和自检，低体外血容量，可进行成人和小儿治疗

★六、支持自动枸橼酸抗凝，在使用枸橼酸盐进行枸橼酸抗凝时，不受治疗模式的限制。

七、液体控制：采用4个独立的电子称，称重范围：0-11kg

八、加温器：直接静脉血液加温器，温度33-43℃可调

★九、具备抗静电装置以避免ECG干扰，静脉回路滴注壶具有无气血界面处理技术

十、具有配套条码识别器，识别跟踪使用配套

十一、滤器的血凝状况监测：可连续对比监测、自动判断、分级提示和报警滤器的血凝状况，及时提供报警原因并提示解决建议，误报警少

十二、提供原厂同一品牌全套耗材（包含管路和滤器）

十三、能提供可吸附内毒素的配套耗材

十四、配备后备电源，停电后支持≥10分钟的运转

十五、底座：附带漏液监测器，严密监测液体平衡，保证治疗的安全性

十六、具备计算机网络接口和升级功能，可远程访问

十七、流速范围：

血液流速：10-400ml/min

置换液流速：0-8000ml/h

透析液流速：0-8000ml/h

废液流速：0-10000ml/h

十八、压力检测范围：

动脉压检测范围：-250mmHg- +300 mmHg

静脉压检测范围：-50 mmHg- +350 mmHg

滤器前压力检测范围：-50- +450mmHg

废液压力检测范围：-350- +400mmHg十九、

十九、漏血检测 ：≥0.5ml/min（HCT=32%,当最大血流量）

二十、空气检测器：超声波探测器，探测气泡≥20μL

二十一、肝素泵：注射器：10--50ml，精确度±0.1ml/h

二十二、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包三：超声多普勒胎儿监护系统（国产）

一、中央监护软件：1套

（一）在网络覆盖范围内的胎儿监护仪，均可接入本软件。

（二）可以集中查看接入网络内各个胎儿监护仪的监护数据。

（三）具备孕妇档案浏览功能，支持对每个孕妇档案数据进行浏览。

（四）具有评分功能，支持多种胎监自动分类评分法，协助医生进行诊断。

（五）具有报警功能，可以对每个报警参数进行设置。

（六）软件具有打印功能，并可在打印前预览打印效果，避免纸张浪费，有效节约耗材。

（七）支持回顾CTG，胎心音回放,便于快速了解整体监护情况。。

二、胎儿监护仪：6台

（一）监护参数：胎心率、宫缩压力、胎动。

（二）胎儿监护仪包括胎心率探头和宫缩探头，胎心率探头为多晶片胎心探头。

（三）多晶片超声探头，超声工作频率：1MHz，超声输出功率：Iob<10mW/cm2。

（四）胎心率计算和显示范围30～240BPM，宫缩压力测量范围覆盖0～100单位。

（五）无线探头支持显示孕妇姓名、FHR、TOCO数据、设备号。

★（六）无线探头连续使用时间≥10小时，满足低电量时更换探头数据无缝对接。

（七）无线胎心率探头支持最大10小时的胎心率、胎儿活动图、胎动数据存储及120分钟胎心音存储，无线宫缩压力探头支持10小时宫缩压力值数据存储，避免无线网络不通时监护数据丢失。

★（八）在无线网络中断时，支持监护数据续传不丢失。

★（九）无线探头支持向移动终端软件传输胎心率和宫缩压力数据。

（十）支持单胎、双胎监护，同品牌探头可动态配置双胞胎监护模式。

（十一）具备手动或自动胎动计数功能。

（十二）设备具备电池，可以将设备方便移动到其他地方。

（十三）设备上方设有声音输出装置，在找胎心时可以发出声音，方便医护操作。

（十四）具有联网接口，支持将监护数据传输至中央监护软件。

（十五）胎儿监护仪具有医疗器械注册证。

（十六）无线探头IP68级防水防尘，支持水中分娩。

三、应用软件系统必须符合并遵循以下技术规范标准：

1.《全国卫生信息化发展规划纲要（2003-2010年）》；

2.《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案；

3.IHE医用信息系统集成标准；

4.医学数字成像和通信标准DICOM3.0；

5.医疗卫生机构及医用仪器数据传输标准HL7 2.4以上数据交换标准；

6.XML；

7.COM/DCOM组件标准

四、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少贰年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包四：彩超探头（进口）

一、浅表线阵探头:

（一）用途：血管、小器官、乳腺、骨骼肌肉、神经；

（二）血管/小器官线阵高频探头（5.0-11.8MHz）；

（三）支持SonoCT、可变XRES和谐波成像；

（四）自动多普勒血流优化；

（五）支持活检引导成功；

二、腔内探头:

（一）用途：妇科、产科、直肠；

（二）腔内凸阵探头（3.0-9.8MHz）；

（三）11.5mm曲率半径，163度视场；

（四）可控制脉冲波和彩色多普勒，SonoCT、可变XRES和谐波成像；

（五）支持活检引导功能；

三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包五：输尿管肾镜（进口）

一、蓝宝石镜片，图像无扭曲，平面图像；

★二、工作长度：≥430mm,前端大小：≤4.5 Fr，后端大小：≤6.5Fr；

★三、视向角：≥5度，器械通道：≥3Fr；

四、适用于各种泌尿系碎石手术，精囊检查等；

五、可高温高压消毒

★六、一体化接头，手术操作时不易损坏。

七、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包六：（椅装式）牙科治疗设备（国产）

一、牙科椅升降范围40cm-85cm。

二、牙科椅可以兼用作手术床，椅子座椅载重量≥135kg。

三、照明灯为冷光源，有强、弱光选择。

四、X光牙片观片灯为LED光源。

五、牙科椅及治疗机全机构均采用交流24V，直流35V安全低电压。

六、牙科治疗机外壳所采用的不能是吸塑材料，须无毒、无味、耐用并方便清洗;牙科椅背和坐垫PU须采用进口柔软材料，整体压模成型，以方便清洗及消毒，且设计宽大、舒适，符合人体工程学设计。

七、牙科椅须具备紧急制动安全装置，靠背后仰及坐垫下降均须具备安全开关功能。

★八、牙科椅具备故障自动检测系统，并能以数字或字母代码直观显示。

★九、牙科椅具备不少于8个可编程序设定椅位功能。

十、牙科椅具备残疾人免上下轮椅看病椅位设置功能。

十一、牙科椅头架和靠背均具备根据病人身高需要自行调节的功能。

十二、牙科椅具备PWM(直流∕变频∕调速)系统，装备进口低压直流电机，具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感。

十三、治疗机平衡臂具备升降自动控制功能，即助手位直接清理器械的平衡臂位置设置而无需气控解锁；

十四、治疗机为上挂式器械操作方式,手机连线为进口软管，轻便耐用，无后牵拉力，上拉式拉杆可灵活在170°的范围内自主操作。

十五、治疗器械台具备可消毒的硅橡胶片。

十六、治疗机具备整体陶瓷痰盂，以便于清洗。

十七、治疗机多功能助手架可旋转，同时具备观片灯、冲盂、漱口、控制椅位等功能，并配有三用枪、强吸和弱吸。

★十八、牙椅靠背高度（从牙椅坐垫到头枕的高度）5级可调，为不同身高患者提供舒适椅位。

十九、治疗机侧立箱及陶瓷痰盂可整体旋转，方便四手操作及日常维护保养。

二十、双X光牙片观片灯系统（器械盘，助手架各1套）均为LED光源。

二十一、主要配置：

1、三用喷枪（直、弯各1）：2套。

2、可调光口腔冷光灯：1套。

3、冲盂漱口定量给水自动控制系统：1套。

4、强力吸引器：1套。

5、吸唾器：1套。

6、气控脚开光（三孔）：1套。

7、电动牙科椅（带2组共8个电脑程序）：1套。

8、器械盘及助手架电动牙科椅双重控制系统：1套。

9、牙科椅故障自动检测系统：1套。

10、电动牙科椅下降、后仰安全系统：1套。

11、医生座椅（U型座椅）：1套。

12、X光牙片观片灯（LED光源、器械盘、助手架各1个）：2套。

13、可旋转整体机箱：1组。

14、陶瓷痰盂：1组。

15、上拉式器械盘（5组位置）：1套

16、进口高速手机：2支。

17、进口低速气动马达（含直弯手机各一支）：1套。

二十二、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包七：医用吊塔、吊桥（国产）

一、医用吊桥：1个

（一）所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

（二）桥式吊塔产品符合欧盟CE认证，并提供产品符合认证及声明（提供证明文件）

（三）吊桥箱体采用气电分离式设计，且气电距离至少0.2m，以保证使用安全；（提供省级医疗器械检测所出具的检验报告）

（四）横梁长度2200mm-3100mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定。

（五）医用气体正压柔性管内部直径应≥5mm，负压吸引的管道内部直径应≥6mm；（提供省级医疗检测机构的检测报告）

（六）气体终端要求：要求所有气体插座和接头，德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，维修费用低廉。（提供相关证明文件）

（七）内置照明灯，位于吊桥横梁中，和吊桥设备一体，节约空间

★（八）吊塔设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，外观采用橘纹处理，美观时尚、更易清洁；（需提供SGS抗菌粉检测报告）

（九）吊塔医用气体管道系统（除刹车外）应能承受1Mpa的气压试验，不出现明显漏气或破裂现象；吊塔负压吸引系统应能承受500Kpa气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象；

（十）吊塔内部的每一路氧化性医用气体管道系统的泄漏量不得超过2.96*0.0001L/min（相当于30Pa L/min）乘以连接到此管道的气体终端数目；

（十一）所有气电端口必须安装于气电箱上，禁止安装于横梁上。

（十二）接地阻抗：电源输入端的地线端子到等电位柱之间、到各个保护接地的外壳和螺丝之间的接地电阻应不大于0.1Ω；

（十三）泄露电流：吊塔在正常条件下的对地漏电流应不大于5mA，吊塔在正常条件下的外壳漏电流应不大于0.1mA；（提供省级医疗检测机构的检测报告）

（十四）桥式吊塔气电箱采用上电下气模式，气体终端安装需低于电源插座，同时电源与气源同面同侧排布，一方面确保即使在漏气情况下，氧气比空气重，不会与电源发生反应，另一方面气电同面同侧方便线缆管理。（提供实物照片或彩页证明）

（十五）所有气管为医用气体管路，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准。（提供省级医疗检测机构的检测报告）

（十六）吊塔防护等级应符合GB4208-2008中IP20的规定。（提供省级医疗检测机构的检测报告）

（十七）吊塔外壳的防火等级至少为UL94-V1级。（提供省级医疗检测机构的检测报告）

（十八）吊桥符合RoHS认证；（提供第三方相关证明文件）

（十九）吊桥通过生物相容性认证；（提供第三方检测证明）

（二十）干区：

1.干区吊塔最大工作承重≥120Kg，托盘最大标称工作承重≥45Kg，抽屉最大标称工作承重≥8Kg；（提供省级医疗器械检测所出具的检验报告）

2.气电箱长度≥680MM

3.国标气体插座（空气≥1个，负压吸引≥2个，氧气≥2个），含所有插头

4.电源插座≥10个

5.网络接口≥ 1个

6.等电位柱≥2个

7.二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘尺寸≥530X340mm

8.吊杆两侧必须带有国际标准不锈钢设备边条和国际标准通用制式∮38钢管，可用于连接各种设备（呼吸机、监护仪等）配套连接装置等

（二十一）湿区：

1.湿区承重负载能力≥120Kg。（提供省级医疗检测机构的检测报告）

2.输液架承重能力≥30Kg

3.气电箱长度≥800MM

4.国标气体插座（空气≥1个，负压吸引≥2个，氧气≥2个）

5.湿区配双关节旋转伸展臂2个，双臂长300mmX300mm；

6.高度可调不锈钢输液架2个，输液架最大标称工作称重应不小于30KG。

7.电源插座≥8个

二、单臂吊塔：1个

（一）吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有抑制金黄葡萄球菌及大肠杆菌作用；（提供SGS抗菌证明文件）

（二）吊塔最大安全承重应为标称工作承重的四倍；（提供省级医疗检测机构的检测报告）

（三）吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统；

（四）电磁兼容性要求EN60601-1-2，提供符合上述标准的第三方检测报告或证明文件；

（五）所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移；

★（六）吊塔轴承在300KG负载下可连续旋转10万次以上，保证吊塔长久平稳运行；（提供第三方证明文件）

（七）气电箱上气体终端及强弱电终端需位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理；

（八）吊塔采用气电分离式设计，单个电气元件相距≥0.2m以保证使用安全；（提供省级医疗检测机构的检测报告）

（九）吊塔基座表面采用双层防锈处理，法兰盘厚度达到≥12mm以上，安装稳固性好；（提供实物图片）

（十）塔桥箱体内两电线连接交汇处不能直接联结，需要配有waga电线连接装置，防止电线尖端打火，造成隐患，保障安全；（提供实物照片证明）

★（十一）所投产品，必须具有由第三方检测机构出具的防撞测试及抗震等级大于6级测试报告。（提供第三方证明文件）

（十二）吊塔气管通过生物相容性认证；（提供第三方检测证明）

（十三）吊塔所用气体管路符合RoHS质量安全认证；（提供第三方相关证明文件）

（十四）吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级，以保证使用安全（提供省级医疗检测机构的检测报告）

（十五）吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A；

（十六）气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能；插座插头可保证不低于2万次以上的插拔，可带气维修;

（十七）吊塔采用欧标的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准（提供省级医疗检测机构的检测报告证明）

（十八）吊塔在最大承重时，终端箱底部沿垂直方向的位移应≤25mm；

（十九）吊塔在最大承重时，终端箱倾斜角度应≤0.7°；（提供省级医疗检测机构的检测报告证明）

（二十）医用气体正压柔性管内部直径应≥5mm,负压吸引管道内部直径应≥6mm;

（二十一）配置

1.吊臂、气电箱旋转角度≥340°；

2.单臂旋转臂长≥750mm；（根据现场实际情况选择）

3.竖式气电箱长度≥800mm；

4.净负载能力≥300Kg

5.国标气体插座（氧气≥2个，空气≥2个，负压吸引≥2个）；

6.插座≥10个

7.网络接口2≥个（6类），等电位端子2个；

8.三层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢便于清洁，托盘最大标称工作称重应不小于80KG，抽屉最大标称工作称重应不小于15KG；（提供相关省级检验报告证明文件）

9.输液架1个。

三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备安装完成验收合格后，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格后，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包八：听力筛查仪（进口）

一、设备用途：采用瞬态诱发耳声发射技术，适用于新生儿、儿童和成人的客观听力筛查

二、电源管理:

（一）自动背光控制、自动关机、二级电池电压监测、省电装置；

（二）可充电电池，满电后可操作时间＞10 小时；

三、AD/DA 转换器：双通道

四、采样率:512

五、通信接口:RS232，可选红外

六、探头:超轻探头

★七、设备工作时需有红绿灯光提示和噪音干扰红灯提示

★八、按键采用实体5个按键，不受按键次数限制，耐用灵敏

九、瞬态诱发耳声发射技术：

★（一）评估方法为二项式统计，保证准确度和稳定性

（二）刺激声:非线性click声

（三）刺激速率:约 60 Hz

（四）显示：可调绿色背光LCD显示屏，显示统计波形、测试进度、 TEOAE水平、噪音水平

十、探头：

（一）尺寸：探头主体：直径10 mm x 35 mm

（二）超轻探头（包括适配器）： 4g

十一、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期整机至少三年，零配件一年半；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包九：牙科电动空压机（国产）

一、三相电动机：

1.输入功率：5.5kw

2.频率：50Hz

3.电压：380V

二、压缩机：

1.最高工作压力：≥8 bar

2.排气量：≥480 L/min

三、整机：

1.内置压缩机：2只 DR30

2.控制方式：压力开关

3.调节范围：5-8bar

4.驱动方式：机电一体直接驱动

5.出气管径：G 1

6.噪    音：≤68 db(A)

7.外形尺寸：80*48*96 cm

8.气筒容积：无

9.重    量：≤120KG

四、可同时支持牙科综合治疗椅工作：≥12台

五、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十：动态血压记录盒 (国产)

一、适用于成人、小儿和新生儿；

二、24小时动态血压监护功能，最多可一次记录350条动态血压测量数据；

三、动态测量与手动启动测量完美结合，手动启动测量最多可一次记录300条血压测量数据；

★四、高清彩屏TFT液晶屏显示，可视性强；

五、“数据列表”、“趋势图”、“大字体”等数据回顾界面让您的血压数据一目了然；

六、低电量提示、报警信息、错误信息、时间等显示丰富；

七、提供mmHg和kPa两种血压参数计量单位；

八、中文、英文显示界面任意切换；

九、具有可选择性的参数报警处理功能；

十、与上位机通讯，上位机软件有数据回放、分析测量结果、观看趋势图、打印报告等功能；

十一、软件功能：

1、本软件通过USB接口与仪器连接；

2、可下载终端仪器的血压测量结果；

★3、显示勺状趋势图、填充式趋势图、血压统计分析柱状图、饼图，拟合曲线等；

4、能够编辑每条血压数据，为数据添加注解；

5、编辑基本信息、医嘱信息、血压状况说明、当前用药信息等；

6、打印报告，支持打印预览；

十二、测量方法：示波法；

十三、测量方式：上臂测试；

十四、自动测量间隔：15、30、60、120、240分钟；

十五、精确度：压力±3mmHg以内；

★十六、量程：0kPa（0mmHg）～38.67kPa（290mmHg）；

十七、分辨率：1mmHg；

十八、、报警参数：收缩压、舒张压；

十九、加压：压力泵自动加压方式；

二十、减压：自动阶梯减压方式；

二十一、脉率：量程：40bpm～240bpm；

二十二、主要配置：

1、成人血压袖带1个；
2、PC软件光盘1张；
3、使用说明书1本；
4、USB数据线1根；
5、仪器背包1个；

二十三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十一：胰岛素泵（国产）

一、电机：一体式减速编码电机；

二、屏幕显示：胰岛素余量、电池余量、基础曲线；

三、储药器容量：≥3mL；

四、胰岛素选择：U-100/ml；

五、具有装药自动定位读数功能；

六、操作模式：≥4种；

七、具有背景光；

八、具有屏幕显示功能；

九、基础率分段：≥24个时段；

十、基础率输注最小时段：60分钟；

★十一、基础率输注方式：最小间隔2分钟；

十二、基础率设置范围：0.1U-4U

十三、临基率方式：当前基础率的倍率；

十四、临基率范围：0%～ 250%（间隔 25%）；

十五、大剂量设置范围：0.1U-87U；

十六、大剂量输注速度：约10U/分钟；

十七、大剂量设置增量：0.1U（0-10U）、1U（10-87U）

十八、具有预设餐前量功能；

★十九、具有上次餐前量显示功能；

二十、日总量回顾：≥50次

二十一、基础量回顾：≥50次

二十二、大剂量回顾：≥50次

二十三、排气回顾：≥50次

二十四、报警回顾：≥50次

二十五、自动报警功能显示：7项

二十六、报警方式：音频、振动报警

★二十七、电池：一节DC3.0V 锂电，市场可购买；

二十八、内部时钟：24 小时制，用户可调整时间，有备用电池；

二十九、安全防护设定：自动锁键功能；密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量）

三十、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十二：病床及护理用品（国产）

一、病床（蓝色，带轮）：65个

（一）尺寸：长：2130mm±20mm；宽：960mm±10mm；高：500mm±10mm

（二）主要配置：病床、静音刹车轮、铝合金折叠护栏、ABS伸缩餐板、杂物架、输液架。

（三）床头、床尾板采用ABS工程塑料，中间点缀蓝色利用模具一次成型， 床尾板外侧设置有一次成型床头卡。

（四）床头、床尾板有制造商模具一次成型的永久logo标志，方便产品永久追溯；床头板单个重量≥4.5KG安装后于推手位施加500N静力后无损坏

（五）床面板采用≥1.2mm厚冷轧钢板，床面各段采用整体钢板一次冲压成型；

（六）各焊接部位应牢固，无漏焊、虚焊，整体无曲翘，无硬伤，无毛刺，无划痕；整床涂层表面光滑平整、无锐边、无毛刺，色彩柔和，色泽均匀，无底露、起泡剥落流挂现象，附着力1级；电镀件表面涂层表面色泽均匀，光滑圆润，无针孔麻点，无底露、起泡、剥落、开裂现象。

（七）病床表面具有完美的外观和极强的耐化学性、耐腐蚀性，通过酸性盐雾测试检测

（八）床板连接头采用优质钢件，耐磨，运作无噪音，防折断。

（九）手摇床丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，母丝采用球墨铁制作，丝杆具有双向过摇装置。丝杆弹盒采用钢件，防破裂。 摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。

（十）摇把摇动灵活，无卡阻现象，手柄可0°-180°折叠，无负荷时手柄启动力矩≤0.5N·m

（十一）病床背板升降采用双臂水平滑动转轴，双滑轮支撑，滑轮在背板轨道中运行

（十二）病床额定载荷为≥300kg，背板折起角度（0°-85°）±2°，腿板折起角度（0°-55°）±1°。

（十三）铝合金护栏：

1、护栏立柱为S型不锈钢材质，螺丝孔为隐藏式。

2、护栏高度≥395mm、长度≥1520mm、护栏承受水平纵向350N推力不得产生影响使用的变形，护栏承受水平纵向1100N推力不得产生影响使用的变形

（十四）配伸缩式餐桌板。床尾板下方设计有隐藏式滑槽材料厚度≥2mm，餐桌板在不用时可置于此处。餐桌板主体采用优质ABS，两端端口采用ABS注塑成型，颜色与床整体相配；

（十五）床脚高低差≤5mm，脚轮采用直径≥125mm，并通过谱尼测试双面聚胺脂双向制动万向轮四轮带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠。

（十六）整体采用全自动器人生产线焊接，整床金属部件100%施以高精度焊接工艺，确保病床安全确保焊接产品质量。

（十七）产品材质抗细菌滋生，除菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）＞99.99%

二、床头柜（蓝色）：20个

（一）尺寸：长：480±5mm；宽：400±5mm mm；高：800±5mm

（二）带毛巾架

（三）床头柜面板、底座采用304不锈钢板模具成型，板厚≥1.2mm。

（四）柜体采用≥1mm厚优质冷轧钢板成型后，经酸洗、磷化、清洗等处理后，表面采用静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。

（五）毛巾架采用Φ13 304优质不锈钢管，抗锈、耐用。

（六）一抽一柜，单边毛巾架。

三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备安装完成验收合格后，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格后，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十三：空气消毒机(国产)

一、该产品为移动式，广泛用于手术室、医疗室、病房等空间的空气消毒；

二、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥94.9%，消毒后空气中平均细菌总数≤45cfu/m2。

三、循环风量:≥1000m3/h

四、负氧离子发生器: 3*106个/cm3

五、噪声(dB) :≤50

六、设备持续工作1小时工作环境中臭氧残留量≤0.1mg/m3；

七、正常运行环境温度：5-40℃；

八、控制方式:手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作；

九、消毒面积: ≥100m3；

十、适用空间的消毒时间: 2~3h；

十一、程控数量: ≥9组；

十二、整机尺寸（L*W*H）mm：≤510*420*850

十三、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

包十四：手术放大镜（国产）

一、放大倍率 2.5 倍至 2.9倍;

二、完全矫正视力后分辨率达1080P；

三、站立手术时，工作距离为：34-48cm，最近视野：38cm；最远视野：50cm;

四、眼镜镜片及放大镜头系统具有抗摩擦，防水，抗过敏，抗腐蚀;

五、完全矫正视力的镜头嵌入式在眼镜片上;

六、放大眼镜的总重量＜50克;

七、眼镜和放大镜系统完全矫正视力;

八、其它要求：

（一）交货期：国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按产品总金额的0.5‰向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：

1、合同总价款在伍万元及以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

第三篇  商务要求

一、交货时间：

国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

二、交货地点：

医院指定地点。

三、报价：

1、本项目报价以人民币报价。报价应为产品送达采购人指定地点并安装调试完成直至最终验收合格及质保期内的所有费用，包括产品价、运输、保险、安装、税费、培训费用、履行质保义务等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、竞标文件中报出易损件价格，如有耗材一并报价

四、货到验收

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、单价30万元及以上的设备采购项目，由中标方邀请重庆市内有检测验收资质的机构进行验收并出具验收报告。如果验收合格，则医院收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。

7、采购人需要厂家对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

五、售后服务、质量保证期

1、产品质量保证期

1.1供应商应明确承诺：质保期（根据技术参数其他要求为准，自验收合格之日起计算）。质保期内的维修费用全免；提供设备终身维保服务，质保期后的维修只收取零备件费。

1.2供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

2、售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1质量保证期内服务要求

2.1.1免费送货，免费安装调试。

2.1.2电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.1.3现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

2.1.4技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.1.5收费

质保期内的维修费用全免。

2.2质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务，并只收取零备件费。

3、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

六、培训

供应商须免费提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、付款方式

1、供应商按采购合同交货并验收完成后，采购人出具项目验收报告，供应商向采购人开具发票。

2、合同总价款在伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

3、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备质保金收据，由医院一次性向供货商支付设备质保金全款。

八、合同的签订及合同格式

询价采购结束后，成交供应商与采购人签订书面合同。合同格式见“重庆市第九人民医院官网”该批次采购项目分散采购结果公告的附件；

本篇附页。

九、其它

1、竞标人必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
合同格式

重庆市第九人民医院医疗设备购销合同

甲方：重庆市第九人民医院                     招标项目编号：

乙方：                                       签订地点： 重庆市第九人民医院

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： 元。 合计人民币（大写）： 万整。 |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限及保修范围：质保期 年，包括整机及相关附属设备。 2、服务措施：免费送货上门、安装、调试到正常使用。故障响应时间4小时。 3、质保期后服务：乙方对保修期外的产品仍然进行定期上门巡检，终身服务。质保期后先维修后付款，维修只收零配件成本费，不收其他费用；设备使用软件终身免费升级、维护。 |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：随机各种所有附件、说明书、配件等齐备，在交货时由乙方一并向甲方交付。 |
| 三、交提货方式：国产设备合同签订后一个月内交货到指定地点；进口设备合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。 |
| 四、验收标准、方法： 1、单价1-30万元医疗设备安装前乙方联系甲方使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如甲方与乙方在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收成功的情况，由乙方邀请重庆市医疗设备质量检测所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则退货给乙方，甲方有权解除该合同。 2、单价30万元以上设备必须由乙方邀请重庆市内有检测验收资质的机构进行验收并出具验收报告 |
| 五、付款方式： 1、合同总价款在伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。 2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由乙方先向甲方支付合同总价款的10%作为设备质保金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由甲方向乙方支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，乙方凭设备质保金收据，由甲方一次性向乙方支付设备质保金全款。 |
| 六、违约责任：1、乙方提交的货物不符合国家标准及本合同约定，甲方有权要求乙方重新提供符合本合同约定的商品，乙方拒不提供的甲方有权解除合同并不予支付合同约定价款，已支付的甲方有权要求乙方退还。此条责任不因质保期届满或甲方签署验收报告而被免除。2、因乙方延期交付或延期安装货物的，甲方有权要求乙方承担因此产生的损失，每延期一日按合同总价款的万分之五计算。3、甲方应按合同约定及时向乙方支付合同约定价款。 |
| 七、其他约定事项： 1、招标书、投标书和特殊承诺是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。2、本合同如发生争议可向甲方所在地法院提起诉讼。3、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，具有同等法律效力。自甲乙双方签字盖章之日起生效，自本合同约定质保期届满后自动终止。4、其他：《售后服务承诺书》、《设备配置表》、《招标文件易损件、备件报价表》作为合同附件，与合同具有同等效力; |
| 甲 方 | 乙 方 |
| 单位名称（章）：重庆市第九人民医院 | 单位名称（章）: |
| 单位地址：重庆市北碚区嘉陵村69号 | 单位地址： （必填） |
| 法定代表人： | 法定代表人：（手签或盖章） |
| 委托代理人： | 联系人及电话：（手签） |
| 开户行和账号：建行北碚支行营业部 5000 1093 6000 5001 2527；纳税人识别号：1250 0109 4503 8858 3N； | 开户银行： （必填） |
|  | 帐号：（必填） |
| 签订时间：2021年 月 日 | 签订时间：2021年 月 日 |

验收报告格式

重庆市第九人民医院医疗设备验收单

重庆市第九人民医院  ：

为确保商品的质量，请各临床科室对供货商提供的商品从四方面认真验收：包装是否完好；按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备；产品是否全新、原装、正品；产品能否正常使用。验收无误后，按要求填写验收单并签字盖上公章交设备科，以此作为评定供应商服务情况和付款的依据。

| 采购项目编号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 机身号 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计： 整 |
| 售后维修工程师姓名及手机号（必填）： |
| 如果该设备属于放射设备，必须填写以下两项内容以及功率： |
| 设备最大管电压 |  | 设备最大管电流 |  |
| 从以下方面验收的情况： 1、包装是否完好：□是 □否； 2、按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备：□是 □否； 3、产品是否全新、原装、正品：□是 □否； 4、设备的功能、性能以及参数等是否满足要求：□是 □否； 5、供应商上门服务情况： □好； □一般； □差； 其他说明： 使用科室人员： 设备科人员： |
| 供应商（盖章）： 经办人： 电话： 送货时间：2021年 月 日 | 收货单位（盖章）： 设备科负责人： 收货时间：2021年 月 日 |

第四篇  竞标文件格式要求

一、竞标文件封面格式

二、经济部分

1、报价表

2、明细报价表

三、技术部分

1、技术应答

2、技术偏离表

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况

2、商务偏离表

3、其它优惠承诺

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

2、特定资格条件

3、其他应提供的资料

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、询价文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、竞标文件必须以分包为单位制作（否则无效）。

以下是做标书的文件模板，必须按照以下文件模板顺序来做标书

项目编号：CQJYSB2021-007                                正本

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

分包号：包1

分包名称：心电监护仪

投 标 文 件

投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司

地址：重庆市

电话：

一、经济部分

1、报价表

报价表

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购           项目编号：CQJYSB2021-007

| 投标人全称 | 公司全称 |
| --- | --- |
| 包号 | 项目名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 注册证号 |
| 总 计（元）： |  |
| 备注（优惠条件）： |

投标人：公司全称+盖公章

法人授权代表：

电 话：

日 期：

2、明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 规格型号 | 生产 厂家 | 数量 | 成交总价 （元） | 备注 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 |  |  |  |  |  |  |
| 各种易损件 |  |  |  |  |  |  |
| 各种配件 |  |  |  |  |  |  |

注：1、该明细报价表包括主机、各种易损件和耗材。

2、请竞标人完整填写本表，没有填写或填写不完整的按无效报价明细处理。

3、该表可扩展。

投标人名称（公章）：

年     月    日

三、技术部分

1、技术应答（提供投标设备的技术参数和性能指标）

2、技术偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 采购要求 | 竞标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：2.1本表即为对本项目“第二篇  采购项目需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.2该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“响应”；

2.3该表可扩展；

2.4附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况：（投标公司对所投产品服务周期、地点、服务条款等情况进行说明）

一、交货时间及地点：

1、合同签订后个月内到货；

2、交货地点：重庆市第九人民医院指定地点；

二、售后服务：

1、

2、

3、售后服务机构信息：

地址：

联系人：

联系电话：

厂家工程师电话：

…………

三、付款方式：

四、其他：

2、商务偏离表

商务偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 采购要求 | 竞标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：2.1该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离说明”

项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“响应”。

2.2该表可扩展。

3、其它优惠承诺（格式自定）

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

1.1参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

项目名称：

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

1.2法定代表人身份证明；

1.2法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（竞标人名称）任（职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

特此证明。

（竞标人公章）

年   月   日

附：法人身份证复印件

1.3、法定代表人授权委托书

1.3法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：______________________________________________

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

竞标人公章：

年   月   日

附：被授权人身份证复印件

1.4最近一年财务记录的复印件；(必须有资产负债表、利润表、银行缴税付款凭证、缴纳社保的银行凭证)

1.5生产（销售）场地证明材料及人员情况介绍，本地化售后服务机构、服务能力证明材料

（格式自定）

2、特定资格条件：投标产品全套资质（资质按以下顺序放置）

(1)、产品注册证；

(2)、生产厂家生产许可证；

(3)、生产厂家对投标公司授权书；

(4)、投标公司经营许可证；

(5)、投标公司第二类经营备案表；

(6)、投标公司对授权代表的授权书；

(7)、授权代表身份证复印件；

(8)、生产厂家和投标公司其他资质；

3、其他应提供的资料

（结束）