招标采购文件

采购项目编号：CQJYSB2023-006

采购项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

采   购   人：重庆市第九人民医院

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组  制

二〇二三年十一月二十三日

第一篇  招标采购书

一、采购时间、地点

1、报名时间：2023年11月27日至2023 年11月29日 16:00

2、投标地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

3、投标递交文件时间：2023年11月30日下午2：30—3:00

（超过递交截止时间递交的报价文件医院恕不接受）

4、开标时间：2023年11月30日下午3:00

二、资格及要求

竞标供应商是指向采购人提供货物、或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

1、基本资格条件

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保险费的良好记录(提供投标截止日前半年内任意1个月的纳税及社保缴纳的证明材料;如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税;如依法不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险费)

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、特定资格条件（要求）

2.1提供所竞标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（复印件加盖单位公章）；

2.2竞标人为代理商的应提供有效的《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.3竞标人为生产商的应提供有效的《医疗器械生产企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.4竞标人应具有覆盖区域设备销售的合法经销资格（提供证明文件加盖单位公章）。

三、报价文件要求：重庆地区超声设备整机

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1经济部分

1.2技术部分

1.3商务部分

1.4资格条件及其他

以上条款基本格式见本文件第六篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标采购文件不可分割的部分。

3、本竞标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市第九人民医院官网上发布；请各竞标人注意查看，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至重庆市第九人民医院设备采购工作组。如竞标人无补遗文件回执，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组视同竞标人已收到本项目补遗文件。

4、采购文件的解释

竞标人如对采购文件有疑问，必须以书面形式在递交竞标文件截止时间前二个工作日向重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组要求澄清，我公司可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入招标采购程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、有关规定

1、本项目采用最低评审价法进行评审。

采购人授权评审小组按照实质性满足资质、技术、商务和服务等要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

1.1对技术条款的偏离检查：

招标文件“第二篇  采购项目需求”中标注“★”号的为关键技术条款，低于招标文件要求的为负偏离，对这些关键技术条款有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格，带“★”号标注的部分需提供技术支持资料：包括竞标产品彩页、由相关机构出具的检测证明材料或得到评审小组成员一致认可的其它证明材料。

非“★”号技术条款低于招标文件要求的为负偏离，每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%，负偏离项数达到5项的竞标人将失去成为成交候选人的资格。

1.2“第三篇  商务要求”第一条至第七条为必须满足条款，有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格；其他要求条款每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%。

1.3竞标总价中不得包含招标文件要求以外的产品或服务；若缺少招标文件要求的配置，将作为无效谈判处理。

1.4评审价的计算：竞标人的报价与其一般条款的负偏离导致的增加价之和即为该竞标人的评审价

1.5若竞标人最后的评审价相同，且评审价格并列最低，则技术应答更优者成为本项目成交供应商。

2、评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），评审小组判断竞标文件对招标文件的响应，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，排名其后第一位的候选供应商报价不高于前一位报价的5%，采购人可视情况确定其为成交供应商，否则应重新采购。

4、无效竞标

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效竞标，其竞标文件将被拒绝：

4.1无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

4.2竞标文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

4.3竞标人不按照采购要求进行设备配置的。

4.4商务部分未满足采购要求的。

4.5竞标人的报价超出规定的竞标限价。

4.6竞标人的资质不符合招标采购文件对资质要求的内容。

4.7竞标文件中出现多个竞标方案的。

4.8竞标人竞标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

5、出现以下情况之一的，作为招标采购失败处理，应重新组织采购：

5.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.2竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.3因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

6、招标有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为招标开始时间起60天。

7、提交竞标文件的份数和签署

7.1竞标文件正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件；内容必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。竞标文件语言为简体中文。

7.2招标采购文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

8、竞标文件的递交

8.1竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、竞标人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

8.2竞标文件投递截止时间：参阅招标采购公告。

9、成交通知

9.1招标结果：在重庆市第九人民医院官网上发布。

9.2签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经招标成交双方共同认定。

10、关于质疑和投诉

10.1投标人对招标文件有异议的，应在采购人发布招标采购公告的公示期内以书面形式向招标采购单位提出质疑，否则视同认可招标文件所有要求，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.2投标方对中标公告有异议的，应在采购人发布招标采购结果公告的公示期内

以书面形式向招标采购单位提出质疑，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.3重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组应当在收到投标方书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.4投标人对重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组的答复不满意或者重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

11、关于安装及验收：属于计量器具的设备，须提供第三方计量检测合格报告，设备验收1-30万元的医疗设备安装前供货商联系医院使用科室负责人、设备科验收工程师（陈老师：68864967）；如医院与供货商在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收收货的情况，由供货商邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。单价30万元以上设备必须由中标方邀请重庆市内有检测验收资质的机构进行验收并出具验收报告

12、投标人以伪造、变造各种资质，虚假应标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效并承担相应的法律后果。

五、联系方式

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

联系人：陈胜强、谭翠兰、谢直霖

邮  编：400700

电  话：（023）68864967

地  址：重庆市北碚区嘉陵村69号（设备科）

第二篇  采购项目需求

- 采购项目内容（只填投标项目信息）：

| 分包号 | 项目名称 | 国产/进口 | 数量 | 采购方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 助力升降盐水架 | 国产 | 2 | 询价采购 |
| 2 | 肝胆手术器械 | 进口 | 6 | 询价采购 |
| 3 | 高频电刀 | 国产 | 2 | 询价采购 |
| 4 | 试管开盖机 | 国产 | 1 | 询价采购 |
| 5 | 电脑控温仪 | 国产 | 2 | 询价采购 |
| 6 | 生物显微成像系统 | 国产/进口 | 1 | 询价采购 |
| 7 | 切片机 | 国产/进口 | 1 | 询价采购 |
| 8 | 手术无影灯 | 进口 | 2 | 询价采购 |
| 9 | 电解质分析仪 | 国产 | 1 | 竞争性谈判 |
| 10 | 全自动腹膜透析机 | 国产 | 1 | 竞争性谈判 |

- 技术参数及配置要求

包一：助力升降输液架（国产）

一、技术参数

★1、弹力负荷开锁控制：无极升降按钮，释放按钮可将冲洗袋随意锁停在所需高度和压力，采用齿轮齿条咬合自动安全锁止，非摩擦块、滑动孔锁定，防坠落，无需额外附加重力平衡器件，牢固稳定；

★2、助力提升系统：内含弹簧、滑轮组合，组成无阻力负荷升降系统，机械辅助提升，便于垂直调节所需高度，随意自锁装置，方便省力；

3、标尺：清晰；

4、杆件：自带设备悬挂杆件，可悬挂多个注射泵，移动过程中也可作推拉扶手；

350型五星底座配合医用静音锁止万向脚轮。

5、挂钩：单杆承载≥10000ml(10Kg)。

6、调节高度：挂钩高度可调节范围：1550mm-2250mm，调节行程：700mm，误差：±20mm。

7、压强参数：挂钩在最低可调高度时可产生压强≥1.10×10⁵Pa（116kPa）；

挂钩在最高可调高度时可产生压强≥1.20×10⁵Pa（123kPa）；

二、主要配置:

1	主体结构	1台

2	挂钩		2个

3	内六角安装工具	1把

包二：肝胆手术器械（进口）

一、技术参数

1、双极剪：双极MARYLAND型，外径5mm，工作长度≥310mm，可拆分≥4部分，可高温高压灭菌；

2、弯剪：梅氏分离剪，外径5mm，工作长度≥310mm，可拆分≥4部分，可高温高压灭菌；

3、抓取钳：MARYLAND型，外径5mm，工作长度≥310mm，可拆分≥4部分，可高温高压灭菌；

4、组织钳：分离型，外径5mm，工作长度≥310mm，可拆分≥4部分，可高温高压灭菌；

5、组织钳：90度，细尖，外径10mm，工作长度≥370mm，可拆分≥4部分，可高温高压灭菌；

6、持针器：左弯，外径5mm，工作长度≥310mm，可高温高压灭菌；

二、配置要求：

1、双极剪  	     1把

2、弯剪	        1把

3、抓取钳  	     1把

4、组织钳(5mm)	 1把

5、组织钳(10mm)	 1把

6、持针器	        1把

包三：高频电刀（国产）

一、　技术要求

1、主机工作频率：	≥512KHZ

2、工作模式≥3种：纯切、混切１、混切２、混切3、软凝、单极凝、双极凝

★3、纯切模式：功率0—350W、峰值电压1800V、 阻抗500欧姆,平滑舒畅的切割功能，避免焦痂的产生。

★4、混切1模式:功率0—300W、峰值电压2700V、 阻抗500欧姆，具备顺畅良好的止血切割功能。

★5、混切2模式:功率0—200W、峰值电压2400V、 阻抗500欧姆，具备顺畅良好的止血切割功能。

★6、混切3模式:功率0—150W、峰值电压2900V、 阻抗500欧姆，具备顺畅良好的止血切割功能。

7、软凝模式：功率0—100W、峰值电压3600V、 阻抗500欧姆 ,与组织表面形成接触形成柔和凝结，无碳化现象。

8、单极凝模式：功率0—100W、峰值电压4600V、 阻抗500欧姆 ,与组织表面形成接触形成深凝，并且无碳化现象。

9、双极凝模式：功率0—50W、峰值电压240V、 阻抗100欧姆,配置镊子

10、控制面板：显示设置功率、应用模式及报警指示。

11、输出控制方式：脚控、手控。

12、面板标记：可清楚、准确识别各种工作模式及状态。

13、低频电流隔离达到CF级

14、采用微机控制，可自动检测组织阻抗，并调整功率输出，保证切割效果的同时，最大限度地减少出血及对组织的损伤。

15、采用微机对整机的自动控制，不同输出时配以不同的声、光指示。

16、具有高频辐射检测。

17、具有极板面积实时侦测技术。

18、可配各种内镜开展内窥镜手术，并具有可扩展升级功能，可根据用户的需要增加其使用功能。

19、具备自动识别单片和双片软极板。

二、主要配置：

1、高频电刀主机	           1台

2、单脚踏开关 	           1个

3、双脚踏开关 	            1个

4、手控刀笔	               1把

5、脚控刀笔组件	           1件

6、软极板(双片)  	           1片

7、双片软极板连线(一次性)	1片

8、双极镊子带连线 	       1把

包四：试管开盖机（国产）

一、技术参数

★1、一次操作，同时开启可达40孔管盖。

2、同管径，不同高度试管在同一试管架上操作，无需分类上架作业。

3、适用试管类型：软盖，硬盖。

4、一次操作<50秒，速度可达2600-3000T/小时。

5、一键式操作，只需将试管架放在脱盖机托盘上，按下“启动”键，50秒完成整个开盖过程。

6、每个标本在相对独立空间进行脱盖作业，避免样本间交叉污染。

★7、自带高效空气过滤器，过滤脱盖空间空气，过滤效率≧99.98%。

8、专用试管架具有防滑脱功能，避免试管架翻倒造成试管跌落。

9、所有标本在完全封闭的环境内进行脱盖作业，避免误操作造成的意外。

10、管盖处理：容器集中收集。

11、工作状态的指示：液晶显示屏显示当前工作状态。

★12、适用范围：管径Ø12-Ø16，管长75-100mm直拔帽真空采血管。

二、主要配置清单

1、全自动真空采血管脱盖机	       1台

2、全自动试管开盖机控制软件     	1套

3、多功能专用试管架  	           2个

包五：电脑控温仪（国产）

一、主要技术参数

★1.显示方式：≥7寸彩色液晶触摸屏。

2.制冷方式：医用压缩机制冷，二次水循环物理降温，可长时间持续使用。

3.控温范围：-4℃～40℃任意可调，降温/升温速度：每分钟≥2℃。

★4.毯帽温度设定范围：-2℃～40℃任意可调，降温/升温速度：每分钟≥2℃。

5.三路输出，具有升温和降温功能。

6.报警功能：超温故障报警，缺水故障报警，达到水位极限停止工作。

7.体温检测方式为腋温，肛温双重检测，可任意选择。

8.双系统控制，手动和自动两种操作模式，可通过检测毯温帽温控制机器运行，也可通过检测人体体温控制机器工作。双模式控温--具有毯帽控温模式，体温控温模式。体温探头出现故障，不影响毯帽控温模式工作。提高设备的使用率和便捷性。

★9.降温系统自动控制模式:体温设定范围：31℃-37℃，五种体温控制档，分别为：31±0.5℃（中度低温）、33±0.5℃（颅脑降温）、35±0.5℃（发热降温）、37±0.5℃（防褥疮护理）以及自定义模式（医嘱）；升温系统自动控制模式:体温设定范围分三档：36±2℃、40±2℃以及自定义模式。

10.毯帽材质：TPU（热塑性聚氨酯）材料，耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀；蜂窝状设计，水循环通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗。

11.整机通过电磁兼容检测，具有检验报告。

二、主要配置：

1、主机1台

2、冰毯2条

3、冰帽1个

4、人体探头4个

5、水循环管3套

包六：生物显微成像系统（国产/进口）

一、主要技术参数

1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准≥45mm。

2、放大倍率：40-1000倍。

★3、载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸为≥180mm × 130mm，活动范围为X轴向≥76mm × Y轴向≥50mm，双片标本夹。

4、调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为≥36mm，总行程量为≥25mm，微调行程为每圈≤0.2mm，具备粗调限位挡块和张力调整环。

★5、聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. ≥1.25，带有蓝色滤色片

6、照明系统：内置透射光柯勒照明。

7、三目观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为48-75mm，铰链式。

8、目镜：10X，带眼罩，视场数≥20。

9、物镜转盘：与显微镜机身固定的5孔物镜转盘。

10、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1）、10X（N.A.≥0.25）、40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥1.25）。

11、防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理。

12、所采用光学元件均为环保无铅玻璃，有ECO无铅认证标识。

★13.5K超清数字摄像头，芯片物理分辨率≥2000万像素，采用USB3.0传输接口，稳定可靠，即插即用，可用于各类常规显微成像应用和各类第三方LIS/HIS的PACS系统。

13、单帧像素数：≥2000万

14、传感器尺寸：≥1英寸

15、像元素尺寸：≥2.4μm x2.4μm

16、图像采样精度：色深≥24bit

17、全画幅帧速率：≥15fps@5446x3648

18、弱光灵敏度：≥ISO200-6400

19、软件具有整合动态图像以及静态图像采集处理的主要功能。

20、软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，符合GMP和ISO9001质量管理体系标准，具有骨髓切片观察和出报告功能。

21、可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，完美兼容相机，并可通过Directshow接口兼容其他相机，多重拍摄。

22、功能模块包括图像处理、颜色控制、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块，可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节。

二、主要配置：

1、生物显微镜主机                       1套

2、透射明场照明系统                     1套

3、平场消色差物镜4X—100X             1套

4、不低于2000万像素摄像头              1套

5、骨髓图文报告软件                     1套

6、恒温精液加热板                       1套

包七：切片机（国产/进口）

一、技术参数

1、切片厚度≥1-60μm。

2、修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm。

3、手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式。

4、水平进样幅度≥23mm。

★5.	垂直样品行程≥71mm, 最大样品尺寸至少有一边≥65mm。

6、静音样品回缩：40μm。

7、手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑。

8、刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片。

★9、小手轮顺时针或逆时针转动都可以前进样本，可自由设定顺时针和逆时针转动方向。

10、带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本。

11、废屑槽具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁。

12、刀架带有护手，确保操作者安全。

13、具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长。

★14、配置同品牌样本夹制冷配件和钨钢刀。

15、手轮独立的安全锁定系统≥2个。

16、快速转换样本夹，可单手操作。

二、配置清单

1、主机（带0位的样本定位系统） 1台

2、二合一刀架及底座 1套

3、废屑槽 1个

4、刀片 3盒

包八：手术无影灯（进口）

一、主要技术参数

1、光学结构：

采用最新的LED照明光源，叶片式灯罩设计，并通过整体外形及Lens排列方式，子灯灯泡数量≥57颗，母灯灯泡数量≥95颗，提供了最佳的手术所需照明条件。

2、机构结构：

（1）悬挂系统要求移动方便、轻巧。旋转关节≥6个，可360°无限制旋转的关节≥3个。水平方向最大活动半径≥200cm，垂直方向活动范围≥117cm。（需提供省级医疗器械质量监督检验所的检验报告）

（2）灯头叶片式流线设计,以适应于现代手术室的层流净化需要,灯盘轻巧，每一个叶片都有人性化的手术灯把设计，拥有绝佳的操控性。

（3）配备可高温消毒的无方向性快接把手，可任意方向插接后任意方向旋转即可固定。

（4）子母型灯头结构，母灯直径≥76cm，子灯直径≥64cm。

3、光源系统：

（1）灯泡寿命≥50000小时。

★（2）触摸式12段调光,具有亮度记忆功能。（需提供检验报告）

★（3）最高亮度（中心点）：子灯≥12万LUX，母灯≥16万LUX。聚焦光柱深度：子灯≥140cm；母灯≥130cm。

光斑直径可调：子灯最小直径≤13cm；最大直径≥25cm，母灯最小直径 ≤13.5cm；   最大直径≥26.5cm。聚焦光柱深度：子灯≥140cm；母灯≥130cm。

（4）色温值：≥4300K。

（5）色彩还原指数：Ra≥97。

（6）总辐射度：子灯≤310w/㎡，母灯≤425w/㎡。

（7）具有阴影管理系统，无论手术医生站在何种角度进行手术，皆能在良好的无影环境下顺利完成手术。

（8）具有可变色温功能3500K-5000K,可调段数≥4段

★（9）子母两种灯头都具有显微手术灯设计，配合微创手术开刀环境，提供保有基本照度，更符合实际应用的各种环境。（需提供检验报告）

二、主要配置：

1、LED花瓣式母灯	     1	台

2、LED花瓣式子灯	     1	台

3、双臂悬挂系统	         1	台

4、无方向插拔可消毒握把	  2	个

5、按键触控器	            2	个

6、无线遥控器	            1	个

- 包九：电解质分析仪（国产）

一、主要技术参数

★1、检测项目：至少包括钾、钠、氯、钙/pH。

2、专业级触摸屏，操作直观方便。

★3、电极：真正免维护，钾钠氯钙pH电极等无需更换内充液触点式电极，电极不需要传导线和主机连接。

4、电子屏蔽：金属屏蔽盖板。

5、故障诊断：自动监控诊断液流、电极性能和保养情况，并作出相应提示。

6、质控：多点质控，具有校正、统计功能。

7、冲洗：能以最小的试剂用量带来理想的冲洗效果。

8、试剂：国际通行的全封闭试剂包。

9、样本种类：血清、血浆、全血或其它组织体液。

★10、仪器精密度K : CV≤1.0％；Na: CV≤1.0％；Cl： CV≤1.0％；Ca：CV≤1.0％；PH：CV≤1.0％。

11、进样针：金属材质，长度超过7.5厘米，可直接在试管中采样。

12、自动进样：样品位自动进样器。

13、打印功能：可打印质控图表和检测项目参考范围。

14、数据接口：数据通讯接口可与LIS连接。

二、主要配置：

1、	仪器主机		1台

2、	Ref电极		1套

3、	CL电极		    1套

4、	Na电极    	1套

5、	K电极	       1套

6、	Ca电极       1套

7、	PH电极     	1套

包十：全自动腹膜透析机（国产）

一、技术参数

★1、双面隔膜泵驱动，双CPU监控计量精度，流量精确到1mL；

2、设备具有远程管理、远程处方调节、数据上传功能；

3、显示操作方式：中文显示，≥7寸液晶触摸屏，引导式图文界面；

4、治疗总量：200－80000ml；

5、治疗时间：1－99小时；

6、每次灌注量：100－3500ml(标准模式)；周期灌注量100-3500ml；

7、最末袋灌注量：无/0ml或有100－3500ml；

8、透析液浓度：相同或不同；

9、显示精度容量：1ml；

10、液体温度控制：33－40°C；

11、温度测量范围：5－50°C；

12、温度精度：±2°C；

13、电压：220V±10%；

★14、治疗模式：持续循环/间歇性腹膜透析CCPD/IPD 模式、潮式腹膜透析 TPD 模式，根据患者需要可选择保证总时长或保证滞留时间；

15、兼容市场目前所有品牌、多种规格腹透液：可接入2000ML、3000ML、5000ML 药液袋；

16、个体化处方设置；

17、安全防护：声、光、文字提示报警；

★18、独立分开的人体注入管和排出管；

19.断电有报警；

二、主要配置

1、全自动腹膜透析机	   	1台

2、LCD触摸显示屏	     	1个

3、无刷气压隔膜泵			1个

4、气压电磁阀				30个

5、气压驱动机芯	    	1个

6、传感器					26个

7、加热器					2个

8、网络数据传输组件	   	1个

9、处理器					4个

10、安全夹管组件			1个

11、废液桶					1个

12、移动小推车			1个

- 三、其他要求

（一）交货时间及地址：甲乙双方约定交货时间，送达医院指定地址。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（见模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的突发情况及应急处理措施等）,

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：整机质保期至少一年 (质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）设备涉及软件方面，则必须满足以下要求：

1、能够接入医院信息平台，设备采取的各种数据免费提供给医院信息平台进行调取。

2、可接入医院病案无纸化系统，实现报告或书写记录支持电子签名，报告或书写以PDF形式传入医院无纸化系统中。

3、设备使用软件终身免费升级、维护。

（五）属于计量器具的设备，须提供第三方计量检测合格报告

（六）付款方式：

1、合同总价款在伍万元以下设备由供货商向医院提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为履约保证金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，由医院一次性向供货商支付履约保证金。

第三篇  商务要求

一、交货时间：

国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

二、交货地点：

医院指定地点。

三、报价：

1、本项目报价以人民币报价。报价应为产品送达采购人指定地点并安装调试完成直至最终验收合格及质保期内的所有费用，包括产品价、运输、保险、安装、税费、培训费用、履行质保义务等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、竞标文件中报出易损件价格，如有耗材一并报价.

四、货到验收

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、单价30万元及以上的设备采购项目，由中标方邀请重庆市内有检测验收资质的机构进行验收并出具验收报告。如果验收合格，则医院收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。

7、采购人需要厂家对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

五、售后服务、质量保证期

1、产品质量保证期

1.1供应商应明确承诺：质保期（根据技术参数其他要求为准，自验收合格之日起计算）。质保期内的维修费用全免；提供设备终身维保服务，质保期后的维修只收取零备件费。

1.2供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

2、售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1质量保证期内服务要求

2.1.1免费送货，免费安装调试。

2.1.2电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.1.3现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

2.1.4技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.1.5收费

质保期内的维修费用全免。

2.2质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务，并只收取零备件费。

3、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

六、培训

供应商须免费提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。（包24：安排我院泌尿外科使用操作人员1-2人，外出参加由国家卫生健康委男性生殖健康重点实验室/男性临床研究室(国家卫生健康委科研所、WHO人类生殖研究合作中心)举办的《WHO人类精液检查与处理实验室手册》(第五版)标准化操作培训班）。

七、付款方式

1、供应商按采购合同交货并验收完成后，采购人出具项目验收报告，供应商向采购人开具发票。

2、合同总价款在伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

3、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备履约保证金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备履约保证金收据，由医院一次性向供货商支付设备履约保证金全款。

八、合同的签订及合同格式

招标采购结束后，成交供应商与采购人签订书面合同。合同格式见“重庆市第九人民医院官网”该批次采购项目分散采购结果公告的附件；

本篇附页。

九、其它

1、竞标人必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

合同格式

重庆市第九人民医院医疗设备购销合同

甲方：重庆市第九人民医院  招标项目编号：

乙方：                   签订地点： 重庆市第九人民医院

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 |  | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）：元。 合计人民币（大写）： 万整。 |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限及保修范围：质保期年，包括整机及相关附属设备。 2、服务措施：免费送货上门、安装、调试到正常使用。故障响应时间4小时。 3、质保期后服务：乙方对保修期外的产品仍然进行定期上门巡检，终身服务。质保期后先维修后付款，维修只收零配件成本费，不收其他费用；设备使用软件终身免费升级、维护。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：随机各种所有附件、说明书、配件等齐备，在交货时由乙方一并向甲方交付。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式：国产设备合同签订后一个月内交货到指定地点；进口设备合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 1、单价1-30万元医疗设备安装前乙方联系甲方使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如甲方与乙方在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收成功的情况，由乙方邀请重庆市医疗设备质量检测所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则退货给乙方，甲方有权解除该合同。 2、单价30万元以上设备必须由乙方邀请重庆市内有检测验收资质的机构进行验收并出具验收报告 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： 1、合同总价款在伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。 2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由乙方先向甲方支付合同总价款的10%作为设备履约保证金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由甲方向乙方支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，乙方凭设备履约保证金收据，由甲方一次性向乙方支付设备履约保证金全款。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任：1、乙方提交的货物不符合国家标准及本合同约定，甲方有权要求乙方重新提供符合本合同约定的商品，乙方拒不提供的甲方有权解除合同并不予支付合同约定价款，已支付的甲方有权要求乙方退还。此条责任不因质保期届满或甲方签署验收报告而被免除。2、因乙方延期交付或延期安装货物的，甲方有权要求乙方承担因此产生的损失，每延期一日按合同总价款的万分之五计算。3、甲方应按合同约定及时向乙方支付合同约定价款。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、招标书、投标书和特殊承诺是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。2、本合同如发生争议可向甲方所在地法院提起诉讼。3、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，具有同等法律效力。自甲乙双方签字盖章之日起生效，自本合同约定质保期届满后自动终止。4、其他：《售后服务承诺书》、《设备配置表》、《招标文件易损件、备件报价表》作为合同附件，与合同具有同等效力; |  |  |  |  |  |  |
| 甲 方 |  |  | 乙 方 |  |  |  |
| 单位名称（章）：重庆市第九人民医院 |  |  | 单位名称（章）: |  |  |  |
| 单位地址：重庆市北碚区嘉陵村69号 |  |  | 单位地址： （必填） |  |  |  |
| 法定代表人： |  |  | 法定代表人：（手签或盖章） |  |  |  |
| 委托代理人： |  |  | 联系人及电话：（手签） |  |  |  |
| 开户行和账号：建行北碚支行营业部 5000 1093 6000 5001 2527；纳税人识别号：1250 0109 4503 8858 3N； |  |  | 开户银行： （必填） |  |  |  |
|  |  |  | 帐号：（必填） |  |  |  |
| 签订时间：2022年 月日 |  |  | 签订时间：2022年 月 日 |  |  |  |

验收报告格式

# 重庆市第九人民医院医疗设备验收单

重庆市第九人民医院  ：

为确保商品的质量，请各临床科室对供货商提供的商品从四方面认真验收：包装是否完好；按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备；产品是否全新、原装、正品；产品能否正常使用。验收无误后，按要求填写验收单并签字盖上公章交设备科，以此作为评定供应商服务情况和付款的依据。

| 采购项目编号 | 商品名称 |  | 规格型号 | 数量 |  |  | 单价（元） | 总金额（元） |  | 机身号 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计： 整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后维修工程师姓名及手机号（必填）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如果该设备属于放射设备，必须填写以下两项内容以及功率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备最大管电压 |  |  |  |  | 设备最大管电流 |  |  |  |  |  |  |
| 从以下方面验收的情况： 1、包装是否完好：□是 □否； 2、按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备：□是 □否； 3、产品是否全新、原装、正品：□是 □否； 4、设备的功能、性能以及参数等是否满足要求：□是 □否； 5、供应商上门服务情况： □好； □一般； □差； 其他说明： 使用科室人员： 设备科人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商（盖章）： 经办人： 电话： 送货时间：年 月 日 |  |  |  |  |  | 收货单位（盖章）： 设备科负责人： 收货时间：年 月 日 |  |  |  |  |  |

第四篇  竞标文件格式要求

一、竞标文件封面格式

二、经济部分

1、报价表

2、明细报价表

三、技术部分

1、技术应答

2、技术偏离表

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色产品介绍。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况

2、商务偏离表

3、其它优惠承诺

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

2、特定资格条件

3、其他应提供的资料

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、招标文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、竞标文件必须以分包为单位制作（否则无效）。

以下是做标书的文件模板，必须按照以下文件模板顺序来做标书

项目编号：CQJYSB2023-006 正本

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

分包号：包*

分包名称：**

投 标 文 件

投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司

投标人地址：

电话：

一、经济部分

1、报价表

报价表

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购项目编号：CQJYSB2023-006

| 投标人全称 |  | 公司全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 项目名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 注册证号 |
|  |  | 国产:产地+厂名(简写) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进口:国家+品牌(简写) |  |  |  |  |  |  |
| 总 计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注（优惠条件）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：公司全称+盖公章

法人授权代表：

电话：

日期：

2、明细报价表

设备明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 规格型号 | 生产 厂家 | 数量 | 成交单价 （元） | 成交总价 （元） | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 |  |  |  |  |  |  |
| 各种易损件 |  |  |  |  |  |  |
| 各种配件 |  |  |  |  |  |  |

注：1、该明细报价表包括主机、各种易损件和耗材。

2、请竞标人完整填写本表，没有填写或填写不完整的按无效报价明细处理。

3、该表可扩展。

投标人名称（公章）：

年     月    日

| 配套耗材报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品编码（药交所） | 耗材名称 | 型号 | 生产厂家 | 计价单位 | 挂网价 | 成交单价 | 包装规格 | 注册证号 | 备 注 |
| 1 | 680****** |  |  | 简写 | 个 |  |  |  | 简写 |  |
| 2 |  |  |  |  | 颗 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术部分

1、技术应答（提供投标设备的技术参数和性能指标）

2、技术偏离表

采购项目名称：

| - 序号 | - 采购要求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：2.1本表即为对本项目“第二篇  采购项目需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.2该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“响应”；

2.3该表可扩展；

2.4附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色产品介绍。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

三、商务部分

(一)、商务响应情况：（投标公司对所投产品服务周期、地点、服务条款等情况进行说明）

1、交货时间及地点：

2、售后服务及服务机构信息：

地址：

联系人：

联系电话：

厂家工程师电话：

…………

3、付款方式：

4、其他：

(二)、商务偏离表

商务偏离表（本表可自行设计格式）

对于招标采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 采购要求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：2.1该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离说明”

项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“响应”。

2.2该表可扩展。

(三)、其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

1、一般资格条件

1.1参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

项目名称：

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

1.2法定代表人身份证明；

1.2法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人姓名：               ，身份证号：                            ，

电话号码：                 ，职务：           ，是________    ____        ___（竞争人名称）的法定代表人。

特此证明。

（竞标人公章）

年   月   日

附：法人身份证复印件

1.3、法定代表人授权委托书

1.3法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：______________________________________________

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________________。

（供应商法定代表人姓名）              特授权（被授权人姓名、身份证号、联系电话）

代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

竞标人公章：

年   月   日

附：被授权人身份证复印件

1.4最近一年财务记录的复印件；(必须有资产负债表、利润表、银行缴税付款凭证、缴纳社保的银行凭证)

其中被授权人社保证明必须提供投标截止日前半年内任意1个月的纳税及社保缴纳的证明材料;

1.5生产（销售）场地证明材料及人员情况介绍，本地化售后服务机构、服务能力证明材料

（格式自定）

2、特定资格条件：投标产品全套资质（资质按以下顺序放置）

(1)、产品注册证；

(2)、生产厂家生产许可证；

(3)、生产厂家对投标公司授权书；

(4)、投标公司经营许可证；

(5)、投标公司第二类经营备案表；

(6)、投标公司对授权代表的授权书；

(7)、授权代表身份证复印件；

(8)、生产厂家和投标公司其他资质；

3、其他应提供的资料

（结束）