招标采购文件

采购项目编号：CQJYSB2023-007

采购项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

采   购   人：重庆市第九人民医院

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组  制

二〇二三年十二月十八日

第一篇  招标采购书

一、采购时间、地点

1、报名时间：2023年12月18日至2023 年12月20日 16:00

2、投标地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

3、投标递交文件时间：2023年12月21日下午2：30—3:00

（超过递交截止时间递交的报价文件医院恕不接受）

4、开标时间：2023年12月21日下午3:00

二、资格及要求

竞标供应商是指向采购人提供货物、或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

1、基本资格条件

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保险费的良好记录(提供投标截止日前半年内任意1个月的纳税及社保缴纳的证明材料;如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税;如依法不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险费)

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、特定资格条件（要求）

2.1提供所竞标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（复印件加盖单位公章）；

2.2竞标人为代理商的应提供有效的《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.3竞标人为生产商的应提供有效的《医疗器械生产企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.4竞标人应具有覆盖区域设备销售的合法经销资格（提供证明文件加盖单位公章）。

三、报价文件要求：重庆地区超声设备整机

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1经济部分

1.2技术部分

1.3商务部分

1.4资格条件及其他

以上条款基本格式见本文件第六篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标采购文件不可分割的部分。

3、本竞标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市第九人民医院官网上发布；请各竞标人注意查看，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至重庆市第九人民医院设备采购工作组。如竞标人无补遗文件回执，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组视同竞标人已收到本项目补遗文件。

4、采购文件的解释

竞标人如对采购文件有疑问，必须以书面形式在递交竞标文件截止时间前二个工作日向重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组要求澄清，我公司可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入招标采购程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、有关规定

1、本项目采用最低评审价法进行评审。

采购人授权评审小组按照实质性满足资质、技术、商务和服务等要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

1.1对技术条款的偏离检查：

招标文件“第二篇  采购项目需求”中标注“★”号的为关键技术条款，低于招标文件要求的为负偏离，对这些关键技术条款有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格，带“★”号标注的部分需提供技术支持资料：包括竞标产品彩页、由相关机构出具的检测证明材料或得到评审小组成员一致认可的其它证明材料。

非“★”号技术条款低于招标文件要求的为负偏离，每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%，负偏离项数达到5项的竞标人将失去成为成交候选人的资格。

1.2“第三篇  商务要求”第一条至第七条为必须满足条款，有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格；其他要求条款每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%。

1.3竞标总价中不得包含招标文件要求以外的产品或服务；若缺少招标文件要求的配置，将作为无效谈判处理。

1.4评审价的计算：竞标人的报价与其一般条款的负偏离导致的增加价之和即为该竞标人的评审价

1.5若竞标人最后的评审价相同，且评审价格并列最低，则技术应答更优者成为本项目成交供应商。

2、评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），评审小组判断竞标文件对招标文件的响应，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，排名其后第一位的候选供应商报价不高于前一位报价的5%，采购人可视情况确定其为成交供应商，否则应重新采购。

4、无效竞标

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效竞标，其竞标文件将被拒绝：

4.1无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

4.2竞标文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

4.3竞标人不按照采购要求进行设备配置的。

4.4商务部分未满足采购要求的。

4.5竞标人的报价超出规定的竞标限价。

4.6竞标人的资质不符合招标采购文件对资质要求的内容。

4.7竞标文件中出现多个竞标方案的。

4.8竞标人竞标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

5、出现以下情况之一的，作为招标采购失败处理，应重新组织采购：

5.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.2竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.3因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

6、招标有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为招标开始时间起60天。

7、提交竞标文件的份数和签署

7.1竞标文件正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件；内容必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。竞标文件语言为简体中文。

7.2招标采购文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

8、竞标文件的递交

8.1竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、竞标人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

8.2竞标文件投递截止时间：参阅招标采购公告。

9、成交通知

9.1招标结果：在重庆市第九人民医院官网上发布。

9.2签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经招标成交双方共同认定。

10、关于质疑和投诉

10.1投标人对招标文件有异议的，应在采购人发布招标采购公告的公示期内以书面形式向招标采购单位提出质疑，否则视同认可招标文件所有要求，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.2投标方对中标公告有异议的，应在采购人发布招标采购结果公告的公示期内

以书面形式向招标采购单位提出质疑，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.3重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组应当在收到投标方书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.4投标人对重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组的答复不满意或者重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

11、关于安装及验收：属于计量器具的设备，须提供第三方计量检测合格报告，设备验收1-30万元的医疗设备安装前供货商联系医院使用科室负责人、设备科验收工程师（陈老师：68864967）；如医院与供货商在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收收货的情况，由供货商邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。单价30万元以上设备必须由中标方邀请重庆市内有检测验收资质的机构进行验收并出具验收报告

12、投标人以伪造、变造各种资质，虚假应标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效并承担相应的法律后果。

五、联系方式

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

联系人：陈胜强、谭翠兰、谢直霖

邮  编：400700

电  话：（023）68864967

地  址：重庆市北碚区嘉陵村69号（设备科）

第二篇  采购项目需求

- 采购项目内容（只填投标项目信息）：

| 包号 | 项目名称 | 国产/进口 | 数量 | 采购方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式呼吸睡眠监测仪 | 国产/进口 | 1 | 询价采购 |
| 2 | 运动康复机 | 国产 | 1 | 询价采购 |
| 3 | 电动手术床 | 进口 | 1 | 询价采购 |
| 4 | 麻精药品车 | 国产 | 2 | 询价采购 |
| 5 | 妇科射频治疗仪 | 国产 | 1 | 询价采购 |
| 6 | 电子结肠镜 | 进口 | 1 | 询价采购 |
| 7 | 麻醉监护仪 | 进口 | 5 | 询价采购 |
| 8 | 神经丛刺激器 | 进口 | 1 | 竞争性谈判 |
| 9 | 全自动医用PCR分析系统 | 进口 | 1 | 竞争性谈判 |
| 10 | 蛋白电泳仪 | 进口 | 1 | 竞争性谈判 |
| 11 | 麻醉深度监测仪 | 进口 | 3 | 竞争性谈判 |
| 12 | 血液单采机 | 国产 | 1 | 竞争性谈判 |

- 技术参数及配置要求

包一： 便携式呼吸睡眠监测仪（国产/进口）

一、技术要求

1、系统通道数：包括胸腹呼吸运动、体动、脉率、血氧饱和度。

2、连接方式：无线连接，无导联线，支持实时数据传输存储。

★3、脉搏血氧传感器：可穿戴指环形态，无导联线，无耗材；无线连接，支持实时数据传输和存储；可伸缩型18mm和20mm2种规格，适用于儿童、成人等不同年龄，不同肤色人群。

4、脉搏血氧传感器具备内置可充电电池：可支持24小时脉搏血氧检测。

5、可设定自动开始及停止记录的时间。

6、血氧信号采集波：

a）红光波长：660nm±10nm；功率：不大于10mW。

b）红外光波长：940nm±20nm；功率：不大于10mW。

7、血氧饱和度测量范围：50%～100%；血氧饱和度测量误差：±3%（当SpO2值在70%～100%之间）。

8、脉率测量范围：30bpm～240bpm；脉率测量误差：±2次/分或±2%,两者取最大。

9、呼吸和体动传感器：非接触生物雷达设计，无导联线，无耗材；无线连接，支持实时数据传输和存储。

10、呼吸测量范围：9次/分钟～60次/分钟，误差≤±2次/分。

11、体动：正常工作的情况下，在1m范围内可以正常检测到体动信号。

二、睡眠监测软件功能

1、中文操作界面，中文报告生成系统，具备AASM睡眠分析操作系统。

★2、具备儿童、成人两种分析系统。

3、收录回放功能：具备软件收录回放和分析。

4、包括清醒期和睡眠期（包含REM期、浅睡期和深睡期）的独立分析功能。

5、采集分析并自动出具睡眠报告(包括睡眠结构、脉率、血氧饱和度、呼吸、体动等)。

6、软件功能：自动分析应包含呼吸事件分析（可区分呼吸暂停类型：阻塞性、中枢性、混合型）、血氧浓度分析、脉搏分析、事件检索等。

7、具备整晚趋势图、事件统计等功能。

三、主要配置：

1、	呼吸体动传感器	   	 1台

2、	电源适配器和支架	    1套

3、	脉搏血氧传感器	   	1个

4、	脉搏血氧传感器	    1个

5、	传感器充电座	    	1个

6、	充电转接头	       	2个

7、	睡眠监测管理平台		1套

8、	睡眠一体化包装	   	1套

包二：运动康复机（国产）

一、技术参数

1、电源电压：220V±10%，50Hz。

2、适于在室温 5℃～40℃，相对湿度≤80%的环境下工作。

★3、阻力：在主动训练时下肢阻力设定范围 0-20Nm，分 20 档设定。

4、转数：在被动训练时，下肢转数 0-60rpm，步距 1rpm。

★5、电机动力：下肢电机动力最大 16Nm。

6、定时时间：设定范围 0min-120min，步进可调，步距 1min。

7、具有多种训练模式选择：

7.1、被动训练模式：当患者无法自己运动时，可以通过电机带动患者进行下肢活动，如关节僵硬、肌肉萎缩以及挛缩、骨质疏松、静脉血栓等。

7.2、助力训练模式：助力训练功能可以使患者在微弱的肌肉力量下，通过设备的协助，用自己的力量进行运动。

7.3、主动训练模式：残存肌力患者可以用自己的力量进行主动运动。

7.4、主被动训练模式：被动运动与主动运动可无间隙转换。

8、可根据患者要求设置主动式训练阻力及被动式训练转速。

9、可进行定时训练也可进行连续训练，到达设置时间后自动切断输出。

10、训练机采用气动拉杆式设计，可根据患者身高要求轻松调整训练机高度。

11、下肢的训练臂可以伸缩调整。

★12、采用 7 吋（8.5cm×15cm）液晶触摸屏，全中文菜单式显示；方便肌力弱患者的操作，避免了常规按键设备在肌力弱时按不动的缺点。

13、具有进行左下肢和右下肢的对称训练功能；训练时采用情景互动模式和百分比显示的协调性训练。

14、具有显示肌张力功能；训练结束后提供平均肌张力数据。

15、具有在训练期间和训练结束后，显示运动里程、运动时间、各种动力供给及速率大小的功能。

16、具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能；系统可自动探测痉挛、识别痉挛，然后启动消除痉挛程序，感应电机自动停止运转并慢慢反方向运转，以消除痉挛。机器设置了痉挛控制按钮，可开启也可关闭。

17、具有语言提示功能；训练过程中可用语音提示相关训练数据，如发生痉挛、缓解痉挛等。语音提示可开/关。

18、按键控制：当患者在训练过程中发生异常时可按机器上的急停按键，机器自动停止运转。

19、异常声音控制急停功能：当患者在训练过程中发生异常而医务人员不在身边时，可大叫一声，机器自动停止运转。

20、具有训练过程中暂停功能。

二、主要配置

主机	 	1台

小腿支架	            2个

小腿护垫	            2个

脚侧护垫             2个

小腿牵拉绳         2根

包三：电动手术床（进口）

一、技术参数

1、独立的动力系统：电动液压，可电动操作床面升降、平移和各种体位的变化。液压系统稳定可靠、不漏油。使用寿命长，故障率低，稳定性好。

2、手术台和传动装置必须设计成在承受2.2倍的安全工作载荷时不发生失效或永久形变；

★3、手术台应无渗漏现象，按YY/T1106-2008中5.2的方法测试时，经5小时后手术台面下降距离应不大于8mm，检验结果不大于2mm。（提供第三方检验报告）

4、操作方式：通过手持控制器完成手术体位变化，并可通过单键操作达到腰上/腰下的复合体位，方便操作。

★5、床身骨架为高强度合金，床面采用可透X光材质，由头板、背板、腰板、脚板组成，满足各种手术体位要求；床面可从中心柱位置往床头、床尾双向平移，（平移距离≥300mm）便于C臂或X光透视床面无死角，提供优异的病患全身透视功能，且不需移动病患。（提供第三方检验报告）

6、基座和升降柱为医用级的不锈钢材料包覆，具有易清洁、易消毒、耐冲击、耐腐蚀、坚固耐用的特点；

★7、手术台刹车后在300N力的作用下，手术台不能发生任何移动； （提供第三方检验报告）

8、头板可以延长，满足特殊体位要求。

9、空载时，台面呈最高位置时，应保持水平，取下头板、脚板和配套件后，横向摆动量检验结果不大于3mm。

10、尺寸要求：

（1）台面长度：≥1950mm，头版可延长

（2）台面宽度 ：≥500mm (不含钢轨)

11、升降高度：最低≤710mm，最高≥1015mm

12、横向倾斜：左右各≥21°

13、纵向倾斜：前后各≥26°

14、头板：上≥60°/下≥90°

15、背板：上≥80°/下≥40°

16、脚板：垂直方向上≥15°/下≥90°

17、腰上：≥220°

18、腰下：≤100°

19、床面平移：≥300mm

20、内建式肾桥：≥121mm

二、主要配置：

1、手术床主体	1	台

2、手臂板	2	个

3、腿板	2	个

4、麻醉幕帘架（含万向接头）	1	个

5、手术专用床垫	1	张

6、有线手控器	1	个

7、肾桥摇把	1	个

8、头板1个

包四：麻精药品车（国产）

一、技术参数

1、机器结构：为触摸屏，触摸屏尺寸≥17英寸，分辨率≥1366x768，正上方触摸屏可调整角度上下≥100°、左右≥60°，方便操作和观察。

2、通过传感技术，精准管控，支持红外单支扫描计数和称重计数，按支存储。

2.1红外扫描计数为单支独立插槽并且支持红外和机械同时识别。

2.2称重模块配置≥3寸的LED彩色显示屏。

3、抽屉和储药盒必须模块化，所有储药盒盒盖为透明盒盖，可任意对抽屉模块和储药盒模块进行拆卸调换。

3.1红外扫描计数单支储药盒模块参数有:1-2ml有孔药盒、5ml有孔药盒、10ml 有孔药盒，特殊孔径药品支持定制款储药盒。

3.2称重计数储药盒模块参数有:1.2L容量称重药盒、2.5L容量称重药盒，可任意组合,称重储药盒具有≥3寸的LED彩色显示屏,可显示药名、规格、数量、批号、有效期。

3.3普通非计数储药盒模块可任意拆卸并且配置活动隔板，自由划分区域。

3.4通过红外扫描计数单支储药盒和称重计数储药盒取药时双锁进入。

4、配置平板或手机，在安卓终端上查询药品状况的图表分析，支持电脑客户端及移动手机客户端终端管理。

5、管理系统具有空安瓿瓶光电回收模块，回收箱自带柜锁，系统配置 RFID读写器根据药品的需求进行相关安瓿瓶信息的一一对应存储和读取。

6、设备安瓿瓶存放容量≥1000 支。

7、内置电池:连续使用时间≥60分钟。

二、主要配置

1、车体1套

2、 抽屉 5 套

3、18.5寸显示触摸屏1台

4、主机系统1台

5、无线鼠标键盘	1 套

6、空瓶回收模组	1 套

7、指纹识别模组	1 套

8、监控摄像单元	1套

9、单支药盒	48 个

10、回收药盒	12 个

10、应急锁控装置	1 套

11、电源控制系统	1套

12、热敏打印机1个

包五：妇科射频治疗仪（国产）

一、技术参数

★（一）射频设备：主要用于腔内治疗，符合国家射频使用标准。

1、电源：交流 220V ，50HZ±1 HZ。

2、工作频率：550KHz±40KHz。

3、整机功耗： ≤1000W。

4、输出功率：15-50W 可调，步进为 1W，并且最小治疗功为 15W。

5、阻抗百分比显示为：100~999%。

6、产品组成中包含中性电极。

7、治疗仪温度控制范围：35-100℃; 测温范围：15-120℃。

（二）治疗电极

1、电极具有温度监测功能，能实时监测治疗温度。

★2、绝缘层材料必须符合医用要求，使用时不能成块脱落，要有符合国家药 监局要求的生物相容性要求。

3、治疗电极需与设备为同一品牌且具有独立注册证，以保障设备在使用过 程中稳定性和可靠性。

（三）治疗参数及显示

1、治疗功率：能实时显示和跟踪治疗功率，并且最小治疗功率为 15W。

2、治疗计时显示：能自动识别治疗过程，连续累计显示治疗时间。

★3、阻抗实时显示：能实时显示治疗时的人体阻抗变化值。

(四)技术性能要求

1、采用单极射频技术，治疗作用可以达到深层组织。

2、对肌层无损伤，不形成瘢痕；治疗时无烟、无痂、不出血。

3、內阴治疗时可以进行靶点治疗，对损伤严重部位可以进行加强治疗。

(五)安全要求

1、具有电路短路保护功能。

2、操作手柄中的电路和开头处具有防水功能。

3、治疗报警：以温度作为治疗报警控制的评定指标，达到预定温度后自动报警。

二、主要配置

1、主机               1 台

2、射频消融电极       2 根

3、一次性使用中性电极 8 片

4、专用台车           1 台

5、侧开式阴道扩张器   1 个

包六：电子结肠镜（进口）

★1、CMOS高感图像传感器成像

2、像素≥100万

★3、视野角:≥170度

4、视野角度：0°（直视）

★5、观察景深：≥2～100mm

6、弯曲角度：≥上下 180°/180° ，左右 160°/160°

7、先端部直径：≤Ø12.8mm

8、软性部直径：≤Ø12.8mm

★9、钳道直径：≥ Ø3.8mm

10、工作长度：≥ 1330mm

11、全长：≥1630mm

12、具备前射水功能

13、具备精准传导功能

14、具备顺应弯曲功能

15、具备无线插拔，无线连接技术

16、无需防水盖可直接浸泡消毒

包七：麻醉监护仪（进口）

一、技术参数：

1、硬件和软件

1.1、适用范围：成人，儿童，新生儿。

★1.2、采用中央旋钮结合触屏设计，一体化高分辨率彩色TFT触摸屏≥15寸，重量≤7.5公斤，具有大字体显示功能，可同屏显示波形≥11道。

1.3、单个通道可同时显示小趋势、波形和参数。

1.4、屏幕布局可定制，可同屏显示NIBP测量历史记录。

1.5、支持20种语言选择。

1.6、具有新生儿OxyCRG 呼吸氧合图。

1.7、可存储≥120小时趋势数据，所有参数均可以表格或图形格式存储。

1.8、监护仪提供了全部监护参数≥120小时趋势数据，1200个NIBP测量数据和60个参数报警事件的存贮。

1.9、具有1个VGA输出接口，1个RS232接口，1个以太网口，2个USB接口，1个模拟输出接口和护士呼叫系统接口。

1.10、内置记录仪，最大可打印3通道信息。支持参数报警记录、趋势记录、药物计算和滴定表记录和回顾记录。

1.11、内置可充电锂离子电池，电池运行时间≥240分钟。

★1.12、支持选配麻醉机连接模块与科室现有麻醉机数据共享，在监护仪屏幕上可显示麻醉机所有通气参数、波形、环，实现现有麻醉机功能的拓展。

2、测量参数

2.1、标配ECG5导联。

2.2、可选3/5导联，最多达7道心电波形同屏显示。

2.3、导联命名类型  AHA（美标）、IEC（欧标）。

2.4、支持3/5导联ST段分析，同时标注ST段改变程度。

2.5、本监护仪可以进行16种高级心律失常分析。

2.6、呼吸速率：胸阻抗法。

2.7、无创血压：采用震荡法、步进阶梯式放气。

2.8、体温：标配双道体温，支持温差测量，可选用重复性探头和一次性探头。

2.9、脉搏血氧饱和度：一体化指套设计、可测量灌注指数（PI）、SPO2灵敏度可调。

2.10、标配2道有创血压，支持升级至3道有创压：测量范围：-50-300mmHg，压力标签：ART动脉压、PA肺动脉压、CVP中心静脉压、RAP右心房压、LAP左心房压、ICP颅内压。

★3、标配主流式呼末二氧化碳测量模块，具有OxyCRG 呼吸氧合图，支持升级选配脑电双频指数BIS模块、心输出量C.O、麻醉气体监测模块。

二、主要配置清单：

1、主机	      1台

2、电源线	      1条

3、可充电锂电池	1个

4、心电联机电缆5导联	1套

5、5导夹式ECG导联线	1套

6、无创血压连接管	      1条

7、无创血压袖带	1个

8、连接Utah压力套装	1套

9、腔内温度探头	1个

10、SpO2扩展缆线	1条

11、血氧指夹	1个

12、ETCO2传感器	1个

13、连接麻醉机支臂	13套

包八：神经丛刺激器（进口）

★1、具有SENSE模式（序变神经电刺激）；

★2、中文显示菜单；

★3、刺激持续时间:0.05ms-0.10ms-0.30ms-0.50ms-1.00ms±1%；序变神经电刺激模式（SENSe模式）(0.10ms-0.10ms-0.15ms到1.0ms)；

4、功率:6mA-8mA，电流强度范围精确在0-1mA或5mA，刺激电压:=0-95V

5、刺激阻抗:0-12kΩ；

6、电流精确度: ±0.02mA；

7、操作环境条件:0-50摄氏度，最大90%相对湿度，无凝结水珠；

8、具有防止电路故障和低电量报功能；

9、电阻测量范围:目标刺激电流＞0.5mA时，1kΩ-90kΩ；

10、电阻测量精确度: 目标刺激电流>1mA/<=1mA时，±10%/±20%。

包九：全自动医用PCR分析系统（进口）

一、技术参数

1、采用实时荧光定量PCR技术，可在体外定性或定量检测感染性疾病病原体、耐药基因等。

★2、整合基于定量PCR检测所需的所有步骤，在一个检测试剂盒中，可自动完成样品制备、纯化、基因提取、核酸扩增、荧光测定的全过程。将待检样品加入到检测试剂盒中，系统会自动按照相应的程序运行，实时监测PCR进行情况，一旦PCR完成，系统的软件会自动判断并报告结果。

★3、独立性的试剂盒，每个试剂盒中均包括标本有效性确认和避免假阴性的阳性质控。

4、系统带有1个独立检测模块，并可扩展至少16个独立检测模块，各检测模块独立运行，可同时进行不同项目检测实验。

5、荧光检测通道：

(激发/检测波长)：至少包括以下5种

Channel 1：375-405 nm / 420-480 nm；

Channel 2：450-495 nm / 510-535 nm；

Channel 3：500-550 nm / 565-590 nm；

Channel 4：555-590 nm / 606-650 nm；

Channel 5：630-650 nm / 665-685 nm；

Channel 6：630-650 nm / >700 nm

★6、系统检测项目至少有：结核分枝杆菌利福平耐药检测。

7、可扩展项目有丙型肝炎病毒(HCV)核酸(RNA)检测、甲型/乙型流感及呼吸道合胞病毒核酸联合检测等。

8、生物安全性高，仪器的使用为低生物安全风险。

9、系统的热性能参数如下：

加热速率：大于8°C/秒

冷却速率：大于2°C/秒

温度持续时间精度： 设定的时间± 1.0 sec

温度精度： 从 60°C 到 95°C是± 1.0°C

二、主要配置：

1、全自动医用PCR分析系统：1	台

2、笔记本电脑：1	台

3、条形码扫描器：1	台

4、系统软件：1	套

包十：蛋白电泳仪（进口）

一、用途：临床血清蛋白电泳、免疫分型电泳、血红蛋白电泳检测。

★1、检测方法：毛细管电泳法。

★2、检测项目：血清蛋白电泳、血红蛋白电泳、免疫分型。

3、可联入医院LIS系统，实现结果的传输。

4、进样器：样品架数量≥15，样本装载≥120支，并可持续进样。

5、可检测样本：血清、全血、尿液。

6、检测通道：不少于8条并行毛细管同时运行。

7、仪器标配的毛细管内径≤30μm。

8、光学部分：LED紫外光扫描，光纤维发射与接收，紫外光镜头探测器接收信号。

★9、混匀功能：仪器内部具有自动上下颠倒混匀功能，保证样品混匀彻底，结果准确。

10、具有正常质控品，可使用L-J质控图表进行质控统计，保证检测结果的准确性。

11、检测速度：血清蛋白≥90测试/小时、血红蛋白电泳≥50测试/小时。

12、试剂瓶可射频识别，在线显示试剂余量。

13、仪器上自带触摸屏，可脱离电脑进行操作控制。

二、基本配置

1、主机                        1台

2、说明书                      1份

3、水瓶                        1个

4、清洗液瓶                    1个

5、废液瓶                      1个

6、试管架                      20个

7、电源线                      1根

8、连接线                      1根

9、以太网电缆类                1根

包十一：麻醉深度监测仪（进口）

一、技术要求

1、模块化、插件式床边多功能脉搏血氧及脑电测量仪，主机、显示屏分体化设计，并可外接辅助插件方便升级。

2、具备双显示屏，主显示屏≥10寸彩色TFT显示多点触控触摸屏，彩色分辨率≥1280*800；副显示屏≥4寸彩色TFT显示触摸屏，彩色分辨率≥480*270。

3、全中文操作界面，大字体显示界面，多点触控手势触摸屏操作。

★4、基本功能模块监测血氧饱和度，脉搏，血流灌注指数、脑电信号和患者状态指数。

★5、可升级至呼气末二氧化碳、无创总血红蛋白、无创总血氧含量、无创高铁血红蛋白、无创碳氧血红蛋白、声波呼吸频率、灌注变异指数等特殊插件模块。

6、血氧饱和度, 监测范围：0～100%

血氧饱和度：70～100%

精准度：无体动时， 成人、儿童 ±2%，新生儿 ±3%

体动时，成人、儿童、新生儿 ±3%

低灌注时：成人、儿童 ±2% , 新生儿 ±3%

血氧饱和度：60～80%

精准度：无体动时， 成人、儿童、新生儿 ±3%；

7、脉搏，监测范围：25～240 bpm

精准度：无体动时，成人、儿童 、新生儿 ± 3次/分钟；

体动时，成人、儿童 、新生儿 ±5次/分钟；

低灌注时, 成人、儿童 、新生儿 ±3次/分钟

8、血流灌注指数PI，监测范围：0.02—20%。

★9、脑电信号和患者状态指数监测

9.1、4通道左右脑EEG实时监测， 可以显示PSI（患者状态指数）及趋势图，脑电波密度谱阵列(DSA)，谱缘频率（SEF），电极状态及EMG，SR（抑制率），ARTF等参数。

9.2、显示方法：趋势显示及模拟显示。

9.3、参数显示：PSI（患者状态指数）：实时监测，范围0-100，是一种基于脑电图的相关指数，可以用于监测全身麻醉患者的意识水平；数值更新时间：1.2秒。

SR（抑制率）：实时监测，范围0-100，用以衡量大脑的额叶皮质和前额叶皮质的电活动的抑制程度，即监测EEG中脑电抑制所占的时间比例。

SEF（谱缘频率）：表示患者95%的脑电能量在此频率值以下，代表所有频段EEG频率的总体情况，有两个数值，SEFL（左侧大脑SEF）和SEFR（右侧大脑SEF）。

ARTF（人工伪差）：实时监测，范围0%-100%，用于衡量系统检测到的生理（与脑无关）和环境噪音量。

EMG（肌电信号）显示：实时监测，范围0%-100%，检测部分额肌及颞肌的肌电活动。

DSA（密度谱阵列）显示：范围0-30Hz，按阶段及色彩显示脑电图的功率，可实时监测双侧大脑突发的不对称性活动及左右脑出现的爆发抑制活动。

9.4、专用高精度双侧脑电传感器，六导一体式传感器，可同时监测左右两侧大脑，专利抗干扰信号采集技术，确保数据准确。

10、配置锂电池，供电时间4小时。

11、抗干扰能力强，能有效过滤肌电、电刀干扰，同时具备除颤保护功能，保证使用安全。

12、数据存储、导出功能：可存储大于72小时的趋势图形数据；具备数据USB端口输出、导出功能。

13、具备以太网网络接口10/100MBps。

14、具备蓝牙通讯功能。

15、具备WLAN无线通讯协议IEEE 802.11a/b/g。

16、日志显示功能：显示全过程的数值和图形，并持续更新。

17、截屏功能：可记录、存储趋势显示上的重要图形及数据。

18、报警功能：可调设高、低限，传感器状态、系统故障和电池电量低报警。

19、具备多级别报警灯颜色报警。

20、报警提示：声音报警和模拟人体器官动画可视化报警。

21、开机自检功能。

22、通过 Iris™ 提供内置连接网关，整合床旁设备：麻醉机、监护仪、输液泵以及其他床旁设备，将信息传输到医院信息系统。

二、配置清单

1	监测平台      	1台

2	脑电模块      	1个

3	脉搏血氧仪	       1台

4	脑电连接线	       1根

5	一次性脑电传感器	5套

包十二：血液单采机（国产）

一、技术参数

1、功能：富血小板血浆（PRP）单采治疗、治疗性血浆置换、红细胞采集或去除、血小板采集、高血脂症去除等血液成份单采治疗。

★2、单针杯式分离技术。

3、具有富血小板血浆（PRP）采集程序，一键采集，浓度可调节。

4、一次采集自动分袋功能，采集管路密闭，一次采集可满足多次（大于3次）

治疗需求，每袋的体积与溶度均一，确保不因人工分袋环节造成污染。

5、富血小板血浆（PRP）采集时间≦15分钟。

6、备配专用推车，方便移动至床旁采集治疗，重量轻，静音设计。

7、触摸式显示操作屏，提供中文人机界面。

8、具备耗材信息识别功能，可自动录入耗材信息并对错误使用耗材进行报警提

示，能检查血液管路内压力变化，发现异常及时报警，保障安全。智能检查耗材

管路在管路探测器的安装情况，发现错误安装及时报警，保证采集过程顺利，减

少操作错误造成的耗材浪费。

9、可自动预估采集时间和循环数、全血处理量。

10、可储存统计数据，供查询并具备数据权限管理，保证设备内部数据安全。

11、具有数据输入输出功能，能够实现统计数据联网管理。

12、袖带压力：范围0～13.3kPa（0～99mmHg）。

13、每循环血浆量：范围0～500g。

14、血浆采集量：范围0～800g。

★15、采血速度：范围20 r/min～100r/min。

★16、回输速度：范围20 r/min～120r/min。

17、抗凝血比：范围1:8～1:16。

18、离心机速度：大于等于5000r/min。

19、获得国家药品监督管理局颁发的三类医疗器械产品注册证。

二、主要配置

1、血液成份分离机主机  一台

2、设备推车   一台

3、袖带       一个

4、废液袋     一个

5、夹片       一个

6、显示器防尘罩  一个

7、面板防尘罩    一个

8、抗擬剂支杆    一根

第三篇  商务要求

一、交货时间：

国产产品合同签订后一个月内交货到指定地点；进口产品合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

二、交货地点：

医院指定地点。

三、报价：

1、本项目报价以人民币报价。报价应为产品送达采购人指定地点并安装调试完成直至最终验收合格及质保期内的所有费用，包括产品价、运输、保险、安装、税费、培训费用、履行质保义务等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、竞标文件中报出易损件价格，如有耗材一并报价.

四、货到验收

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、单价30万元及以上的设备采购项目，由中标方邀请重庆市内有检测验收资质的机构进行验收并出具验收报告。如果验收合格，则医院收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。

7、采购人需要厂家对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

五、售后服务、质量保证期

1、产品质量保证期

1.1供应商应明确承诺：质保期（根据技术参数其他要求为准，自验收合格之日起计算）。质保期内的维修费用全免；提供设备终身维保服务，质保期后的维修只收取零备件费。

1.2供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

2、售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1质量保证期内服务要求

2.1.1免费送货，免费安装调试。

2.1.2电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.1.3现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

2.1.4技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.1.5收费

质保期内的维修费用全免。

2.2质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务，并只收取零备件费。

3、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

六、培训

供应商须免费提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。（包24：安排我院泌尿外科使用操作人员1-2人，外出参加由国家卫生健康委男性生殖健康重点实验室/男性临床研究室(国家卫生健康委科研所、WHO人类生殖研究合作中心)举办的《WHO人类精液检查与处理实验室手册》(第五版)标准化操作培训班）。

七、付款方式

1、供应商按采购合同交货并验收完成后，采购人出具项目验收报告，供应商向采购人开具发票。

2、合同总价款在伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

3、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由供货商先向医院支付合同总价款的10%作为设备履约保证金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院向供货商支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，供货商凭设备履约保证金收据，由医院一次性向供货商支付设备履约保证金全款。

八、合同的签订及合同格式

招标采购结束后，成交供应商与采购人签订书面合同。合同格式见“重庆市第九人民医院官网”该批次采购项目分散采购结果公告的附件；

本篇附页。

九、其它

1、竞标人必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

合同格式

重庆市第九人民医院医疗设备购销合同

甲方：重庆市第九人民医院                                      招标项目编号：

乙方：                                                        签订地点： 重庆市第九人民医院

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 |  | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）：元。 合计人民币（大写）： 万整。 |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限及保修范围：质保期年，包括整机及相关附属设备。 2、服务措施：免费送货上门、安装、调试到正常使用。故障响应时间4小时。 3、质保期后服务：乙方对保修期外的产品仍然进行定期上门巡检，终身服务。质保期后先维修后付款，维修只收零配件成本费，不收其他费用；设备使用软件终身免费升级、维护。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：随机各种所有附件、说明书、配件等齐备，在交货时由乙方一并向甲方交付。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式：国产设备合同签订后一个月内交货到指定地点；进口设备合同签订后三个月内交货到指定地点。供货方无法按期完成交货的，每逾期一天按合同总价款的万分之五向医院支付违约金；如供货方逾期超过30日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 1、单价1-30万元医疗设备安装前乙方联系甲方使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如甲方与乙方在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收成功的情况，由乙方邀请重庆市医疗设备质量检测所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则退货给乙方，甲方有权解除该合同。 2、单价30万元以上设备必须由乙方邀请重庆市内有检测验收资质的机构进行验收并出具验收报告 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： 1、合同总价款在伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。 2、合同总价款在伍万元以上的设备，合同签订后由乙方先向甲方支付合同总价款的10%作为设备履约保证金，安装完成验收合格之日起三个月内无质量问题，由甲方向乙方支付设备合同全款，合同期满一年无质量问题，乙方凭设备履约保证金收据，由甲方一次性向乙方支付设备履约保证金全款。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任：1、乙方提交的货物不符合国家标准及本合同约定，甲方有权要求乙方重新提供符合本合同约定的商品，乙方拒不提供的甲方有权解除合同并不予支付合同约定价款，已支付的甲方有权要求乙方退还。此条责任不因质保期届满或甲方签署验收报告而被免除。2、因乙方延期交付或延期安装货物的，甲方有权要求乙方承担因此产生的损失，每延期一日按合同总价款的万分之五计算。3、甲方应按合同约定及时向乙方支付合同约定价款。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、招标书、投标书和特殊承诺是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。2、本合同如发生争议可向甲方所在地法院提起诉讼。3、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，具有同等法律效力。自甲乙双方签字盖章之日起生效，自本合同约定质保期届满后自动终止。4、其他：《售后服务承诺书》、《设备配置表》、《招标文件易损件、备件报价表》作为合同附件，与合同具有同等效力; |  |  |  |  |  |  |
| 甲 方 |  |  | 乙 方 |  |  |  |
| 单位名称（章）：重庆市第九人民医院 |  |  | 单位名称（章）: |  |  |  |
| 单位地址：重庆市北碚区嘉陵村69号 |  |  | 单位地址： （必填） |  |  |  |
| 法定代表人： |  |  | 法定代表人：（手签或盖章） |  |  |  |
| 委托代理人： |  |  | 联系人及电话：（手签） |  |  |  |
| 开户行和账号：建行北碚支行营业部 5000 1093 6000 5001 2527；纳税人识别号：1250 0109 4503 8858 3N； |  |  | 开户银行： （必填） |  |  |  |
|  |  |  | 帐号：（必填） |  |  |  |
| 签订时间：2022年 月日 |  |  | 签订时间：2022年 月 日 |  |  |  |

验收报告格式

# 重庆市第九人民医院医疗设备验收单

重庆市第九人民医院  ：

为确保商品的质量，请各临床科室对供货商提供的商品从四方面认真验收：包装是否完好；按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备；产品是否全新、原装、正品；产品能否正常使用。验收无误后，按要求填写验收单并签字盖上公章交设备科，以此作为评定供应商服务情况和付款的依据。

| 采购项目编号 | 商品名称 |  | 规格型号 | 数量 |  |  | 单价（元） | 总金额（元） |  | 机身号 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计： 整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后维修工程师姓名及手机号（必填）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如果该设备属于放射设备，必须填写以下两项内容以及功率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备最大管电压 |  |  |  |  | 设备最大管电流 |  |  |  |  |  |  |
| 从以下方面验收的情况： 1、包装是否完好：□是 □否； 2、按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备：□是 □否； 3、产品是否全新、原装、正品：□是 □否； 4、设备的功能、性能以及参数等是否满足要求：□是 □否； 5、供应商上门服务情况： □好； □一般； □差； 其他说明： 使用科室人员： 设备科人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商（盖章）： 经办人： 电话： 送货时间：年 月 日 |  |  |  |  |  | 收货单位（盖章）： 设备科负责人： 收货时间：年 月 日 |  |  |  |  |  |

第四篇  竞标文件格式要求

一、竞标文件封面格式

二、经济部分

1、报价表

2、明细报价表

三、技术部分

1、技术应答

2、技术偏离表

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色产品介绍。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况

2、商务偏离表

3、其它优惠承诺

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

2、特定资格条件

3、其他应提供的资料

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、招标文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、竞标文件必须以分包为单位制作（否则无效）。

以下是做标书的文件模板，必须按照以下文件模板顺序来做标书

项目编号：CQJYSB2023-007 正本

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

分包号：包*

分包名称：**

投 标 文 件

投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司

投标人地址：

电话：

一、经济部分

1、报价表

报价表

| 投标人全称 |  | 公司全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 项目名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 注册证号 |
|  |  | 国产:产地厂名(简写) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进口:国家品牌(简写) |  |  |  |  |  |  |
| 总 计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注（优惠条件）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备               采购项目编号：CQJYSB2023-007

投标人：公司全称+盖公章

法人授权代表：

电话：

日期：

2、明细报价表

设备明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 规格型号 | 生产 厂家 | 数量 | 成交单价 （元） | 成交总价 （元） | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 |  |  |  |  |  |  |
| 各种易损件 |  |  |  |  |  |  |
| 各种配件 |  |  |  |  |  |  |

注：1、该明细报价表包括主机、各种易损件和耗材。

2、请竞标人完整填写本表，没有填写或填写不完整的按无效报价明细处理。

3、该表可扩展。

投标人名称（公章）：

年     月    日

配套耗材报价表

| 序号 | 产品编码（药交所） | 耗材名称 | 型号 | 生产厂家 | 计价单位 | 挂网价 | 成交单价 | 包装规格 | 注册证号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 680****** |  |  | 简写 | 个 |  |  |  | 简写 |  |
| 2 |  |  |  |  | 颗 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术部分

1、技术应答（提供投标设备的技术参数和性能指标）

2、技术偏离表

采购项目名称：

| - 序号 | - 采购要求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：2.1本表即为对本项目“第二篇  采购项目需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.2该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“响应”；

2.3该表可扩展；

2.4附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色产品介绍。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

三、商务部分

(一)、商务响应情况：（投标公司对所投产品服务周期、地点、服务条款等情况进行说明）

1、交货时间及地点：

2、售后服务及服务机构信息：

地址：

联系人：

联系电话：

厂家工程师电话：

…………

3、付款方式：

4、其他：

(二)、商务偏离表

商务偏离表（本表可自行设计格式）

对于招标采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 采购要求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：2.1该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离说明”

项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“响应”。

2.2该表可扩展。

(三)、其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

1、一般资格条件

1.1参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

项目名称：

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

1.2法定代表人身份证明；

1.2法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人姓名：               ，身份证号：                            ，

电话号码：                 ，职务：           ，是________    ____        ___（竞争人名称）的法定代表人。

特此证明。

（竞标人公章）

年   月   日

附：法人身份证复印件

1.3、法定代表人授权委托书

1.3法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：______________________________________________

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________________。

（供应商法定代表人姓名）              特授权（被授权人姓名、身份证号、联系电话）

代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                                       法定代表人签名：

职  务：                                               职  务：

竞标人公章：

年   月   日

附：被授权人身份证复印件

1.4最近一年财务记录的复印件；(必须提供投标前半年内任意一个月的资产负债表、利润表、单位社保完税凭证和被授权人社保证明)

1.5生产（销售）场地证明材料及人员情况介绍，本地化售后服务机构、服务能力证明材料

（格式自定）

2、特定资格条件：投标产品全套资质（资质按以下顺序放置）

(1)、产品注册证；

(2)、生产厂家生产许可证；

(3)、生产厂家对投标公司授权书；

(4)、投标公司经营许可证；

(5)、投标公司第二类经营备案表；

(6)、投标公司对授权代表的授权书；

(7)、授权代表身份证复印件；

(8)、生产厂家和投标公司其他资质；

3、其他应提供的资料

（结束）