## Sheet1
医用耗材遴选清单
包号 | 项目名称 | 项目需求 | 适用范围 | 备注
1 | 电切环 | 1、长度：29cm； 2、直径：6.3mm； 3、环状； 4、可预真空、高温高压及低温等离子灭菌； 5、与组织接触部分为不锈钢材质，其它部分聚四氟乙烯树脂涂层； 6、可重复性使用。 | 适用于宫腔单极子宫内膜切除术，子宫纵膈切除术，宫腔粘连治疗术，宫腔息肉切除术
2 | 一次性宫颈扩张器 | 1.由聚乙烯醇缩甲醛（PVA）制成，通过吸收液体发生膨胀达到扩张，其中头部遇水不膨胀。 2.棒体初始直径为3-4mm的椭圆形，棒体长度55±3mm；遇水膨胀后直径为边长10±0.5mm的正方形。 3.手柄部有预打孔，可直接与注射器连接，用于产品置入宫颈和注射生理盐水 | 适用于人流引产、置取节育环、宫腔镜检查治疗等手术
3 | 金属脊柱内固定器-微创脊柱钉棒固定系统 | 超低切迹椎弓根钉，规格直径4.0-9.0mm,长度20-95mm | 适用骨折和需要脊柱矫形的患者及骨质疏松需要骨水泥的患者
| 椎体成型支架系统 | 钴铬钨镍合金材料，规格长度14mm 、长度20mm | 适用于椎体骨折患者，有效恢复椎体高度
| 椎间融合器 | HA+PEEK材料，长度22～60mm，宽度8～30mm，高度7～16mm | 适用于脊柱融合的患者
4 | 同种脱钙骨基质 | 1、产品结构及组成：该产品由合法捐献的同种异体骨经深冻，加工成型、超声粗洗、脱钙、超声精洗、冻干制成。 2、灭菌方式：辐照灭菌 | 适用于骨科创伤、脊柱融合、关节融合手术中非承重性骨缺损的填充。
5 | 一次性使用负压引流管套装 | 1、槽型引流管，引流面积扩大30倍，引流通畅不堵塞； 2、容器有球，有袋，有球+袋多种选择，满足各种手术的需要。 3、可调节穿刺针，方便引流管的放置； 4、液态硅胶引流管1.2米长设计，其中开槽处30cm。 5、带引流管固定器，不用缝线固定。 | 适用于临床外科手术中引流残液用：一次性负压引流管套组在医疗护理和治疗中具有许多优势有效地引流腔内血液和分泌液，有助于预防局部水肿，降低伤口感染率，促使创面愈合。
6 | 人体元素测定试剂盒 | 适用于原子吸收法检测法。 | 用于体外定量测量人体全血中铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠和血清中铜、锌、钙、镁、铁含量。
| 全血五元素（铜、锌、钙、镁、铁）校准溶液 | 适用于原子吸收法检测法。 | 测定人体全血中铜、锌、钙、镁、铁元素含量时，对检测系统进行校准。
| 全血七元素（铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠）质控品 | 适用于原子吸收法检测法。 | 测定人体全血中铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠元素含量时，对检测系统进行室内质量控制。
7 | 免疫球蛋白E测定试剂盒 | 适用于胶乳增强免疫比浊法； 有配套的校准品和质控品且校准品和质控品有独立注册证; 规格：R1:20ml*1 R2:10ml*1 | 用于定量测定血清中的免疫球蛋白E的水平。
8 | 药敏实验纸片 | 适用于扩散法； 规格：50片/筒*5筒；5*50片/盒 | 用于检测庆大霉素、青霉素、哌拉西林、米诺环素、美罗培能、克林霉素、环丙沙星、氨苄西林、阿米卡星、头孢吡肟、头孢西丁、头孢哌酮、头孢噻肟、氨苄西林/舒巴坦、哌拉西林/他唑巴坦、头孢哌酮/舒巴坦、磺胺甲恶唑/甲氧苄啶等药敏
9 | 各类测序反应通用试剂盒 | 1、可检测MTHFR c.677C>T、 MTHFR c.1298 A>C 和 MTRR c.66A>G位点； 2、可检测CYP2C9 c.430C＞T、 CYP2C9 c.1075A＞C、 CYP4F2c.1297 G>A 及 VKORC1 c.-1639G>A位点； 3、 可检测CYP2C19*2 c.681G>A、 CYP2C19*3 c.636G>A 和CYP2C19*17 c.-806C>T位点； 4、可检测APOE c.388T>C、APOE c.526C>T 和 SLCO1B1 c.388A>G、 SLCO1B1 c.521T>C位点。 | 1、适用于检测叶酸代谢能力相关基因 SNP 位点（MTHFR c.677C>T、 MTHFR c.1298 A>C 和 MTRR c.66A>G）的序列信息，辅助临床对备孕夫妇、孕妇及心脑血管患者进行叶酸精准补充方案的制定。 2、适用于检测华法林代谢能力相关基因 SNP 位点（CYP2C9 c.430C＞T、 CYP2C9 c.1075A＞C、 CYP4F2 c.1297 G>A 及 VKORC1 c.-1639G>A）的序列信息，辅助临床对于华法林初始剂量的制定； 3、适用于检测 CYP2C19 基因相关的 SNP 位点（CYP2C19*2 c.681G>A、 CYP2C19*3 c.636G>A 和CYP2C19*17 c.-806C>T） 的序列信息，辅助临床对心脑血管患者使用氯吡格雷后发生抵抗及出血风险进行评估，指导抗血小板方案的制定。 4、适用于检测他汀类药物代谢能力相关基因位点（APOE c.388T>C、APOE c.526C>T 和 SLCO1B1 c.388A>G、 SLCO1B1 c.521T>C）的序列信息，辅助临床对高血脂、动脉粥样硬化患者的他汀药物使用效果及不良反应风险进行评估，指导精准用药。
10 | 自膨式颅内支架 | 1、适用血管直径2.0-6.5； 2、长度要求5.5*75，适用于基底动脉冗长扩张综合征； 3、能进行穿网孔操作。 | 用于辅助弹簧圈栓塞治疗颅内动脉瘤。
| 血流导向密网支架 | 1、36根钴铬镍合金和12根铂钨合金编织而成； 2、型号范围直径2.5-5.0mm，每0.25mm为一个梯度，可精准选型，直径10-35mm，型号多样。 | 该产品用于血管腔内治疗成人(22岁及22岁以上)颈内动脉岩段至垂体上动脉开口处近端的大或巨大宽颈动脉瘤(IAs)。该产品还适用于颈内动脉最高至末端，用于血管腔内治疗成人(22岁及22岁以上)小型和中型宽颈(颈宽≥4mm或体颈比<2)同时载瘤动脉直径满足≥2.0mm且≤5.0mm的囊性或梭形动脉瘤。
| 可塑形微导管 | 1、单腔导管，刚度可变； 2、组成：座、应力缓冲器、导管外层(聚醚酰胺聚合物)、支撑编织层 (不锈钢)、导管内衬(聚四氟乙烯)、远端标记 (90%/10%铂铱合金)，并涂有聚乙烯吡咯烷酮/聚丙烯酰胺涂层； 3、带有一个蒸汽塑形针。 | 本产品适用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。
| 输送导管 | 1、6F长鞘远端外径2.74mm，远端内径2.26mm，近端与远端参数相同，柔软段14cm； 2、7F长鞘远端外径3.0mm，远端内径2.51mm，近端与远端参数相同，柔软段12cm； 3、头端柔软段包含9种硬度渐变； 4、能通过手术所需颈动脉支架及球扩支架，弹簧圈辅助密网支架栓塞时无需双侧穿刺 | 适用于介入性器械的导入，协助介入性器械深入外周、冠脉和颅内血管系统。
| 远端通路导管 | 1、口径远端外径2.08mm，远端内径1.80mm； 2、口径远端2.34mm，远端内径2.06mm。 | 适用于一般性血管内使用，包括神经血管、冠脉血管和外周血管系统；用于术中血管通路的建立，有助于导入诊断性或治疗装置。
11 | 一次性使用麻醉穿刺针 | 1、AN-NⅠPT FET（神经阻滞穿刺针I型）0.7×90mm 2、AN-NⅠPT FET（神经阻滞穿刺针I型）0.7×50mm 3、AN-NⅠUG FET（神经阻滞穿刺针I型）0.7×90mm 4、AN-NⅠUG FET（神经阻滞穿刺针I型）0.7×50mm | 本产品适用于对患者施行麻醉时穿刺或借助超声设备引导下穿刺、注射药物。用于硬膜外麻醉、腰麻、腰硬联合麻醉、神经阻滞穿刺针用于人体神经阻滞麻醉。
12 | 医用外科口罩 | 1、长带，绑带式，浅蓝色（灭菌型 17cm×18cm-3P绑带式 ） 2、符合YY0469-2011要求，口罩经环氧乙烷灭菌,其残留量应不超过10μg/g，将2mL合成血液以16.0KPa（120mmHg）压力喷向口罩外侧面后，口罩内侧不应出现渗透； 3、医用外科口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于30%，过滤效率应不小于95%。 | 适用于医务人员或相关人员的基本防护，以及在有创操作过程中血液、体液和飞溅物的阻隔或防护。 | 1支装、10支装、20支装分别报价
13 | 一次性使用鼻氧管 | 1、鼻氧管长度≥2米，应无色透明，无杂质、斑点、气泡; 2、湿化瓶为快速拔插接口，且湿化瓶瓶体为透明可观察; 3、湿化液容量≥200ml，为纯化水或生理盐水；并同时提供表面湿化与入水湿化两种功能性供科室选择; 4.提供无菌，持续吸氧至少4天的残留湿化液无菌检测报告。 | 产品用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或者湿化输送
14 | 腔静脉过滤器 | 1、滤器放置可经颈静脉或者股静脉释放，经导丝释放，可调节位置，易方便回收； 2、175天回收窗； 3、6f输送鞘，输送鞘中间是中空。 | 产品用于放置在下腔静脉用于防止复发性肺栓塞
15 | 外周血栓抽吸导管套装 | 1、通过负压吸引原理进行机械性血栓清除，动脉和静脉都可以用。 2、直径包括4F-12F,长度50-145cm； 3、满足不同部位、不同血管的血栓清除需求。 | 适用于去除外周血管系统中的动静脉血栓
16 | 一次性使用超声穿刺活检针 | 1、三爪一字槽针尖，三个不等高针尖及两侧开槽结构； 2、钴铬合金材料，具有柔韧性和耐久性； 3、镍钛探针，顺应性高，对困难位置穿刺效果好； 4、软胶手柄+弹簧按压锁定系统，穿刺锁定准、简单，可进行单手操作。 5、一键按压锁定按钮。 | 与超声内窥镜配合，用于消化道内或附近的粘膜下层病变，纵隔肿块、淋巴结和腹膜内肿块的细针穿刺活检
17 | 血管夹 | 1、夹臂减压孔设计、夹片宽大，夹闭力强。 2、一体式内芯旋转丝设计，旋转性能好，抗弯曲能力强。旋转旋钮，可左右同步旋转，操作方便。 3、无卡盘设计，取出方便，缩短术前准备的时间。 4、一体式设计，无需预装，即开即用，一次性使用，即用即扔，无需清洗消毒。 5、钴铬合金材料，具有柔韧性和耐久性。 6、镍钛探针，顺应性高，对困难位置穿刺效果好。 7、软胶手柄+弹簧按压锁定系统，穿刺锁定准、简单，可进行单手操作。 8、一键按压锁定按钮。 | 针对消化道粘膜病变、消化道早癌(高级别上皮内瘤变)、消化道息肉、消化道粘膜下肿瘤(间质瘤、平滑肌瘤、脂肪瘤等)、贲门失弛缓症进行内镜下治疗过程中所出现的消化道创面出血进行闭合及压迫止血
18 | 一次性胰胆成像导管 | 1、对进液的防护程度：前端摄像头IPX4，其他IPX0； 2、外径9Fr(可通过内镜钳道直径：≤3.2mm),工作通道直径≥1.2mm； 外径11Fr（可通过内镜钳道直径：≤4.2mm),工作通道直径≥2.0mm； 3、具备一体式吸引控制阀； 4、导管前端可调节方向4向，手柄上方向调节轮2个；旋钮带锁定功能（拨杆式）； 5、导管工作长度2200mm，400mm，600mm，650mm,800mm十种规格可选； 6、视野角度120°；视向角：0°(直视)； 7、镜头光源点4个，四向对称分布，可提供均匀和充足的照明，清晰照亮解剖结构； 8、导管标配卡扣式悬挂装置 | 产品与成像控制器连接使用，专为胰胆系统的内镜手术过程的诊疗应用提供显，并为其他诊疗附件提供工作通道.
19 | 一次性使用血管内超声诊断导管 | 1、由连接手柄、单向阀、防折胶套、伸缩组合套管、近端管、远端管、显影环及附件组成； 2、附件为三通阀和进注管。满足数据输入模式为键盘+触摸屏；中心频率50MHz；最大成像直径21mm；轴向分辨率35μm；成像速度80f/s；最大回撤距离150mm；最大回撤速度10mm/s； 3、导入外径1.8F；换能器外径2.4F。 | 适用于血管狭窄的诊断、血管壁的厚度、血流速度、血栓的检测、血管畸形的诊断等，这种导管能够为血管造影、血管成形术和血管支架植入等提供高质量的血管内超声图像。
| 一次性使用压力微导管 | 1、由远端外管、主管、手柄、线缆和连接器组成； 2、可监护参数：近端压力Pa，远端压力Pd、冠脉血流储备分数FFR； 3、可设置4档FFR波形扫描速度：5mm/s、10mm/s、25mm/s、50mm/s。Pa和Pd平均的周期设置为：1b、2b、3b、8b、12b。 | 该产品预期在冠状动脉血管造影术和（或）介入手术中测量成人患者冠状动脉病变血管的压力，适用于冠状动脉血管造影目测为狭窄程度40%到80%且狭窄段参考血管直径≥2.5mm的原发病变，在医疗机构中供具有资质和经验且培训合格的医技人员使用。
| 冠状动脉球囊扩张导管 | 为快速交换型球囊扩张导管，由尖端、球囊、导管管身、导管加强座和导管座组成。球囊材料为Nylon12。含配件再折叠工具。具有超细极致穿越的0.75mm直径的高压球囊。细小锥形渐细头端0.04mm，通过外径为0.047mm，能够高压挤开钙化病变。 | 用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部份的球囊扩张，以改善心肌灌注。
| 高压非顺应性球囊扩张导管 | 1、导管由尖端、球囊、管体、导管加强件和导管座组成，带铂铱合金不透射线标记； 2、导管内腔涂覆油性涂层，远端外部涂覆亲水涂层。 3、肩部短圆，肩部长度0.6mm； 4、0.04mm极小头端外径，采用Compact Wrap折叠技术。 5、微晶网格球囊，超强非顺应性，球囊形变小，精准扩张，尺寸最小2.25mm*6mm，最大5mm*16mm，满足复杂、多样冠脉的治疗需求。 | 用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部份的球囊扩张，以改善心肌灌注，支架术后球囊扩张
| 冠状动脉刻痕球囊扩张导管 | 1.产品由尖端、球囊、镍钛丝、定位标记环、管体和导管加强件和导管座组成，配有再折叠工具； 2、球囊表面附带有一根镍钛刻痕丝； 3、导丝腔中油性涂层为聚二甲基硅氧烷和硅油混合性溶液，亲水涂层为聚乙烯吡咯烷酮。 4、定向扩张内膜，耐高压，非顺应性材料形变更小，丰富的尺寸选择，适合临床更多病变治疗。 | 用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中支架植入或使用球囊前对狭窄病变进行预扩张处理
20 | 气管插管 | 1、主要和插头接头组成的插管两侧和尖端都具备不透X射线标记，帮助判断导管的正确位置； 2、插管材质为聚氯乙烯，接头材质为聚丙烯，热敏性材质，不含塑化剂DEHP ; 3、外径普通型无囊：2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0mm; 4、一次性使用产品，环氧乙烷灭菌； | 适用于儿童、婴幼儿口腔和鼻腔的气管插管，可实现气道管理。
21 | 一次性穿刺针及附件 | 1.穿刺针≥1支（22G5mm，22G80mm，22G10mm） 2.PU探头套≥1个，14*90cm 3.耦合剂≥20g 4.橡胶圈2个 | 甲状腺穿刺活检，疼痛穿刺治疗，麻醉神经阻滞
22 | 乳房旋切穿刺针及配件 | 1、旋切穿刺针的专用通道可与乳腺组织标记物配套使用 2、术中可通过旋切穿刺针专用通道补充麻药 3、旋切穿刺针为单通道模式 | 适用于超声和X线三维立体定位引导模式下的乳腺微创活检取样。
23 | 硅凝胶 | 成分：环戊硅氧烷、聚二甲基硅氧烷、气相二氧化硅、聚二甲基硅氧烷交联聚合物， 规格：15g | 用于辅助改善由烧伤，一般外科手术和外伤导致的疤痕造成的肥厚型瘢痕和瘢痕疙瘩，不用于未愈合的伤口。
24 | 重组胶原蛋白生物修复敷料 | 1、重组Ⅰ型人源化胶原蛋白、透明质酸； 2、喷剂； 3、每毫升重组胶原蛋白含量≥50微克。 | 该产品用于提供皮肤过敏、激光、光子治疗术后、痤疮受损创面的愈合环境。
25 | 医用护理包 | 1、由医用棉签≥10支； 2、一次性使用灭菌橡胶外科手套≥1付； 3、重组胶原蛋白液体敷料≥5ml； 4、泵头≥1个 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用，用于受损皮肤的护理
26 | 取石球囊导管 | 1、三腔取石球囊导管，导管可以在又或者没有导丝辅助的情况下放入，导丝腔能够容纳0.89mm的导丝，球囊腔用于通过器械包装随附的注射器对球囊进行扩张，下出照影取出球囊， 2、球囊由乳胶制成，环氧乙烷灭菌。 | 该产品用于在内窥镜下从胆管系统取出结石；或利用球囊阻塞胆管时注入造影剂。
| 一体式胆道支架 | 一体式胆道支架由预装支架和输送器组成，支架由聚亚安酯和40%的硫酸钡制成，远端1.5固定部分涂氟有HYDRO—PLUS涂层，输送器包括一根导丝导引和一根推送导管，环氧乙烷灭菌 | 该产品用于植入支架到胆管，以便对胆管进行引流，用于在愈合期间固定胆管，或在有胆管狭窄或糊状结石的情况下，保持胆管开放。
| 胰管支架及推送器 | 产品由胰管支架及NaviFlex推送器组成，支架和推送器分别包装，支架为单猪尾管支架，有带引导倒刺和不带引导倒刺两种构型，支架有锥形或者圆形拖尾末端，猪尾有多边引流口，快速交换短丝，长丝。 | Advanix胰管支架和NaviFlex推送器配合使用，用于将支架输送到胰管内用于进行胰管引流。
27 | 透明质酸钠凝胶 | 内含缓冲溶液(磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、氯化钠、注射用水)、透明质酸钠。 | 用于非慢性创面（如浅表性创面、小创口、擦伤、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）的护理，为创面愈合提供微环境。
28 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 1、由预灌封玻璃注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶颗粒悬液组成。 2、凝胶颗粒悬液由交联和未交联的透明质酸钠、盐酸利多卡因、氯化钠、磷酸盐缓冲液以及注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为20mg/mL（包括经交联的透明质酸钠18 mg/mL，未经交联的透明质酸钠2 mg/mL），盐酸利多卡因标识浓度为3 mg/mL。注射针的材质为304不锈钢，规格为27 G×1/2″，形状为直形锐针，经环氧乙烷灭菌。 3、0.5 ml : 10 mg的规格配备1个27G注射针，其余规格每支产品配备2个27G注射针。 | 产品用于面部真皮组织中层至深层注射以纠正中重度鼻唇部皱纹。
29 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 1、1.0ml:20mg ; 2、由预灌封玻璃注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶颗粒悬液组成。 3、凝胶颗粒悬液由部分经修饰的透明质酸钠、盐酸利多卡因、氯化钠、磷酸盐缓冲液以及注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为12 mg/mL，盐酸利多卡因为原料药，标识浓度为3 mg/mL。注射针的材质为304不锈钢，规格为30 G×1/2″，形状为直形锐针。 | 产品用于面部真皮组织中层至深层注射以纠正中重度鼻唇部皱纹、浅层到中层注射以纠正额部皱纹
30 | 滚针 | 1、 滚针由针体、滚轮、手柄组成。 2、针体采用符合GB2024-2016标准的针灸针制成，材 料为0Cr19Ni9不锈钢丝。 3、手柄采用聚甲基丙烯酸甲酯PMMA材料注塑制成 | 产品适用于体表特定部位的局部刺激，实施滚针疗法。用于疤痕治疗，皮肤补水及收缩毛孔。
31 | 单髁膝关节系统 | 产品描述：股骨假体 股骨宽度16-18mm,股骨深度40-54mm; 胫骨假体金属托 胫骨总宽22.5- 27.5mm,胫骨总深 45-55mm,总厚度9mm ; 胫骨假体衬垫 衬垫总宽22.5- 27.5mm,衬垫总深 45-55mm,总厚度9-13mm ，衬垫厚度6.5-10.5mm 产品特点： 1.多曲率关节面：提供更自然、符合生理的运动轨迹，可控的髌股撞击风险。 2.内球面球型截骨：通过配套的器械，可达到更精准的屈膝伸直间隙平衡。 3.延长的后髁：后髁进行延长，可达到安全的155°高屈曲 4.背面倒刺设计：后髁面及后斜面增加防退出倒刺使股骨假体有更好的抗脱出性能 5.容错率高倾覆±10°内仍然保持全接触 6.“零”限制性关节面减少股骨在胫骨平台上的限制（Round on flat） 7.梁柱锁设计减少微动同时，保护锁扣牢固 8.胫骨脊多槽设计单板设计方便植入,增强抗旋抗翻稳定性 9.圆角过渡防止过切,降低胫骨术后骨折发生 10.2°后斜面设计方便术中骨水泥清除 11.解剖型胫骨平台降低假体下沉率和Overhang发生率 | 适用于：单间室膝关节置换 适用范围为： 原发性或继发性膝关节骨关节炎、创伤性关节炎； 既往胫骨平台骨折或畸形； 既往关节成形术失效后造成的单侧膝关节受损。
| 髋关节假体 | 双动金属杯：直径39-55mm 1.表面高抛光设计降低磨损； 2.聚乙烯内衬边缘削肩设计，增加关节活动度； 3.无卡环设计，极大减少球头脱出； 4.手术操作简便，创伤小，术后恢复快； 5.钴铬钼合金+超高分子量聚乙烯 加长骨水泥柄： 长度127-254mm,长度125-155mm 材质：钴铬钼合金，远端直径：Φ5.8Φ9.7 ，有限下沉理念： 1.无领设计，骨水泥在体内37°的体温环境下在髓腔内发生蠕变，当术后负重时，股骨柄在髓腔内发生有限的下沉并到达新的位置。骨水泥与假体在新的位置重新结合, 固定在一个新的平衡状态。 2.高抛光设计，高抛光的表面使得假体与骨水泥床之间的磨损最小化，并允许假体有限的下沉，结合中置作用将轴向应力转化为对骨水泥床的横向压力,3，双锥面设计，无痕深度设计便于术中观察假体柄植入深度及调整相应角度 中置器：超高分子聚乙烯，直径有9-14mm. 髓腔塞：超高分子聚乙烯，直径11—16mm 球头： 材质为钴铬钼合金 外径24-32mm,颈长-3.5-+7mm. | 1.双动金属杯适用于：股骨颈骨折等初次髋关节置换手术 2.加长水泥柄适用于：髋关节翻修手术，骨缺损重建
| 聚醚醚酮骨锚钉系统 | 旋入式/击入式无结锚钉，旋入式无结锚钉带2号/5号线带，旋入式/击入式带线锚钉，旋入式带线锚钉带针。 1.旋入式无结带线锚钉：头钉主钉分体式设计，兼容多种缝合方式， 无结旋入式设计，不打结固定，简化手术步骤，中空、侧孔设计，提供骨长入的结构形态基础 2.击入式无结带线锚钉：击入式无结固定，简化手术步骤，无需使用导向器，可直接镜下缝合，头钉主钉分体式设计，兼容多种缝合方式，倒刺设计，降低敲击阻力，抗拔出力更好 3.击入式带线锚钉：倒刺设计，击入式固定，增强抗拔出力，穿线孔光滑处理，减少线孔部位缝线的磨损 4.旋入式带线锚钉：前置内置式线孔，减少缝线与钉体线孔的磨损，多种规格可选，可满足临床多种需求 | 适应症： 适用于肩、膝、髋、肘部位骨与软组织的连接固定
| 半月板缝合系统 | 1.超高分子量聚乙烯缝线，提供更高的固定强度和更持久的固定效果。 2.内置 PEEK 锚块移植物，降低脱出风险，可重新定位。 3.穿刺段多种角度可选，满足不同部位损伤的修复需求。 可自由调节限深，无须修剪保护套管。 实现 360°全方位激发移植物，操作便捷。尺寸：295*31mm,260*20mm 。 4.环氧乙烷灭菌包装。 | 适应症： 在内窥镜下软组织修复手术中作为缝合闭合器使用，用于半月板修复手术。
32 | 微导丝 | 1、35cm远端微槽海波管结构； 2、可用长度：200cm/315cm； 3、外径≤0.3556mm ； 4、包含标准版及柔软版。 | 适用于神经血管和外周血管， 辅助诊断或治疗器械顺利到达病变部位。
33 | 亲水涂层造影导管 | 直径：3F-6F，长度：70cm-125cm，PIG弯型的造影导管配有矫直器 | 用于向血管内注射或输入对照介质和/或液体
34 | 取栓支架 | 直径：3mm-6mm ，总长度：184cm；产品主要由头端、支架、显影环和输送导丝组成 | 用于移除缺血性脑卒中患者颅内血管中的血栓，从而恢复血流。