重庆市九院医用耗材遴选公告

(项目编号：CQJYHC2024-003）

我院对以下耗材进行公开遴选，欢迎符合条件的供应商参与遴选。现将有关遴选事宜公告如下：

一、遴选耗材目录及项目需求：

（一）耗材目录：

| 包号 | 耗材名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备皮刀 |  |
| 2 | 一次性使用静脉采血针 |  |
| 3 | 随弃式导电粘胶极板 |  |
| 4 | 无菌医用缝合针 |  |
| 5 | 医用石蜡棉球 |  |
| 6 | 一次性使用压力输液设备用输液器 |  |
| 7 | 重组胶原蛋白修复敷料 |  |
| 8 | 胸腔穿刺针 |  |
| 9 | 节育器 |  |
| 10 | 一次性医用灭菌棉签 |  |
| 11 | 阴道电极 |  |
| 12 | 消融电极 |  |
| 13 | 一次性无菌保护套 |  |
| 14 | 经皮胃造瘘套件 |  |
| 15 | 医用透明质酸钠凝胶 |  |

（二）项目需求：

包一：一次性使用备皮刀

一、主要用途：用于给手术患者备皮；

二、由刀架、刀片和保护盖片组成,单个独立包装;

三、刀架：刀架长90±10mm，顶盖长45±10mm;

四、刀片：双刃，刀片长43±3mm，刀片宽22±3mm；

包二：一次性使用静脉采血针

一、主要用途：配套真空采血器用于静脉采血；

二、组成：由止血护套、瓶塞穿刺针、针座、软管、针柄、静脉穿刺针、保护套组成。

三、静脉穿刺针针管：不锈钢SUS304材质；外径：0.7mm；针管有效长度：25mm;管壁为薄壁，针尖刃角角度：长斜面角；

四、经环氧乙烷灭菌，有效期：≥2年；

包三：随弃式导电粘胶极板

一、适用范围：在外科手术及宫腔电切手术与高频电刀配套使用；

二、离子型极板由离型材料、压敏胶、铝箔、极板基衬四部分组成。

三、作为高频电刀的回路电极，在单极手术电极启动激活时与其构成高频回路，配套实现单极功能；

四、成人离子型双极板，产品的组成部分中除铝箔和极板电缆外均预期与患者直接接触；

包四：无菌医用缝合针

一、主要用途：主要用于人体内脏、软硬组织、皮肤缝合；

二、医用缝合针由不锈钢材料制成；

三、规格：

（一）圆针、1/2弧形、针径：0.5mm、长度：12±2mm；

（二）圆针、1/2弧形、针径：0.7mm、长度：17±2mm；

（三）圆针、1/2弧形、针径：1mm、长度：28±2mm；

（四）圆针、1/2弧形、针径：1.2mm、长度：20±2mm；

（五）正三角针、1/2弧形、针径：0.5mm、长度：12±2mm；

（六）正三角针、1/2弧形、针径：0.7mm、长度：17±2mm；

（七）正三角针、1/2弧形、针径：1mm、长度：28±2mm；

（八）正三角针、1/2弧形、针径：1.2mm、长度：20±2mm；

包五：医用石蜡棉球

一、主要用途：用于临床医疗器械表面润滑

二、包装：无菌包装，2粒/包

三、棉球规格：小号

包六：一次性使用压力输液设备用输液器

一、主要用途：与输液泵配合用于临床压力输液；

二、过滤效率：药液过滤器滤除率≥95%

三、输液流速：输出氯化钠溶液≥550ml

四、具有自动排气功能，确保管路下端无气泡，具有自动止液功能，防止空气进入血管

五、无漏液风险，连接强度≥15N

包七：重组胶原蛋白修复敷料

1、适用症:用于提供激光治疗术后创面的愈合环境，抑制和缓解皮肤湿疹、皮肤干燥症、敏感性肌肤等皮肤炎症反应，减轻炎症后色素沉着与瘢痕形成的风险。

2、胶原含量：≥0.5mg/g

3、重金属：≤10㎍/g

4、规格：50g

5、有效期：≥2年

包八：胸腔穿刺针

1、主要用途：用于人体胸腔穿刺。

2、针管外径：1.6mm；

3、针管长度：70mm；

包九：节育器

一、主要用途：放置于妇女宫内作避孕用

二、产品由不锈钢丝基体、含量99.99%的铜丝螺旋管及节育器横臂两端的甲基乙烯基硅橡胶球头组成；

三、规格：中号

四、节育器含铜面积为≥365mm²。

五、产品自带放置器，不需扩宫即可放置安装，降低疼痛、出血等副反应。

六、包装要求：环氧乙烷灭菌，独立包装，有效期：≥三年

包十：一次性医用灭菌棉签

一、主要用途：用于手术或穿刺部位皮肤消毒及创面清创处理时，涂抹药物或消毒剂；

二、棉签整根长度：12cm±10%；

三、包装规格：20根/包；

四、经环氧乙烷灭菌；

包十一：阴道电极

一、阴道电极1：

（一）主要用途：放置于阴道内采集盆底肌电信号，可用于进行盆底肌肉功能评估、电刺激治疗及生物反馈训练。

（二）产品由塑料基体、金属片等组成；

（三）长度：110mm（±3mm）

二、阴道电极2：

（一）主要用途：放置于阴道内采集盆底肌电信号，可用于进行盆底肌肉功能评估、电刺激治疗及生物反馈训练

（二）产品由塑料基体、金属片等组成；

（三）长度：72mm（±3mm）；

包十二：消融电极

一、主要用途： 在外科手术中，与高频电刀配合作切割或凝血。

二、适用于所有品牌高频电刀主机。

三、产品由插头、电极导线、手控笔、电极刀头组成；

四、插头与高频手术器插座接触电阻应小于1.0Ω。

五、电极导线采用高纯度铜金属，从而具有极小电阻的特性，使电刀作用于组织的有效使用功率>98%，

六、手控笔能承受9000V高压（国际标准是6000V)，从而避免了手术中刀笔放电打穿医生手套的风险。

七、电极刀头表面粗糙Ra值应不大于0.8μm，不应有毛刺等缺陷。电极头有良好的耐腐蚀性，不易氧化生锈；硬度在150HV1~500HV1范围内

包十三：一次性无菌保护套

一、主要用途： 在手术环境中保护手术室设备，避免医生手术中接触设备后，再接触手术病人中的伤口部位造成感染。

二、腔镜套，主要由聚乙烯薄膜，松紧带或布带绳基材组成。

三、宽：15±2cm ;

四、长：200±2cm；

包十四：经皮胃造瘘套件

一、主要用途： 用于经皮胃供给营养;

二、产品由导管，胃壁固定器，持撑套，穿刺针，固定板组成；

三、材质：硅橡胶

四、胃瘘用导管规格：15Fr

包十五： 医用透明质酸钠凝胶

一、主要用途： 用于预防或减少腹（盆）腔手术的术后粘连；

二、特性黏数应≥1500 cm3/g(换算成黏均分子量应≥840000道尔顿)；

三、重均分子量应≥1.00x106道尔顿；

四、无色透明的粘稠液体，主要成分为透明质酸钠，透明质酸钠原料从鸡冠中提取；

五、有效期≥三年；

二、投标需提供以下资料：

1、投标报价表6份（见模板）

2、投标产品注册证、说明书、宣传彩页（纸质件）（1份）

3、需现场提供样品（2-3个）；

三、投标相关说明：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的遴选采购活动，否则均为无效响应。

2、同一包下的货物，制造商参与遴选的，不得再委托代理商参与遴选。同一品牌同一型号产品有多家供应商参加遴选，只能按照一家供应商计算。

3、各投标人不得互相串通报价，不得损害医院的合法权益，不得侵害人民群众的利益。

4、各投标人不得恶意竞争、故意以低于成本价进行报价。

以下是做遴选文件的模板

项目编号：CQJYHC2024-003

项目名称：重庆市第九人民医院医用耗材遴选

分包号：包*

分包名称：*******

遴 选 文 件

投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司

投标人地址：

授权代表：

电    话：

一、报价表（一式六份，模版见附件）

二、资格条件

（一）法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在                    （参选供应商名称）任         （职务名称）职务，是                   （参选供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（参选供应商全称）

年   月   日

（公章）

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（二）法定代表人授权委托书

致：重庆市第九人民医院

（参选供应商法定代表人名称）                                         是            （参选供应商名称）的法定代表人，特授权                                   （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                        参选供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（三）基本资格条件承诺函

致：重庆市第九人民医院

（参选供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大安全责任事故以及其他严重违约、违法情形。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的参选供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（参选供应商公章）

年   月   日

三、产品相关材料

产品说明书、彩页等，涉及样品功能解释的相关材料（纸质件一份），供评审专家样品审核时查阅。