重庆市九院医用耗材遴选公告

(项目编号：CQJYHC2025-003）

第一部分  遴选邀请函

我院对以下耗材进行公开遴选，欢迎符合条件的供应商参与遴选。现将有关遴选事宜公告如下：

一、遴选耗材目录及项目需求：

（一）耗材目录：

| 包号 | 耗材名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导引导丝 |  |
| 2 | 远端通路导管 |  |
| 3 | 医用硅酮凝胶敷料 |  |
| 4 | 颈动脉球囊扩张导管 |  |
| 5 | 微导管 |  |
| 6 | 一次性使用热湿交换过滤器 |  |
| 7 | 一次性使用压力传感器 |  |
| 8 | 一次性使用软组织夹 |  |
| 9 | 可撕开导管鞘 |  |
| 10 | 球囊扩张导管 |  |
| 11 | 植入式心脏起搏器 |  |
| 12 | 远端通路导引导管 |  |
| 13 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 |  |
| 14 | 亲水涂层造影导管 |  |
| 15 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 |  |
| 16 | 一次性使用无菌血管内导管:造影导管 |  |
| 17 | 一次性胰胆成像导管 |  |
| 18 | PTA球囊扩张导管 |  |
| 19 | 输送型球囊扩张导管 |  |
| 20 | 一次性使用无菌导管鞘套装 |  |
| 21 | 导电膏 |  |
| 22 | 造影导管 |  |
| 23 | 细菌药敏卡 |  |
| 24 | 一次性使用膜式氧合器套包 |  |
| 25 | 神经血管导丝 |  |
| 26 | 多孔钽骨填充材料 |  |
| 27 | 尿液特定蛋白校准品 |  |
| 28 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 |  |
| 29 | 刻痕球囊扩张导管 |  |
| 30 | 血液透析浓缩液 |  |
| 31 | 一次性等离子双极电极 |  |
| 32 | 支撑导管 |  |
| 33 | 齿科填充用复合树脂 |  |
| 34 | 多项蛋白质控品 |  |
| 35 | 一次性使用动静脉插管 |  |
| 36 | 脊柱微创管道系统工具器械 |  |
| 37 | 脊柱内固定系统 |  |
| 38 | 一次性使用泪道引流管 |  |
| 39 | 一次性使用静脉腔内射频闭合导管 |  |
| 40 | 固定式宫内节育器 |  |
| 41 | 一次性使用喉罩 |  |
| 42 | 根管充填及修复材料 |  |
| 43 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示标签 |  |
| 44 | 药物涂层外周球囊扩张导管 |  |
| 45 | 呼出一氧化氮测定系统 |  |
| 46 | 一次性使用负压引流袋 |  |
| 47 | 输尿管支架 |  |

（二）项目需求：

包一：导引导丝

一、主要用途：该产品与血管内旋磨系统一并使用，可供独立推进和转向；

二、导引导丝直径：0.24±0.02mm,导丝长度：330cm；

包二：远端通路导管

一、主要用途：适用于在外周和颅内神经血管内输送介入器材或液体物质(如造影剂等)。

二、头端形态：直型，外径：2.18mm，内径1.8mm，有效长度115cm。

包三：医用硅酮凝胶敷料

一、主要用途：适用于抑制体表外伤、烧伤、手术原因引起的增生性疤痕；

二、本产品由医用硅酮与卡多姆脂、乳化剂组成；

三、规格：25g；

四、提供生物环境，降低皮肤水分蒸发，促使皮肤组织水化，释放低分子有机硅，抑制胶原纤维增生；

五、产品具有止痒功能，能有效缓解和解除疤痕瘙痒问题。

包四：颈动脉球囊扩张导管

一、主要用途：适用于颈动脉阻塞患者的经皮腔内血管成形术。

二、球囊直径：3-6mm,有效长度：20、30mm，导管有效长度：135cm；

三、双层球囊囊体，三叶折叠；亲水涂层涂覆，同轴充盈管腔快速充盈泄压，有支撑芯丝，快速交换系统。

包五：微导管

一、主要用途：用于辅助将诊断用器械/材料或治疗用器械/材料送达神经血管、周围血管在内的全身血管系统；

二、尺寸：

1、内径：0.42±0.01mm,远端外径：0.65±0.01mm，近端外径：0.8±0.1mm，总长度：≥156cm，可用长度：≥150cm，亲水涂层长度：≥80cm；

2、内径：0.52±0.01mm,远端外径：0.8±0.1mm，近端外径：1±0.1mm，总长度：≥156cm，可用长度：≥150cm，亲水涂层长度：≥80cm；

三、微导管远端具有显影功能：≥2个不透射线标记；

四、导管外覆亲水涂层；

包六：一次性使用热湿交换过滤器

一、主要用途：本品用于建立人工气道的患者，对其呼吸的气体进行热湿交换和/或过滤微粒。

二、规格：气切型。

三、接头内径：15mm，适用于临床上各种呼吸机、麻醉机和管路。

四、内腔容积：22ml±1ml。

五、潮气量范围：25～1500 ml (适用于4kg～150kg，各个年龄阶段的患者）

六、湿度返还：绝对湿度≥30 mg/L ，对患者的黏膜高度保护。

七、水份损失：绝对湿度≤13 mg/L，最低限度地减小长时间使用患者的水份损失。

八、压降（阻力）：at30L/min≤0.03kPa；

九、重量：≤13g；

包七：一次性使用压力传感器

一、适用于测量动脉血压和静脉血压；

二、压力测量范围：-50-300mmHg；

三、灵敏度：5uV/V/mmHg±1%

四、零点漂移值：±10mmHg

五、冲刷装置流速：2 ～ 4ml/h/300mmHg

六、漏电流：≤ 10µA；

七、压力监测管长度：1200-1270mm.

八、≥5种导线连接头，可适配多种监护仪。

包八：一次性使用软组织夹

一、主要用途：适用于临床在内窥镜引导下夹合消化道内软组织；

二、主要由夹子组件和释放装置组成；

三、夹子开口尺寸：≥10mm；

四、有效长度：1950mm；

五、具有涂层；

六、适用内镜钳道直径：≥3.2mm；

七、双夹片设计，独立操作，互不干扰，可闭合2.5cm至5cm的创面；

包九：可撕开导管鞘

一、可撕开鞘适用于起搏导线和导管的引入。

二、尾端止血阀有效防止漏血，无需术者手指堵血。

三、鞘长度：25cm,鞘管直径：9F；

四、耗材包含可撕开鞘、扩张器、注射器、导丝、18G穿刺针。

包十：球囊扩张导管

一、主要用途：适用于颅内动脉血管狭窄部位进行球囊扩张处理，以改善颅内供血。

二、尺寸：

1、球囊直径1.5mm,球囊长度9mm；

2、球囊直径2.0、2.25mm,球囊长度：12mm；

3、球囊直径2.0、2.5mm,球囊长度：15mm；

三、导管远端具有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层；

四、具有X射线透视影像下标记球囊的位置和工作段的功能；

包十一：植入式心脏起搏器

一、主要用途：用于植入到有心动过缓性心律失常症状的患者体内，主要治疗目的是改善患者出现的临床症状；

二、可以接受临床1.5 T 和3.0 T场强的磁共振成像检查；

三、闭环刺激(CLS)，具有家庭监测功能，无线遥测；

四、≥10种起搏模式；

五、尺寸：长：48mm±1mm,宽：44mm±1mm，高：6.5mm±1mm；

包十二：远端通路导引导管

一、主要用途：产品适用于通过桡动脉及股动脉入路将介入器械或诊断器引入外周血管，冠状动脉和神经血管系统。

二、内径：1.8mm，外径：2.0mm，有效长度105cm；亲水涂层长度：≥16cm；

包十三：一次性使用刨刀/磨头/锯片

一、主要用途：主要用于术中切除人体软组织与骨组织。适用于关节镜手术如：髁间窝成型，骨赘去除，肩峰下减压（SAD)，肩锁关节切除术，肩峰切除与成型等肩膝髋踝各关节镜下手术。

二、磨头由外鞘和内杆组成；

三、材质：不锈钢；

四、磨头直径有2.9mm、4.0mm；4.0mm为12条沟槽设计，增强切除的可控性。反向模式下可进行抛光，对平滑区域进行可控骨质切除；

五、刀头转速：≥10000转；

六、具备窗锁功能；

七、具有刀头自动识别功能；

八、灭菌包装；

包十四：亲水涂层造影导管

一、主要用途：用于向血管内注射或输入对照介质和/或液体；

二、产品由管身、应变释放套管和座组成；

三、外径：5F,导管内径：1.15±0.02mm，有效长度：100±5cm,耐高压：≥1000PSI；

四、可兼容0.038英寸的导丝；

五、管身表面涂覆有亲水涂层；

六、头端、管身通体具有显影功能；

包十五：一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管

一、主要用途：对患者输尿管及肾盂进行内镜检查或内镜手术。

二、该产品由头端部、弯曲部、插入部、操作部、电气连接部及内置LED光源组成。

三、插入管外径：≤7.5Fr；

四、工作通道：≥3.6Fr；

五、工作长度：≥650mm；

六、视场角≥120°；

七、视向角：0°；

八、景深：3-50mm；

九、插入部前端双向弯曲角度≥270°；

十、连接配套的电子内窥镜图像处理器，在手术中具有存储手术图像及录像功能；

包十六：一次性使用无菌血管内导管:造影导管

一、主要用途：该产品在临床上供血管造影用，适用于外周或冠状血管狭小，需要放置支架或需要扩张前对血管进行造影观察。

二、头端为PIG型，外径5F，长度110cm±2cm；

三、该产品由管体和接头组成，管体由聚氟乙烯制成，含有不透射线的硫酸钡，接头由聚乙烯制成；

四、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；灭菌有效期为≥3年。

包十七：一次性胰胆成像导管

一、主要用途：产品与成像控制器连接使用，专为胰胆系统及阑尾系统的内镜手术过程的诊疗应用提供显像，并为其他诊疗附件提供工作通道；

二、外径：

（一）9Fr(可通过内镜钳道直径≤3.2mm),工作通道直径≥1.0mm；

（二）11Fr(可通过内镜钳道直径≤4.2mm),工作通道直径≥1.8mm；

三、导管有效工作长度：2200mm；视野角度：120°；

四、具备旋钮转向锁定功能；

包十八：PTA球囊扩张导管

一、主要用途：该产品适用于外周血管系统的经皮腔内血管成形术（PTA），并适用于治疗天然或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变。球囊装置还适用于后扩张外周血管内球囊可扩展和自扩张支架；

二、直径：2.0mm±0.1mm；长度：20mm±0.1mm；

三、该产品球囊具有亲水涂层；

四、导丝管腔通过导丝直径范围：≤0.014in；

五、头端外廓:≤0.017in；

六、有效期:≥3年。

包十九：输送型球囊扩张导管

一、主要用途：用于颅内动脉血管狭窄部位进行球囊扩张处理，用于改善脑组织缺血，还可用来为诊断和治疗器械提供通路。

二、内径：0.021英寸，直径：2.0、2.5mm，工作长度：10、15mm;

三、管体外覆PVP亲水涂层；

四、输送系统长度≥150cm，可兼容135cm及以下中间导管；

包二十：一次性使用无菌导管鞘套装

一、主要用途：本产品在临床上主要供扩大经皮切口及协助导管进入动脉或静脉之用。

二、外径：8F,长度：11cm。

三、本产品主要由扩张管、导管鞘、导丝、穿刺针、注射器和手术刀组成。

包二十一：导电膏

一、主要用途：该产品用于与非黏贴式电极连接时的神经监控过程中，通过降低皮肤阻抗来增强测试效果。

二、每瓶重量：100—120克；

三、导电阻抗：≤100KQ

四、粘结强度：≥17.8N

五、PH值：5＜PH＜8

包二十二：造影导管

一、主要用途：用于血管造影或将治疗药物输送到血管系统中的特定部位；

二、外径：5F，有效长度：130±2cm,内径：1.2±0.1mm；耐高压：≥1000PSI；

三、可兼容0.038英寸的导丝；

四、导管侧孔数：≥6个，侧孔孔径：0.5±0.2mm；

包二十三：细菌药敏卡

一、主要用途：满足临床对于真菌药敏检测的需求。

二、规格：20测试/盒

三、用于念珠菌、隐球菌等酵母样真菌的药敏检测，提供≥5种临床常用抗真菌药物的定量MIC检测，指导临床合理用药，包含卡泊芬净、米卡芬净两种棘白菌素类药物；

四、真菌药敏检测操作和结果判读高度自动化，可实现自动上卡、自动孵育、自动结果判读，无需人工干预，无额外辅助试剂，避免人为误差；

五、可提供快速的真菌药敏检测报告，平均报告时间＜16小时；

包二十四：一次性使用膜式氧合器套包

一、主要用途：适用于急性呼吸衰竭或急性心肺功能衰竭、其他治疗方法难以控制并有可预见的病情持续恶化或死亡风险的成人患者。

二、产品由氧合器及血液管路套件(含泵头)、预充套装(预充袋及管路)和气体管路组成。

包二十五：神经血管导丝

一、主要用途：适用于神经血管，可用于选择性导引和定位导管以及神经血管内的其他介入器械，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位。

二、直径：0.010、0.014英寸；长度：200、300cm；

三、导丝远端为刻槽海波管设计；

四、适配0.013英寸微导管；

五、提供头端直型和预塑型可供选择。

包二十六：多孔钽骨填充材料

一、主要用途：棒单独使用，适用于Ⅰ期或Ⅱ期股骨头坏死保髋手术中的松质骨填充；块和颗粒与自体骨共用，匹配固定坚强器械，适用于四肢非承重部位的腔隙性松质骨缺损填充。

二、材质：纯钽材料

三、抗压强度：≥31MPa；

四、弯曲强度：≥21MPa；

五、孔隙率为55%-75%；

六、无菌产品；

包二十七：尿液特定蛋白校准品

一、主要用途：用于免疫球蛋白G（IgG）、转铁蛋白（TRF）、α2-巨球蛋白（α2-MG）、κ轻链和λ轻链项目定量测定时的校准；

二、校准品中的抗原与对应试剂中的抗体反应形成抗原/抗体复合物,该复合物的反应信号与其浓度成比例。绘制校准曲线:根据其校准曲线即可计算出样本中该抗原的浓度；

三、规格：6×1mL/支；

四、正确度:量值传递的正确度应符合|EN|≤1；

五、均匀性：

瓶内 CV应≤15%；

瓶间 CV应≤15%；

包二十八：梅毒螺旋体抗体检测试剂盒

一、主要用途：可用于检测血清和血浆中的梅毒螺旋体抗体（TP-IgM、TP-IgG和TP-IgA）和测定抗体效价；

二、方法原理：颗粒凝集法；

三、规格：100人份/盒、220人份/盒；

四、TP结果阳性其抗体效价值在1:80及以上；

五、标本类型：血清或血浆

六、检测报告时间：≤3小时；

七、有效期：≥12个月；

包二十九：刻痕球囊扩张导管

一、主要用途：用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗；

二、由镍钛记忆金属丝绕成三棱柱型的刻痕件固定在球囊工作段，定向扩张,充盈后刻痕件高度0.35mm±0.01mm；

三、导丝系统兼容0.035；

四、球囊长度20-80mm,球囊直径4-8mm；

五、推送杆长度分别为50、90、130cm；

六、爆破压：≥20ATM；

包三十：血液透析浓缩液

一、主要用途:用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析。

二、规格:单人份A液5L/桶、单人份B液7L/桶。

三、A液由氯化钠、氯化钾、氯化镁、氯化钙、枸橼酸组成;B液由碳酸氢钠组成。

四、细菌内毒素:以细菌内毒素检查用水配成透析液后，透析液的细菌内毒素含量应不大于0.25EU/mL。

五、不溶性微粒:品稀释为透析液，扣除本底后的不溶性微粒含量：≥10μm的微粒应不大于12个/ml；≥25μm的微粒应不大于2个/ml。

六、微生物限度:浓缩液需氧菌总数应不大于100CFU/mL，霉菌和酵母菌总数应不大于10CFU/mL，大肠埃希菌应不得检出。

包三十一：一次性等离子双极电极

一、一次性等离子双极电极1：

（一）主要用途：对软组织进行切割和凝血；

（二）电极采用电极丝、陶瓷管、不锈钢管、滑套、绝缘管、防水塞、固定塞、电极电缆、电缆接口组成；

（三）电极头宽度5.5±0.5mm；电极丝直径0.5±1mm，工作长度279±10mm；

（四）电极在手术中用生理盐水作为工作介质，电极自带正负极，电极与导线一体式双极电极；

（五）电极材质：医用不锈钢；

（六）具有供主机识别的线路和编码，以便主机正确读取该电极的默认设置；

二、一次性等离子双极电极2：

（一）主要用途：用于匹配科室现有等离子主机用于内窥镜下的组织切割和凝血，特别适用于前列腺腕除手术；

（二）电极丝直径0.6±1mm，工作长度279±10mm，需满足270mm、330mm、570mm三种规格长度；

（三）电极采用电极丝、陶瓷管、不锈钢管、滑套、绝缘管、防水塞、固定塞、电极电缆、电缆接口组成，具有剜除、电凝、汽化、切割等功能；

（四）电极材质：医用不锈钢；

（五）电极在手术中用生理盐水作为工作介质，无需负极板；

（六）犁形电极具备可视环境下以电极刚性结合电凝能量爆破方式剜除及汽化和无血切割功能；

（七）具有供主机识别的线路和编码，以便主机正确读取该电极的默认设置。

包三十二：支撑导管

一、主要用途：在外周血管系统及冠状动脉介入术中用于支撑导丝进入目标血管，为导丝交换及输送生理盐水和/或诊断性造影剂提供通道；

二、尺寸：

1、头端形状：直形；有效长度：150cm；近端外径：0.9mm；远端外径：0.7mm；远端内径：0.43mm；近端内径：0.5mm；

2、头端形状：直形；有效长度：150cm；近端外径：1.4mm；远端外径：1.3mm；远端内径：0.96mm；近端内径：1mm；

3、头端形状：直形；有效长度：150cm；近端外径：0.95mm；远端外径：0.8mm；远端内径：0.53mm；近端内径：0.55mm；

三、远端具有显影功能：≥3个显影标记；

四、双扁丝管身编织，显影MARK+高聚合物双重锥形渐变尖；

包三十三：齿科填充用复合树脂

一、主要用途：该产品用于口腔内窝洞、缺损的修复(不适用于根管内)或者用于人工牙         冠的修补。1：侧壁堆筑及假壁制作、2：后牙窝洞充填，咬合面塑形、3：前牙舌侧背板制 作以及窝洞充填、4：修复体的修补以及断牙粘接等。

二、该产品由玻璃粉末、双酚 A-甲基丙烯酸缩水甘油、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、表面处理材(钛酸酯耦合材)、微粒子硅酸、硅石(Si02)、氧化铝组成。含生物活性SPRG填料，可释放氟离子、硼离子、铝离子、硅离子，钠离子，锶离子六种离子

三、重量：2.2g-2.5g/支

四、具有≥9种颜色可选。

五、抗压强度 ≥350MPa。

包三十四：多项蛋白质控品

一、主要用途：特殊蛋白项目检测用质控品；

二、规格：3*1mL；

三、液态，100%人血清基质；

四、保存运输条件：2-8℃保存，开瓶2-8℃存储稳定30天；

五、包含项目（能提供参考靶值和参考范围）：总蛋白、白蛋白、前白蛋白、α-1-酸性糖蛋白、α-1-抗胰蛋白酶、α-2-巨球蛋白、β-2-微球蛋白、补体C3、补体C4、免疫球蛋白A (IgA)、免疫球蛋白E (IgE)、免疫球蛋白G (IgG)、免疫球蛋白M (IgM)、k轻链、λ轻链、λ轻链（游离）、甲胎蛋白 (AFP)、铁蛋白、转铁蛋白、触珠蛋白、血浆铜蓝蛋白、视黄醇结合蛋白(RBP)、抗链球菌素O (ASO)、类风湿因子 (RF)、C反应蛋白 (CRP)、抗凝血酶III (AT III)。

包三十五：一次性使用动静脉插管

一、主要用途：配套心肺转流系统，插管与体外循环设备配件相连，插入血管，引流或灌注时使用。

二、静脉插管：管身周径21-23 Fr,有效长度550-600mm，总长699-749mm，接头3/8in（0.95cm）

三、动脉插管：管身周径17-19 Fr,有效长度180mm，总长329mm，接头3/8in（0.95cm）

包三十六：脊柱微创管道系统工具器械

一、主要用途：用于脊柱手术过程中，扩大手术视野，提供手术操作的通道和空间，导向、导引及定位，辅助完成植入物的安装及操作，给患者带来更好的治疗效果，发挥着重要的作用。

二、骨导引针：直径1.5mm，长度300±5mm；

三、可调式固定支具：长73±1mm，宽65±1mm，高45±1mm；

四、可调式固定支具：长490±1mm，宽208±1mm；

五、扩张式通道管：直径15mm～25mm，长度50mm～80mm；

六、骨用牵开器：内径5.0mm～21mm，外径8.5mm～24mm，长度130mm～210mm；

七、脊柱牵开器：直径25mm，长度50mm～80mm（左.右）；

八、脊柱牵开器：直径25.5mm，长度90mm、150mm（左.右）；

九、微创牵开器：长50mm～95mm 宽15mm～23mm；

十、脊柱微创管道系统工具盒：长：530±3cm，宽255±3cm，高90±3cm;

包三十七：脊柱内固定系统

一、脊柱后路内固定系统固定系统

（一）主要用途：适用于胸、腰椎骨折、脱位后路内固定；

（二）结构组成：脊柱后路内固定系统由椎体钉、连接棒、锁紧螺栓和横向连接装置组成；

（三）产品材质：钛合金，表面经着色阳极氧化或微弧阳极氧化处理；

（四）横向链接装置：长度：30mm-120mm；

（五）连接棒：直径：5.5mm±0.1mm，长度：50～500mm；

（六）螺栓：外径：9mm±0.2mm；

（七）椎体钉：直径：4.5mm、5.0mm，长度25mm～55mm；直径5.5mm、6.0mm、6.5mm、7.0mm、7.5mm，长度：25～65mm；

二、颈椎前路固定系统

（一）主要用途：用于因骨折、脱位导致的颈椎融合术中行前路内固定，适用于骨骼成熟患者；

（二）结构组成：产品由固定钛板和螺钉组成；

（三）固定钛板：

(1)产品材质：纯钛，表面经微弧阳极氧化处理；

(2)长度：21mm-90mm；

(3)固定钛板的两端各设计有一个固定针孔，直径≤1.1mm；

(4)独立锁紧机制：螺钉置入之后，采用独立的锁紧机制对单个螺钉进行锁定；

（四）螺钉

(1)产品材质：螺钉由符合GB/T 13810-2017标准的钛合金(TC4)制造，表面经着色阳极氧化处理；

(2)直径：4.0mm、4.5mm，长度：10mm-30mm；

三、椎间融合器

（一）主要用途：与脊柱内固定系统配合，适用于颈椎、腰椎、腰骶椎融合固定；

（二）该产品由融合器主体和显影点两部分组成，根据不同的使用部位划分为颈椎椎间融合器和腰椎椎间融合器；

（三）产品材质：融合器主体由的聚醚醚酮材料制成，显影点由纯钽材料制成；

（四）颈椎融合器

(1)尺寸大小：高度4mm-10mm，宽度15.5mm±0.2mm，长度13mm±0.2mm

(2)减压槽设计：颈椎融合器设计减压槽，便于在融合器植入时将椎间隙内的压力释放出来；

（五）腰椎融合器：高度7-14mm，宽度10mm，长度22mm、26mm，角度0°；三、椎间融合器

（一）主要用途：与脊柱内固定系统配合，适用于颈椎、腰椎、腰骶椎融合固定

（二）产品材质：其中融合器主体由符合YY/T 0660-2008规定的聚醚醚酮材料制成，显影点由符合YY/T 0966-2014规定的纯钽材料制成。

（三）结构组成：该产品由融合器主体和显影点两部分组成，根据不同的使用部位划分为颈椎椎间融合器和腰椎椎间融合器。

（四）颈椎融合器

(1)尺寸大小：高度4.5mm-7mm，宽度14mm±1mm，长度13mm±1mm

(2)减压槽设计：颈椎融合器设计减压槽，便于在融合器植入时将椎间隙内的压力释放出来。

（五）腰椎融合器：高度7-14mm，宽度10mm，长度22mm，角度0°

包三十八：一次性使用泪道引流管

一、主要用途：用于泪小管炎、泪小管断裂、泪小管阻塞、慢性泪囊炎等；

二、产品由一根泪道引流管及两根泪道探针组成；泪道引流管主要由硅橡胶制成，两端为圆形或多边异形，含显影线；泪道探针材质为不锈钢制成；

三、探针针体表面粗糙度 Ra之数值应≤0.2um；

四、管体内径：0.6mm±0.1mm，实心管宇外梅花形空心管的结合体直径：1.1mm±0.1mm；管体长度：95mm±5mm；

五、探针材质：不锈钢；

六、附带显影线，可以通过CT拍片定位，提供循证，一定程度上避免假道产生；

七、Ⅲ类医疗器械，可在体内留置3-6个月；

八、产品检验液与同批空白对照液 pH 值之差≤1.5，环氧乙烷残留量≤10ug/g，重金属含量不超过1mg/L；

九、采用环氧乙烷灭菌，产品为无菌包装；

十、有效期：≥2年；

包三十九：一次性使用静脉腔内射频闭合导管

一、主要用途：适用于下肢大隐静脉曲张的治疗；

二、导管治疗段：7cm，导管直径：6Fr，导管总长：60、80cm；

三、升温到达治疗温度120℃的时间：≤2秒；

四、导管具备导丝腔，可通过0.025in导丝；

五、导管可选择手控或脚踏控制，启停导管；

包四十：固定式宫内节育器

一、主要功能：固定于妇女子宫腔，用于避孕；

二、由6个铜套管，不锈钢针，尼龙丝和放置系统（放置杆，放置管，放置针，定位块）组成。

三、铜表面积：300mm²±5mm²。

四、铜的纯度为：≥99%

五、放置器的放置管外径：4.0mm±0.2mm。

六、该产品经环氧乙烷灭菌，为无菌产品；

七、有效期：≥3年

包四十一：一次性使用喉罩

一、主要用途：供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用；

二、通气管长度：180-210mm，通气罩囊长度：51-67mm，通气罩囊宽度：36-50mm；

三、具有插管型通气道和胃管通道；

四、套囊内部具有会厌托；

五、免充气软胶罩囊；

包四十二：根管充填及修复材料

一、主要用途：用于根管的密封和永久充填。适用于单尖充填技术或侧方加压充填技术。用于根管永久性充填修复和手术治疗。包括根尖外科倒充填、根管侧穿的修补、根吸收的修补、根尖诱导成形术和盖髓术；

二、产品主要由氧化锆、硅酸钙、磷酸钙、填料和增稠剂等组成，产品为预混合成。可注射、水凝固汀糊剂或膏剂材料、在有水环境下凝固和硬化；

三、包装规格：≥2g注射器装1支+15个混合头/0.5g注射器装1支；

四、固化时间：≤4小时固化；

包四十三：过氧化氢低温等离子体灭菌指示标签

一、主要用途：适用于过氧化氢等离子灭菌过程指示；

二、由合成纸与过氧化氢灭菌指示剂组成；

三、符合GB18282.1-2015标准中对一类化学指示物的要求，并提供安评报告；

包四十四：药物涂层外周球囊扩张导管

一、主要用途：该产品适用于对患有股动脉和腘动脉(膝下动脉除外)狭窄或闭塞病变的患者进行经皮腔内血管成形术。

二、尺寸：球囊直径2-8、12mm,球囊长度100、150、220mm；输送杆长度130、150cm；

三、球囊表面具有纯紫杉醇晶体涂层；

四、采样超声雾化喷涂技术，药物涂层均匀可控；

包四十五：呼出一氧化氮测定系统

一、主要用途：检测呼出气中的一氧化氮浓度；

二、具有实时监测患者呼气流速的功能；

三、呼气流速范围：45-55ml/秒（超出范围可导致主机报警）；检测范围：5～300ppb；

四、测量重复性：当测定值＜30ppb时误差＜3ppb；当测定值≥30 ppb时误差＜10%；

五、呼气流速不符合要求时，该产品具有自动终止本次检测的功能；

六、呼气时间模式：成年人使用10秒模式，老年或儿童使用6秒模式；

七、吸气激发压力：最低 -3cmH2O；

八、精确度：当测定值＜50ppb误差＜±5ppb， 当测定值≥50ppb时误差＜±10%；

九、手柄：双通道设计，吸气和呼气分离；包含一氧化氮过滤器，有效过滤外界一氧化氮；

十、配套一次性过滤口嘴：内有过滤膜，细菌过滤效率应≥99.9%，过滤器病毒过滤效率应≥99.8%；

十一、鼻部一氧化氮检测流速：4.2-5.5ml/s；

十二、检测数据可通过数据管理软件自动生成检测报告，并能有自动比较，形成趋势曲线等功能。报告分析时间：≤60s；

十三、传感器：高集成度电化学传感器，可检测≥500人次；

包四十六：一次性使用负压引流袋

一、主要用途：用于收集患者引流废液；

二、容量：1950-2050 ml；

三、具有防溢流功能；

包四十七：输尿管支架

一、主要用途：该产品用于消除输尿管内各种良性、恶性和创伤后病症引起的阻塞;导丝用于提供经尿道和/或经皮进入膀胱、输尿管或肾盂的进路；

二、规格：直径：4.7Fr、6Fr，杆长：25±1cm；

三、输尿管支架由带缝线的输尿管支架、推送导管、猪尾矫直器组成；

四、输尿管支架的主要材质为含有硫酸钡的聚氨酯，缝线为黑色尼龙单丝，推送导管的主要材质为具有不透射线物质的高密度聚乙烯；

五、留置时间：≥360天；

六、猪尾整圈设计，头段渐细，X光下可显影,内腔大，带长度标记，尺寸标记；

七、具有可调管壁ph值环境AST pHreecoat疏水氨基甲酸脂涂层，预防结石附着在支架上的功能；

二、投标需提供以下资料：

1、投标报价表6份（见附件3.耗材投标报价表-模板 ）

2、投标产品注册证、说明书、宣传彩页（纸质件）（1份）

3、需现场提供样品（1个）

第二部分 遴选办法

一、评选方法

1、采购工作组对供货商现场提供的产品进行综合评估，包括产品功能、价格、质量、院感等因素；

2、采购工作组现场审核资料，查看所投产品的样品，根据科室的需要在满足功能、质量、院感等方面的情况下价格最低者中选（特殊原因可进行二次报价确定拟成交供货商）；

3、两家及以上投标方所投产品为同一厂家同一规格型号的产品，则以厂家针对本次项目的授权书为准认定其为合格的投标方；

4、采购工作组确定最终的中选供货商及产品价格；

5、因各种原因导致第一名中选产品无法供货的情况则顺延由第二名中选进行替代供货。

二、无效遴选文件

下列情况之一者，应为无效遴选文件

1、不具备遴选文件规定的资格要求的。

2、超出营业范围的。

3、投标文件中遴选项目未全部响应，部分缺项的。

4、响应文件出现多个方案或报价的。

5、所投产品不符合必须强制执行的国家标准的。

6、响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如报价明显高于市场价格等）。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的遴选采购活动，否则均为无效响应。

三、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、两家及以上投标方所投产品为同一厂家同一规格型号的产品。

3、因重大变故，采购任务取消的。

四、出现下列情形之一的，将对供货商进行处罚

1、成交供应商因各种原因放弃本次成交项目不供货或在签定合同中改变成交状态，该供货商及本次参与遴选的授权代理人3年内不得参与医院任何招标采购活动。

2、在采购活动中未如实提供资料信息的，将取消中选资格，该供货商及本次参与遴选的授权代理人3年内不得参与医院任何采购活动。

3、凡出现以上情形，医院采购工作组可根据成交候选人的排名由第二名确定为成交供应商。

- 第三部分 文件格式

以下是做遴选文件的模板

项目编号：CQJYHC2025-003

项目名称：重庆市第九人民医院医用耗材遴选

分包号：包*

分包名称：*******

遴 选 文 件

投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司

投标人地址：

授权代表：

电    话：

一、报价表（一式六份，模版见附件）

二、技术部分

（一）技术偏离表

| - 序号 | - 采购要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |

注：1.本表即为对本项目“第一部分 （二）项目需求”中所列技术参数进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“响应”；

3.偏离表后附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、资格条件

（一）法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在                    （参选供应商名称）任         （职务名称）职务，是                   （参选供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（参选供应商全称）

年   月   日

（公章）

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（二）法定代表人授权委托书

致：重庆市第九人民医院

（参选供应商法定代表人名称）                                         是            （参选供应商名称）的法定代表人，特授权                                   （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                        参选供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件及社保证明）

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

1、被授权人身份证正反面复印件；

2、被授权人的社会保险个人参保证明复印件

（三）基本资格条件承诺函

致：重庆市第九人民医院

（参选供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大安全责任事故以及其他严重违约、违法情形。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的参选供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（参选供应商公章）

年   月   日

四、产品相关材料

产品说明书、彩页等，涉及样品功能解释的相关材料（纸质件一份），供评审专家样品审核时查阅。