## Sheet2
招标设备提供给设备科的资料
设备送货要求（非常重要）：我院只接收生产日期至货到医院验收日期，不超过6个月；超过时限的设备医院不予验收。
序号 | 名称 | 数量 | 注意事项（非常重要，认真阅读） | 交设备科时间 | 备注 | 医院开票信息
1 | 设备购销合同（原件）-模板 | 5 | 1.时间不填 2.公告结束次日，将合同电子件PDF文件，传805072109@qq.com，我们走医院流程合同会审 |  |  | 开户行 | 建行北碚支行营业部
2 | 廉洁协议书（原件）-模板 | 2 | 1、乙方法人、联系人签字处手签或盖章； 2、甲方使用科室处：科主任签字 | 1、合同签定后一个月内完成验收并且所有资料交设备科办公室（否则甲方有权解除合同） 2、交资料时间：周三（最好是上午） |  | 账号 | 5000 1093 6000 5001 2527
3 | 廉政承诺书（原件）-模板 | 2 | 供货商完成的签字盖章 |  |  | 纳税人识别号 | 1250 0109 4503 8858 3N
4 | 设备发票（原件） | 1 | 验收交资料时才开票 |  |  | 医院名称 | 重庆市第九人民医院
5 | 发票扫描件电子档 |  | 存放在优盘里，必须是图片格式，不接收PDF文件。
6 | 供应商信息（扫描件电子档）-模板9 |  | 验收交资料时只提供电子档。（见模板9）-供应商信息
7 | 销售出库单 | 1 | 格式自拟
8 | 设备领物单-医院临床科室有 | 1 | 主任或护士长提供
9 | 设备验收单-模板5 | 4 | 1、设备到院验收前与设备科验收人员（陈胜强电话:68864967)、信息科（蒋一鹏：153 4055 7726）约定验收时间。（信息科人员主要是对招标设备是否需要连接医院内网的接口问题进行辅助验收）；验收完签字； 2、单价30万元以上设备由重庆市内具备相应资质的第三方机构验收并出具验收报告（重庆市医疗设备质量检测管理所，联系人：邓梅63878388；） 3、使用科主任签字。
10 | 该条项目内容非常重要：通知公共卫生科完成放射放疗设备控评 |  | 如果是放射放疗X射线类设备，安装完毕设备现场验收合格当天第一时间打电话通知公共卫生科罗雯（电话：130 7233 3545）或马秀娟科长（138 8369 6799），通知她们：某某科室某设备已经安装完毕，完成验收，可以开始完成设备控评流程了；如果不是放射放疗X射线类设备，该条内容直接忽略；
11 | 设备培训记录-模板7 | 2 | 1、设备安装验收完毕由厂家工程师组织设备科工程师、使用科室操作人员进行使用、维护保养等培训； 2、培训完成后科室人员、设备科工程师、厂家工程师签字。
12 | 设备考核记录-模板8 | 2 | 1、设备验收、操作培训完成后由厂家工程师组织设备科工程师、使用科室操作人员进行使用考核；考核合格方能上机操作； 2、考核完成后科室人员、设备科工程师、厂家工程师签字。
13 | 装箱清单-设备包装箱里 | 1套 | 1、使用科室主任或护士长在装箱单空白处签字确认； 2、只签字，不写日期
14 | 合格证-国产设备 | 1套 | 原件交设备科；进口设备无需提供
15 | 报关单-进口设备 | 1套 | 进口设备提供报关单
16 | 压膜件（操作流程、维护保养、突发情况应急处置预案）-模板6 | 1份 | 1、制作医院统一样式的压膜件，必须是A4尺寸； 2、正面是操作流程；背面上面是维护保养，下面是突发情况应急处置措施 3、正反面留厂家工程师电话 4、压膜件纸质件留使用科室（电子件交设备科和使用科室） 5、正反面各照一张相片存放优盘里交设备科 6、压膜件正反面A4纸打印1份交设备科；
17 | 医疗设备培训PPT（电子档） |  | 交设备科和临床科室，主要包括以下内容（见附件模板）：（1）设备的主要功能及用途；（2）工作原理；（3）部件组成；（4）每个部件功能及重要参数；（5）设备相关耗材介绍及操作使用；（6）设备的日常维护和保养；（7）设备的常见故障及排除方法；（8）设备的突发意外情况处理预案及措施（模板见序号6）
18 | 设备说明书（必须中文） | 1套 | 1、说明书中文版，要求PDF电子件与纸质件一致，拷贝一份给设备科、一份给使用科室 2、单价5万元以上设备说明书纸质件原件交设备科1套； 3、单价5万以下的说明书纸质件留科室护士长。
19 | 相片电子档 | 1 | 设备全身照片共3张，正面照一张，左侧照一张，右侧照一张； | 以上电子档全部用U盘拷贝过来
|  | 2 | 每个设备的铭牌都要照相（如果有5个监护仪就要照5个铭牌；铭牌上内容包含但不限于设备的规格型号、生产厂家和注册证）
|  | 3 | 科室或医检所现场验收相片至少3张
|  | 4 | 工程师现场培训照相至少3张
|  | 5 | 压膜件正反面各照一张相片、压膜件挂机器上再照2张相片。
|  | 6 | 发票扫描件（每张发票单独扫描，必须是图片格式，不接收PDF文件）

## Sheet3
招标设备提供给设备科的验收资料
序号 | 交设备科所需验收资料 | 备注（非常重要，认真阅读）
1 | 设备发票 | 原件、复印件各一份（设备验收合格满3个月才开）
2 | 设备领物单（1份） | 主任或护士长提供
3 | 设备销售出库单 | 供货商提供 | 医院名称 | 重庆市第九人民医院
4 | 招标设备合同（原件4份） | 供货商须先签字盖章 | 开户行 | 建行北碚支行营业部
5 | 廉洁合同原件（2份） | 甲方使用科室处：必须科主任签字 | 账号 | 5000 1093 6000 5001 2527
6 | 廉政承诺书（2份） | 供货商签字盖章后交医院2份。 | 纳税人识别号 | 1250 0109 4503 8858 3N
7 | 验收记录（4份） | 医疗设备到院验收前必须提前与设备科验收人员（陈胜强电话:68864967)、信息科人员（蒋一鹏：153 4055 7726）约定验收时间。（信息科人员主要是对招标设备是否需要连接医院内网的接口问题进行辅助验收）；单价30万元以上设备由重庆市内具备相应资质的第三方机构验收并出具验收报告。。（重庆市医疗设备质量检测管理所，联系人：邓梅63878388；）出具的验收报告。（模板见序号5）
8 | 该条项目内容非常重要：通知公共卫生科完成放射放疗设备控评 | 如果是放射放疗X射线类设备，安装完毕设备现场验收合格当天第一时间打电话通知公共卫生科罗雯（电话：130 7233 3545）或马秀娟科长（138 8369 6799），通知她们：某某科室某设备已经安装完毕，完成验收，可以开始完成设备控评流程了；如果不是放射放疗X射线类设备，该条内容直接忽略；
9 | 医疗设备培训PPT（电子档） | 交设备科和临床科室，主要包括以下内容（见附件模板）：（1）设备的主要功能及用途；（2）工作原理；（3）部件组成；（4）每个部件功能及重要参数；（5）设备相关耗材介绍及操作使用；（6）设备的日常维护和保养；（7）设备的常见故障及排除方法；（8）设备的突发意外情况处理预案及措施（模板见序号6）
10 | 设备培训单要2份。 | 设备安装验收完毕后由厂家工程师组织设备科工程师、使用科室操作人员进行使用、维护保养等培训。培训完成科室人员、设备科工程师、厂家工程师都必须签字。（模板见序号7）
11 | 设备考核记录2份。 | 设备安装验收完毕、设备操作培训完成后由厂家工程师组织设备科工程师、使用科室操作人员进行使用考核。考核合格后才能进行设备上机操作。考核完成后科室人员、设备科工程师、厂家工程师都必须签字。（模板见序号8）
12 | 突发情况应急处置预案（非常重要，必须有） | 各种医疗设备的突发意外情况应急处置预案（文本样式见序号6，电子档交设备科和使用科室）
13 | 装箱清单 | 供货商提供，在设备包装里面；科室主任或护士长必须在装箱单空白处签字确认。
14 | 国产设备合格证 | 国产设备提供合格证；原件交设备科
15 | 进口设备报关单（1份） | 进口设备提供报关单
16 | 设备说明书（必须中文） | 单价5万元以上必须给设备科1份原件，5万以下的留科室护士长。
17 | 压膜件（1份） | 制作医院统一样式的压膜件，必须是A4尺寸，正面操作流程，背面的上面是维护保养，下面是突发情况应急处置措施。正反面各照一张相片、压膜件挂机器上再照2张相片。正反面留厂家工程师电话
18 | 发票扫描件电子档 | 发票扫描件电子档必须是图片格式，不接收PDF文件。
19 | 供应商信息 | 验收交资料时只提供电子档。见模板9-供应商信息
相片电子档包括以下：相片注意一定要清晰，不能模糊
1、设备全身照一张；
2、每个设备的铭牌都要照相（如果有5个监护仪就要照5个铭牌；铭牌上内容包含但不限于设备的规格型号、生产厂家和注册证）
3、科室或医检所现场验收相片至少3张
4、工程师现场培训照相至少3张
5、压膜件正反面各照一张相片、压膜件挂机器上再照2张相片。
6、发票扫描件（每张发票单独扫描，必须是图片格式，不接收PDF文件）
以上电子档全部用U盘拷贝过来