
重庆市九院医用耗材遴选公告

(项目编号：CQJYHC2025-007）
第一部分  遴选邀请函
我院对以下耗材进行公开遴选，欢迎符合条件的供应商参与遴选。现将有关遴选事宜公告如下：
一、遴选耗材目录及项目需求：
（一）耗材目录：
	包号
	耗材名称
	备注

	1
	单髁膝关节系统
	线上

	2
	硅酮疤痕凝胶
	线上

	3
	富血小板血浆制备器
	线上

	4
	医用固定带-肩颈腕托带
	线上

	5
	一次性使用心电电极
	线上

	6
	化学发光试剂（乙肝两对半）
	线上

	7
	前列腺外泌蛋白检测试剂
	线上

	8
	钙卫蛋白检测试剂
	线上

	9
	灸疗装置
	线上

	10
	非吸收性外科缝线
	线上

	11
	医用脱脂纱布块
	线上

	12
	颈托
	线上

	13
	白介素6检测试剂
	线上

	14
	降钙素原检测试剂
	线上

	15
	液体敷料
	线上

	16
	透明敷贴
	线上

	17
	纳米银创伤贴敷料1
	线上

	18
	纳米银创伤贴敷料2
	线上

	19
	脂质水胶体硫酸银敷料1
	线上

	20
	脂质水胶体硫酸银敷料2
	线上

	21
	肌内效贴
	线上

	22
	合血卡/血型卡等试剂
	线上

	23
	手术体位垫
	线上

	24
	维生素样本稀释液
	线上


（二）项目需求：
包一：单髁膝关节系统

一、主要用途：与骨水泥配合使用，适用于单侧髁置换；

二、该系统由股骨组件、衬垫、胫骨部件等组成；

三、股骨组件：

（一）材质采用符合ISO标准的铸造钴铬钼合金材料制成；

（二）半径：20.2±0.2mm；

四、衬垫：

（一）采用符合ISO标准的超高分子量聚乙烯材料制造，其内带有符合ISO标准的钛合金和符合ISO标准的纯钽材料显影；

（二）活动垫片设计；

五、胫骨部件：

（一）采用符合ISO标准的铸造钴铬钼合金材料制成

（二）前后径：48.2±0.2mm；，内外径:26.0±0.2mm；

包二：硅酮疤痕凝胶
一、主要用途：用于辅助改善皮肤病理性疤痕，辅助预防皮肤病理性疤痕的形成；

二、包装规格：15g/支；

三、该产品由硅酮(二甲基硅油)、硬脂酸、医用甘油(丙三醇)、软膏剂基质、纯化水混合而成，硅酮含量为凝胶膏重量的15～25%；

四、动力黏度(25℃)：≥50Pa's；

五、pH值为 6.0～7.5；

六、重金属含量(以 Pb计)应≤0.003%；

七、细菌菌落总数cfu/g≤200，真菌菌落总数cfu/g≤100；

八、大肠菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出；

包三：富血小板血浆制备器
一、主要用途：用于从人体自体血样中制备自体富血小板血浆（PRP），用于骨折手术的辅助治疗；

二、采用梯度二次离心法，可以获取PRP、PPP等产品，且保证耗材分离出的PPP、PRP等在同一容

器不同部位。

三、全程离心时间：＜10分钟；

四、一次性使用无菌产品；

五、产品具备第三类医疗器械注册证；

六、有效期：≥3年，常温储存；

包四：医用固定带-肩颈腕托带

一、主要用途：用于骨折外固定；

二、由松紧带，粘扣、网眼布、尼龙带加工制成

三、尺寸：长度：42±1cm；宽度：40±1cm；

包五：一次性使用心电电极
一、主要用途：配合心电监护设备用于监测人体心电数据；

二、本产品由基衬、电极扣、胶带、导电膏等组成；

三、交流阻抗：在10Hz、不超过100uA(峰-峰)的外加电流下，其阻抗平均值应≤2kΩ。每一单独的胶对胶电极对的阻抗应≤3kΩ。
包六：化学发光试剂（乙肝两对半）

一、主要用途：用于定量检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）、乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）；

二、加样方式：采用一次性Tip头；

三、乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒表面抗体、乙型肝炎病毒e抗原、乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂均采用夹心法原理；

四、校准方式：自动校准无需人工注册，试剂采用2点或3点校准；

五、乙型肝炎病毒表面抗原试剂：

（一）线性范围：0.05 IU/L～250 IU/mL；

（二）最低检出限：对HBV（adr、adw和ay血清型）最低检测限≤0.05 IU/mL；

六、乙型肝炎病毒表面抗体试剂：

（一）线性范围：3 mIU/L～1000 mIU/mL；

（二）最低检出限：≤10 mIU/mL；

七、乙型肝炎病毒e抗原试剂：

（一）线性范围：0.05 IU/mL～250 IU/mL；

（二）空白限：≤0.05 IU/mL；

八、乙型肝炎病毒e抗体：

（一）线性范围：0.1 IU/mL～5.0 IU/mL；

（二）空白限：≤0.08 IU/mL；

九、乙型肝炎病毒核心抗体：

（一）线性范围：0.10 IU/mL～25.00 IU/mL；

（二）空白限：≤0.01 IU/mL；

十、包装规格： 100人份/盒（含校准品）、200人份/盒（含校准品）

十一、储存条件及有效期：2 ～ 8℃保存，有效期＞10个月。
包七：前列腺外泌蛋白检测试剂
一、主要用途：用于检测人尿液中的前列腺小体外泄蛋白的浓度，辅助诊断前列腺炎；

二、规格：25人份/盒，50人份/盒；

三、线性范围：试剂的线性范围为0.3-10ng/mL，在此线性范围内，线性相关系数r≥0.990；

四、重复性：变异系数（CV）≤15%；

五、批间差：变异系数（CV）≤20%；

六、准确度：相对偏差的绝对值应不大于15%；

包八：钙卫蛋白检测试剂
一、主要用途：用于检测人粪便中的钙卫蛋白的浓度，辅助诊断炎症性肠病。

二、包装规格：50人份/盒；

三、样本要求：粪便；

四、准确度：回收率 85～115%；

五、空白限：＜10.00mg/kg；

六、线性：在[10.00，2000.00]mg/kg区间范围内，相关系数r应≥0.9900；

七、精密度：批内精密度CV％≤10.0％，批间精密度CV％≤ 15.0％；

包九：灸疗装置
一、主要用途：通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位。

二、结构组成：灸疗装置由灸座、灸筒、灸盖、灸材和固定胶带组成；

三、灸盖具有弹簧装置，可保持灸材在灸疗过程中一直处于固定位置；

四、灸筒：

（一）灸筒内有活性炭纤维，具有阻燃、滤烟、除尘的功能；

（二）灸筒在170°C±10°C环境中，保持30min应无变形；

（三）通过旋转灸筒，可调节灸材底部与施灸部位的距离，调节范围：0-8mm;

五、灸材

（一）直径：15mm±1mm；

（二）长度：20mm±1mm；

（三）燃烧治疗时间：≥15min；

（四）艾绒卷制而成；

（五）数量：≥30个

六、固定胶带:用于固定灸疗装置底座，数量：≥30个；

七、产品有效期：≥ 3年；

包十：非吸收性外科缝线
一、主要用途：手术中用于人体软组织缝合、结扎。

二、结构组成：由缝线和缝合针组成，符合YY0167要求。

三、尺寸：

（一）缝合针：圆形直形，针径7mm。针长260mm；

（二）缝线：#2-0，线长750mm；

四、灭菌有效期≥5年；

五、无菌产品；

六、集采产品；

包十一：医用脱脂纱布块
（一）主要用途：供临床护创，创面吸湿；

（二）每片长15cm，宽2.5cm；每片8层；5片/包；

（三）材质：脱脂纱布；

（四）产品为无菌包装；

（五）纱布块有显影功能；

包十二：颈托
一、主要用途：用于骨折外固定；

二、主要由尼龙带、PVC材料、泡棉加工制成；

三、尺寸：颈围：33 ～ 38cm；

包十三：白介素6检测试剂
一、主要用途：用于体外定量检测人血清（或血浆）中的白介素 6（IL-6）的浓度，主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应等；

二、规格：2× 50 人份/盒、2× 100 人份/盒；

三、样本要求

1、经验证血清、血浆（肝素锂、EDTA-K2）样本类型可用于 IL-6 项目；

2、15～30°C稳定时间：≥5小时；

3、2～8°C稳定时间：≥24小时；

4、-20°C下稳定时间：≥90天；

四、室内精密度：白介素 6（IL-6）测定试剂盒的室内（总）不精密度为 CV≤10%；

五、准确度：对具有溯源性的两个浓度水平的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±15%范围内；

六、检出限：≤1.5 pg/mL；

七、线性：试剂盒在1.5 pg/mL～5000 pg/mL 区间内，其相关系数（r）应≥ 0.9900；

八、重复性：变异系数CV应≤5%；

九、批间差：变异系数 CV 应≤8%；

十、校准质控：满足溯源性要求，并提供溯源性文件，有校准品和质控品的注册证。

十一、项目检测中无需消耗一次性Tip头；

包十四：降钙素原检测试剂
一、主要用途：用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中降钙素原（PCT）的含量；

二、包装规格：2× 50 人份/盒、2× 100 人份/盒；

三、样本要求

1、使用血清样本或者 EDTA、肝素类抗凝剂采血管收集的血浆样本；

2、在2-8°C稳定时间：≥24 小时；

3、在-20°C 或低于-20°C 稳定时间：≥90天，一次冻融；

四、产品检测范围：0.02 ng/mL～100 ng/mL；样本降钙素原含量低于检测下限的值报告为＜0.02 ng/ 

mL；若样本降钙素原含量高于检测上限，那么以大于该值来报告结果（＞100 ng/mL）或按照 1：4 

稀释后重新检测；

五、检出限：≤0.05 ng/mL；

六、线性：试剂盒在 0 .02 ng/mL～100 ng/mL 区间内，其相关系数（r）≥0.9900；

七、批间差：变异系数 CV≤ 10%；

八、重复性：变异系数 CV≤ 5%；

九、准确度：对具有溯源性的两个浓度水平的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内；

十、校准质控：质控品和校准品满足溯源性要求，并具有产品注册证；

十一、项目检测中无需消耗一次性Tip头；

包十五：液体敷料
一、主要用途：用于浅表性创面的护理，促进伤口愈合；

二、喷雾式，10～15ml/瓶； 

包十六：透明敷贴
一、主要用途：用于对穿刺器械的固定和穿刺部位的护理；

二、产品由薄膜胶带、离型纸组成；

三、尺寸：6.0×7.0cm；

四、该产品为无菌产品；

包十七：纳米银创伤贴敷料1
一、主要用途：适用于伤口创面，纳米银起到减少创面感染的辅助作用。

二、尺寸：长：7.5±0.1cm；宽：5.5±0.1cm；

三、该耗材可以收费；

四、无菌产品；

包十八：纳米银创伤贴敷料2
一、主要用途：适用于伤口创面，纳米银起到减少创面感染的辅助作用；

二、尺寸：长：25±0.1cm；宽：9±0.1cm；

三、该耗材可以收费；

四、无菌产品；

包十九：脂质水胶体硫酸银敷料1
主要用途：用于有感染风险或有感染症状的伤口的局部治疗，包括：慢性伤口（压力性溃疡和

腿部溃疡）和急性伤口（非全层皮肤烧伤、创伤伤口、磨皮术、外科伤口等），可用于周围皮肤较脆弱的伤口；

二、产品由羧甲基纤维素钠、凡士林和银盐离子的聚酯网构成；

三、尺寸：长：5±0.2cm，宽：5±0.2cm；

四、具有脂质水胶体技术；

五、抗菌活性≥7天,可持续使用时间：≥29天；

包二十：脂质水胶体硫酸银敷料2

一、主要用途：用于有感染风险或有感染症状的伤口的局部治疗，包括：慢性伤口（压力性溃疡和

腿部溃疡）和急性伤口（非全层皮肤烧伤、创伤伤口、磨皮术、外科伤口等），可用于周围皮肤较

脆弱的伤口；

二、产品由羧甲基纤维素钠、凡士林和银盐离子的聚酯网构成；

三、尺寸：长：10±0.2cm，宽：12±0.2cm；

四、具有脂质水胶体技术；

五、抗菌活性≥7天,可持续使用时间：≥29天；

包二十一：肌内效贴
一、主要用途：用于运动损伤后软组织肿胀疼痛以及颈、腰椎退行性改变，以及软组织损伤疼痛起调整、支撑、稳定的辅助治疗。

二、材质：防水弹力布；整体表面防水，弹性比例：≥1:1.6；

三、剥离强度≥1.13N/cm；

四、垂直持粘性时间：≥10min；

包二十二：合血卡/血型卡等试剂
一、ABO、RhD血型抗原检测卡（柱凝集法）

1、用途：本检测卡用于检测ABO血型正定型及RhD血型抗原检测，仅用于临床检测，不用于血源

筛查；

2、储存有效期：10-25℃保存，有效期≥10个月；

二、抗人球蛋白（抗IgG+C3d）检测卡（柱凝集法）

1、用途：用于间接抗人球蛋白试验，主要用于交叉配血，不规则抗体筛查试验。仅供临床使用，不

用于血源筛查；

2、储存有效期：10-30℃保存，有效期≥10个月；

三、ABO血型反定型检测卡（柱凝集法）

1、用途：用于人血清或血浆中抗A、抗B抗体的检测，仅用于临床检测，不用于血源筛查；

2、储存有效期：10-25℃保存，有效期≥10个月；

四、人ABO血型反定型用红细胞试剂盒

1、用途：用于ABO血型的反定型检测，仅用于临床检验，不用于血源筛查。

2、储存条件及有效期：2-8℃保存，有效期≥3个月

五、抗体筛选红细胞试剂盒

1、用途：用于血型不规则抗体筛查，仅用于临床检验，不用于血源筛查。

2、储存有效期：2-8℃保存，有效期≥3个月；

六、样本释放剂(酸释放剂）

1、用途：用于待检样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来，以便于

使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测；

2、储存有效期：2-25℃避光保存，有效期≥20个月

包二十三：手术体位垫
一、主要用途：用于对病人提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害；

二、产品可透过X射线；

三、产品单位平方厘米承重≥270N；

四、产品防水等级为≥IPX8级；

五、与人体组织具有良好的生物相容性，对皮肤不会形成刺激，不致敏；

六、具体配置明细及要求：

（一）圆形头垫：

1、数量：1个；

2、尺寸：（20*5*5）±2cm；

（二）俯卧位垫：

1、数量：1个；

2、尺寸：（60*45*15）±3cm；

（三）跟骨垫：

1、数量：1对；

2、尺寸：（15*10*5）±3cm；

（四）半圆形垫1：

1、数量：4个；

2、尺寸：（50*15*5）±3cm；

（五）半圆形垫2：

1、数量：4个；

2、尺寸：（50*10*5）±1cm；

（六）半圆形垫3：

1、数量：6个；

2、尺寸：（30*10*5）±2cm；

包二十四：维生素样本稀释液
主要用途：可进行血清 VA、VB1、VB2、VB6 、VB9、VB12、VC、25羟维生素D、VE 九项维

生素的检测；

二、容量：1mL/瓶；

三、样本要求：使用非抗凝管采集全血样本，避光暂存，2小时内常规离心制备血清样本，制备的

血清样本如暂不能检测，应置于冷藏室（不超过6小时）或冷冻室（不超过14天）避光保存；

四、准确度相对偏差 CV≤10%；

五、精密度 CV≤10%；

六、储存温度为10 ℃～30 ℃ , 有效期≥12个月；

二、投标需提供以下资料：
1、投标标书整个1份。（其中标书中的报价表放3份：见附件3--耗材投标报价表-模板）
2、需现场提供样品（1个）；
备注：每个包号标书单独制作，分开投标，严禁几个包号制作为一本标书；

第二部分 遴选办法

一、评选方法

1、采购工作组对供货商现场提供的产品进行综合评估，包括产品功能、价格、质量、院感等因素；

2、采购工作组现场审核资料，查看所投产品的样品，根据科室的需要在满足功能、质量、院感等方面的情况下价格最低者中选（特殊原因可进行二次报价确定拟成交供货商）；

3、两家及以上投标方所投产品为同一厂家同一规格型号的产品，则以厂家针对本次项目的授权书为准认定其为合格的投标方；

4、采购工作组确定最终的中选供货商及产品价格；

5、因各种原因导致第一名中选产品无法供货的情况则顺延由第二名中选进行替代供货。

二、无效遴选文件

下列情况之一者，应为无效遴选文件

1、不具备遴选文件规定的资格要求的。

2、超出营业范围的。

3、投标文件中遴选项目未全部响应，部分缺项的。

4、响应文件出现多个方案或报价的。

5、所投产品不符合必须强制执行的国家标准的。
6、响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如报价明显高于市场价格等）。
7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的遴选采购活动，否则均为无效响应。
三、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、两家及以上投标方所投产品为同一厂家同一规格型号的产品。

3、因重大变故，采购任务取消的。

四、出现下列情形之一的，将对供货商进行处罚

1、成交供应商因各种原因放弃本次成交项目不供货或在签定合同中改变成交状态，该供货商及本次参与遴选的授权代理人3年内不得参与医院任何招标采购活动。

2、在采购活动中未如实提供资料信息的，将取消中选资格，该供货商及本次参与遴选的授权代理人3年内不得参与医院任何采购活动。

3、凡出现以上情形，医院采购工作组可根据成交候选人的排名由第二名确定为成交供应商。

第三部分 文件格式
以下是做遴选文件的模板
项目编号：CQJYHC2025-007                            

项目名称：重庆市第九人民医院医用耗材遴选
分包号：包*
分包名称：*******
遴 选 文 件
投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司
投标人地址： 

授权代表：
电    话：
一、报价表（一式三份，模版见附件）
二、技术部分

（一）技术偏离表

	序号
	采购要求
	投标应答
	技术支撑

材料页码
	差异说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.本表即为对本项目“第一部分 （二）项目需求”中所列技术参数进行比较和响应；
2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“响应”；

3.偏离表后附相关技术支撑材料；

三、资格条件
（一）法定代表人授权委托书
致：重庆市第九人民医院

                                      （参选供应商法定代表人名称）                                         是            （参选供应商名称）的法定代表人，特授权                                   （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签署文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                        参选供应商法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
附1：被授权人身份证正反面复印件及社保证明
附2：被授权人的社会保险个人参保证明复印件

（二）基本资格条件承诺函
致：重庆市第九人民医院
                                       （参选供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大安全责任事故以及其他严重违约、违法情形。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的参选供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
                                           （参选供应商公章）
                                             年   月   日
结   束


